招　标　文　件

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

项目编号：JSZC-321322-STGK-G2024-0109

代理机构编号：1214-244110512HMJ

（货物类项目， 不 专门面向中小企业）

采购人：沭阳县第一人民医院

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[沭阳县第一人民医院]的委托，[江苏舜天高科有限责任公司]就[影像科设备采购项目] [项目编号JSZC-321322-STGK-G2024-0109，代理机构编号1214-244110512HMJ]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

2.项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

3.预算金额：01包人民币800万元；02包人民币300万元；03包人民币420万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：01包人民币630万元；02包人民币300万元；03包人民币400万元。

5.采购需求（简介）：

（1）采购清单：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | X线计算机断层扫描装置(CT) 64排 | 1套 | 800 | 630 | 接受 |
| 02 | 乳腺钼靶机 | 1套 | 300 | 300 | 接受 |
| 03 | 数字X线摄影系统（DR） | 2套 | 420 | 400 | 接受 |

- 详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：01包：合同签订后90天内；02包：合同签订后30天内；03包：合同签订后30天内。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年10月31日至2024年11月6日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分三个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月21日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路 1 号

联系人 1：张老师

联系方式 1：13951523487

联系人 2：程老师

联系方式 2：15996725391

2.采购代理机构信息

名 称：江苏舜天高科有限责任公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人： 黄琳霖、朱笑青

联系方式：025-52875968、025-52875975

3、项目联系方式（业务）

项目联系人：梅军（项目负责人），马文婷（项目助理）

电  话：025-52874442、025-52876426

## 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏舜天高科有限责任公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：国家计价格【2002】1980号文标准的80%计取。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及其他一切费用。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

采购人：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路 1 号

联系人 1：张老师

联系方式 1：13951523487

联系人 2：程老师

联系方式 2：15996725391

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人： 黄琳霖、朱笑青

联系方式：025-52875968、025-52875975

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 35、付款

按照以下确定的付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

- 第三章  合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：（买方）沭阳县第一人民医院

乙方：（卖方）本项目的中标供应商

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》以及影像科设备采购项目（项目编号：JSZC-321322-STGK-G2024-0109（代理机构编号：1214-244110512HMJ）/ X包：）《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、标的

| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

合同价金额为（大写）：XXXX

三、技术资料

3.1乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施

6.1  交 货 期：详见招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求。

6.2  交货地点：甲方指定地点

七、包装、运输

详见招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求。

八、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

九、货款支付

详见招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求。

十、安装及调试

10.1  乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责货物安装、调试至合格。

10.2  安装、调试方案详见乙方投标文件。

十一、验收

11.1  货物投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对货物进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

11.2  货物投入试用后XX 日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。

11.3  最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

11.4  如果发现货物与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

11.5  甲方有权委托中国有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。

11.6  验收时必须提供完整的验收资料。

11.7  其它详见乙方投标文件中项目实施方案。

十二、技术培训

详见招标文件《第三部分：采购需求》中商务要求以及乙方投标文件中售后服务方案。

十三、质量保证及售后服务

13.1  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2  售后服务详见招标文件《第三部分：采购需求》中商务要求以及乙方投标文件中售后服务方案。

十四、违约责任

14.1甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

14.2  乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

14.3  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1  本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

16.2  招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3  本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份，鉴证方执壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：        法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                          纳税人识别号

开户行：                                开户行

账号：                                  账号：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：XXXX年XX月XX日

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、本项目采购标的对应的行业：工业

三、本项目接受进口产品。

四、商务要求

（一）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

（二）交货期：01包：合同签订后90天内；02包：合同签订后30天内；03包：合同签订后30天内。

（三）全保期：验收通过之日起，提供不少于3年整机免费全保。

（四）交货地点：交付至采购人指定地点。

（五）售后服务要求

免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用件使用，确保采购人能正常开展工作。

（六）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

五、技术规格

01包：X线计算机断层扫描装置(CT) 64排

1 基础参数

1.1	机架系统

★1.1.1   机架孔径：≥70cm

1.1.2	焦点到扫描野中心距离：≤54cm

1.1.3	球管焦点到探测器的距离：≤98cm

▲1.1.4	机架内冷却方式：风冷

1.1.5	机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)

★1.1.6	液态金属轴承球管：≥7MHU

1.1.7	扫描架倾角：≥±30°

★1.1.8	机架旋转速度：≤0.35S/360°

1.2	探测器

★1.2.1	探测器排数≥64排

★1.2.2	探测器类型：最新型探测器，西门子提供Stellar光子探测器;GE 提供视网膜探测器，PHILIPS提供微平板探测器，其他品牌请提供同水平探测器。

1.2.3	探测器物理总数≥53000个

1.2.4	每排探测器物理个数≥840个

1.2.5	探测器Z轴宽度≥38mm

1.3	扫描床

1.3.1	床面水平移动范围：≥160cm

1.3.2	最大可扫描范围：≥160cm

1.3.3	床面最大水平移动速度：≥175mm/s

1.3.4	最大垂直移床范围: 最低≤43cm，最高≥88cm

1.3.5	床面最大承重：≥220Kg

1.3.6	最大承重下的移床精度：±0.25mm

1.3.7	扫描床附件：全套提供

1.4	  X线系统

★1.4.1	高压发生器功率：≥72KW

★1.4.2	球管阳极热容量：≥7MHU

1.4.3	球管阳极最大散热率：≥780KHU/min

1.4.4	球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm

1.4.5	球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm

1.4.6	最小球管电流：≤13mA

1.4.7	最大球管电流：≥560mA

1.4.8	最大球管电压：≥140kv

▲1.4.9	最小球管电压：≤70KV

▲1.4.10	球管提供能谱纯化Sn技术, 提供球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。

1.5	  扫描参数

★1.5.1	探测器最小扫描层厚：≤0.625mm

★1.5.2	扫描图像层数≥128层图像/360度

1.5.3	图像重建速度：≥23幅/秒

1.5.4	图像重建矩阵：≥1024*1024

1.5.5	最长连续螺旋扫描时间≥120秒

1.5.6	螺旋扫描螺距范围：≥0.15～1.5，任意可调

1.5.7	显示视野范围≥5cm~50cm

★1.5.8	GE提供ASiR-V；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供iDose4 premium，其他品牌提供同水平功能。

1.6	  图像质量

▲1.6.1	可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）

▲1.6.2	可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）

▲1.6.3	低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 10.75mGy

1.6.4	CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu

1.7	  提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接

1.8	  集成化控制台

1.8.1	提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

1.8.2	计算机内存：≥64GB

1.8.3	计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz

1.8.4	硬盘容量：≥720GB

1.8.5	图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅

1.8.6	医学专用液晶超薄平面≥19英寸显示器，分辨率：≥1024×1280，数量≥1台

1.8.7	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作

1.8.8	自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输

1.8.9	并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务

★1.8.10	后处理工作站：2套原厂原装高级后处理工作站（如有进口必须提供进口工作站）：西门子提供Syngo via，飞利浦提供星云工作站，GE提供AW4.7工作站，其他厂家提供其最新后处理工作站。

1.9	  临床应用软件

1.9.1	多平面重建MPR

1.9.2	任意曲面重建

1.9.3	多层面容积重建图像MPVR

1.9.4	模拟手术刀技术

1.9.5	三维血管CTA

1.9.6	仿真内窥镜功能

1.9.7	脑出血精确测量

1.9.8	最大密度投影MIP

1.9.9	最小密度投影MinIP

1.9.10	表面三维重建3D SSD

1.9.11	直接三维重建功能

1.9.12	组织透明化显示技术

1.9.13	高级容积处理软件

1.9.14	具备器官融合、拆分技术

1.9.15	一键式去骨功能（CTA）

1.9.16	容积测量评估软件

1.9.17	肺纹理增强软件

1.9.18	低剂量肺扫描软件

1.9.19	CT电影

1.9.20	容积伪影抑制软件

1.9.21	去运动、颅骨等伪影软件

1.9.22	实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能

1.9.23	实时智能X线剂量调控软件

1.9.24	婴幼儿扫描专用软件包

1.9.25	提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

1.9.26	提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP

1.9.27	提供第三方AI软件，肺结节软件，肋骨骨折软件，心脏冠脉重建

1.9.28	具备心脏处理工作流，全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部 3D、2D 图像

2  配置清单

2.1.机架系统

2.2.探测器及数据采集系统

2.3.低剂量迭代重建平台

2.4.球管

2.5.高压发生器

2.6.扫描床

2.7.智能系统控制台

2.8.智能去金属伪影技术

2.9.大螺距扫描

2.10.连续螺旋扫描

2.11.超高分辨率成像技术

2.12.智能呼吸导航系统

2.13.智能射线优化

2.14.智能造影剂跟踪功能

2.15.动态智能射线追踪技术

2.16.智能操作程序工具包

2.17.直接启动装置

2.18.主控台一键出床键

2.19.实时图像重建

2.20.超快速心脏成像软件包

2.21.高级心脏工具包

2.22.控制台心脏钙化积分采集

2.23.控制台心电图形选件

2.24.心脏增强过滤组件

2.25.心电图操作台一体化

2.26.心电门控

2.27.心电监护

2.28.心电编辑技术

2.29.主机三维容积重建软件包

2.30.主机容积再现重建软件

2.31.直接二维多平面重建功能

2.32.神经系统工具包

2.33.自校准头颈减影技术

2.34.智能肺功能工具包

2.35.腹腔器官工具包

2.36.血管成像工具包

2.37.骨骼系统工具包

2.38.主机内窥镜功能

2.39.仿真造影成像术

2.40.穿刺定位软件

2.41一键信息录入扫描器

2.42.机架附件接口组件

2.43.医院影像网络联结系统

2.44.海量高速存储硬盘

2.45.机架背侧电缆槽

2.46.托盘组件：综合架托（点滴架+托盘架+纸床单架，1套）

2.47.冠状头托

2.48.牵拉带

2.49.输液袋固定器

2.50.长身体固定带

2.51.机架台车

2.52.扫描床台车

2.53.系统电缆

2.54.扫描桌

2.55.扫描椅

2.56.CD/DVD 光驱

2.57.扫描床防撞减震系统

2.58.电源扩展箱

2.59.有稳压功能的电源分配系统

2.60.控制台数据转换输出功能

2.61.全景工作站

2.62.工作站中文键盘

2.63.三维前处理平台

2.64.工作站三维容积重建软件包

2.65.工作站容积再现重建软件

2.66.工作站内窥镜功能

2.67.高级心脏直通车功能包增强版

2.68.类血管内超声

2.69.冠脉斑块彩色编码

2.70.心肌相对灌注

2.71.心脏彩色透视观察

2.72.3D自动冠脉树提取

2.73.心脏扫描过滤技术

2.74.钙化积分软件包

2.75. 高级自动融骨直通车功能包

2.76.高级血管直通车功能包

2.77.类血管剪影（类DSA）

2.78.高级融合软件包

2.79.双能工具包

2.80.高级肺结节分析软件包

2.81.多期相融合技术

2.82.自动循迹导航功能

2.83.全景慧眼隔室操作系统（或遥控功能）

2.84.快速脑卒中分析软件包

2.85.提供质控水模和床垫等

3 其他配置说明：

3.1. 双筒原装高压注射器 1个。

3.2. 3M医用显示器，可双分屏 1个，工作站电脑、打印机各一套。

3.3. 不间断电源（UPS）：提供。

3.4. 设备停产后的备件供应≥10年。

3.5. 预留PACS系统接口，含接口配置费用，须与甲方医院的HIS 、RIS、 PACS信息无缝衔接及互联互通。

3.6. 免费开放无密码维修端口，免费上门维修。

3.7. 设备符合射线防护标准；设备有剂量检测及显示系统。

3.8. 铅防护用品（铅衣、铅围脖、铅帽、铅方巾、铅眼镜）各3套（大、中、小），同时需提供儿童使用的大中小。铅衣架一个,铅屏风一个。

3.9. CT机房用除湿机1台(大储水箱)，需达到房屋使用要求。

3.10. CT保养用吸尘器一台。

3.11. 辐射检测仪1个。

3.12. CT机房5匹空调一台,CT操作间1.5匹空调一台。

3.13. 可扩充3T固态硬盘，云存储服务器（内存8T）。

3.14. 空气消毒机一台。

3.15. 供应商负责全面承担以下事务及费用：本项目整体机房装修、防护工程、机房内相关设施（空调、通风设施）、机房及设备整体所有关联的环评、卫评、计量等事务涉及的检测、监测费用并确保通过；且须全面负责协助甲方取得放射诊疗许可证、辐射安全许可证，并全面承担所有相关产生的费用。以上所有事务及费用，投标人自行勘察现场、综合考虑并自行承担相关风险，自行负责并承担施工关联区域的现场成品保护及场地整理清理。前述所有费用均在综合报价内，不再另计。

3.16. 保修期内开机率96%以上。软件免费升级。

3.17. 带病保（如需购买保险，保险时长为1年1保）

3.18. 负责临床医生培训上岗、初级培训6次、高级培训6次。需确保医师熟练上岗操作。

02包：乳腺钼靶机

1	设备品名和用途：乳腺钼靶机，可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查。本项目特殊要求：本项目为交钥匙工程：防护用品（铅衣、铅帽、铅架等一套）、负责接入PACS系统、耗材胶片、空调、消毒机、除湿机、机房防护建设（环评、卫评验收费用、计量检测）、协助办理放射诊疗许可证及辐射安全许可证、标配工作站等（上述内容需提供承诺书并加盖投标人公章）。

2	获得FDA认证和CE认证（仅适用于进口货物）

★3	必须通过中国CFDA

4	高压发生器

4.1	 高压发生器类型：高频逆变式

★4.2	功率：≥7kW

4.3	 最大曝光电压：≥49kV

★4.4	最小曝光电压：≤20kV

4.5	 曝光电压每档调节的大小：1kV微调

4.6	 曝光mAs范围：3-500 mAs

4.7	 mA范围：大焦点≥200mA

4.8	 mA范围：小焦点≥50mA

5	X线球管组件

▲5.1	阳极材质：钨靶

5.2	 阳极设计：双靶角，16°（大焦点），10°（小焦点）

5.3	 焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm

5.4	 阳极转速：≥9500RPM

★5.5阳极热容量：≥300kHU

5.6	 滤过材料：铑/银/铍

5.7	 准直器模式：自动和手动模式

5.8	 准直器预设尺寸至少包含：24x29cm, 18x24cm，15x15cm 三种规格

6	C型臂机架

▲6.1	C型臂设计（非环型臂）

6.2	 最低高度≤71cm

6.3	 最高高度≥140cm

6.4	 摄影平台高度调节范围：≥70cm

6.5	 摄影臂旋转范围：≥340º

★6.6	SID：≥67cm

6.7	 双功能脚踏板2个

6.8	 脚踏板功能：可控制压迫板和C型臂升降

7	数字平板探测器要求

★7.1	原厂研发及生产

7.2	 探测器技术：基于TFT的直接转换技术

★7.3	X线吸收材质：非晶硒或非晶硅

7.4	 探测器有效成像野：≥24×29cm

★7.5	高分辨率采集矩阵：≥3328×4096

★7.6	探测器空间分辨率：≥7lp/mm

★7.7	像素大小：≤70μm

7.8	 图像灰阶度：≥14bit

7.9	 DQE≥30％ at 0.2lp/mm

8	自动曝光功能

▲8.1	全自动曝光：根据乳腺厚度和密度全自动选择所有成像参数,有预曝光系统。

8.2	 AEC手动设置位置有7个位置

8.3	 手动设置曝光参数

8.4	 曝光后参数显示：压力、SID、KV、mAs均有显示

9	曝光模式

9.1	 手动曝光模式或自动曝光模式

10	压迫系统

10.1	压迫模式：电动/手动

▲10.2	 具有双重压迫模式：首次激活为预压迫模式，第二次激活为全压迫模式

10.3	手动压迫模式：最大压力300N

10.4	压力、压迫厚度显示

★10.5	双功能压迫板： 标准压迫模式与柔性压迫模式一键转换

▲10.6	智能压迫系统：压迫板根据拍摄体位自动调整到位，无需手动操作

10.7	曝光后自动释放压迫板功能

10.8	可提供压迫板≥4块

10.9	放大台

★10.10	具备放大摄影功能，同一放大装置可实现1.5倍放大摄影和1.8倍放大摄影

11	采集工作站

11.1	曝光参数控制和图像采集一体式操作界面

11.2	双显示屏采集工作站，分辨率≥1.2M包括：一个显示器用于显示2D与TOMO图像。另一个显示器用于进行患者设置与曝光参数设置。

11.3	硬盘: ≥1TB

11.4	内存：≥16GB

11.5	多核 Intel CPU

11.6	输出接口：Dicom 通用数字输出接口

11.7	DICOM协议：Worklist, Print, Storage Commitment, Query/Retrieve

11.8	采集工作站有DVD光盘刻录功能

11.9	图像存储容量：≥9000个病例，36000张图像

11.10	紧急压迫释放按钮

11.11	采集工作站配备UPS

11.12	采集工作站配脚踏曝光开关

12	专业乳腺诊断工作站：可预览处理图像作临床诊断并有后处理功能

12.1	医用级灰阶显示器，2个，要求分辨率：≥2K X 2.5K

12.2	内存≥8GB

12.3	硬盘≥1TB

12.4	Intel Core四核处理器，≥3.6GHz

12.5	具有光盘刻录功能

12.6	浏览工作站图像后处理功能：放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等各种处理分析软件

12.7	影像后处理工作站上可显示所有的参数，病人信息和医生信息

13	数字乳腺三维断层摄影功能

13.1	三维断层扫描角度范围：≤20°

13.2	三维断层扫描角度间隔：≤1°

13.3	三维断层扫描时间≤4秒

13.4	三维断层图像重建处理时间≤2秒

13.5	可在同一压迫位置下同时获取2D和3D图像

13.6	可伸缩分离式防护面罩:面罩不随球管移动而移动

13.7	2D或3D穿刺模块

03包：数字X线摄影系统（DR）

1	招标参数要求

用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。本项目特殊要求：本项目为交钥匙工程：防护用品（铅衣、铅帽、铅架等一套）、负责接入PACS系统、耗材胶片、空调、消毒机、除湿机、机房防护建设（环评、卫评验收费用、计量检测）、协助办理放射诊疗许可证及辐射安全许可证、标配工作站等（上述内容需提供承诺书并加盖投标人公章）。

2	主要技术规格和要求

2.1	 高压发生器

▲2.1.1	高频逆变式高压发生器频率≥100KHZ

2.1.2	高压发生器标称电功率≥ 65KW

2.1.3	管电压可调范围40-150KV

2.1.4	最大输出毫安秒800mAs

2.1.5	最短曝光时间	≤1ms

2.1.6	具备AEC自动曝光控制

★2.1.7	发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2	 X线球管

2.2.1 为保证设备运行稳定性，球管和主机为同一厂家生产

★2.2.2	阳极热容量≥ 350KHU

2.2.3	阳极散热率≥ 97KHU/min.

2.2.4管套热容量≥ 1.35MHU

2.2.5	球管焦点≤ 0.6/1.2mm

2.2.6	最大承受功率	≥ 34/80KW

2.2.7	可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距

2.2.8	可通过皮尺测量床旁拍照的距离

2.2.9	缩光器旋转角度≥±45度

2.2.10	球管架垂直运动距离≥180厘米

2.2.11	缩光器内置三级铜滤线器：0.1/0.2/0.3mm

2.2.12	缩光器照射野可自动调整

★2.2.13	缩光器可调用上次采集的束光野大小

2.2.14	球管架沿人体纵轴运动距离	≥340厘米

2.2.15	球管架沿人体横轴运动距离	≥210厘米

2.2.16	X线球管套可沿垂直轴旋转	≥-150度/+180度

2.2.17	X线球管套可沿水平轴旋转	≥±120度

2.2.18	近台彩色触摸屏

★2.2.19	可视化摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像，减少误拍、重拍风险

2.3	近台操作控制系统

2.3.1	操控方式：电容式触摸屏

★2.3.2	屏幕尺寸≥ 10.1英寸

2.3.3	屏幕重力感应自动调整方向

2.3.4	可显示患者信息，如姓名、患者编号等

2.3.5	大小焦点快速切换

2.3.6	电离室可调整	具备

2.3.7	曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）

★2.3.8	可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位

2.3.9	可显示系统状态消息

2.4	固定平板探测器

2.4.1	探测器材料：碘化铯非晶体硅

2.4.2	探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm

2.4.3	像素尺寸≤ 139um

2.4.4	采集灰阶度≥16bits

2.4.5	空间分辨率≥3.6lp/mm

2.4.6	采集距阵≥3070 X 3070

2.4.7	平板无须额外特殊冷却

★2.4.8	DQE（在0.05lp/mm条件下)	≥80%

2.5	无线平板探测器

2.5.1	探测器结构：碘化铯/非晶体硅

2.5.2	探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm

2.5.3	像素尺寸≤139um

2.5.4	采集灰阶度≥16bits

2.5.5	空间分辨率≥3.6lp/mm

★2.5.6	量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE)≥80%

2.5.7	采集距阵≥ 3070X3070

2.5.8	无电缆无线传输所采集图像

2.5.9	图像预览时间	≤ 3秒

2.5.10	探测器最大承重≥150kg

2.5.11	探测器重量≤ 4.2kg

2.5.12	无线平板探测器可自动充电

★2.5.13	无线平板充满电后可拍摄的最大图像数：950张

★2.5.14	无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落

2.6	摄影床

2.6.1	床面高度电动调节范围≥ 51.5cm-90cm，范围≥38.5cm

2.6.2	床面尺寸≥ 230cm x 80cm

2.6.3	床面纵向移动范围≥ ± 44cm

2.6.4	床面横向移动范围≥ ± 14cm

2.6.5	垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放

2.6.6	滤线栅栅比≥13:1

2.6.7	滤线栅栅密度	≥ 40lp/cm

★2.6.8	最大承重量≥ 300kg

★2.6.9	球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪

2.7	胸片架

2.7.1	胸片架可电机驱动高度变化范围31.5cm-175cm

2.7.2	源像距SID：115-180CM

2.7.3	平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度显示刻度，中间任意位置可以停

2.7.4	滤线栅栅比≥13:1

2.7.5	滤线栅栅密度	≥ 40lp/cm

2.7.6	X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动

2.7.7	无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小

2.8	系统操作台

★2.8.1	一体机图像采集工作站

2.8.2	支持与RIS和HIS系统的集成

2.8.3	主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置

★2.8.4	图形化器官程序选择

2.8.5	窗宽窗位调整	具备

2.8.6	水平和垂直图像镜像

2.8.7	图像旋转

2.8.8	AP和PA 定位标记

2.8.9	全屏图像文本标注

2.8.10	图像放大

2.8.11	胶片拍照的图像预览功能

2.8.12	图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

★2.8.13	标准、平滑、高对比、高细节四种预定义图像风格一键快速切换，且还可自定义图像风格

2.8.14	边缘增强

2.8.15	噪点抑制

2.8.16	DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能

2.8.17	主机操作系统	Windows 10

2.8.18	主机工作站操作台内存≥8GB

2.8.19	硬盘容量≥ 1T

2.8.20	可存储图像数量≥ 10,000幅

2.8.21	显示器≥23.8英寸

2.8.22	通过软件虚拟可视化功能实现AEC远程曝光控制

★2.9	设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造

★2.10	长骨拼接

2.10.1	可实现站卧位长骨拼接

2.10.2	配备长骨拼接架

2.10.3	配备长骨拼接标尺

2.10.4	长骨拼接架最大承重≥200kg

2.10.5	滤线栅栅比≥13:1

2.10.6	滤线栅栅密度≥70 lp/cm

★2.10.7	长骨拼接为球管打角度的采集方式

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（一）款，通用资格要求承诺制） | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 （代理机构查询并打印留存） | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标人特定资格要求资质 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（二）款） | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评标。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 《开标一览表》的总报价没有超过最高限价的 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 《投标报价明细表》的交付期（交货期）、数量和招标文件要求一致 | 符合招标文件要求 |
| 《技术要求响应及偏离表》中★参数实质性响应的 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 法律法规或者招标文件中的其他规定 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评分标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术参数响应 | 40分 | 满足或优于招标文件《第四章 采购需求》技术规格的全部要求得40分，一般参数，负偏离一项扣2分，扣完为止；★为实质性要求，负偏离视为无效投标，▲为重要参数，负偏离一项扣4分。 注： 1、一般参数为除标注★及标注▲以外参数。 2、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 3、对于技术规格中列明的参数如供应商在投标文件中进行响应，请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 |
| 企业业绩 | 6分 | 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间位准）与本次投标产品同制造商同型号业绩，每提供一份得2分，满分6分。 （提供合同关键页复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称、制造商、型号、成交金额）。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。 1）具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得8分； 2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得5分； 3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得1分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 8分 | 根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。 1）应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得8分； 2）应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得5分； 3）应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得1分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 8分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。 1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得8分； 2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得5分； 3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得1分； 4）其余或不提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包       号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件格式

- 目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况表

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、企业业绩

十三、服务方案

十四、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321322-STGK-G2024-0109（代理机构编号：1214-244110512HMJ 包号：X包）的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321322-STGK-G2024-0109（代理机构编号：1214-244110512HMJ包号：X包）的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面扫描件，法人代表直投则只需提供法人代表的身份证正反面扫描件。

- 五、投标函

致：代理机构/采购人

根据贵方项目编号为JSZC-321322-STGK-G2024-0109（代理机构编号：1214-244110512HMJ包号：X包）的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 七、投标报价明细表（分包号：**）

项目编号： JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

包号：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期/交货期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 八、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

## 九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

项目编号： JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第五款技术规格的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离3.投标文件中须提供佐证材料（如产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件等（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）等），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

4.投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

- 十一、商务要求响应及偏离表

项目编号： JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第四款商务要求的全部内容，按照投标情况填写；

- 十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

项目编号： JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

包号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

项目编号： JSZC-321322-STGK-G2024-0109(代理机构编号1214-244110512HMJ)

项目名称：沭阳县第一人民医院影像科设备采购项目

包号：

- 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

列如：

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标产品制造商或投标产品的认证证书

3、评分标准中涉及的材料

4、投标人认为需要提供的其它资料

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。