竞争性磋商文件

项目名称：南通市小海街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320690-JSHY-C2024-0423

江苏弘业国际技术工程有限公司

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受南通市小海街道社区卫生服务中心的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就南通市小海街道社区卫生服务中心一批医疗设备采购项目(JSZC-320690-JSHY-C2024-0423)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市小海街道社区卫生服务中心一批医疗设备采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年12月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320690-JSHY-C2024-0423

2.项目名称：南通市小海街道社区卫生服务中心一批医疗设备采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价（万） | 是否接受进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式B超等 | 1批 | 45 | 45 | 否 | ≥1年 |
| 2 | 肺功能仪等 | 1批 | 41 | 41 | 否 | ≥1年 |
| 3 | 洗胃机等 | 1批 | 32.56 | 32.56 | 否 | ≥1年 |
| 4 | 肋木及挂件等 | 1批 | 26.44 | 25.525 | 否 | ≥1年 |

6.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

7.合同履行期限：合同签订后30天内交货。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，采购包一非专门面向中小企业采购，采购包二、三四为专门面向中小企业采购项目。

采购包一执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标，不接受分包、转包。

（二）本项目的特定资格要求

1.拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

2.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

4.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2024年12月17日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3. 项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4. 对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）。

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏弘业国际技术工程有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市小海街道社区卫生服务中心

地址：南通市小海街道海星路6号

联系人：刘先生

联系方式：0513-85909052

- 2. 采购代理机构信息

名 称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地　址：南通市崇川区文峰（街道）通甲路6号中江国际广场3栋2106

联系人：王苏琪

联系方式：18352665859

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 18352665859

项目磋商经办人：18352665859

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构将按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收取成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：南通市崇川区文峰街道通甲路6号中江国际广场3号楼2106室 ，联系电话：15951603205。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 为满足中心科室临床诊疗需要，拟采购一批医疗设备设备。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 符合《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》包括：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、甲方所购设备及设备相关应用软件享有应用软件使用权，操作系统及数据库完善和稳定升级，新增功能软件除外。f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 第一包：

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★便携式B超 | 1 | 20 | ≥1年 | 院方指定地点 |
| 2 | 眼底照相 | 1 | 25 |  |  |

## 第二包：

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪 | 1 | 5 | ≥1年 | 院方指定地点 |
| 2 | 心电图机 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ★人体成分分析仪 | 1 | 10 |  |  |
| 4 | 动脉血压监测仪 | 1 | 0.5 |  |  |
| 5 | ★动脉硬化检测仪 | 1 | 10 |  |  |
| 6 | 中医体质辨识仪 | 1 | 2 |  |  |
| 7 | 神经传导检测仪（数字震动阈值） | 1 | 8 |  |  |
| 8 | 心理行为发育筛查量表及软件 | 1 | 2 |  |  |
| 9 | 心理测量量表软件 | 1 | 1.5 |  |  |

第三包：

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 | 1 | 1.5 | ≥1年 | 院方指定地点 |
| 2 | 吸痰器 | 2 | 0.2 |  |  |
| 3 | ★牙摄片机 | 1 | 6 |  |  |
| 4 | 光固化灯 | 1 | 0.4 |  |  |
| 5 | 超声洁治器 | 1 | 0.2 |  |  |
| 6 | 高压灭菌锅 | 1 | 1.8 |  |  |
| 7 | 儿童雾化吸入装置 | 1 | 0.28 |  |  |
| 8 | ★听力筛查仪 | 1 | 7 |  |  |
| 9 | 筛查型耳声发射仪 | 1 | 1.5 |  |  |
| 10 | 婴儿尿布替换台 | 1 | 0.08 |  |  |
| 11 | ★胎心监护仪 | 1 | 4 |  |  |
| 12 | 紫外线消毒灯 | 2 | 0.3 |  |  |
| 13 | 恒温培养箱 | 1 | 0.38 |  |  |
| 14 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 1.8 |  |  |
| 15 | 高压灭菌锅 | 2 | 1.8 |  |  |
| 16 | 医用生化培养箱 | 1 | 0.8 |  |  |
| 17 | 电子灭菌器 | 1 | 0.08 |  |  |
| 18 | 显微镜 | 1 | 0.9 |  |  |
| 19 | 离心机 | 1 | 0.8 |  |  |
| 20 | 可调移液器 | 3 | 0.54 |  |  |
| 21 | 医用离心机 | 1 | 0.6 |  |  |
| 22 | 试剂卡孵育器 | 1 | 0.6 |  |  |
| 23 | 无影灯 | 1 | 1 |  |  |

第四包：

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 预算 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肋木及挂件 | 1 | 0.1 | ≥1年 | 院方指定地点 |
| 2 | 肩梯 | 1 | 0.045 |  |  |
| 3 | 踝关节矫正板 | 1 | 0.028 |  |  |
| 4 | 模板钉 | 1 | 0.068 |  |  |
| 5 | 手指板 | 2 | 0.02 |  |  |
| 6 | 可调式训练桌 | 1 | 0.085 |  |  |
| 7 | 红外线治疗仪 | 6 | 0.288 |  |  |
| 8 | 中频脉冲电治疗仪 | 1 | 0.88 |  |  |
| 9 | 中医药治疗仪 | 1 | 1.35 |  |  |
| 10 | 超短波治疗仪 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | 微波治疗仪 | 1 | 1.8 |  |  |
| 12 | ★超声波治疗仪 | 1 | 4 |  |  |
| 13 | 针灸治疗床 | 4 | 0.48 |  |  |
| 14 | 低频针灸治疗仪 | 6 | 0.33 |  |  |
| 15 | 牵引床 | 3 | 4.5 |  |  |
| 16 | TDP灯 | 2 | 0.136 |  |  |
| 17 | 低频针灸治疗仪 | 2 | 4.2 |  |  |
| 18 | 火罐 | 50 | 0.05 |  |  |
| 19 | 针灸针 | 30 | 0.06 |  |  |
| 20 | 刮痧板 | 2 | 0.02 |  |  |
| 21 | ★康复训练器材 | 1 | 4.2 |  |  |
| 22 | 温度觉、振动觉、针刺觉、压力觉和踝反射检查仪器 | 3 | 0.165 |  |  |
| 23 | 诊疗床 | 6 | 0.72 |  |  |

## 规格及技术参数要求

# 第一包

# 便携式B超

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

▲1.2  主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用（提供图片证明）

1.3 数字化二维灰阶成像单元

1.4 数字化M型成像单元

1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元

1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图

1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理

▲1.9 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵（提供图片证明）

▲1.10 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合（提供图片证明）

1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；

1.12 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

1.14 宽景成像，支持线阵及凸阵探头，

1.15 中文操作界面

1.16 可选配内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、妇产、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供图片证明）

1.17 轨迹球操作

1.18 内置单块锂电池时间为≥60分钟

2、 技术参数及要求

2.1  探头规格

2.1.1 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调频率范围1-16 MHz

2.1.3 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种

2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等

2.1.5  穿刺导向：具有穿刺引导线

2.2  B型成像主要参数

2.2.1 ≥256灰阶

2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

▲2.2.3 脏器图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明）

2.2.4增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段，LCG侧向增益补偿≥8段（提供图片证明）

2.2.5 超声系统最大探查深度≥35 cm

▲2.2.6 系统动态范围≥300 dB；

2.3   频谱多普勒

2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；连续波多普勒CWD；

2.3.2 多普勒发射频率可视可调

2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；最小测量速度：≤1mm/s

2.3.4  PW取样容积宽度1-16mm

2.4   彩色多普勒

2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）

2.4.4 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；

相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥10帧；

3、 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.1 一般测量

3.2 妇产科测量

3.3 心功能测量与分析

3.4 多普勒血流测量与计算

3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数

3.6 泌尿科测量与分析

3.7 电影回放重现及病案管理单元

3.7.1 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

3.7.2 内置硬盘≥250GB SSD

3.8 输入、输出信号

3.8.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

3.8.2 DICOM3.0接口部件

- 3.8.3台车

眼底照相

▲1.操作模式:全自动、手动

2.对焦方式:全自动、手动

3.拍照模式:全自动、手动

4.操作者方位:病人侧、对侧、旁侧

5.闪光强度:标准1.42ws,五档可调

6.视场角:52°/30°

7.瞳孔直径:≥3.3mm

8.采集语音导航:有

9.采集模块:内置医用CCD

10.内置AI:有

11.眼底像分辨率:2400万像素

12.屈光度校正范围:-18D~+18D

13.工作距离:16mm±2mm

14.显示屏:10.1英寸可旋转屏幕

15.固视标:9xLED内置固视序

16.数据传输方式:WIFI/USB/DIGOM/FP/网口

17.内存:128GB

18.数据库:内置中文数据库,无需电脑

19.电源电压:220V

20.功率输入:120VA

第二包

肺功能检查仪

一、产品性能及功能参数

1 、容积测量

测量范围：0-10L

测量精度：读数的±3%或±0.05L

2 、流速测量

测量范围：0-14L/s

测量精度：±0.2L/s

3 、测试指标：

SVC、TV、ERV、IRV、IC、VC/HT、FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、 MEF25 、MMF 、OI 、FIVC 、PIF 、FIV1 、MVV 、RR 、MVV/BSA；

4 、评价标准：采用中国人群预计值公式，评估模型与评价标准更符合中国人群特征；

5 、可进行支气管舒张试验；

6 、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；

7 、支持 A4 报告打印打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以 及时打印报告；

8 、具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS 自动修正功能。

二、产品软件功能

▲1 、支持单机/网络工作模式，测试数据即时上传至服务器；也可通过网络登录获取受试者 信息；

2 、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；

▲3、检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V） 曲线、时间容积（V-T） 曲线等；并可查阅同一受试者连续测试记录；

4 、质控管理模块： 自动计算质控评级；依据 ATS/ ERS 智能推荐可接受度高的测量曲线；

5 、肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼 吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症等信息；

6 、随访问卷模块：CAT 、mMRC 、COPD-SQ 等问卷配置；

7 、工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

8 、数据通讯模块：支持对接医院 HIS 系统；

9 、测量历史查询：选中历史记录可调阅对应的肺功能检测报告单。

10 、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、数据同步等。

心电图机

1、本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

2、十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形。

▲3、显示屏≥9.7英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

4、本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

5、患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器，支持WORKLIST快速下载排队预约的患者信息。

▲6、本机支持有线和无线联网，本机支持直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。

7、本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台，同时可直接连接打印机打印心电诊断报告。

8、支持PDF、PNG、HL7、XML、JPG、DICOM数据格式。

9、支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

10、A/D转换：24bit。

11、采样率：≥32000Hz。

12、频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。

13、内部噪声：≤15µVp-p。

14、时间常数：≥3.2 s。

▲15、耐极化电压：±950mV。

16、输入电流：≤0.01μA。

17、抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

18、具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

19、除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

20、 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

21、导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

22、采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

23、支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

24、可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

25、屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

26、自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

27、支持起搏检测功能。

28、支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

29、具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

30、权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

人体成分分析仪

1．工作原理：多频率生物电阻抗测试；

2．测试部位：≥5个(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)；

3．测量系统：多频8点接触式电极；

▲4．测量频率：≥4个，最大测量频率≥800 kHz；

5．测量电流：≤500μA；

6．测量时间：≤1分钟；

7．阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%；

8．输出值：

▲8.1人体基本成分分析：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段（面积）、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等；

8.2浮肿分析：全身细胞外水分率、左臂细胞外水分率、右臂细胞外水分率、躯干细胞外水分率、左腿臂细胞外水分率、右腿细胞外水分率等；

8.3围度分析：身体围度（颈围、胸围、腰围、臀围、右上臂围、左上臂围、右腿围、左腿围）等；

8.4其他项目：全身相位角、四肢骨骼肌体重比、四肢骨骼肌指数、身体细胞量、骨矿物质、推算握力（N、kg）、肌肉质量综合评分、右手预估握力、左手预估握力等；

▲9．输出A4报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁），机器内置运动处方、营养处方、单独的水分报告单（提供检测报告单证明）；

10．参考标准：中国人群人体成分标准，需提供国内临床实验基地医疗机构出具的临床实验报告等相关证明文件；

▲11．使用范围：自动测量身高、体重，体重测量范围：5-250kg，身高测量范围：90-220cm，年龄输入范围：5-99岁；

12．显示屏：≥7寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480 PPI；

13．通信接口：USB、RS-232、VGA等；

14．结构：底座自带水平仪，纠正测量水平角度，外观设计符合人体工程学原理（提供照片证明）；

15．系统对接：可对接医院HIS、PACS系统和慢病管理门诊工作站（含接口费用）；

动脉血压检测仪

▲1．数据连接：USB数据线、蓝牙

2．测量方法：示波法

3．压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg)

4．脉率测量范围：40bpm~240bpm

5．分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM

6．准确性：应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg

7．脉率准确性：±2BPM

8．最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min

9．泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间不超过10s

10．数据储存器：闪存储存高达999个读数

11．测量间隔时间：血压测量的间隔时间可选择为5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，55，60，65，70，75，80，85，90，95，100，105，110，115，120分钟的任何一种，时间误差不超过选择值的5%

12．内置加速感应器，支持患者运动状态检测，帮助血压分析

13．血压示值范围：0 ～ 300 mmHg

14．测量范围： 收缩压：30 ～ 254 mmHg，  舒张压：10 ～ 220 mmHg

15．存储记录全过程动态血压波形

16．分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告

17．支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案

18．为临床提供丰富全面的图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图

动脉硬化检测仪

1、可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)，反映上、下肢血管堵塞情况，PVR趋势图分析功能；

2、可检测左右BAPWV（肱踝脉搏波传导速度），测量颈动脉、股动脉、桡动脉的PWV，定量分析大动脉弹性；

▲3、四肢同步检测：能够四肢同步测量baPWV（脉波速度）、ABI（脚踝-上臂指数）、BAI（臂踝指数）、HR（心律）、PVR（脉搏体积记录）、收缩压SBP（四肢）、舒张压DBP（四肢）、平均压MAP（四肢）、脉压PP（四肢）指标，分析受试者血管弹性，下肢血管阻塞程度；

▲4、桡动脉测量：采集受试者桡动脉脉搏波，计算ED（射血时间指数）、SPTI（左心负荷指数）、DPTI（心肌灌注指数）、SEVR（心肌活力率）、CAP（中心动脉收缩压）、AIx（增长指数）等指标，分析受试者心脏供血、心脏负荷等功能；

5、自动生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况；

6、血压测量方式：示波法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）；

7、检测报告：系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。

8、数据统计：具备临床统计分析功能，包括统计受试者（血压、PWV、ABI）测试结果分布情况；

9、自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告，可连接扫码枪，方便医生操作；

10、检测时间：≤3分钟

11、系统对接：可对接医院HIS、PACS系统和慢病管理门诊工作站（含接口费用）；

12、血压测量精度：符合ANSI/AAMI SP10-2002，EN 1060-4，ISO 81060-2标准

中医体质辨识仪

1.硬件配置

1.1 主机：中央处理器：Intel双核1.80GHz、1.79GHz处理器，内存：≥4G鼠标，键盘,

1.2 专用身份证识别器(读取身份证信息操作更快捷).

1.3显示器：19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏

1.4打印机：彩色喷墨打印机

1.5操作台：豪华ABS一体机

1.6中医体质辨识系统V1.0软件及使用说明书（含光盘）1套

2.产品特点

2.1、全程无创无接触式测试，采用19寸高灵敏度红外线液晶屏显示器，高度设计符合人体工程力学。

2.2根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成，自动生成体质报告及建议。

2.3采用四种分类判定划分方法，让结果更加准确。

2.4根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：饮食调理，药物调理，运动调理及食疗食谱等针对性指导。

2.5提供个人测试结果长期比较方案，让个人对治疗方案进行判定。

2.6.身份证识别录入系统简便快捷.

2.7打印报告全彩显示测试结果，中医九种体质类型柱状图显示，简洁易懂。

2.8精神状态评价及抑郁程度分析功能：简易精神状态测评量表（MMSE）、老年抑郁量表（GDS)）等

2.9仪器具有五态人格评定量表。依据《黄帝内经》中《通天篇》所论的“五态人”分类，即“太阴之人，少阴之人，太阳之人，少阳之人和阴阳和平之人”，通过人格量表的人机交互，软件自动分析各人格特 征的阴阳含量，并与常模（正常标准）比对，确定人格特征的类型；

2.10仪器具有三套辨识系统：儿童中医体质辨识，中医药体质辨识系统（全年龄段）和老年人中医药健康管理系统（中老年人）

2.11具有儿童体质辨识功能。针对0-6岁的儿童，根椐年龄不同，软件可自动生成提供儿童中医饮食调养、起居活动指导等。

2.12针对孕产妇，提供孕前、产前、产后三个不同阶段的调养指导方案。

2.13针对慢病（高血压、糖尿病），软件有相关的慢病调养指导方案。

2.14具有最新版中国居民膳食营养指导

2.15可联网，采集管理备份人群健康数据。

数字振动感觉阈值检测仪

1.振动电路电压性能：范围：0V～50V，步进：≤0.1V，误差：±5%；

2.振动头频率性能：频率：≥100Hz，频率误差：±5%；

3.振动头性能，振动加速度峰峰值范围：0～28 m/s2；振动头最大振幅峰-峰值≥50μm；

▲4.检测项目：足部感觉神经检测，手部感觉神经检测，上肢感觉神经检测，下肢感觉神经检测；

5.检查方法：自动、手动；

▲6.配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关（有助于测量准确度）；

软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析

7.软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比

8.软件自动计算三次平均值作为检测结果；

9.自带全自动分析软件，自动打印分析报告，可连接电脑组建工作站，系统可对接慢病管理门诊工作站（含接口费用）；

心理行为发育筛查量表及软件

1.用于早期发现2个月至六岁小儿智力发育问题(初筛)，为我国的一种标准化儿童发育筛查方法，

1.1、个人—社交能区：这些项目表明小儿对周围人们的应答能力和料理自己生活的能力。

1.2、精细动作—适应性能区：这些项目表明儿童看的能力和用手取物和画图的能力。

1.3、语言能区：组成本能区的项目表明儿童听、理解和运用语言的能力。

1.4、大运动能区：本能区项目表明小儿坐、步行和跳跃的能力。

2.测验说明

2.1测验目的：旨在进行儿童发育的初筛，以便对可疑者作进一步诊断性的检查。

2.2适用范围：0～6岁婴幼儿。

2.3测验时间：30分钟以内。

2.4测验结果：分为正常、可疑、异常。

2.5测验价值：

2.5.1筛出一些发育上可能有问题，但临床上尚无症状；

2.5.2对可能有问题的小儿可用DDST筛查予以证实或否定；

2.5.3对有高危因素的小儿可进行发育监测。
3.软件功能说明
3.1测量软件有全面的系统设置功能，并支持多级用户管理。
3.2测验界面将图形直接显示出来，被测只需点击对应的图片即可完成选择，非常方便。
3.3在测试中间可以随时停止测试，回来后接着测试。
3.4在测试中间系统拥有断电续评功能，保证测评数据的完整性。
3.5可以根据评分结果自动计算得分及报告。
3.6测验数据实现了数字化的管理。
3.7软件中可以进行数据备份和数据还原，增加了安全系数。
3.8软件服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。
3.9软件可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机等硬件平台上。
3.10软件可安装应用于Windows系列版本上。

心理测量量表软件

1、安装快速多模式可自由切换*
系统服务器端支持一键快速安装，无需其他任何数据库和服务器配置，装完即可使用。
系统支持单机、局域网和互联网三种运行模式。对于需要进行测评模式转换的用户，可以通过系统提供的快捷转换方式，进行一键式运行模式转换，省去了繁杂的系统配置工作。
2、多种软件平台环境
系统可安装应用于Windows系列版本上，包括WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win Server2008/Win Server2012等，同时支持32位和64位系统。
3、多种硬件平台环境
系统可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机等硬件平台上；还可以轻松对接光电阅读机、指纹识别器等硬件设备。系统无论是在单机模式下运行还是在网络模式下运行，客户端均无需安装任何插件软件。使用时只要打开IE、360等任意一款浏览器即可轻松实现所有操作。
4、高效的软件平台架构
系统整合了BS和CS两种架构优势，并全面融入P2P技术，在有效实现测评人数最大化的同时最大限度的降低了操作和使用难度。在硬件条件允许的情况下，可轻松负载十万级以上的数据压力。
5、测评量表智能化管理
系统的所有测评量表均已实现模块化智能管理。管理员可根据自己的需要自行安装所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，每个部门可独立设定量表测评权限。
6、分段测评功能
对于题数较多的测评，或因被测者的原因不能一次性完成测评的，被测者可以随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将自动询问并返回至上次的测评节点继续完成测评。
7、断电续评功能
对于因断电等原因导致的系统或测评终端意外终止的，系统能够自动保存用户的最后测评状态。待供电恢复后系统将自动返回至断电时的测评节点继续完成测评。
8、语音导读功能
本心理测评系统的测评量表SCL90/焦虑量表/抑郁量表有语音导读功能，对于有阅读障碍或阅读有困难的用户，可以开启语音导读功能。系统将自动把当前的答题说明、答题内容及答题选项等通过语音（中文）朗读出来，既深化了被试者对题意的理解，又最大程度的方便了阅读困难的用户。
9、远程管理测评终端功能
本心理测评系统可以直接对测试终端（触控一体机或普通台式机均可）进行远程控制，包括远程开机、远程重启、远程关机，特别适合于学校单位多媒体机房等。
10、测评系统与档案系统二合一
本心理测评系统除可对来访者进行日常心理健康普查和日常心理健康测试外，还整合了用户档案管理系统。对于参与测评的用户，系统将自动的对该用户进行同步建档。以便于时时保存用户的心理测评数据，方便管理员对用户的心理健康状态做横纵向的比较和观察。
11、时时测评统计功能
本心理测评系统采用动态数据加载技术，可时时动态统计各科室部门的测试情况，并进时时的进行汇总统计，方便管理员快速查看测评进度等。
12、心理曲线
本心理测评系统可以对用户的测评数据进行实时统计并生成心理曲线图。心理曲线图能系统反映出测评用户的心理素质水平和心理健康状况，便于管理人员实时了解和查看被测人员的心理变化情况以及个性、情绪、气质取向。同时，系统能够根据心理曲线图自动得出相应的分析报告，便于管理人员进行打印存档。
13、自定义添加量表
为满足测评的多样化，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，不同的部门班级等应可独立设定量表测评权限。管理员可以实现对测评量表实现量表的完全管理、添加、定义；实现量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、指导建议、预警范围等条件控制等。
14、扫码测试功能
系统具有二维码扫码注册、扫码登录、扫码测试、扫码查看报告等功能。用户可通过手机等移动设备进行扫码使用，既极大的满足用户的使用习惯，还可大幅降低软件对单位电脑硬件方面的要求。
15、自动危机预警及解除功能
测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并预以记录。
16、测评报告自定义
本心理测评系统所有测试结果均由系统根据测试者的测试情况自动给出，并支持管理员对测评报告自定义，即管理人员可以将系统给出的用户心理健康分析报告进行自定义修改，并可将修改后的结果保存在用户的测评报告中。当然，在需要的时候管理员还可以将测评报告还原回系统原始报告。
除生成个体测试报告，系统还支持对个体、团体历次数据做横向汇总，生成综合的个体和团体报告。
▲17、多样化测试数据支持
本心理测评系统支持机测（笔记本电脑、台式电脑、触摸一体机、手机等移动设备）和纸测和卡测三种测试模式。
18、自定义问卷功能
系统支持管理员自定义各种类型的调查问卷，支持题库共享，自助组卷、随机组卷等多种组卷形式，客观题系统自动打分，自动排名统计，可轻松实现在线考试、在线习题训练、在线调查、在线评价等多种需求。
19、个案定制辅导功能
系统具有心理个案定制功能，管理员可以对存在心理预警的用户定制个性化辅导方案。
▲20、在线咨询预约功能
本系统提供在线预约咨询和在线心理咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，保证心理咨询的隐私安全。
▲21、BMI和BMR查询功能
身体质量指数（BMI）是目前国际上通用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的标准指数。BMI指数综合考虑了体重和身高两大因素，可反映全身性超重和肥胖，在测量身体因超重而面临心脏病、高血压等风险时，比单纯的以体重来认定，更具准确性。
基础代谢率（BMR）是指人体在清醒而又极端安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。
本测评系统采用国际标准的BMI和BMR指数，以亚洲常模为依据，将被测者的性别、年龄、身高、体重以及劳动强度等进行综合同步换算，在给出被测者身体质量指数(BMI)的同时系统还将自动给出被测者的基础代谢率(BMR)。并根据基础代谢率(BMR)给出具体的饮食热量方案以及各餐的营养分配方案(如：早、中、晚餐的热量摄取值、食谱等)。
▲22、营养库查询功能
为便于管理员及被测者根据自身的身体质量指数和基础代谢率搭配营养丰富的食谱，本测评系统设置有专业的营养库查询模块。
营养库包含有二十余个大类，九十余个子类近万种食材。每种食材都详细注明了脂肪、碳水化合物、蛋白质、热量、膳食纤维、钙、铁、必需氨基酸、非必需氨基酸等的含量。使用时，用户只需选取自已爱吃的食材并录入数量，系统便可自动计算出总热量、总脂肪、总蛋白质等，非常方便实用。

第三包

# 洗胃机

- 1.全塑外壳;采用无油膜式泵,具有压力可调控制系统;

- 2.机器无堵塞卡死现象,具有进出胃液量平衡功能;

- 3.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数;

- 4.洗胃次数可以任意设置,进出胃压力可以任意调节。

- 5.适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

- 6.具备一键洗胃与一键强吸模式。

- 7.具有定期自动开机保养功能。

- 8.具有压力液量双安全保护。

- 9.独立接口,药污分离,避免交叉感染。

- 产品性能:适用于各医疗单位急救中心等抢救食物中毒、服毒者以及手术前洗胃。

# 吸痰器

- 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

- 2、抽气速率：≥15L/min

- 3、负压调节范围：0.02 M Pa～0.08 M Pa

- 4、.噪声：≤65dB

- 5、输入功率：150VA

- 6、.吸液瓶：1000ml

- 7、工作制：间隙加载连续运行

- 8、产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。

- 9、便携式吸引器，可用于医疗单位吸痰和粘质分泌物。

- 10、无油泵，免维护，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。

- 11、.溢流保护装置，防止液体进入泵体。

- 12、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。

# 牙摄片机

- X摄像机

X线发生器：微机处理器控制高频发生器

▲采用高频直流恒压和恒流控制技术，球管电压≥70kV，球管电流≥1.2mA，总滤过量：2.0mmAL

曝光时间范围：0.1秒-2.5秒，分档可调

焦皮距：20厘米

配备的锂电池容量≥2900毫安时，满电状态可拍片≥500张

具有曝光自锁功能，防止误操作，提高拍片成功率。

配备可触控显示屏，尺寸≥4.0英寸，屏幕亮度可调节

单位时间的曝光剂量精确度≥99%

开机状态下，可显示电池电量百分比

配备5种拍摄模式（成人模式，儿童模式，CR模式，DR模式，胶片模式）

▲可调节8组不同牙位的曝光时间参数，并实时记忆

具备5分钟无操作自动息屏，10分钟无操作自动关机功能，电池续航更长久

具备紧急停止曝光，不完整曝光预警提示功能

预留TYPE-C线控接口，可兼容立式支架，挂壁支架等外配件

呼吸灯设计，可通过不同颜色区分设备当前的工作状态

▲搭载电池管理系统，电池低电量时，也可保证球管电压稳定输出，波动率≤0.5%

- 扫描处理系统

- 理论影像空间分辨率:22 lp/mm。

- 获取影像时的位深:16bits/pixel.

- ▲影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比，应不大于 2%(R/Vm≤2%)。

- 理论像素尺寸:22 微米。

- 支持无线 WiFi 和以太网 RJ45 端口双通道数据传输。

- 平板电脑移动端软件可在线下载和自动更新。

- 电脑端软件自动识别和获取局域网端 IP地址。

- 标配平板电脑。平板电脑可直接向设备发送指令，扫描回传影像。

- 支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板。

- 医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。

- 成像扫描时间≤10 秒。

- 自动擦除功能，扫描完成后，具备自动擦除影像数据的功能。

- 软件端支持导出 JPG、BMP、PNG、DCM 图片格式。

- 软件端支持导入 DCM 格式的图片。

- 软件端支持影像打印功能。

- 软件端影像处理软件具备:影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

- 软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能;并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

# 光固化灯

1.电源输入：100-240V~50Hz/60Hz输出DC5V/1A

2.电池：18490  1400mAh

3.光照强度：1000-2500mW/cm²

4.前接头光学有效面积：38.5mm²-95mm²

5.波长：385nm-515nm

6.工作模式：标准模式，高光强模式

7.时间设定：1秒，3秒，5秒，10秒，15秒，20秒。

8.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

9.大容量电池，一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用400次以上。

# 超声洁治器

▲1.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液,提高临床治疗效果。

2.采用全自动频率跟踪系统,工作时,实时反馈工作尖负载,实现实时频率跟踪,保持在最佳工作状态,机器性能更稳定。

3.工作过程采用微电脑全自动控制,操作方便简洁,效率高。

4.根据工况实时调整输出功率,保证功率输出稳定、高效。

5.接插式手柄,带LED灯,操作视野清晰。

6.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

7.小巧机身,不占空间,双水路选择(外接水/水瓶供水),适配更多工作场景。

8.拥有清洁模式。

9.电源输入:AC220V-240V 50Hz，输入功率:15VA~50VA

10.输出的尖端主振动偏移:1um~90um

11.输出的尖端振动频率:28kHz±3kHz

12.输出的半偏移力:0.1N~2N

13.尖端输出功率:3W~20W

14.主机保险:T0.5AL250V

15.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

16.主机重量:1.8Kg

17.外形尺寸:278mm×182×137mm

18.运行模式：连续运行

# 高压灭菌锅

- 1.灭菌室容积：20L （内径 Ø250×420 mm）

- 2.最高工作压力： 0.22 MPa

- 3.最高工作温度：134 ℃

- 4.灭菌温度选择：105～134℃

- 5.计时时间选择范围：0～60分钟

- 6.灭菌室热均匀度：≦±1℃

- 7.能源供给：功率1.5KW／AC220V. 50HZ

- 8.消毒盘：400mm×200mm×30mm (3件)

- 9.整机外形尺寸：480×480×384mm

- 10.净重： 40Kg

- 11.包装尺寸: 700×580×500mm

- 12.毛重：44Kg

- 13.灭菌过程：自动控制，无须监管，使用方便。

- 14.最高温度：134℃的灭菌过程，适用于4~6分钟的快速灭菌使用。

- 15.设有蒸汽内循环系统，不向室外排放蒸汽，环境清洁干燥。

- 16.消毒盘带孔，带盖，待灭菌完毕后，可关闭待用，防止空气等污染。

- 17.设有超温、超压自动保护装置：

- 内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开，并蒸汽排放水箱内。

- 内筒蒸汽温度大于138℃，电源自动切断；

- 断水时，加热管温度大于150℃，电源自动切断并断水报警。

- 18.灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。

- 19.灭菌器主体由不锈钢材料制成，经久耐用。

# 儿童雾化吸入装置

- 1.输出压力：7L/min@100kPa

- 2.▲喷雾量：0.40 ml/min

- 3.▲粒子径：MMAD 3-5 um

- 4.药液杯容量：最大7mL

- 5.药液量：2-7ml

- 6.喷雾速率：0.25mL/分钟

- 7.噪音：65dB以下

- 8.电源：AC 220V、50HZ

- 9.消耗功率：140VA以下

- 10.使用环境温度+10～+40℃ 130%  85%RH/

- 11.湿度/气压：700～1060hPa

- 12.保管运输环境温度/-20～+60℃ /10%～95%RH/

- 13.防电击分类：Ⅱ类设备、B型应用部分

- 14.耐久工艺设计，保证泵的使用寿命长达5年

- 15.高强度的压缩机，输出功率达到7L/min(100kPa时);保证患者能够得到有效的治疗。

- 16.机身抗菌树脂，适合医院环境

- 17.高效、简洁的配套雾化耗材，药液杯仅由2部分组成。药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷。有效地提高了整体治疗的效率。

- 18.外置过滤片，可及时更换，保证干净

# 听力筛查仪

- 1.通道：两路独立的输出通道

- 2.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2%

- 3.测试强度范围：气导-10～120dB  骨导-10~70dB

- 4.掩蔽强度范围：-10～110dB

- 5.测试信号：纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声

- 6.啭音调制频率：5Hz 正弦波

- 7.给声方式：按键给声/触摸式给声（选配）

- 8.▲麦克风：内置麦克风，便于与受试者沟通 （0-50强度可调）

- 9.▲患者应答：外置应答手柄，内置应答指示及压电式蜂鸣

- 10.显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示

- 11.精度：连续衰减/步进5dB，误差小于1dB

- 12.失真度：气导小于2.5% 骨导小于5.5%

- 13.掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽,可自由切换，无需调换耳机，掩蔽提示

- 14.保护功能：符合声学安全要求（引用GB/T 7341.1-2010 电声学检测设备 5.2的规定）

- 15.个性化报告设置：多种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合,支持电子签名，自定义诊断模块

- 16.▲计算精度：原始数据/保留整数/保留小数点后2位

- 17.数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告，

- 18.存储：依据PC容量，通过FTP传输至指定目录存储

- 19.职业病诊断：根据《GBT 7582-2004 声学 听阈与年龄关系的统计分布》和《GBZ 49-2004 职业病噪声聋诊断》，

- 20.对听力测试数据一键计算分析，直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级

- 21.可选配：与医疗系统数据互通：HL7协议对接、XML文件对接、数据库对接三种对接模式可选，轻松实现与医疗系统信息对接。

# 筛查型耳声发射仪

- 一、两种测试功能同时具备：

- ▲TEOAE 和DPOAE 两种功能

- 二、测试手段：采用耳声发射技术

- 1.TEOAE

- 评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

- 刺激类型：Click (非线性)

- 刺激水平：60-80dB SPL

- 接收频率：1.5kHz-4kHz

- 显  示：测试进程、信噪比。

- 2.DPOAE

- 评估方法：相位统计法

- 测试范围： 2kHz、3kHz 、4kHz  5kHz

- 刺激类型：两个基本匹配的纯音

- 显示：测试进程、信噪比

- 结果显示：PASS/REFER

- 3.显示屏：

- 操作语言：全中文测试界面

- 类型：≥2.4 寸 TFT 彩色显示器,清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果

- ▲内存：最多50个受试者200组测试数据

# 婴儿尿布替换台

- 规格：L855×W560×H585mm

# 胎心监护仪

- 一、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 二、 选配：

- 1．内置大容量充电锂电池，可不间断监护；

- 2．外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整；

- 3．双胎监护功能

- 4．可选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 三、工作环境：

- 工作电压： 100V-240V～　工作频率： 50Hz/60Hz

- 温度：5ºC~+40ºC

- 湿度：25%RH~80%RH（无冷凝）

- 大气压：86kPa~106kPa

- 四、产品性能：

- 1．整机

  - 一体化探头架设计，方便医生出诊；

  - 飞梭和硅胶按键操作；

  - 隐藏式提手，方便移动；

  - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

  - 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

  - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

  - 模块化结构，方便升级；

  - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

  - 60小时CTG存储、回放，打印

  - 具有查找监护记录功能；

  - 易装纸打印结构设计，不用喂纸

  - 具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果。

  - 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

  - 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

  - 支持外接U盘存储监护数据；

  - 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

  - 中英文操作界面；

  - 良好的人机对话界面，多种界面可选；

  - 可选配大容量锂电池供电；

  - 通过欧盟CE认证。

  - 通过美国FDA注册

  - 显示：

  - 10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，0-60度内多角度翻转。

  - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

  - 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

  - 监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；

  - 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

  - 探头：

  - 全新探头外观设计，更符合人机工程学原理；

  - 新式探头防水设计，等级IPX8；

  - 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩；

  - 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

  - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz         超声波束声强：Iob<1mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm      分辨率: 1bpm

- 精度: ±2bpm

  - 宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1

非线性误差±10%，归零方式：自动/手动；

  - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 胎动计数显示范围：：0 ~ 999  ；

  - 胎儿监护指标：

- 4.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

| 超声技术： | 脉冲多普勒及自相关 |
| --- | --- |
| 超声频率： | 1MHz |
| 胎心率范围： | 30 bpm ～ 240 bpm |

- 4.2宫缩压力：

| 宫缩压 范围： | 0 ~ 100 |
| --- | --- |
| 归零方式： | 自动/手动 |

- 4.3胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

  - 打印：

- 5.1内置150/152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 5.2打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

- 5.3支持缺纸缓存打印，选段打印和定时打印功能，具有打印倒计时功能；

- 5.4打印结束后给予声音提示

# 紫外线消毒灯

- 1.类型：移动式 适用环境：静态

- 2.适用房间体积：≥40m³

- 3.电源：交流220V±22V,频率50HZ±1HZ,环境温度：5℃~40℃、相 对湿度：≤85%

- 4.输入功率：80VA

- 5.灯管功率；30W*2

- 6.在离灯管1米处测得紫外线波长：253.7nm

- 7.主要杀菌因子：紫外线

- 8.灯管有效杀菌寿命≥1000小时。

- 9.紫外线消毒车可移动折叠、灯管可内藏、可调角度0~180°

- 10.带定时装置，定时范围为0-120分钟，其定最大时误差<15min。(带遥控器的有30、60、90、120、常开五档可选)

- 11.消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012的规定。

- 12.单只灯管照射强度：≥107pw/cm²

- 13.灭菌效果检测数据

- 对灯管正下方垂直1m处载体上金黄色葡萄球菌(ATOC 6538)作用60min的杀灭对数值>3.0；

- 对灯管正下方垂直1m处载体上大肠杆菌(8099)作用60min的杀灭对数值>3.0；

- 对灯管正下方垂直1m处载体上铜绿假单胞菌(ATCC 15442)作用60min杀灭对数值>3.0；

- 对灯管正下方垂直1m处载体上白色念珠菌(ATOC 10231)作用60min的杀灭对数值>3.0；

- 对灯管正下方垂直1m处对木质油漆表面自然菌的杀灭对数值均>1.00。

- 对灯管正下方垂直1m处对人工染于玻璃片上的枯草杆菌黑色变种芽孢作用90min的杀灭对数值≥3.00。

- 14.外壳采用冷轧板喷塑而成，降低危害使用更安全放心。

- 15.脚轮万向轮(4*360度车轮),灯管采用双灯管结构，以增加紫外线照射面积，双灯管也可单独使用。

- 16.灯臂长度：950mm,灯车高度：1065mm,灯臂展开整机高度：2米左右。

- 17.紫外线强度符合：《紫外线消毒器卫生要求》(GB 28235—2020)。

# 恒温培养箱

- 1.外形尺寸：≥522*626*587mm；

- 2.工作区尺寸：≥395*364*395mm

- 3.▲温度选择范围：RT+5-85℃。

- 4.设备容积；≥54L。

- 5.温度显示精度：0.1℃。

- 6.温度均匀性：±2℃。

- 7.温度波动度：±1℃。

- 8.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

- 9.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。

- 10.3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察

- 11.▲二类医疗器械注册证

- 12.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能

- 13.选配；可选配紫外线杀菌，可选配福马脚轮，移动更方便

- 14.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

- 15.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑

- 16.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。

- 17.单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。

# 二氧化碳培养箱

- 类型:气套式触摸屏

- 界面显示:7.0寸触摸屏

- 外形尺寸≥（L*D*H):600mm×596mm×921mm

4.工作室尺≥（L*D*H):377mm×410mm×524mm

5.公称容积:80L

6.额定功率:600W

7.控温方式:PT100

8.控温范围:Rt+5--60℃

9.温度波动:±0.3(@37)℃

10.温度均匀性:±0.5(@37)℃

11.▲CO2控制方式:IR红外线传感器(MH),可提供校准证书,传感器采用双通道双滤镜红外技术。

12.浓度控制范围:0-20(vo1%)

13.浓度控制误差:±1.0%(@5.0%±0.5%)*

14.浓度均匀性:±0.2(vo1%)

15.相对湿度:≥90%(RH%),该参数不显示

16.环境温度:5—30℃,建议25±2℃

17.过滤器种类:HEPA高效过滤器,针对直径大于等于0.3μm的颗粒,过滤效率达99.97%

18.隔板:标配2块,最多可增加5块

19.电源电压:AC220/(110V选配)

20.数据存储:USB接口

21.数据曲线界面

22.灭菌方式:UV灭菌

# 高压灭菌锅

1.灭菌有效容积:150L （φ510*740mm）

2.设计压力:≥0.3MPa

3.计时选择范围:0-99 min或0-99hour59min

4.设计温度:≥150℃

5.温度选择范围:105～134℃

6.最高工作压力:0.23MPa

7.热均匀度:≤±1℃

8.功率 / 电源电压:6000W /AC220V.50Hz

9.外形尺寸：660×640×1130（mm）

设备特点：

1.优质全不锈钢材料

2.盖子装有防烫罩

3.安全联锁装置

4.机械、数字双压力显示,触摸式按键

5.超温，超压自动保护功能

6.自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽

7.断水保护控制

8.自涨式密封

9.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

10.操作简单,安全可靠

11.配有双层不锈钢网篮

12.可另外选装干燥、打印功能

13.资质要求：制造商具有辐射安全许可证、消毒产品卫生许可证、特种设备生产许可证

# 医用生化培养箱

1.外形尺寸（mm)：690*692*1270

2.内胆尺寸(mm)：550*401*690

3.容积：150L

4.输入功率1200W

5.温控范围：0-60℃

6.温度分辨率：0.1°C

7.波动度:±1.0℃

8.均匀度:±2.0℃

9.隔板数量:标配2块,数量可选配增加

10.控温方式:PID调节

11.保温材料：聚氨酯保温

12.电源电压：AC220V\110V 50HZ\60HZ

13.界面显示：7.0寸触摸屏

14.定时范围：0-999h59min

15.工作环境温度：18-30℃(仅适用于室内)

16.工作环境湿度：≤80%

# 电子灭菌器

- 1.接种环或针消毒灭菌安全、方便,完全替代酒精灯

2.加热孔内温度可达到820℃以上,杀菌只需要5到7秒

3.体积小,重量轻,操作简便;仪器美观、易清洁,使用寿命长

4.该装置可以用于厌氧室中

5.在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质,防止传染性溅污和交叉污染

6.长时间工作自动熄灭功能,大幅度延长使用寿命

7.中心区最高温度：825C±50C

8.固定角度：21°

9.最大消毒物品外径：φ35mm

10.加温区总长：100mm

11.电源功率400W

12.重量：1.4KG

13.尺寸：140*105*200mm

14.产品正常工作条件：

a)使用环境温度:-10℃~50℃

b)相对湿度:≤90%

c)使用环境最大海拔高度:不限

# 显微镜

1.观察头：铰链式三目头

2.目镜：大视野目镜 WF10X

3.物镜：消色差物镜4X10X40Xs100Xs(oil)

4.转换器：四孔转换器

5.聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25带可变光栏,滤色片

6.调焦系统：同轴粗微调焦机构,调焦范围30mm,微调格值0.002mm

7.载物台：双层活动平台 尺寸140x140mm,移动范围75mmx45mm

8.照明：6V/20W卤素灯,亮度可调

# 离心机

- 高强度塑料外壳,带金属盖,体积小,重量轻

- 高强度无刷电机驱动,数字显示速度和运时时间

3.超速保护,工作结束自动报警

4.带机械门锁和安全开关,开盖即停,操作安全可靠

5.错误代码显示,升降速可调

6.具有造型美观、大容量、低噪音、高效率等特点

7.特别适用于8ml(130mm)PRP真空采血管

8.最高转速：4000 RPM

9.最大离心力：2325xg

10.定时：0-99min

11.转子容量：20mlx12(标配)

12.电源：110V-240V 50/60Hz

13.整机尺寸（mm)：280×310×265

14.包装尺寸（mm)：40x350x330

15.毛重/净重：10/9kg

# 可调移液器

| 型号 | 容量范围（µl） | 增量（µl） | 体积（µl） | 不准确度% | 不精密度% | 吸头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APT1-50 APT1-50 plus | 5-50µl | 0.5μl | 50µl | ±2.4 | ≤11.51 | 200µl |
|  |  |  | 25µl | ±2.8 | ≤12.01 |  |
|  |  |  | 5µl | ±6.0 | ≤13.01 |  |

| APT1-100 APT1-100 plus | 10-100µl | 1μl | 100µl | ± 1.5 | ≤11.01 | 200µl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50µl | ±2.2 | ≤11.51 |  |
|  |  |  | 10µl | ±3.0 | ≤12.01 |  |
| APT1-200 APT1-200 plus | 20-200µl | 1μl | 200µl | ± 1.5 | ≤11.01 | 200µl |
|  |  |  | 100µl | ± 1.5 | ≤11.01 |  |
|  |  |  | 20µl | ±3.0 | ≤11.51 |  |
| APT1-1000 APT1-1000 plus | 100-1000µl | 5μl | 1000µl | ± 1.2 | ≤10.51 | 1000µl |
|  |  |  | 500µl | ± 1.5 | ≤10.51 |  |
|  |  |  | 100µl | ± 1.5 | ≤11.01 |  |
| APT1-5000 APT1-5000 plus | 1000-5000µl | 50μl | 5000µl | ± 1.0 | ≤10.51 | 5000µl |
|  |  |  | 2500µl | ± 1.0 | ≤10.51 |  |
|  |  |  | 1000µl | ± 1.2 | ≤10.51 |  |

# 医用离心机

1.智能微电脑控制，无刷变频电机驱动

2.转子号显示，转速和离心力相互切换，自动计算 RCF 值

3.门盖自锁、超速保护、无转速信号保护、电机霍尔故障保护 供电电压过高、过低保护、过流保护

4.故障自动诊断识别，可编程操作，自动存储数据

5.配有紧急开锁装置，操作方便

6.最高转速：5000 RPM

7.最大离心力：4540xg

8.定时：0-99min

9.转子容量：100mlx8  水平式

10.电源：110V 60Hz /220V 50Hz

11.整机尺寸（mm)：450×600×360

12.包装尺寸（mm）：550×700×480

13.毛重/净重：54/40kg

# 试剂卡孵育器

- ▲工作容量：24卡；

- 应用于微柱凝胶检测技术的专用仪器。适用于血型试剂卡载体内溶液在37℃温度下进行恒温孵育；

- 采用液晶显示，温度、时间参数均任意可设置；

- 两个孵育仓，每个孵育仓可同时存放12卡，处理样品快速高效；

- 外观简洁大方，透明孵育上盖，实验过程一目了然；

- 温度采用智能模糊PID控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点；

- 温度的测量值和设定值可选择最小分辨率为0.1℃或1℃；

- 控温范围：室温+5°C-60°C；

- 温度均匀性：±0.5℃；

- 显示精度：0.1℃；

- 波动度：±0.2℃；

- 定时范围：1～9999分钟（小时）或连续运行；

- 升温时间：≤25分钟（室温升温到60℃）；≤10分钟（室温升温到37℃）；

# 无影灯

1、采用进口的LED冷光源无红外辐射,超薄光学透镜。(提供进口证明)

2、花瓣式外形设计,满足层流手术室需求。

3、采用数字方式无级调控LED的亮度,操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节

4、具有调节光斑直径和调节色温的功能,色温多档可调。

5、具有微创照明,一键切换。

6、可卸式手柄外套,可在135°C高温下消毒。

7、采用特殊的光学系统,360°均匀照射在被观察物体上,无虚影产生,清晰度高。

8、LED无影灯平均寿命长(100000h)。

9、光斑直径D50与D10的比值不小于52%。

10、有深腔管的剩余照度不小于(深腔照明率)95%。

11、有一个挡板的剩余照度不小于中心照度的70%,有一个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照

度的65%。

12、有两个挡板的剩余照度不小于中心照度的55%,有两个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照

度的50%。

13、安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境11组,机械环境11组。

14、弹簧臂弹簧为进口弹簧,上下升降,轻便灵活。

15、横臂为钛合金材质,强度高,无焊接,确保每个角90°无漂移。

第四包

肋木及挂件

1、规格：100×50×200cm；

2、额定载荷：135kg；

3、型钢，钢件表面喷塑；

4、肋木杠直径3.2cm；

5、肋木杠间距11cm

6、用途:借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

肩梯

1、规格(cm)：40×17×127

2、质量：8.0kg

3、结构型式：肩梯、固定支架、升降支架

4、材质：塑料、静电喷塑架

5、肩梯升降范围(cm)：0～45

6、垂直方向额定载荷(kg)：10

7、用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。

踝关节矫正板

1、39×34×3～18cm，额定承载量135kg；

2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强；

3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档；

4、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

模板钉

1、35×24×8.5cm

2、6M螺丝7个,8M螺丝13个

3、8个6M螺母,16个8M螺母

4、材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母

分指板（带万向轮）

1、参考规格尺寸（长宽高cm）：大22.2×22.2×3;中20.6×20.6×2.7;小19.2×19.2×2.7；三种规格可任选其一

2、分指板间距离（cm） 大2.6；中2.25；小1.6；

3、参考质量：0.5kg

4、结构形式：指板、底板、万向静音轮

5、材质：木质

可调式训练桌

1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心

2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄

3、材质：静电喷塑架、密度板

4、桌面升架范围mm：620～870

5、手柄转动力距N：≥50

6、桌面额定载荷kg：≥50

7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700

8、参考质量：27.0kg

红外线治疗仪

1、波谱范围：2.0μm～25.0μm
2、治疗板面温度：320℃±10%(EMC检测基本性能)
3、输入功率：单头 250VA，双头500VA
4、定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min,每5min一档  
5、加热器工作寿命：≥2000小时（h）
6、电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz。
7、输入功率：单头250 VA ，双头500VA
8、正常工作条件：环境温度 ： 5℃～40℃；相对湿度：≤80%； 大气压力：700hPa～1060hPa

9、发热模式：直热式（采用半导体发热，有别于传统的石棉、电热丝的旁热式发热模式）国内首家企业专业生产

10、产品优势：预热快,热效率高(节能);不用石棉,不用电热丝;元素涂层不脱落、掉屑、发红、波谱能量稳定、提高了产品的生物效应；比传统产品使用寿命长；一体化安全网罩，四脚支架，稳定性好，美观耐用；ISO13485体系证书

11、使用方式：非接触式

12、工作制：连续运行方式

13、安全类型：I类设备

- 中频脉冲电治疗仪

- 1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能:

- 2、智能控制系统，可以快速的选择参数及操作;

- 3、输出通道:含四路中频电疗法，四路离子导入，二组干扰电疗法.

- 4、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

- 5、内存 99 个处方；

- 6、 中频频率:2~10KHz;

- 7、调制频率:0~150Hz:

- 8、 调制波形:方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定；

- 9、调制方式:调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

- 10、输出电流稳定度:电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

- 11、调幅度:电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差士5%；

- 12、差频频率范围:四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0~200Hz范围内；

- 13、动态节律:四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s~10s 范围内；

- 14、差频变化周期:四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s一30s；

- 15、定时装置:电疗仪具有定时装置，允差士5；

- 16、连续工作时间:治疗仪连续工作时间应能≥4h；

- 17、噪声:电疗仪工作时，其噪声应不大于 60dB；

- 18、输入功率:160VA:

- 19、输出电流:电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100mA;含直流分量时，输出电流不大于 80mA;(负载电阻为 500欧姆)输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为 1mA；

- 20、输出方式:双向波(AC-中频电疗模式)及单向波(DC-离子导入模式);

- 21、工作电压:交流220V士10%:50Hz士1Hz；

- 22、通过 IS09001 国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。

中医药治疗仪

1、灸疗仪可双灸头同时工作，通过调节万向臂可以自由调节施灸距离，从而达到控制灸疗温度；

2、灸疗仪由主机、燃烧室、净烟装置和灸材（艾绒）组成。

3、主机箱体采用钢材制作。燃烧室内置有插针固定灸材，与主机箱体有万向臂连接调节灸疗温度；净烟装置由排风管道、风机和净烟滤芯组成。 灸材由艾绒制成。

4、灸疗温度：灸疗仪施灸距离8cm～15cm的温度范围为应在50℃~60℃;

5、燃烧时间：灸材燃烧时间应不小于 10min 。

6、净烟：灸疗时无烟雾冒出。

7、整机噪音：灸疗仪正常工作时的整机噪音≤60dB(A计权)。

8、承重能力：灸疗仪燃烧室灸疗头悬挂 1kg，持续 30min，高度调节杆不得弯曲变形。

9、移动制动：灸疗仪脚轮应符合 GB/T 14687-2011中 5.2 的规定；安装后的脚轮在同一平面内，旋转应灵活，不得有阻滞现象。

超短波治疗仪

- 1、使用电源:AC220V士22V，50Hz士1Hz；

- 2、仪器类别:I 类 BF 型；

- 3、工作频率:40.68MHz，误差士1.5%；

- 4、输入功率:≤1000VA；

- 5、输出功率:200W最大，误差士20%；

- 6、输出强度:50W、100W、150W、200W连续可调:三模式 12 档可选；

- 7、输出指示:液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等；

- 8、治疗时间:0~99min 可调，液晶屏实时显示；

- 9、输出模式:≥3 种模式，具有脉冲、连续、断续波输出；

- 10、连续波模式:持续输出“频率”“脉宽"，参数显示和设定无效；

- 11、断续波输出:以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10~200Hz，步进 10Hz，误差士10%；

- 12、脉冲波输出:以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度 200~1000us，步进50us，误差士10%；

- 13、显示装置:电容式高清真彩液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示；

- 14、液晶触控:液晶触摸控制，人机界面简洁大气，管理系统智能化；

- 15、智能一键:一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键；

- 16、操作提示:液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等；

- 17、输出电极:≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用；

- 18、输出导线:特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠；

- 19、导线长度:长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用；

- 20、导线性能:缆线外塑模厚达 8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优；

- 21、调谐方式:旋钮式输出回路谐振频率调谐；

- 22、场强指示:配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱；

- 23、电流指示:最大量程为 300mA，精度不低于 2.5 级；

- 24、产品样式:简约大气流线形设计具有科技感，落地推车式，移动方便；

- 25、存放装置:配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用。

- 微波治疗仪

1、工作频率：2450MHz±30MHz

2、输入功率：≤400VA

3、工作方式：脉冲波、连续波两种工作方式。

4、微波输出功率：治疗0-100W,理疗0-40W。

5、输出控制时间：连续可调。

6、功率和时间数码管显示，可预先设置。

7、辐射器具有电流保护功能；

8、磁控管：专用磁控管

9、时间记忆功能

10、定时范围：理疗1-30min,误差不大于±1min,治疗1-99s

11、微波泄露：≤10mW/cm²

12、电压驻波比：≤3

13、一体式仪器，方便操作和治疗

14、环境温度：5℃~40℃。

15、相对湿度：≤80%

16、大气压力：70-106kPa

17、工作电压：220V±10%,50Hz±1Hz;

18、理疗探头：φ80圆形、φ15柱形、Φ100圆形各一个

19、热凝器：九个

20、适应范围：外科、烧伤科、理疗科、皮肤科、妇科、内科、耳鼻喉科、肛肠科等。

- 超声波治疗仪

- 1、中文彩色触摸显示屏；（提供说明书或彩页证明）

- 2、输出模式：至少含有连续输出和脉冲输出；（提供说明书证明）

3、输出频率至少含有16Hz，48Hz和100Hz；（提供说明书证明）

▲4、超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz；（提供说明书证明）

- 5、有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲

- 6、超低剂量输出模式，至少含有0.05W/cm²；

6、治疗时间：0-30min；

7、一键快速实现治疗时间：5min，10min，15min；（提供说明书证明）

7、处方功能：≥25个临床常见疾病的标准处方，至少含有20个自定义处方；

8、可保存自定义处方功能；（提供说明书证明）

▲9、治疗信息：至少含有腰椎椎管狭窄处方，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息；（提供实物照片证明）

10、探头：至少配有≥5cm²探头

▲11、支架可放左边或右边（提供说明书证明）

▲12、在临床治疗需求量大的情况下，可再扩展一个通道的吸附超声或电疗，以提高设备的使用率（提供实物照片证明、彩页或说明书）

- ▲13、占空比至少含有5％、10％、20％、33％、50％、80％；（提供说明书证明）

- 14、可以通过维护菜单优化超声治疗头的接触控制，确保治疗头的稳定性；（提供说明书证明）

15、超声头在移动治疗过程中，治疗实时显示输出剂量，方便治疗师监控治疗过程。

针灸治疗床

1、结构型式：床面、床架、垫子

2、材质：静电喷塑架、高密度海绵加珍珠棉、PU床面

3、参考规格(cm):190×70×65

4、参考床面尺寸(长×宽)cm:190×70

5、床面高度cm:65

6、额定载荷：≥135.0kg

低频针灸治疗仪

1、使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz;

2、输入功率：<50VA;

3、脉冲宽度：0.008ms～0.6ms;

4、电针工作频率：2Hz、10Hz、50Hz、100Hz、循环频率；

5、电针脉冲幅度：≤150V(负载250Ω/500Ω);

6、定时时间：15、30、45分钟；

7、输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；

8、有模式1和模式2两种治疗模式可适用于不同应用情况；

9、电针输出通道数：6通道输出，每通道可单独控制；

10、显示方式：LED指示灯；

11、样式：便携台式。

牵引床

1、该床牵引力、牵引时间、牵引模式均由微电脑控制、电机动力、充分实现智能化；

2、显示方式：中文液晶视窗(液晶显示屏尺寸：122*92mm);

3、8种不同的牵引模式(持续式、间歇式、阶梯式),便于临床需求选择；

4、治疗方案存储，最多可存储20种治疗方案，方便临床使用；

5、牵引力自动补偿功能；

6、设定值与实际牵引值同步监测；

7、多种安全设计(最大牵引力999N、患者急退器、医务人员操作急退键);

8、持续式牵引：

牵引力：(1)颈部牵引：0-200N (2)腰部牵引：0-999N(3)持续时间：0-9min

间歇式牵引：

牵引力：(1)颈部牵引：0-200N (2)腰部牵引：0-999N(3)间歇时间：0-5min

阶梯式牵引：

实际牵引力达到设定值1/4,保持5s,实际牵引力达到设定值1/2,保持5s,实际牵引力达到设定值，则为设定的持续牵引时间。阶梯时间：5s。

9、治疗总时间：0-60min;

10、牵引速度：6-12mm/s;

11、电源：220V/50Hz,功率：150W;

12、颈/腰椎加热：37-60℃(选配),无线遥控器(选配)

13、整机尺寸：250*60*70cm;

TDP灯

1、电压、频率：220V/50HZ；

2、功率：2x250W；

3、产品样式：立式双头；

4、主要波谱范围：2～25微米。

5、带防倾倒装置，

6、计时方式：0—60分钟或常开；

7、辐射板直径：12.4cm；

8、支臂伸缩范围：0-56cm；

9、立柱升降范围：0cm；

10、仰角：0-90；

11、方位角：360

低频针灸治疗仪

1、适用范围：适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗。

2、仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%;

▲3、治疗频率3~1000Hz可自行调节（提供说明书或彩页证明）；

▲4、仪器的脉冲宽度为120μs ±30%（提供说明书或彩页证明）；

5、仪器最大输出电流有效值不大于40mA;

6、仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7μC;

7、仪器的最大输出幅度为70V±30%;

8、单脉冲最大输出的能量不大于300mJ;

9、保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；

10、温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃,每档温度不低于37℃（提供说明书或彩页证明）;

▲11、治疗形式选择方式：根据选择部位和症状进行治疗，部位有肩颈部、腰部、上肢、下肢、肘膝部，症状有酸、疼痛、疲劳、血液循环、麻痹，可组合成25种治疗方案（提供说明书或彩页证明）；

12、自动治疗程序选择方式：根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰部、脊髓(全身)、软模式、硬模式（提供说明书或彩页证明）；

13、自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式（提供说明书或彩页证明）；

14、左右输出平衡调节，可调整两个负极之间电流大小差异；

15、治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度实时显示；

16、治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节（提供说明书或彩页证明）。

火罐

1、小号：外径4-5cm，高度10cm

2、中号：外径5-6cm，高度10cm

3、大号：外径6-7cm，高度12cm

4、特大号：外径7-8cm，高度12cm

5、天然竹选材，炭烧工艺

6、罐口圆润，罐壁厚实

7、加厚设计，叠加方便

针灸针

1、产品直径：0.25mm~0.35mm

2、产品长度：25mm~50mm

刮痧板参数

1、材质：耗牛角

2、脸部刮痧板尺寸9.4*6*0.5cm，

3、眼部点穴笔尺寸12.5*5.8*0.5cm，

4、身体刮痧板尺寸10*5.5*0.5cm

- 康复训练器材

1、可根据患者要求设置主动式训练阻力及被动式训练转速；

2、可进行定时训练也可进行连续训练，到达设置时间后自动切断输出；

3、训练机采用气动拉杆式设计，可根据患者身高要求轻松调整训练机高度；

4、采用≥6寸液晶触摸屏，全中文菜单式显示；方便肌力弱患者的操作，避免了常规按键设备在肌力弱时按不动的缺点；

5、多功能管理分析软件具有全中文康复训练方案、病历档案存储、查询管理功能；

▲6、具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能；（提供检验报告证明）

7、具有显示高肌张力功能；训练结束后提供平均肌张力数据；

8、具有在训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

9、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；系统可自动探测痉挛、识别痉挛，然后启动消除痉挛程序，感应电机自动停止运转并慢慢反方向运转，以消除痉挛.机器设置了痉挛控制按钮，可开启也可关闭；

10、具有语言提示功能；训练过程中可用语音提示相关训练数据，如发生痉挛、缓解痉挛等。语音提示可开/关；

11、按键控制：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可按遥控器上的急停按键，机器自动停止运转；

12、异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。声音控制可开╱关；

13、上肢训练臂可前后≥180度调节，方便患者训练；

14、阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分≥20档设定；

15、转数：在被动训练时，上下肢转数1-60rpm，步距≥1rpm；

16、电机动力：上肢电机动力最大≥9.2Nm；下肢电机动力最大≥16Nm。

- 温度觉、振动觉、针刺觉、压力觉、踝反射检查仪器

包含：瓦针轮（针刺觉），音叉（震动觉），叩诊锤（踝反射针刺觉），刻度锤（踝反射）、温度觉测量器（温度觉）、尼龙丝（压力觉）

针灸治疗床

1、结构型式：床面、床架、垫子

2、材质：静电喷塑架、高密度海绵加珍珠棉、PU床面

3、参考规格(cm):190×70×65

4、参考床面尺寸(长×宽)cm:190×70

5、床面高度cm:65

6、额定载荷：≥135.0kg

## 三、项目实施

成交供应商在提供所投货物的同时必须提供安装、集成服务。成交供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。成交供应商需针对本项目成立专门的服务团队，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。成交供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试、验收、税费、运费等）。

## 四、验收及培训要求

1、验收要求：竞争性磋商文件、投标响应文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，检测费用由成交供应商承担。验收时成交供应商的代表必须在场，需提供相应批次产品合格证书、质检报告等资料供采购人查验，资料不全、验收不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退换货外，还应承担采购人的一切损失。成交供应商应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

2、培训要求：提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。成交供应商在培训实施前编制专门的培训材料；提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许甲方在内部使用。

五、商务要求（实质性要求，不接受负偏离）

（1）付款方式：设备安装、调试、验收合格入帐后暂定五个月付设备货款90%,验收合格后一年期一个月内满无质量问题付清余款。

（2）质量保证期：质保期≥1年。

（3）交货期：见采购文件第一章。

（4）采购项目交付地点：南通市小海街道社区卫生服务中心指定地点。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期内提供7×24小时服务，设备试运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，重大障碍 4 小时内解决；如在8小时内无法排除故障的，必须在48小时内免费提供原厂同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。投标人需提供售后服务方案。售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、本项目的主要标的：一批医疗设备

九、采购需求中必须满足的实质性要求：付款方式、质保期、交货期均为实质性要求，不得偏离。

十、付款方式：货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的90%，一年后一次性付清余款。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

附件：采购合同

项目编号：***********

甲方：

乙方：***************

根据南通市小海街道社区卫生服务中心********（项目名称）院内招标结果，经供需双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、采购内容及价款：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 原产地 | 单价(元) | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗器械注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额（大写）：人民币********元整 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

二、设备质量要求及售后服务条款：

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，国家没有统一标准的，执行厂家标准，进口设备必须具有合法的进口手续及中国海关商检合格证明。产品必须通过正规渠道提供。设备供货价格已包含税费、安装调试费、运输费等。

特别条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须正式有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注使用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗设备注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，售后服务条款：原厂质保*年，附件质保*年，终身维修。在质保期外的维修配件按成本费收取。

三、交货时间、地点、方式：

合同签订后 * 天内或者甲方另行指定的时间内，乙方负责将设备送达至甲方所指定的地点并完成安装调试，设备运送等产生的费用由乙方负责。乙方运送、安装时必须对甲方设施设备进行保护，如发生损坏甲方设施设备的情况，乙方应进行赔偿并有恢复原状。

特别条款：设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运到甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理安装调试前的初步交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果由乙方承担。

四、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。乙方须对用户进行相关使用培训，培训由乙方免费提供。项目完成后，由甲方组织相关人员进行验收并填写《验收报告》，《验收报告》须于验收完毕后3个工作日内送南通市小海街道社区卫生服务中心备案。

五、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告及所需检验报告后付款 *% ，余款*% 在验收合格后满*年付清。

六、违约责任：

详见“招标文件”中“合同相关要求”。

另外，乙方如没有在合同规定的供货时限内交货并安装调试完成，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方将向乙方发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时甲方由此造成的损失须由乙方负责赔偿。

七、因设备的质量问题发生争议，由政府权威机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

服务条款：

1、乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）

2、设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3、乙方逾期交付货物时，每逾期一天，乙方向甲方偿付贷款总额5%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、设备安装、调试结束后，甲方对设备使用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。

5、上述设备免费保修*年（整机免费质保*年）。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天机算，每年18天），每超过1天，保修期延长2周。保修期外乙方对本身设备终身负责维修。

6、如设备发生故障，乙方在接到甲方保修电话4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能立即响应的原因，在获得甲方同意后，才能推迟响应时间。

7、无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方临床工程处取得联系，并作相关登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方承担。

8、设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

9、乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细的电路图、操作说明及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

10、①、现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。②、正规培训班培训：详见乙方的投标文件及承诺书。

11、如乙方所提供的设备有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费打开。

12、乙方如在投标、送货、安装等项目推进过程中提供虚假证明，导致项目不能开展或导致延误工期等情况出现，乙方必须承担甲方所有的损失。

13、如本项目涉及收费项目必须提供医保收费编码，如不能提供甲方有权中止合同，若提供的收费编码有误，导致医院损失的，由乙方承担甲方的全部损失。

14、如乙方提供的货物以次充好导致验收不合格或未按要求提供货物，乙方必须承担甲方的所有损失并按本次标的双倍金额赔偿给甲方。导致诉讼的，还需赔偿鉴定费、律师费等损失。

八、招标文件、标的物清单、中标通知书和投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

九、本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，可向南通市海门区人民法院起诉。

十、合同构成：

下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力：①本合同协议书；②中标通知书；③采购文件及附件；④投标文件及附件；⑤经双方协商一致达成的补充协议；⑥承诺书。

十一、本合同一式六份，甲方执五份、乙方执一份。

甲方单位名称（章）：	南通市小海街道社区卫生服务中心     乙方单位名称（章）：

法定（授权）代表人：	                   法定（授权）代表人：

电话：		                                电话：

签约时间：****年**月**日

签约地点：南通市小海街道社区卫生服务中心

附件1：

*********设备配置表

| 标准配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 配置名称 | 数量 | 备注 |
| ******* |  |  |  |

附件2：

| *************参数 |  |
| --- | --- |

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能与技术参数响应 | 35分 | 完全满足采购文件规格及技术参数要求的得35分，▲项为重要参数，每负偏离一项扣4分。其他技术参数每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，最高分35分，最低分0分。 说明：供应商对于技术参数的响应，需按采购文件第三章相关要求提供证明材料并按要求标注证明材料所在的准确页码；如出现虚假响应或所提供证明材料不足以认定符合采购需求的情形，经评标委员会评定可视为负偏离或按无效响应处理。 |
| 2 | 培训方案 | 10 | 供应商应负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，供应商应提供详细培训方案，方案应包含但不限于业务培训的人数、天数及培训计划，并应确保达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。 方案合理性强、可行性强、内容完整全面、符合采购人实际需求得10分； 方案基本合理、可行性一般、内容基本完整全面、基本符合采购人实际需求得7分； 方案合理性较差、可行性较差、内容不够完整、不完全符合采购人实际需求得3分。 未提供培训方案的不得分。 |
| 3 | 售后服务评价 | 10 | 5.1供应商应负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，供应商应提供详细培训方案，方案应包含但不限于业务培训的人数、天数及培训计划，并应确保达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。 方案合理性强、可行性强、内容完整全面、符合采购人实际需求得10分； 方案基本合理、可行性一般、内容基本完整全面、基本符合采购人实际需求得7分； 方案合理性较差、可行性较差、内容不够完整、不完全符合采购人实际需求得3分。 未提供培训方案的不得分。 |
| 4 | 业绩情况 | 5分 | 提供2020年1月1日以来投标产品核心产品（设备名称前带★号为核心产品）的业绩，每提供1个得1分，最多得5分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体）。 |
| 5 | 质保期 | 5分 | 满足招标文件最低要求的得基本分1分；每增加一年质保加1分，满分5分。 |
| 6 | 产品综合性能 | 5分 | 产品综合性能评价：由评委根据根据所投设备的配置选型及所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书
复印件为准）。

6、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件4

磋商响应函

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方的JSZC-***-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加江苏弘业国际技术工程有限公司组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加江苏弘业国际技术工程有限公司组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商优惠率 |
| --- | --- |
|  | 小写： （%） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏弘业国际技术工程有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件15

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。