江苏省农业科学院

微生物（生物农药）生产繁育基地设备采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2024-0045（2440SUMEC/ZWGG2123）

采购人：江苏省农业科学院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2024年6月

目   录

第一章 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	8

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知	10

一、总 则	13

1.适用法律	13

2.定义	13

3.政策功能	13

4.投标费用	14

5.招标文件的约束力	14

二、招标文件	14

6.招标文件构成	14

7.招标文件的澄清、补充或修改	15

三、投标文件的编制	15

8.投标文件的语言、计量单位、货币	15

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	16

10.投标文件的组成	16

11.投标保证金（本项目不适用）	17

12.投标文件的有效期	18

13.投标文件的签署及其形式	18

四、投标文件的递交	18

14.投标文件的密封及标记	19

15.投标的截止日期	19

16.迟交的投标文件	19

17.投标文件的修改或撤回	19

五、开标与评标	19

18.开标	20

19.评标组织	20

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	20

21.投标文件的澄清	22

22.对投标文件的详细评审	22

23.评标过程的保密与公正	22

24.无效投标条款和废标条款	23

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	23

六、授标	24

26.确定中标供应商	24

27.中标的通知	24

28.签订合同	24

29. 招标代理服务费	25

七、质疑	25

30、质疑	25

第三章 评标标准	27

序号	27

第四章 招标技术规格及要求	30

分包1	31

品目1.1 液质联用仪	31

品目1.2 高速冷冻离心机	34

品目1.3 纳滤膜过滤系统	35

品目1.4 颗粒剂制造机	36

品目1.5 压片成像仪	36

品目1.6 生物显微镜	37

品目1.7 超低温冰箱	38

品目1.8 水净化器	39

品目1.9 制备液相	40

品目1.10 傅里叶红外光谱仪	42

品目1.11 PCR仪	43

品目1.12 小型台式高速离心机	43

品目1.13 旋转蒸发仪	44

品目1.14 全自动均质器	45

分包2	46

品目2.1 冷冻干燥浓缩系统	46

品目2.2 生物荧光显微镜	48

品目2.3 人工气候室和控温温室	49

品目2.4 定量PCR仪	52

品目2.5 生物安全柜	53

品目2.6 摇床培养箱	55

品目2.7 生物样品破碎仪	56

品目2.8 核酸提取工作站	56

品目2.9 仪器配件及手持采样等小仪器	57

品目2.10 培养基制备分装系统	58

培养基制备器技术指标	58

培养基分装机技术指标	60

分包3	62

品目3.1 气质联用仪	62

品目3.2 超微量分光光度计	64

品目3.3 凝胶成像系统	66

第五章  拟签订的合同文本	68

第六章  投标文件格式及附件	76

资格审查索引表	78

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）	78

评审索引表	79

（具体详见招标文件第三章评标标准）	79

附件一 投标函格式	80

附件二 开标一览表	81

附件三 分项报价表	82

附件四 商务条款偏离表	83

附件五 技术条款偏离表	84

附件六 政府采购政策	85

（一）中小企业声明函（货物）	85

（二）残疾人福利性单位声明函	86

附件七 供应商基本情况表	87

附件七 供应商情况告知表—附表	88

附件八 资格证明文件	91

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	91

2、法人代表授权书	92

3、制造商授权书	93

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	94

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	95

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	96

7、依法缴纳税收的记录	97

8、依法缴纳社会保障资金的记录	98

9、针对本项目的特定资格要求	99

10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）	100

11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）	101

12、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。	102

参考格式：	102

13、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	103

附件九 其它相关文件（如有）	104

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏省农业科学院 微生物（生物农药）生产繁育基地设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司 南京市长江路198号14楼获取招标文件，并于2024年7月15日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2024-0045（2440SUMEC/ZWGG2123）

2.项目名称：微生物（生物农药）生产繁育基地设备采购项目

3.预算金额：总预算人民币854万元，其中分包1人民币495万元，分包2人民币278万元，分包3人民币81万元

4.最高限价：详见采购需求

5.采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高限价（人民币/万元） | 合同履行期限 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 液质联用仪（核心产品） | 1 | 300.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.2 | 高速冷冻离心机 | 1 | 195.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.3 | 纳滤膜过滤系统 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.4 | 颗粒剂制造机 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.5 | 压片成像仪 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.6 | 生物显微镜 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.7 | 超低温冰箱 | 2 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.8 | 水净化器 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.9 | 制备液相 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.10 | 傅里叶红外光谱仪 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.11 | PCR仪 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.12 | 小型台式高速离心机 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.13 | 全自动旋转蒸发仪 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 是 |
|  | 1.14 | 全自动均质器 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 2 | 2.1 | 冷冻干燥浓缩系统 | 1 | 278.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.2 | 生物荧光显微镜 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.3 | 人工气候室和控温温室 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.4 | 定量PCR仪（核心产品） | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.5 | 生物安全柜 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.6 | 摇床培养箱 | 2 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.7 | 生物样品破碎仪 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.8 | 核酸提取工作站 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.9 | 仪器配件及手持采样等小仪器 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 否 |
|  | 2.10 | 培养基制备分装系统 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 3 | 3.1 | 气质联用仪（核心产品） | 1 | 81.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 3.2 | 超微量分光光度计 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 3.3 | 凝胶成像系统 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |

6.合同履行期限：见采购需求

7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（本条适用于进口产品）；

（2）本次采购接受进口产品投标情况详见采购需求（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（3）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 三、获取招标文件

时间：2024年6月24日起至2024年7月1日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外），若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。

地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼

方式：在线发售，具体要求详见其他补充事宜

售价：每分包500元人民币，售后不退

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2024年7月15日13点30分（北京时间）

提交投标文件截止时间（开标时间）：2024年7月15日14点00分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14楼会议室1

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、在线购买采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达仪器”。

（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。

（3）输入在本项目的项目编号（例：2123），点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。

注意事项：1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱。

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、本项目编号为JSZC-320000-SMDY-G2024-0045（2440SUMEC/ZWGG2123）

4、本项目文件售价为每分包500元

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省农业科学院

地址：南京市钟灵街50号

联系方式：邓老师025-84390769、何老师 025-84390059

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570

3.项目联系方式

项目联系人：王嘉卉

电话：025-84532585

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省农业科学院 联系人：邓老师、何老师 电话：025-84390769、025-84390059 地址：南京市钟灵街50号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 业务咨询联系人：王嘉卉025-84532585 夏琳 025-84532570 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：微生物（生物农药）生产繁育基地设备采购项目 采购编号：JSZC-320000-SMDY-G2024-0045（2440SUMEC/ZWGG2123） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 投标文件开始接收时间：详见招标公告 投标文件接收截止时间（开标时间）：详见招标公告 投标文件接收地点（开标地点）：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 分包1 液质联用仪 分包2 定量PCR仪 分包3 气质联用仪 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 成交通知书发出后一周内，中标供应商按中标金额的1%向采购代理机构交付每分包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省农业科学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金（本项目不适用）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

11.2保证金可采取下列形式之一：

投标保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为投标保证金。

投标保证金收款单位信息如下：

户名：江苏苏美达仪器设备有限公司

开户银行：农行南京广州路支行

账户：10100301040003106

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的投标文件，将遭到采购代理机构的拒绝。

11.4未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（本项目不适用）

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、配置要求和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目不适用）

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；（本项目不适用）

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

- 七、质疑

30、质疑

30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评标标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

分包1-3

| - 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2.1 | 技术响应 （0-54分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分51分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止，缺项漏项视为负偏离。 注：①所有标注“★”“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（支撑资料类型以文件要求为准，如文件没有明确要求，则为说明该技术内容的公开发行的产品彩页或公开发行的产品说明书或第三方检测机构的检测报告或公开发行的设备产品手册或官方网站截图，如为定制/非标产品可提供承诺函，配置要求中“★”“▲”参数除外），否则视为未实质性响应，因未在《技术条款偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评审委员会概不负责；②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的产品的技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性、美观实用等进行打分 产品先进、稳定、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得3分； 产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得2分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得1分； |
| 3.1 | 售后服务 （0-7分） | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的得0.5分，在此基础上核心产品免费质保每增加1年加0.5分，本项最高得1分。增加部分质保需提供制造厂商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商售后服务体系进行打分： 供应商售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得3分； 供应商售后服务体系略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 3.3 |  | 评委根据供应商现场服务响应情况进行打分： 供应商抵达现场服务响应时间及时、承诺解决问题周期短的得3分； 供应商现场服务响应略有欠缺的得1分； 未提供售后服务方案或售后服务方案未提及现场服务部分的不得分。 |
| 4.1 | 实施方案 （0-8分） | 评委根据投标文件中实施方案的内容进行打分： 实施方案全面具体、内容详实，优于采购人的要求的得4分； 实施方案较为全面具体、内容完整，能够满足采购人要求的得2分； 实施方案不全面、内容空泛，不能很好满足采购人的要求的得1分； 供应商未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。 |
| 4.2 |  | 评委根据投标文件中项目技术支撑和实施计划（包括但不限于人员配置、硬件设施配置、项目进度等方面）进行打分： 实施方案技术支撑配置优于采购人的要求、项目进度分析清晰具体的得4分； 实施方案技术支撑配置满足采购人的要求、项目进度分析较为清晰具体的得2分； 实施方案技术支撑配置不能完全满足采购人的要求、项目进度分析不清晰的得1分； 供应商未在投标文件中提供配置内容或者提供的配置不可行的得0分。 |
| 5 | 国家政策导向（0-1分） | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

- 第四章 招标技术规格及要求

一、采购清单

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 预算 （人民币/万元） | ★合同履行期限 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 液质联用仪（核心产品） | 1 | 300.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.2 | 高速冷冻离心机 | 1 | 195.00 | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.3 | 纳滤膜过滤系统 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.4 | 颗粒剂制造机 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.5 | 压片成像仪 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.6 | 生物显微镜 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.7 | 超低温冰箱 | 2 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.8 | 水净化器 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 1.9 | 制备液相 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.10 | 傅里叶红外光谱仪 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.11 | PCR仪 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.12 | 小型台式高速离心机 | 1 |  | 合同签订后2个月内 | 是 |
|  | 1.13 | 全自动旋转蒸发仪 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 是 |
|  | 1.14 | 全自动均质器 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
| 2 | 2.1 | 冷冻干燥浓缩系统 | 1 | 278.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.2 | 生物荧光显微镜 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.3 | 人工气候室和控温温室 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.4 | 定量PCR仪（核心产品） | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.5 | 生物安全柜 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.6 | 摇床培养箱 | 2 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.7 | 生物样品破碎仪 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 2.8 | 核酸提取工作站 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |
|  | 2.9 | 仪器配件及手持采样等小仪器 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 否 |
|  | 2.10 | 培养基制备分装系统 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
| 3 | 3.1 | 气质联用仪（核心产品） | 1 | 81.00 | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 3.2 | 超微量分光光度计 | 1 |  | 合同签订后3个月内 | 是 |
|  | 3.3 | 凝胶成像系统 | 1 |  | 合同签订后1个月内 | 否 |

注：1.标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理。2.超过对应预算金额作无效投标处理。

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

- 分包1

- 品目1.1 液质联用仪

（一）质谱仪部分

1.质谱仪主机

▲1.1 质量数范围(m/z)：不窄于5-2000 m/z，同时质量数上限不大于m/z 2250。

▲1.2 扫描速度：≥20,000 amu/sec。

1.3 质量稳定性：<0.1 Da (24hr)。

1.4 最小离子驻留时间：1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度。

▲1.5 质量分析器：串联四级杆采用金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。如非金属钼四极杆，请额外提供2套原装四极杆备用。

1.6 MRM通道数：≥32000个MRM通道。

1.7大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却。具有自动断电保护功能。

1.8质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，3路调谐流路，可实现全自动质谱调谐和校正。

2离子源

▲2.1 离子源要求提供单独的可加热电喷雾源（ESI）和大气压化学源(APCI)各一套，同时具有一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测，可以同时获得ESI和APCI的正负离子方式四通道数据等四张谱图便于方法开发。ESI和APCI间切换时间≤ 20ms。

2.2 离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。

▲2.3 离子源接口采用锥孔结构，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），具有高抗污染能力，使用过程不产生毛细管类组件或耗材的费用。

2.4 离子源具有双控温区域，最高实际可达到使用温度：≥650°C提高脱溶剂化效果。

2.5 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀。

3检测器

▲3.1检测器采用光电倍增管，可保证使用寿命能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。

3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤15ms。

3.3 动态线性范围：> 106。

▲3.4灵敏度：

ESI+ 利血平的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比≥600,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.4 mL/min，MRM通道 609 > 195)。通过十次重复进样计算得出的仪器检测限(IDL)低于0.4 fg(利血平)。

ESI- 氯霉素的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比≥300,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.8 mL/min，MRM通道 321 > 152)。

二维超高效生物惰性液相

1四元溶剂管理系统

1.1色谱泵 ：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器

▲1.2高性能表面技术，完全惰性材料，无需使用添加剂

1.3集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理

1.4 pH范围：1-12.5

1.5可设置的流速范围 ： 0.010~2.000 mL/min，增量为0.001 mL

1.6最大操作压力 ：15,000 psi

▲1.7 梯度变化模式 ：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型

2二元溶剂管理系统

2.1色谱泵 ：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器

▲2.2高性能表面技术，完全惰性材料无需使用添加剂

2.3集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理

2.4 pH范围：1-12.5

2.5 可设置的流速范围 ：0.001~2.000 mL/min，增量为0.001 mL

2.6 最大操作压力 ：在流速达1.0 mL/min时，压力为15,000 psi

▲2.7 梯度模式：预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型

3自动进样器管理系统

3.1材料：HPS ，PEEK混合物，DLC等

3.2流通针式进样模式

3.3最大样品容量：在2个384孔板中最多可容纳768个样品，也可以使用2 mL样品瓶架容纳96个样品，另设有4个位置用于稀释

3.4样品交叉污染度（样品残留） ：对于咖啡因，≤0.002% (UV)；对于磺胺二甲氧嘧啶，≤0.002% (MS)

3.5进样体积 ：0.1~10μL（标配），增量：0.1μL；

3.6样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

4色谱柱管理器

4.1 高性能表面技术，完全惰性材料，无需使用添加剂

4.2色谱柱容量：标准配置为2根色谱柱（加上在线过滤器或保护柱后的最大长度为150 mm）

4.3切换阀：2个9通8位阀；提供可设置的自动随机出入口开关、废液和旁路位置用于快速溶剂切换

4.4温度范围：4.0~90.0 ℃，可以0.1 ℃的增量进行设置；

4.5色谱柱追踪：芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型为18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）

（二）软件部分

2.1操作模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。

2.2 MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。

2.3 软件控制自动进行仪器校正。

2.4 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。

2.5 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。

2.6 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。

2.7 软件运行要求：Microsoft Windows 10操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。

（三）配置清单

3.1 串联四极杆质谱仪主机            1套(包括离子源、内置式蠕动注射泵、无油机械泵、配套电源线、调机标样)。

3.2 二维超高效惰性液相色谱仪                      1套(包括超高压二元泵、超高压四元泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱)。

3.3系统操作工作软件                       1套

3.4 色谱耗材：超高效液相色谱专用色谱柱1根（型号自选），在线过滤器2个，滤芯10个，样品瓶300个(带瓶盖及垫片)。

（四）保修、培训及售后服务要求

4.1 质保期：整机系统（最终验收合格后）保修1年

4.2安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。

4.3培训：

4.3.1 安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器.

4.3.2根据采购人要求，每年提供不少于一次的上门培训，包括仪器使用及应用培训。国内培训中心集中培训免费名额2名。

4.4技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。

4.5免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

4.6维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

- 品目1.2 高速冷冻离心机

1.最高转速：≥22,000 rpm

2.最大离心力：≥55,000 xg

▲3.最大容量：6L可配1.5 Lx 4，减少配平次数，每个离心瓶耐受容量可从0 L至1.5 L。

4.驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动

5.加减速控制：9级加速，10级减速。

6.控温精度及范围：±1℃（设定范围-20~+40℃）。

7.转速设定范围：自300 rpm到最高转速连续可设定。

8.具备转头自动锁定功能，拆卸方便。超声波传感器可检测转头盖情况

9.具有自动识别转子并记录转子使用寿命

10.具备用户管理及用户锁功能。

11.程序管理：可存储30个用户工作程序。

12.具有实际时间控制功能，以便获得高重复性的实验结果。

13.具备转头温度自动补偿功能，所有的转子在最高转速都可达到4°C

14.具有温度预冷功能

15.具有节能模式

▲16.同时使用50mL和15mL锥底组织培养管的角转头(且无需适配器)供选择，且使用50mL组织培养管时转速可达15,000 rpm或以上，可高温消毒。

▲17.可配连续流转头：有1L (18,000 rpm), 3.2L (10,000 rpm)不同容量的转头，并可配土壤脱水转头。

18.安全功能：门互锁，双重过速保护，非接触式不平滑检测，温度异常检测。

19.配置50ml角转头，转速≥20000rpm

▲20.配置500ml角转头，转速≥12000rpm

- 品目1.3 纳滤膜过滤系统

▲1.处理量；100-150L/H

2.操作压力：0.5~1.5MPa；

3.工艺处理器：纳滤膜, 截留分子量；150-300道尔顿

▲4.运行温度和pH：运行温度0~50℃，pH 2~11；

5.膜元件：单只膜有效膜面积3.15㎡，配2支膜元件,总计膜面积6.3㎡；标配膜组件为卫生级不锈钢膜壳，专用卡套接口，卫生级标准；

6.泵：卫生级离心泵

7.电器控制柜：高端拉丝304不锈钢电控柜，主流品牌变频器；

8.CIP清洗水箱;SUS304

9.管道、阀门：卫生级304不锈钢；

10.电源：380±10V AC，3kw；

- 品目1.4 颗粒剂制造机

▲1.碾刀尺寸≥250mm

2.筛网直径≥300mm

3.颗粒直径：0.6～2.0 mm

4.电源功率： ≥8 kW ，AC 380V / 50Hz

5.产能：100-400kg/h

▲6.标配冷却风冷和水冷装置

- 品目1.5 压片成像仪

（一）主机参数

▲1.超大尺寸感光芯片，尺寸≥150 cm2。

▲2.成像芯片长度≥14cm

▲3.像素尺寸：≥100μm×100μm。

4.图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi。

▲5.感光芯片分辨率：原始像素所有图片都是1：1，不需要bining，168万像素。

6.应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。

▲7.接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，无需经过镜头转换，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0。

8.无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。

9.开机即用，无需等待时间。

▲10.满井电子数：380万 e

11.≥90%的样品成像时间仅需≤1 秒。

12.透光率：10000 um2次方

13.成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。

14.信号传输：USB 高速传输，方便连接

15.应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。

（二）软件参数

1.图像采集模式：自动模式、手动模式和累积曝光模式采集图像。

2.一键成像：累积曝光模式一次可采集多张不同时间图像。

3.支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户，分别设置用户名及密码，并设置单独的默认图像保存路径。

4.结果图片自动保存到每个账户单独设置的文件夹中，方便结果查找。

5.多图同时分析，支持多张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。

6.软件同时包含采集模块和分析模块。

7.软件支持无限免费安装，提供中、英文版。

（三）仪器配置

1.主机一台

2.电源适配器一个

3.数据传输线一根

4.说明书一份

5.软件一套

- 品目1.6 生物显微镜

▲1.光学系统：无限远光学系统

2.放大倍数：40X—1000X

3.目镜：超大视野目镜SW10X/25，高眼点，-5～+5视度可调

4.观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求

5.转换器：内倾式内定位六孔转换器，转动舒适，定位准确可靠；

▲6.物镜：无穷远平场消色差物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果，适合明场观察。

	4X               NA=0.10   WD=30

	10X              NA=0.25   WD=10.2

	20X              NA=0.4    WD=12

	40X（弹簧）      NA=0.65   WD=0.7

	100X（弹簧、油） NA=1.25   WD=0.2

7.聚光镜：摆出式聚光镜，N.A 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片

8.移动载物台：钢丝结构载物平台，康宁玻璃台面，燕尾结构；尺寸：302X152mm，不算两翼为190X152（mm），移动范围78X32(mm)，每格1mm，精度0.1mm；右手拉或左手位低位同轴操作手柄，移动手柄可升降18mm，松紧可调。

9.调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环）；调焦范围35mm，微调格值1um

▲10.ECO照明系统：220VAC，12V100W卤素灯（可选择S-LED照明），外挂式卤素灯照明，中心可调、亮度可调；人走灯灭功能：操作者离开超过30分钟后（可设置时间），显微镜主机会自动关闭透射光源。

- ▲11.标配同品牌CCD：像素量级：2000万物理像素，曝光时间：0.06毫秒至15秒，光谱响应范围：380-650nm，光学接口：C-Mount，数据接口：USB3.0

- 品目1.7 超低温冰箱

1.适用箱内温度范围 -40℃~-86℃可调，控温精度0.1℃；

▲2.有效容积≥600升。

3.具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

3.微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

▲4.采用HC环保制冷剂，节能环保；

▲5.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；

6.标明制冷剂种类及用量，注量不高于150g，制冷剂用量要符合国家安全标准GB/T 20154要求；

7.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

8.4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；

9.压缩机2个，功率≤1000W；

10.使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；

11.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

12.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

13.具有二个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

▲14.均匀性≤5℃

- 品目1.8 水净化器

（一）技术要求

1.进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准；

2.处理工艺：双级反渗透+离子交换，无中间水箱，避免带入二次污染；

▲3.产水指标：

1）纯水：电导率<5μs/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准；

2）超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜3ppb，重金属离子＜0.01ppb，细菌<0.01cfu/ml，微粒(＞0.2μm)＜1个/ml，内毒素＜0.001Eu/ml，DNase<4pg/ml，RNase<1pg/ml，蛋白酶<0.15μg/ml；

▲4.内置10寸中空纤维切向流超滤膜去除内毒素、核酸酶；

▲5.产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃，自动恒产量控制；

6.设备包括：预处理、水箱、纯化主机，含所有必备耗材；

7.控制界面：彩色液晶触摸屏+3D旋钮操作，多级菜单界面；

8.取水流速：逐滴至2L/min，3D旋钮取水控制、取水连续可调；

9.设备具备纯水、超纯水双取水口；

▲10.配备带有高度、角度可调支架的取水臂，取水手柄配置LED指示灯；

11.定量取水功能，定量精度：±1% ；

12.超纯水质控取水功能，质控功能=开启时，水质不合格不能取水；

13.支持脚踏开关取水人工/自动定量取水，具有独立的脚踏开关接口；

14.数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据；

15.数据存储：具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）；

16.设备接口：USB、RS485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）；

17.漏水保护：具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施；

18.过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示

19.原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式；

20.水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放；

▲21.超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围0.1-999ppb；

22.系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成；

23.袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，排水过程无空气引入，无须呼吸滤器；

24.连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L；

25.预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具备智能识别芯片，具有可追溯性。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息；

▲26.超纯柱为双柱设计，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用；

（二）主要配置

1.主机（含主机取水器）*1套；

2.40L预处理+水箱一体单元 *1套；

3.40L水袋 *1套；

4.预处理柱-1 *1套；

5.预处理柱-2 *1套；

6.超纯化柱 *1套；

7.20L/H双级反渗透模块*1套；

8.TOC在线监测；

9.14W双波长紫外灯管*1套；

10.内置中空纤维超滤组件*1套；

11.0.22μm除菌终端微滤器*1套；

12.消毒盒*1套；

13.安装配件包*1套。

- 品目1.9 制备液相

（一）技术要求

1工作条件

1.1 工作电压：220V±10%，50Hz；

1.2 温度：4.0~40.0 °C；

1.3 湿度：10%~90%，无冷凝。

2技术指标

2.1 四元梯度泵溶剂输送系统

▲2.1.1流速范围：0.50~150.00 ml/min，增量：0.01 ml/min；

2.1.2适用色谱柱规格：内径4.6 mm~50 mm，10、19、30和50 mm内径；

▲2.1.3延迟体积：< 6.5 mL；

2.1.4流速准确度：设定流速的±1.0%或10 µL/min（取较大值）；

2.1.5梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线；

▲2.1.6操作压力：5000 psi。

2.2 二极管阵列检测器

▲2.2.1 波长范围：190~800 nm，单一光源：氘灯（无需其他辅助光源）

2.2.2 波长准确度：±1 nm，带宽：1.2 nm

2.2.3 数字分辨率：1.2 nm/像素，采样频率：不小于70 Hz

2.2.4 基线噪音：≤10.0×10-6 AU，漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr

2.3 自动化馏分收集器

▲2.3.1收集架：标配试管（13~18mm ×120位）架；

2.3.2可配备收集架种类：13mm、16m、18mm、25mm、28mm 等管径，可以自定义收集瓶满足特殊的需要；

2.3.3收集系统：可视、开放式。

2.4 手动进样器

2.4.1 定量环体积：标配2mL定量环以及相对应的进样针组件系统；

2.4.2 进样体积：1.0-2000 uL以1uL为步进，可扩展到10000uL

3 仪器工作软件

3.1自动分析，制备，馏分再分析功能，能够节省大量时间，提高分离效率；

3.2时间事件,收集更灵活；

3.3可收集馏分之间的溶剂；

3.4具备检测器触发的阈值、斜率、阈值或斜率、阈值和斜率等模式收集；

3.5具备紧急收集功能,避免人为错误造成样品丢失；

3.6具备多种收集功能，相同馏分收集到相同试管中，部分分离峰分别收集；

3.7具备收集模拟功能；

3.8具备叠加进样模式。

4 配置要求

4.1 四元梯度泵 1套

4.2 手动进样器 1套

4.3 二极管阵列检测器 1套

4.4 馏分收集器 1套

4.5 操作软件 1套

- 品目1.10 傅里叶红外光谱仪

1.光谱范围：8,000-350cm-1.

2.分辨率：0.75cm-1

3.波数准确度：0.05cm-1@2000cm-1

4.▲波数精度：0.0005 cm-1@2000cm-1

5.▲信／噪比：高于55,000：1（1分钟测试，4cm-1分辨率）

6.分束器：KBr分束器，ZnSe材质分束器可选配

7.红外光源：空气冷却陶瓷光源，全新的电子稳压处理功能，使光源的能量输出更加稳定，使用寿命更长，质保5年

8.▲干涉仪：90度镀金立体角镜双动镜、双定镜扭摆式迈克尔逊干涉仪，光路永久准直，抗震动，电磁驱动，无动态错误无需动态调整，质保10年

9.▲检测器：数字化检测器，检测器直接输出24位数字信号，增强微弱信号的检测能力，大大提升整体信号的抗干扰能力。具有极高的温度稳定性，不受环境温度变化的影响。

10.▲激光器：长寿命二极管激光器，质保10年

11.测量技术：透射、ATR、漫反射、外部反射

12.仪器内置包含各种标准物质的校验系统，通过自检程序可对仪器的各项指标如波数精度，吸收精度，分辨率、信噪比，100%线偏差等随时进行自检，并给出符合GMP标准的自检报告。

13.仪器内部所有光学反射镜为镀金反射镜。

14.▲湿度指示：电子湿度指示，主机内置电子湿度传感器。在仪器面板上显示湿度变化，在软件中可以实时读取仪器内部湿度数值。便于维护保养。

15.仪器带有独立网卡及供电系统，可以对无线路由器独立供电，实现无线操控机器。

16.红外操作软件：提供智能化的向导助手引导每一步操作。全中文操作软件，软件符合21CFR Part11规范，谱图可显示单位名称。

17.配置 ：

17.1.傅里叶变换红外光谱仪  主机     1台

17.2.金刚石ATR                     1台

17.3.傅里叶红外光谱仪内置型网卡     1套

17.4.IVU标准校验单元，（带标准物质，自动校验，并出具校验报告） 1套

17.5.仪器面板上配置仪器状态、湿度LED报警指示灯

17.6.中文版操作软件1套，操作软件：中文界面，快捷键操作

17.7.液体池架 1套

- 品目1.11 PCR仪

1.功能：用于体外核酸片段扩增

2.性能与技术要求：

2.1 标准反应模板：96孔 x 0.2 ml PCR管，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板

2.2 最大升降温速率：4℃每秒；温度范围：4-100℃

▲2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度

2.4 温度梯度范围：30-100℃；温度梯度温差范围：1-25℃

▲2.5 反应体系：1-100ul，可以进行小于10ul的珍贵样品的检测。

▲2.5 ≥5.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

2.6 可设置休眠模式

2.7 接口：1个USB A，可存储500个用户程序

3.配置：主机        1台

96孔模块   1个

- 品目1.12 小型台式高速离心机

1.最大相对离心力（rcf）：≥ 30,000×g（150, 000 rpm）

2.最大转子容量 ≥48 × 1.5/2.0 mL 离心管

3.噪音水平：≤54 dB(A)

4.从零加速至最高转速的时间：≤15 秒

5.从最高转速降速至零的时间：≤15 秒

▲6.具有快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

7.具备软刹车功能，防止样品重悬

8.瞬时离心功能，按住即可离心

9.定时计时功能，达到预定转速后再倒计时

▲10.具有气密性转子盖，转子气密性经有资质的第三方测试并认证，可高温高压灭菌

11.控温范围：-10 °C 至40 °C

12.所有转子在最高转速时，均可维持在4 °C

▲13.动态压缩机控制技术， 8 小时无使用后自动关机，降低能耗，延长压缩机使用寿命

▲14.内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

15.配置要求

主机一台，

30孔1.5/2mL角转子一个，

15/50mL转子一个，

酶标板转子一个。

品目1.13 旋转蒸发仪

（一）旋转蒸发仪

▲1.仪器主机电动升降，马达升降行程 140mm，具有安全停止功能，最低点设置 0~60mm，高度可调。

2.间歇性的左右旋转，间歇时间可调 0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

3.转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速 5~280rpm无极可调，最低转速不高于 5rpm。

4.控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤。

5.三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于 1500cm2。

6.内置定时功能，方便实现重复性实验。

7.平稳启动，转速 100RPM，有效防止热水泼溅。

8.PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

9.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

10.专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

11.红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输

12.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

13.加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，全量程范围温度偏差不高于±1℃。容积不少于 3L，加热功率 1300W。

14.加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

15.加热锅底部采用锥形设计，快速升温。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

16.加热锅带锁定功能键，避免误操作

17.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C

（二）真空泵：

1.变频四级隔膜真空泵

2.泵速 285-1200rpm无极可调，TFT大屏幕数字显示

3.无油干式运行，应用于低真空范围

4.抽气速率 1.32m3/h（22L/min）

5.最低真空度不高于 2mbar

6.内置真空控制器，真空控制范围 1-1030mbar，控制精度1mbar

7.内置陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀

8.隔膜及气体接触的部分由 PTFE耐腐蚀材质组成

9. 工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C

10.输入功率：130W

11.进气口和出气口可同内径 8mm真空管连接

12.噪音：≤60分贝

13.主要配置：变频隔膜真空泵

（三）冷却循环系统

1.LED 大屏幕数字显示

2.控温范围：-10~40℃

3.PID精确控温，温度稳定性+0.1℃

4.泵最大流量：18L/mi

▲5.采用二元一体泵，泵最大压力 0.3bar,泵最大吸力0.2bar。可同时适用于密闭式或敞口式外循环。

6.冷却功率 20°C时：400w

7.变频压缩机，运行低噪音，节能，环保

8.防水防尘的保护等级 IP21

9.控制面板带锁定键，防止误操作

10.工作电压：220V；允许环境温度：5~40°C；允许相对湿度：80%。

（四）配置：

1.数显型主机	1台

2.玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和 1L蒸发瓶  1套

3.数显型加热锅   1台

4.隔膜真空泵    1台

5.变频冷却循环系统  1套

- 品目1.14 全自动均质器

▲1、总处理量：0.2-10000 ml

2、最大处理粘度：8000CP

3、功率: 1050W

4、电源：220V, 50/60Hz

▲5、转速: 3500-25000rpm

6、转速显示：刻度

7、转速调节：无极变速

8、允许环境温度：5-40℃

9、允许相对湿度：80%

10、支架：标配

- 分包2

- 品目2.1 冷冻干燥浓缩系统

1.工作条件

- 1.1工作温度：＋10 ℃～＋25 ℃

- 1.2电源要求：230 V，50 Hz

2.技术要求

- 2.1冷冻干燥机主机：

- 2.1.1彩色触摸屏操作面板≥5.7英寸，显示主要过程参数；

- 2.1.2操作及监视界面信息：设备工艺流程图、阀门及设备的开启和关闭、各部件的运行状态、报警和警告；

- 2.1.3设备控制器应能够定时提醒泵油更换和维护保养，并且能够记录报错故障，同时显示冻干机各部件实际运行总时间，以便于维修故障判断；

- 2.1.4设备控制器应内置性能测试和泄露率测试程序，用于定期检查设备性能状态；

- 2.1.5设备控制器具备三级密码保护，每个级别具备不同的权限，负责不同的事宜；

- 2.1.6真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar；

- ▲2.1.7内置冰水饱和蒸汽压曲线，实现真空度和温度偶联显示；

- ▲2.1.8冷阱最大凝冰量≥4 kg，冷阱容积≥6.5 L；

- 2.1.9冷阱凝冰效率：≥3 kg/24 h；

- 2.1.10冷阱温度：≤-85 ℃；

- ▲2.1.11制冷功率：≥2 x 0.5 kW；

- ▲2.1.12冷阱大开口设计，直径≥300 mm；

- ▲2.1.13冷阱和冷凝盘管均由316 L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝盘管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能；

- 2.1.14冷阱应具备自动热气除霜功能，可设置除霜时间，缩短冻干批次时间间隔；

- 2.1.15配备真空电磁阀，实现真空度的自动控制；

- 2.1.16操作语言设置≥10种，其中包括中文选项；

- ▲2.1.17采用碳氢类环保制冷剂，GWP（全球变暖潜能值）≤10；

- 2.2真空系统：

- 2.2.1配备杂交真空泵，具备优秀的耐腐蚀能力；

- 2.2.2真空泵抽气速率：≥98 L/min；

- 2.2.3真空泵极限真空：≤2 x 10-3 mbar；

- 2.2.4真空泵需配备油雾过滤器，减少对实验室环境的污染；

- 2.3冷冻样品干燥腔:

- 2.3.1干燥腔为透明有机玻璃材质，外挂接口≥12个；

- 2.3.2配备防老化抗变形的橡胶接头数量≥12个；

- 2.3.3不锈钢搁板，总面积≥0.15 m2；

- ▲2.4运行噪音≤54 dB(A)；

- 2.5冷冻干燥机配置

2.5.1 冻干机主机，1台

2.5.2 真空泵（配油雾过滤器），1台

2.5.3 干燥腔，1个

3.真空离心浓缩仪

3.1 最大样品容量：144个离心管/2块工作板（0.2–50 mL）

3.2 转速/离心力：≥1,400 rpm / 248 x g

3.3 真空压：≥20 hPa（20 mbar）

3.4 计时：1分钟至9小时59分钟，1 分钟递增，可持续运行

3.5 噪音水平：< 50 dB(A)

3.6 4个预设温度：室温、30℃、45℃、60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩

3.7 3种操作模式（真空浓缩、真空干燥、离心），满足多种应用需求

3.8 3 种应用模式（水溶液、乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间

▲3.9 具备软刹车功能，防止样品重悬

▲3.10 耐化学腐蚀，免维护的PTFE 涂层隔膜泵，无需添加泵油

3.11 免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体，运行安全

3.12 15 种不同转子，适合于0.2 mL - 50 mL 不同体积的离心管、微孔板和PCR 板

3.13 配置要求

3.13.1 主机，内置耐化学腐蚀免维护 PTFE 涂层的隔膜泵，配备冷凝分离器 1台

3.13.2 配置6*15/50mL角转子    1个

3.13.3 配置48*1.5/2mL角转子    1个

- 品目2.2 生物荧光显微镜

▲1.光学系统：无限远光学系统，≥60mm物镜齐焦距，配有复眼照明光学系统。

2.机身主体：合金材料设计；

3.目镜筒：人机学三目镜筒（100:0 /20:80 /0:100）；显微镜与CCD成像同步。

4.照明：LED照明套件；

5.标本夹：可同时夹两块切片标本夹；

6.载物台：黑色硬铝防蚀涂层人机学机械载物台；定位式载物台手柄。

7.物镜转盘：DIC六孔物镜转换器；

8.目镜：10X超宽视野目镜（视场直径：25mm），屈光度独立可调；

9.聚光器：高数值孔径专业DIC多功能系统聚光器；

▲10.DIC附件套：DIC起偏器、DIC检偏器：DIC模块：10x-100x物镜独立对应DIC滑块；暗场模块；

11.荧光附件：光陷阱技术的高信噪比光纤式荧光附件套，六工位荧光滤色块转盘；130W照明，2000小时长寿命高效金属卤化灯，高品质三色荧光滤色块。

▲12.平场半复荧光物镜：

4X（N.A.≥0.13,W.D.≥17.2mm）；平场复荧光物镜

10X（N.A.≥0.30,W.D.≥16.0mm）；平场复荧光物镜

20X（N.A.≥0.50,W.≥D.2.1mm）；平场复荧光物镜

40X（N.A.≥0.75,W.D.≥0.66mm+）；平场复荧光物镜

100X（N.A.≥1.30,W.D.≥0.16mm）；平场复荧光物镜

▲13.数码成像系统：显微镜同品牌高分辨率研究型数码成像系统，采用科研级CMOS芯片，彩色黑白两种拍摄模式，≥2390万真实像素专业彩色高灵敏度数码成像系统，芯片尺寸：≥1.7英寸，最高拍照速度可达66幅/秒，高速度USB3.0数据传输；

14.研究分析软件：同品牌高级专业研究级显微图像分析软件，适用于各种研究领域；可以实现的功能：

1）可实现多通道荧光图像叠加；

2）分类、计数、长度、灰度、半轴、面积和角度全自动测量；

3）荧光强度以及灰度的测量；

4）自动/手动拼图，图像后期优化调节；动态摄像等；

5）计数测量模块

15.接口：2.5X专业放大数码接口、F管显微镜接口；

16.防尘罩：防静电型防尘罩；

- 品目2.3 人工气候室和控温温室

数量要求：智能人工气候室，数量：3间；控温温室1间

1.智能人工气候室性能要求：

1.1.常温培养架智能人工气候室建设规格：单间建设面积约4㎡,长1.8米×宽1.65米×高3米 （偏差尺寸根据施工现场设计，使空间利用率达最大化）。

1.2.智能人工气候室的控温范围：10〜45℃。

1.3.控温精度：≤±1℃。

1.4.控湿范围：40〜90%RH。

1.5.控湿精度：≤±5%RH。

▲1.6.控制方式：可编程逻辑控制继电器（不接受单片机）+手机APP软件和电脑网页版软件远程控制。

1.7.光照度范围：光照强度灯下0.3m：0～200umol/s/㎡多级调节满足植物病虫害的正常生长。【本条作为验收条款，项目验收时测量方法为：没有种植植物的条件下，在距离植物灯发光面下0.3m，单层照射的区域1.2m×0.6m面积上，按照10cm×10cm间隔取测试点，即12×6=72个测试点，测试72个光强数据，计算均匀性】

1.8.每间人工模拟光源分布常温培养架智能人工气候室内共分布2套3层光照培养架，培养架每层各安装10套LED生长模组。

▲1.9.提供距离光源下方20cm和30cm高度栽培界面的平面光强分布图及3D光强分布图。

1.10.TC模组植物生长光源的具体参数如下：

▲1.10-1.功率：≤12W, 200〜400V；

▲1.10-2.光通量:每支LED光通量≥25umol/s；

▲1.10-3.散热形式：被动散热（拒绝风扇散热形式）；

▲1.10-4.灯具IP防护等级： IP65；

▲1.10-5.LED产品尺寸（不含配件）：长度不小于1200/1000mm；

▲1.10-6.光学结构：光照均匀；光谱范围：400～780nm连续型光谱；LED产光衰程度：产品连续使用35000小时后，光通量维持在初始值的90%以上；

▲1.10-7.各波长波动范围不得大于5%；

▲1.10-8.光源质保期：免费质保三年，三年内出现问题免费维修或更换。

1.11.智能人工气候室组培架：规格尺寸为W1300*D550*H2200±20mm，智能植物生长架4040铝型材质，不锈钢托盘。整个培养架托盘无任何焊接点，可以随意拆卸组装，层板4层，灯光使用层3层，每层层板可承重100KG。

2.控温温室性能要求：

2.1.智能人工低温气候室建设规格：单间建设面积约4㎡,长2.25米×宽1.65米×高3米 （偏差尺寸根据施工现场设计，使空间利用率达最大化）。

2.2.智能人工气候室的控温范围：-5〜45℃。

2.3.控温精度：≤±1℃。

2.4.控湿范围：40〜90%RH。

2.5.控湿精度：≤±5%RH。

2.6.控制方式：可编程逻辑控制继电器（不接受单片机）+手机APP软件和电脑网页版软件远程控制。

2.7.光照度范围：全周期生长：0〜800umol/s.㎡（位于灯下30cm处平均光强）；

2.8.人工模拟光源分布：智能人工气候室内分布2套2层光照培养架，培养架上下两层各安装2套LED顶光模组。

▲2.9.提供距离光源下方30cm和50cm高度栽培界面的平面光强分布图及3D光强分布图。

2.10.顶光模组植物生长光源的具体参数如下：

▲2.10-1.功率：≤175W, 200〜400V宽电压；

▲2.10-2.光通量:每支LED光通量≥500umol/s；

▲2.10-3.散热形式：被动空气散热；

▲2.10-4.灯具IP防护等级： IP66；

▲2.10-5.LED产品尺寸（不含配件）：长度不小于1260mm；

▲2.10-6.红光峰值660nm、蓝光峰值450nm、远红光峰值735nm；各波长波动范围不得大于5%；

▲2.10-7.光效:≥2.9µmol/J；

▲2.10-8.功率因数：≥0.9

▲2.10-9.使用寿命：使用36000小时后光衰小于初始光通量的5%；

▲2.10-10.质保期：免费质保3年，3年内有故障免费更换。

2.11.智能人工气候室生长架：规格尺寸为W1300*D550*H2200±20mm，智能植物生长架4040铝型材质，不锈钢托盘。整个培养架托盘无任何焊接点，可以随意拆卸组装，层板3层，灯光使用层2层，每层层板可承重100Kg。

3.智能人工气候室围护结构材料：采用六面体保温结构，维护结构厚≥100m,钢板厚度≥0.5mm,容重为≥40Kg/m3；地面铺设≥2mm厚PVC地胶板。

4.智能人工气候室门：保温门门洞尺寸1300*2000mm为双开门,厚度100mm,带有￠250mm双层玻璃观察窗，保温门采用双面彩钢聚氨酯一体成型密封门。保温门开关灵活、无变形，密封良好，装有安全脱锁装置，内外均能开启。

5.智能人工气候室门的四周门框均安装有加热条，防止温度过低时形成水滴或结冰现象。室内各结合部位连接密封良好，配以净化铝型材装饰，室内拐角均为圆弧角，无卫生死角。

▲6.制冷：每间气候室均采用1套2P优质节能涡旋工业压缩机组，通过工业PLC控制系统和PID技术智能控制。

7.制冷机组必须要适应寒冷冬天气候，保证智能人工气候室能够全年运行。

8.压缩机组采用404A制冷剂，采用涡旋柔性技术，单套压缩机组的制冷量为≥3.36Kw（环境温度38℃、蒸发温度-10℃时）。

9.压缩机组具有完善的电气保护，如缺相、电压不平衡；具有过电流保护、相序保护和高压保护（每小时6次内自动复位）；系统回液报警；风扇自动调速。

10.加热：采用PTC电加热形式，有加热超温保护装置，加热均匀，且安全可靠。

11.温度的控制运算模式采用PID运算形式，即当实际温度与设定温度相差较大时，控制系统会全功率工作，保证设备能迅速达到需求的温度；当实际温度快要接近设定温度时，系统会自动逐渐缩小输出功率工作或者间歇性开启元器件，保证实际温度不会超过需求温度。这种控制方式可以精确控温，确保在±1℃ 以内。

12.温度控制系统具有超温报警功能。当温度超过使用极限时，会自动电话报警，并自动切断电源，确保设备及内部样品不被损坏。

13.循环风：降温（或升温），除湿（或加湿），经过保温送风夹层，采用两面送风顶部回风的气流形式，使室内的前后、上下温度均匀，波动范围小于±1℃,湿度波动范围小于±7%,恒定精度高且无噪音。

14.除湿设备：每间气候室配置一套除湿设备，通过 PLC 智能控制湿度。

15.控制系统：智能人工气候室能独立控制，能够完全模拟自然界的气候条件变化。具有温度控制、湿度控制、灭菌控制、换风控制和温湿度和光照度的曲线图显示功能等。

16.电器元件使用寿命可达十年以上。电控装置中带有过流保护、短路保护、缺相保护、制冷设备的高低压保护及超温自动断电保护等其他参数异常报警。

17.智能控制系统具有自动和手动两种控制方式；具有系统和设备非正常运行时报警的功能。

18.智能控制系统采用10英寸液晶触摸屏作为人一机界面，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，字体和图像清晰，包含以下功能：（1）登录密码；（2）时间控制；（3）温度控温；（4）曲线图显示；（5）远程监控；（6）数据存储；（7）报警；（8）新风换气。

▲19.网络监控功能：通过普通局域网网线（无需单独为每间智能人工气候室单独拉固定IP网线）在全国各地均可以通过电脑或手机网络监控智能人工智能人工气候室，免费提供手机APP监控软件，软件终身免费升级，终身免费提供云服务。具体包含以下功能：①工业HMI,安卓UI系统，高速处理器，分辨率高，运行速度快；② 通过连接WIFI信号实现远程访问功能，无需在路由器上做端口映射等工作就可实内、外网的访问及操作；③当触屏通过WIFI连接上后（该WIFI信号能够连接互联网），通过手机、平板、电脑客户端软件（终端已连接互联网）就在全球可实现与在本地一样的操作；④具备不同操作人员的操作权限功能，并且可通过管理员添加、修改、删除用户；自动屏保，用户登陆后，一定时间无操作后，自动注销；⑤USB数据存储导出功能，通过U盘接口存储历史、报警数据，方便用户分析。

20.安卓和苹果系统手机均可安装APP监控软件。

21.任何一台能上网的电脑均能监控智能人工智能人工气候室，能实现远程调节。

22.售后服务：质保期为1年，质保期自通过正式验收后开始计算。质保期服务包括维修和技术支持。

23.接到用户电话或书面报修后，1小时内立即作出响应，提出解决方案。若需要到现场维修，可在8小时内赶到现场。

- 品目2.4 定量PCR仪

1 硬件功能

1.1 功能涵盖：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、甲基化基因变异检测、SNP、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

1.2 样品通量：96孔x0.2ml。

1.3 耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管，完全试剂开放。

★1.4	检测通道≥6个，无需额外参比染料通道。

▲1.5	光源：多个独立光源激发，非单一光源配合滤光片分光方式。

▲1.6	检测器：多个独立检测器检测，非拍照式CCD和CMOS。

1.7 激发/发射波长范围：450-730nm。

1.8 适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green等。

★1.9 最大升降温速度≥5℃/秒。

▲1.10 温度准确性≤±0.2℃。

▲1.11 温度均一性≤±0.3℃。

1.12 温控范围：4-100℃。

1.13 热盖温控范围：30-110℃。

★1.14 动态温度梯度功能：有，可以同时运行≥8个不同的温度来优化实验条件。

1.15 梯度温控范围：30-100℃。

1.16 梯度温差范围：1-24℃。

1.17 反应体系：1-50µl（推荐10-50µl）。

1.18 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。

1.19 动态范围：≥10个数量级。

▲1.20 显示：彩色触摸屏，可调整，可旋转角度，范围12-55。

1.21 可离线操作独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线，有大型LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态。

★1.22 通过云平台可提供实验远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。

1.23 单机仪器无需外接存储设备即可存储1000次运行结果。

1.24 通讯连接：USB、以太网、无线WiFi 。

1.25 支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作。

1.26 操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正。

2 软件功能：

2.1 数据分析：标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq或ΔΔCq相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示。

★2.2	原厂分析软件可实现自动化统计学分析：t检验及方差分析，非第三方软件。

▲2.3 可升级加配原厂HRM软件进行高分辨率熔解曲线功能，应用于SNP、物种鉴定等分析。

2.4 软件可支持和控制多达4台仪器。

2.5 数据导出：Excel、Word或PowerPoint；用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为PDF。

2.6 用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为PDF。

2.7 图片导出：以最高600dpi像素大小和分辨率导出图像；图片可存为bmp、jpg或png格式。

3 质保期：安装调试验收合格起质量保证期2年

- 品目2.5 生物安全柜

1、型别Ⅱ级A2 垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染；70%气体循环、30%排气的层流方式

2、内部有效尺寸(宽×深×高) ≥1600mm×600mm×600mm

3、过滤技术采用ULPA 高效过滤器，过滤效率99.9995％（≥0.12μm 颗粒），材料为硼硅酸盐的玻璃纤维。

4、洁净度ISO 4 级以上

5、送风和排风系统都设置零泄漏

6、前吸入口采用无阻碍回风技术

7、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55 m/s±0.025； 下降风速≥0.35m/s±0.025

8、隔离操作面10 度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x）

9、振动半峰值≤3μm

10、结构：外箱体全部采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304 优质不锈钢，圆弧角R10 内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离技术，玻璃可全幅清洗。

11、可移动式SUS304 优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL 的集液槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。

12、操作挡板为6mm 安全玻璃移门，手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。

13、气流平衡生物防护

人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次

狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次

受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤5 CFU/每次

交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤2 CFU/每次

14、独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。

15、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5 小时（可调）自动关闭。照明系统采用优质灯具,护眼设计,照度大于国家标准。

16、数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD 液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

17、工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。

18、安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。

19、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。

20、风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

- 品目2.6 摇床培养箱

1.二层叠加式组合；

2.LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作

3.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间；

4.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

5.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；

6.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

7.内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑；

8.中空钢化加热玻璃门，避免在低温运转时玻璃起雾、积水导致液体外流，造成污染；方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；

9.每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层或二层；

10.下翻式开门方式，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；

11.防水设计，防止因样品瓶破碎漏液而导致的电机损坏问题，且无须专用工具；

12.精选优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；

13.配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；

14.操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；

15.单层重量不超过250KG；

16.开盖即停功能；

17.定时除霜功能，能长时间在低温状态下运行不冰堵

18.具有紫外线灭菌功能。

19.配有USB接口，方便信息的导入与导出；

20.振荡频率	10-300rpm ；温控范围4-60℃；温度调节精度±0.1℃ ；

21.配有滤波器和磁环可抗内部配件及外部仪器干扰；

22.摇板处拧手采用304不锈钢精工制作；

23.温度均匀度：±0.8℃

24.最大容量：＞单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 ；三角瓶夹为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。

25.摇板尺寸：＞900mmx500mm

- 品目2.7 生物样品破碎仪

▲1.工作原理：通过“8”字型三维高速振动（最高10,000rpm），辅助研磨珠（玻璃珠、陶瓷珠、钢珠等）的敲打，达到对样品进行研磨、裂解、均质的目的。

2.可研磨的样品：包括所有的软组织(细菌，肝，脑，皮肤等)；坚硬/坚韧的组织(骨头，玉米，毛发，种子，土壤等)；微生物(革兰氏阳性菌，革兰氏阴性菌，酵母等)

3.样品架摆放：样品管架顶部水平摆放，确保每个样本受力均匀，结果可对

▲4.样品管固定：设有压盖功能进行固定样品管，无需机械锁定。

5.可适用样品管及数量：24 x 0.5 mL/ 2 mL, 12 x 7 mL, 6 x 15 mL管， 可选300ul 8连管（最多12排）；可选特制金属7ml 管及夹板针对坚硬难磨样本，样品管可以重复使用

▲6.处理速度：4500-10000 rpm, 100rpm递增

7.程序设定： 可设定研磨时间，运行循环数，循环间时间间隔，每循环运行时间1-90秒，1秒可调；循环间隔1-120秒，1秒起可调；每程序最多10个循环，可储存程序无上限

▲8. 配备冷却器控制：由主机触屏软件控制，运行程序前，设定目标温度即可。仪器全程自动实时监测温度，自动调节温度，温度可设定范围0-10℃ ，无需空气压缩机或气瓶控制气流；

9.冷冻装置需适配所有管架

10.冷却器降温速度：≤ 2分钟降到目标温度

11.冷却器电源：由主机提供，无需单独电源

▲12.研磨仓及马达内部相连部分通过橡皮圈密封，确保破裂样本停留在样品仓，不会污染机器内部。

▲13.五重安全保障 （压力/ 温度/ 速度/ 盖子/ 电源报警）保障使用者及实验室安全，满足实验室生物安全三级（BSL3）实验操作。

14.配置：主机及2ml*24，6 x 15 mL适配器各一套；制冷装置一套。

- 品目2.8 核酸提取工作站

1.样本通量：1-32；

2.适用耗材：2.2mL 96孔深孔板；

3.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本；

4.样本处理体积：20-1000 μL

5.提取方法：上吸式磁珠法，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移；

6.裂解温度：室温＋5℃-120℃；

7.洗脱温度：室温＋5℃-120℃；

▲8.裂解/洗脱加热槽位：1/5列加热，裂解洗脱加热槽位为间隔设计，避免裂解槽加热时，对洗脱槽内样本产生影响；

▲9.温控方式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提微量核酸；

10.振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整；

11.运动控制：驱动装置：步进电机，频率振幅可调，样本混合更充分；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能；

12.磁珠吸附模式：分为普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本；

▲13.磁珠回收率：≥99%；

14.提取时长：单批次提取时间8-15 min，最短提取时间8min/批；

15.磁通量：≥5000GS；

16.提纯孔间差：CV＜3%；

17.提纯灵敏度：10拷贝样品，阳性检出率＞10%。100拷贝样品，阳性检出率＞95%；

18.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全；

19.开门保护功能：实验中打开舱门，仪器自动停止实验，防止污染及安全问题；

▲20.操作界面：8英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息；

21.程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑；

22.程序储存：仪器存储1000个提取程序，并可通过USB接口无线拓展；

23.智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验启动、实验结束等具有声音提示；

24.支持中英文语言界面切换；

▲25.具备程序运行报告记录功能；

26.具备文件加密功能；

27.支持条码扫描；

28.信息接口：USB，RS232接口。

- 品目2.9 仪器配件及手持采样等小仪器

植物叶绿素荧光仪

1、测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数，及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

2、时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数，包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等

3、测量程序：Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、NPQ3、LC1、LC2、LC3、Multi无人值守自动监测

4、传感器：80º入射角余弦校正，读数单位µmol(photons)/m².s，可显示读数，检测范围400-700 nm

5、测量光：每测量脉冲最高0.09µmol(photons)/m².s，10-100%可调

6、光化学光：10-1000µmol(photons)/m².s可调

7、饱和光：最高3000µmol(photons)/m².s，11-100%可调

8、光源：标准配置蓝光455nm，可根据需求配备不同波长的LED光源

9、检测器：PIN光电二极管，667–750nm滤波器

10、数据存储：容量16Mb，可存储149000数据点

11、显示与操作：图形化显示，双键操作，待机5分钟自动关闭

12、供电：2000mA可充电锂电池，USB充电，可连续工作48小时，低电报警

13、工作条件：0–55℃，0–95%相对湿度（无凝结水）

14、存贮条件：-10–60℃，0–95％相对湿度（无凝结水）

15、通讯方式：蓝牙+USB双通讯模式，蓝牙在20m距离最大传输速度3Mbps

16、GPS模块：内置，最高精度1.5m

17、软件：用于数据下载、分析和图表显示，输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图，适用于Windows 10及更高操作系统

- 品目2.10 培养基制备分装系统

1.运行环境

1.1 电源：220V，50/60Hz，16A，3.5KW

1.2 环境温度：10-35℃

1.3 环境湿度：不大于70%相对湿度

2.技术参数：

- 培养基制备器技术指标

▲1.承压腔体采用AISI 316 Ti不锈钢，电抛光，容积≥15L，最高耐压3.5bar，最高灭菌温度136℃，机器外壳和基础框架结构由304不锈钢制成

▲2.内桶容积≥10L，内桶可取出以便于清洁，可制备从1L到10L的培养基

▲3.高效磁力搅拌器，可在加热段、灭菌段、冷却段和保温段分别设定不同的搅拌速度，优化整个灭菌和分装过程，速度在1-100之间按比例可调，可选配加强型双层磁力搅拌器

4.自动门锁系统，上盖放下后自动紧闭，无需人工锁盖，多重安全检测；

▲5.顶盖带补料口、分装口以便于添加各种辅料与分装；加热及灭菌阶段确保绝对密封无法人为开启，防止被意外打开

6.热门锁系统，联动温度、压力控制的安全锁系统，依据国际通行压力容器的相关规定

7.不少于100个预留程序，其中12个作为预置标准程序，包括8个培养基制备程序，3个灭菌程序和1个自清洗程序

8.使用彩色液晶触摸屏幕控制所有参数及数据读取，微处理器控制的全自动灭菌过程，可显示：灭菌过程图形、每一步进入的步骤、灭菌顺序、带提示功能的错误报告

9.配备柔性温度传感器PT-100，用于精准探测液体内部的温度，控制精度和显示精度均为±0.1℃，灭菌温度控制范围：60℃到136℃，灭菌时间1-300min可调，分装温度30℃-80℃可调，分装保温时间0-9999min，分装适配器可选择6mm及8mm两种管径规格以满足流速要求

▲10.带0.2μm过滤装置的内置空气压缩机，自带循环水的带压力维持的快速冷却系统，可在快速降温时维持培养基液面的平静，防止培养基沸腾，减少培养基损失

▲11.可使用5-15℃自来水或工业循环冷却水通过板式热交换器循环冷却内部冷却水，内部冷却水采用喷淋内桶外壁快速冷却培养基，达到快速冷却目的，减少营养损失，缩短时间

12.带有4重安全程序，自动监控容器内所有压力和温度，确保操作安全，超温自动断电，超压自动泄压，低水位报警及保护

13.带温度控制的排放管冷凝，冷却功能

14.RS 232接口，用于外部数据转移

15.密码分级权限操作，严格控制参数编制或更改

16.配打印机，用于灭菌过程记录

17.内置记忆功能，用于文件管理，最高达500个灭菌循环（16MB）的记录

18.可选配 SADS 文档记录软件，用于多达10000个灭菌循环的记录及追溯

19.可选配追溯系统 依照 FDA 21 CFR Part 11 制定的防篡改、可追溯的电子签名与文件记录系统

20.自带电加热系统，加热功率：3.6kW

21.外形尺寸：≤高宽深500mm × 560mm × 660mm

22.制造商具有完善的售后服务体系，配有专职、经验丰富的售后服务工程师，售后服务响应不超过小时，制造商提供国家质检总局颁发的特种设备制造许可证

23.在国内有完备的常用零配件及易损件仓库，确保零配件的及时供应

- 培养基分装机技术指标

1.系统由四部分组成，包括主控系统、培养皿分装模块、培养皿架、试管分装组件，主体采用硬质耐磨铝合金

▲2.使用彩色液晶触摸屏幕控制所有参数及数据读取，微处理器控制的全自动分装过程，可储存多种平皿规格信息以供挑选

▲3. 220、440或660个三种规格的培养皿架可选，培养皿架可在放满培养皿的情况下整体取下，无需拧任何螺丝；可选配多个培养皿架，以减少分批分装的等待时间

▲4.配备振摇功能，可用于倾注平板，振摇的幅度1-30°可调，速度快中慢三档可调，振摇时间1-10s可调，使得培养皿中的培养基均匀分布

5. 分装体积可以从1ml到1000ml可选，分装精度1%，分装速度不低于900块/h，分装量不低于500ml/min，蠕动泵控制程序具有抗滴漏功能，防止培养基从分装口滴落

6. 兼容多数进口及国产培养皿，可选四种培养皿规格：90mm、70mm、60mm、35mm，培养皿高度12-26mm可调

7. 内置9W紫外灯，紫外发射光功率2.3W（λ=254nm），以避免污染风险

8. 两个RS 232接口，可共享培养基制备器上的内置打印机，或外接喷码打印机

▲9. 清洁程序，以便人工清洁并消毒平皿分装区域

▲10. 快速转换为全自动试管分装系统可选，一个平台可同时放四个试管架，分装13mm、16mm、20mm、25mm和30mm等5种不同直径的标准试管，分装速度可达1000管/h

11. 回吸功能，以防培养基凝固在管道内部，回吸量1ml-99ml可调

12. 步进电机控制系统确保运行稳定、平顺，主机采用静音设计，运行噪音低于65 dBA

13. 配置清单：

13.1 培养基制备器主机：1台

13.2 无线打印机：1套

13.3 培养基自动分装器主机：1套

13.4 可放置220个90mm的平皿架：1套

13.5 转盘：1套

13.6 说明书：1份

14. 技术资料

14.1 提供仪器设备的操作手册。

14.2 提供仪器设备的安装要求说明。

15. 技术服务

15.1安装、校准、试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面检查，并提供配置清单，确保无缺失。

15.2用户培训：针对仪器设备基本原理、安装、调试、操作使用和日常维护保养等培训，培训时间不少于一个工作日。

15.3仪器设备的保修期为整机一年。保修期内，供货厂家在接到用户要求对所购设备维修时，应在12小时内给予答复，并在48小时内达到现场进行维修服务。

- 分包3

- 品目3.1 气质联用仪

1 技术要求

1.1柱箱

1.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C

1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

1.1.3最大升温速率：120˚C/分钟

1.1.4最大运行时间：999.99分钟

1.1.5 20阶/21平台程序升温

1.1.6温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化

▲1.1.7 峰面积重现性: < 0.5% RSD。

1.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）

1.2.1最高使用温度：400˚C

1.2.2电子参数设定压力，流速和分流比

1.2.3压力设定范围：0-100Psi, 精度0.001Psi

1.2.4流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/minH2 或 He

▲1.2.5 进样口标配扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助就可 更换进样口衬管。

1.3 自动进样器

1.3.1 165位自动进样器

1.3.2 进样量线性：≥99%

▲1.3.3 进样量范围：0.1-50uL

▲1.4电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。

1.5质谱检测器

1.5.1 离子源：备有耐高温长效灯丝的高效电子轰击源(EI)

1.5.2 具有全扫描/选择离子检测功能

1.5.3 质量数范围：1.6-1050amu

1.5.4 分辨率：单位质量数分辨

1.5.5 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）

1.5.5.1全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：信/噪比≥550：1

1.5.5.2 SIM 灵敏度（电子轰击源EI）：

仪器最低检出限（IDL）≤24 fg八氟萘 (OFN)

1.5.6 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48 小时

1.5.7 最大扫描速率： 12,500 amu/s

1.5.8 动态范围：全动态范围≥106

1.5.9 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

1.5.10 选择离子模式检测（SIM）可设置100 组，每组可选择60 个离子

▲1.5.11 离子化能量：5-241.5eV

▲1.5.12 离子源温度：独立控温，150-350°C；

▲1.5.13 分析器：石英整体双曲面可加热四级杆

1.5.14 检测器：长效高能量电子倍增器

1.5.15 真空系统：分子涡轮泵255 升/秒，

1.5.16 气质接口温度: 独立控温，100-350℃

1.5.17 具备早期维护预警功能

1.5.18 DS42i前级泵具备节能等待模式

1.5.19 睡眠/工作模式：睡眠模式下，质谱仪会自动进入节能模式

1.6 工作站

1.6.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版工作站软件；

1.6.2 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现；

1.6.3 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

1.6.4 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

1.6.5 气相色谱-质谱具有保留时间自动调整功能；

1.6.6 具有电子方法功能：可对已有的GC/MS 分析方法通过网络进行转换直接使用。

2 主要配置要求

2.1 气相色谱仪主机1台

2.2 分流/不分流进样口1个

2.3 MSD接口1个

2.4 166位自动进样器1套

2.5 安装工具包1个

2.6 质谱检测器（含处理器）1个

2.7 质谱软件1套

2.8 备用的惰性离子源1个

2.9 随主机外色谱柱1根

2.10 最新的Nist正版谱库

2.11 石墨密封垫圈1包，进样针1根, 泵油1瓶

3 售后服务及培训

3.1 质保期：自设备验收合格后1年；必须提供全套技术文件及产品软件，包括中英文的安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，并且软件免费升级。

3.2 提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，并在承诺的时间内到场维修。

3.3 为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为用户提供用户现场免费上机培训和1人次培训名额。

- 品目3.2 超微量分光光度计

1.采用微量样品斜率检测技术

2.悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程

3.触摸屏操作，定制主流操作系统，无需外接电脑

4.检测精度及重复性高，终生无需校准

5.自动wifi及网络连接，方便邮件传输

▲6.波长范围：190-840nm全波长扫描（含190nm）

▲7.波长精度：0.5nm

8.波长分辨率（带宽）：1.5nm

9.光程：0.5mm(自动变程到0.02mm)

10.样品量：0.5-1ul

11.吸光值精确度：0.001AU或优于1%

12.吸光值测量范围：0-750(等效于10mm)

▲13.核酸测量范围：0.5pg-37500 ng/μl dsDNA，250pg-30000ng/ul RNA

14.蛋白测量范围：12.5ug-1125mg/ml BSA

15.检测时间：<4秒

16.下样品座材料：303特种不锈钢和蓝宝石窗

17.上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤

▲18.激发光源：蓝色LED（470nm),绿色LED（525nm),红色LED(635nm)及UV LED(375nm)

19.检测器：光电二极管，300-1000nm

20.配置比色皿检测模式及对应参数

20.1光束高度：8.5mm

20.2加热范围：37–45℃/±0.5℃

20.3光程：10，5，2，1，0.5,0.25,0.125mm

20.4检测时间＜3秒

20.5 蛋白最低可检测0.002mg/ml

- 品目3.3 凝胶成像系统

适用范围：核酸成像（紫外成像和蓝光成像）、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。

1.机箱：采用PC/ABS材质注塑而成，全金属构架，更加牢固

2.适配电源：220V/50HZ

▲3.CCD相机：高分辨率超清晰科研级相机

▲5.硬件像素：≥500万（物理像素）

6.图像分辨率：600DPI

7.感光效率QE值：High QE: >75%

8.信噪比：≥72db

9.像素密度：16 bit (0-65535灰阶)

10.动态范围：>3.2个数量级

▲11.控制系统：12寸内嵌式LCD触摸屏操作系统

12.数据传输：外置USB3.0接口移动存储设备，本地共享保存或可通过无线网络完成数据传输；可选配时间管理和分级软件，能保证数据安全。

▲13.超高分辨率镜头： 2000万像素，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米

14.窄带滤光片：配置一组专业的带通滤光片590nm

▲15.激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源

▲16.样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘

17.拍摄面积：14.5cm×21cm

▲18.切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害

19.图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能

20.软件可选配审计追踪功能

▲21.智能样品托盘识别，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示

22.具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据

23.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率

24分析数据能输出至Excel

25.安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装

三、商务及售后要求：

★1、交货期：详见本章清单要求。

2、提供有关技术资料，负责免费提供设备布置设计。

3、接到采购方安装通知后48小时内能及时派出专职调试人员抵达现场（江苏省范围），提供免费的安装、指导、设备调试服务。

4、免费对操作人员进行现场常规操作培训，培训时间不少于1天，直至操作人员完全能独立操作。

5、供应商能主动及时了解设备运行情况，提出相应需要改进的维护、保养建议，以保证设备长期正常工作，协助买方进行工艺参数改进，提供相关技术上的帮助和支持，提供有关技术资料。

6、详见各品目参数，如无特殊标注则维修响应时间为24小时，能确保非节假日期间48小时内安排人员到达现场，在最短时间内解决问题、排除故障。

7、详见各品目参数，如无特殊标注则为自验收合格之日起提供12个月的质保期服务。在质保期内，中标供应商和厂家负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的和有缺陷的零部件。

8、保修期满供货商按优惠折扣价长期提供配件及易损、易耗件产品，供应商终生提供及时的有偿维修、维护。

★四、付款方式：签订合同后预付90%货款，货到验收合格后付清全部货款。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及合同法有关规定执行。

- 第五章  拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。

2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点    日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后    个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是（必选择项）

3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后     日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付     的货物价款。

3.2有尾款的付款方式：

全部货物交货并经验收合格后     日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付     的货物价款。

尾款     的货物价款，作为货物的质量保证金，在月（质保时间）质量保证期届满，乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质保期满后日内一次性向乙方付清。

第九条   履约、质量保证金（如有）

1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。

2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期    个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过    工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的    违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日    计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的    。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期    工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的    向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的   %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省农业科学院

微生物（生物农药）生产繁育基地设备采购

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2024-0045（2440SUMEC/ZWGG2123）

投标单位名称：

年     月   日

- 资格审查索引表

- （具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

- 评审索引表

- （具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （多分包产品填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号 | 数量 | 是否进口 | 是否定制 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括服务期/交货期、质保期、服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六 政府采购政策

【不属于小微企业的无需填写、递交】

- （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝2020 ﹞46 号）的规定 ， 本公司 （联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动 ，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。 相关企业 （含联合体中的中小企业 、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下 ：

1 . （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称）   从业人员   人 ， 营业收入为    万元 ， 资产总额为    万元 ，属于  （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2 . （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称）   从业人员   人， 营业收入为    万元 ， 资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

- 附件七 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件八 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人姓名（签名）：

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

- 7、依法缴纳税收的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

2、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、针对本项目的特定资格要求

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

- 11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

- 12、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

- 参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 13、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件九 其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）