招　标　文　件

项目名称：响水县妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：JSZC-320921-STGK-G2024-0120

采购人：响水县妇幼保健院

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………24

- 投标文件格式………………………………29

第一章  投标邀请

受[响水县妇幼保健院]的委托，江苏舜天高科有限责任公司就[响水县妇幼保健院医疗设备采购项目]（JSZC-320921-STGK-G2024-0120）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（响水县妇幼保健院医疗设备采购项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-STGK-G2024-0120

2.项目名称：响水县妇幼保健院医疗设备采购项目

3.预算金额：01包：51.5万元、02包：150万元、03包：140万元、04包：34.83万元、05包：17.08万元、06包：116.5万元、07包：50.23万元、08包：31.82万元、09包：17.8万元、10包：56万元、11包：31.167万元、12包：45万元

4.本项目最高限价：01包：51.5万元、02包：150万元、03包：140万元、04包：34.83万元、05包：17.08万元、06包：116.5万元、07包：50.23万元、08包：31.82万元、09包：17.8万元、10包：56万元、11包：31.167万元、12包：45万元

5.采购需求（简介）：详见第四章采购需求

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 阴道微生态 | 1台 | 22万元 | 不接受 |
|  | 01-2 | 全自动精子质量分析仪 | 1台 | 21万元 |  |
|  | 01-3 | 全自动粪便分析仪 | 1台 | 8.5万元 |  |
| 02 | 02-1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 90万元 |  |
|  | 02-2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 60万元 |  |
| 03 | 03-1 | DR系统（悬吊双板） | 1台 | 85万元 |  |
|  | 03-2 | 多功能X射线动态平板胃肠系统 | 1台 | 55万元 |  |
| 04 | 04-1 | 麻醉机 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 04-2 | 麻醉监护 | 1台 | 6.5万元 |  |
|  | 04-3 | 呼吸机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 04-4 | 可视喉镜 | 1台 | 0.93万元 |  |
|  | 04-5 | 除颤仪 | 1台 | 2.4万元 |  |
| 05 | 05-1 | 数字化12道心电图机 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | 05-2 | 中央监护 | 1套 | 12万元 |  |
|  | 05-3 | 胎心监护仪 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | 05-4 | 胎心多普勒仪 | 2台 | 0.68万元 |  |
| 06 | 06-1 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 18万元 |  |
|  | 06-2 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 37万元 |  |
|  | 06-3 | 妇科射频治疗仪 | 1台 | 58万元 |  |
|  | 06-4 | 光波疗房 | 1台 | 3.5万元 |  |
| 07 | 07-1 | 生物安全柜 | 2台 | 4.4万元 |  |
|  | 07-2 | 高速台式离心机 | 4台 | 4.6万元 |  |
|  | 07-3 | 医用冰箱（350L） | 2台 | 1.36万元 |  |
|  | 07-4 | 医用冰箱（650L） | 2台 | 3.3万元 |  |
|  | 07-5 | 低温成列柜 | 1台 | 1.18万元 |  |
|  | 07-6 | 洁净操作台 | 2台 | 2.7万元 |  |
|  | 07-7 | 移液器（单道） | 4套 | 0.74万元 |  |
|  | 07-8 | 移液器（8道） | 4套 | 2.72万元 |  |
|  | 07-9 | 高压灭菌锅（85L） | 1台 | 5.15万元 |  |
|  | 07-10 | 医用冷藏柜 | 1台 | 0.68万元 |  |
|  | 07-11 | 低温等离子消毒柜80L | 1台 | 11.7万元 |  |
|  | 07-12 | 显微镜 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | 07-13 | 器械清洗综合台 | 1台 | 9.5万元 |  |
| 08 | 08-1 | 中医四诊仪 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 08-2 | 超声身高体重测量仪 | 4台 | 4.32万元 |  |
|  | 08-3 | 吊塔 | 5台 | 9万元 |  |
|  | 08-4 | 无影灯 | 2台 | 3.5万元 |  |
| 09 | 09-1 | 视力筛选仪 | 1台 | 13.1万元 |  |
|  | 09-2 | 耳声发射听力筛查仪 | 1台 | 4.7万元 |  |
| 10 | 10-1 | 自动化选管系统 | 1台 | 44万元 |  |
|  | 10-2 | 糖化蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
|  | 10-3 | 特定蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 11 | 11-1 | 妇科治疗床（电动） | 2台 | 2.2万元 |  |
|  | 11-2 | 计划生育手术床（电动） | 2台 | 3.6万元 |  |
|  | 11-3 | 手术床（电动） | 1台 | 3.6万元 |  |
|  | 11-4 | 妇科检查床 | 8台 | 2.24万元 |  |
|  | 11-5 | 病床单元 | 35台 | 7万元 |  |
|  | 11-6 | 治疗车 | 3台 | 0.228万元 |  |
|  | 11-7 | 器械台 | 17台 | 1.7万元 |  |
|  | 11-8 | 器械敷料柜 | 8台 | 1.6万元 |  |
|  | 11-9 | 药品抢救车 | 4台 | 0.84万元 |  |
|  | 11-10 | 手术转运车 | 1台 | 0.46万元 |  |
|  | 11-11 | 陪护椅 | 35台 | 1.75万元 |  |
|  | 11-12 | 麻醉车 | 2台 | 0.44万元 |  |
|  | 11-13 | 病历车 | 2台 | 0.28万元 |  |
|  | 11-14 | 送药车 | 2台 | 0.42万元 |  |
|  | 11-15 | 查房车 | 2台 | 0.62万元 |  |
|  | 11-16 | 单孔手术灯 | 11台 | 0.649万元 |  |
|  | 11-17 | 空气消毒机 | 6台 | 2.4万元 |  |
|  | 11-18 | 床单元消毒机 | 2台 | 1.14万元 |  |
| 12 | 12-1 | 便携式B超 | 1台 | 45万元 |  |

备注：本项目共有12个包，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

6.合同履行期限：以签订合同为准

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目不接受联合体投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时提供承诺，格式自拟）

6.响水县政府采购事前信用承诺书

（二）本项目的特定资格要求

1.投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

2.投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年1月9日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实政府采购政策功能，对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除政策，详见第五章《评标办法与评标标准》。

2. 本项目落实政府采购营商环境优化政策，付款方式为：合同签订后10日内，支付合同金额的30%的预付款；验收合格后支付合同金额的60%货款；验收合格期满两年支付5%尾款，验收合格期满三年无质量问题付清尾款。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：响水县妇幼保健院

地 址：响水县响水镇黄海路101号

联系人：冯磊

联系方式：15251186021

2.采购代理机构信息

名 称：江苏舜天高科有限责任公司

地 址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座110室

联系人：王凡（项目经理）、魏欣倩（商务）、祝东昊（标务）、李雪（标务助理）

联系方式：025-52874022、52875946、52875724、52875928

八、其他

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏舜天高科有限责任公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 本项目支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号):支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号);支持监狱企业(财库[2014]68号);促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)〉》(财办库(2020)123号)、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库(2023)7号)、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号））等政策。

- 根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》 (盐财购(2021)19号)，第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

- 《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）供应商可以以电子履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

8. 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏舜天高科有限责任公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。但中标供应商须承担采购代理服务费。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 本项目采购代理服务费按苏招协〔2022〕002号文件标准收取，由中标人自领取通知书时一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。

12.7 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为受理处，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座110室，联系电话：025-52875928。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据响水县妇幼保健院医疗设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

6.4乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1 预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

7.1.2 货款的支付时间：验收合格后支付，货款的支付比例：合同金额的60%。

7.1.3 尾款支付时间：验收合格期满两年后，无质量问题支付，尾款支付比例：合同金额的5%。

7.1.4 尾款支付时间：验收合格期满三年后，无质量问题支付，尾款支付比例：合同金额的5%。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责（，乙方必须要及时进行）处理解决并承担（由此产生的）一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以（便甲方）准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同（并由乙方承担由此产生的所有费用）。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购清单（标记●号的是核心产品）

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ●01-1 | 阴道微生态 | 1台 | 22万元 | 不接受 |
|  | 01-2 | 全自动精子质量分析仪 | 1台 | 21万元 |  |
|  | 01-3 | 全自动粪便分析仪 | 1台 | 8.5万元 |  |
| 02 | 02-1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 90万元 |  |
|  | 02-2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 60万元 |  |
| 03 | 03-1 | DR系统（悬吊双板） | 1台 | 85万元 |  |
|  | 03-2 | 多功能X射线动态平板胃肠系统 | 1台 | 55万元 |  |
| 04 | ●04-1 | 麻醉机 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 04-2 | 麻醉监护 | 1台 | 6.5万元 |  |
|  | 04-3 | 呼吸机 | 1台 | 10万元 |  |
|  | 04-4 | 可视喉镜 | 1台 | 0.93万元 |  |
|  | 04-5 | 除颤仪 | 1台 | 2.4万元 |  |
| 05 | 05-1 | 数字化12道心电图机 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | ●05-2 | 中央监护 | 1套 | 12万元 |  |
|  | 05-3 | 胎心监护仪 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | 05-4 | 胎心多普勒仪 | 2台 | 0.68万元 |  |
| 06 | 06-1 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 18万元 |  |
|  | 06-2 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 37万元 |  |
|  | ●06-3 | 妇科射频治疗仪 | 1台 | 58万元 |  |
|  | 06-4 | 光波疗房 | 1台 | 3.5万元 |  |
| 07 | 07-1 | 生物安全柜 | 2台 | 4.4万元 |  |
|  | 07-2 | 高速台式离心机 | 4台 | 4.6万元 |  |
|  | 07-3 | 医用冰箱（310L） | 2台 | 1.36万元 |  |
|  | 07-4 | 医用冰箱（650L） | 2台 | 3.3万元 |  |
|  | 07-5 | 低温成列柜 | 1台 | 1.18万元 |  |
|  | 07-6 | 洁净操作台 | 2台 | 2.7万元 |  |
|  | 07-7 | 移液器（单道） | 4套 | 0.74万元 |  |
|  | 07-8 | 移液器（8道） | 4套 | 2.72万元 |  |
|  | 07-9 | 高压灭菌锅（85L） | 1台 | 5.15万元 |  |
|  | 07-10 | 医用冷藏柜 | 1台 | 0.68万元 |  |
|  | ●07-11 | 低温等离子消毒柜80L | 1台 | 11.7万元 |  |
|  | 07-12 | 显微镜 | 1台 | 2.2万元 |  |
|  | 07-13 | 器械清洗综合台 | 1台 | 9.5万元 |  |
| 08 | ●08-1 | 中医四诊仪 | 1台 | 15万元 |  |
|  | 08-2 | 超声身高体重测量仪 | 4台 | 4.32万元 |  |
|  | 08-3 | 吊塔 | 5台 | 9万元 |  |
|  | 08-4 | 无影灯 | 2台 | 3.5万元 |  |
| 09 | 09-1 | 视力筛选仪 | 1台 | 13.1万元 |  |
|  | 09-2 | 耳声发射听力筛查仪 | 1台 | 4.7万元 |  |
| 10 | ●10-1 | 自动化选管系统 | 1台 | 44万元 |  |
|  | 10-2 | 糖化蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
|  | 10-3 | 特定蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |  |
| 11 | 11-1 | 妇科治疗床（电动） | 2台 | 2.2万元 |  |
|  | 11-2 | 计划生育手术床（电动） | 2台 | 3.6万元 |  |
|  | 11-3 | 手术床（电动） | 1台 | 3.6万元 |  |
|  | 11-4 | 妇科检查床 | 8台 | 2.24万元 |  |
|  | ●11-5 | 病床单元 | 35台 | 7万元 |  |
|  | 11-6 | 治疗车 | 3台 | 0.228万元 |  |
|  | 11-7 | 器械台 | 17台 | 1.7万元 |  |
|  | 11-8 | 器械敷料柜 | 8台 | 1.6万元 |  |
|  | 11-9 | 药品抢救车 | 4台 | 0.84万元 |  |
|  | 11-10 | 手术转运车 | 1台 | 0.46万元 |  |
|  | 11-11 | 陪护椅 | 35台 | 1.75万元 |  |
|  | 11-12 | 麻醉车 | 2台 | 0.44万元 |  |
|  | 11-13 | 病历车 | 2台 | 0.28万元 |  |
|  | 11-14 | 送药车 | 2台 | 0.42万元 |  |
|  | 11-15 | 查房车 | 2台 | 0.62万元 |  |
|  | 11-16 | 单孔手术灯 | 11台 | 0.649万元 |  |
|  | 11-17 | 空气消毒机 | 6台 | 2.4万元 |  |
|  | 11-18 | 床单元消毒机 | 2台 | 1.14万元 |  |
| 12 | 12-1 | 便携式B超 | 1台 | 45万元 |  |

二、技术要求

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ●01-1 | 阴道微生态 | 1台 | 22万元 |
|  | 01-2 | 全自动精子质量分析仪 | 1台 | 21万元 |
|  | 01-3 | 全自动粪便分析仪 | 1台 | 8.5万元 |

01包：品目号：01-1 阴道微生态  1台

1、全自动化检测：集加样、温控、检测、镜检、报告输出、数据统计为一体，避免手工操作和人为误差。

▲2、检测容量大：每次装样48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以随到随检（不必要等上一批次检测结束后，才能添加新样本）；2个样本架可交替使用，实现大规模样本的连续批量检测；

3、检测后数据信息化管理：USB接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接，实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化，可存储几十万条病例资料；

4、检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控；

5、检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利；

▲6、检测安全性：吸液量准确，非接触式加样，避免了加样的交叉感染；检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒，避免人工收集造成交叉污染；

▲7、试剂设计了空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性；

▲8、温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成10min的温浴反应，避免了开放性温度环境对化学反应造成的影响；

▲9、PH孔样本是在温浴完成后添加的，保证了此样本不会因温浴而挥发，使PH值读数更准确；

▲10、具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能，让使用者更放心；

颜色判读在密闭的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确；

▲11、配套全自动生物显微镜、生殖道微生态显微图像处理软件，生成图文并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告。

12、全自动生物显微镜：

12.1、软件自动、智能、快速、稳定地进行标本扫描，扫描方式为来回矩形区域等多种模式，扫描范围大小用户可以自定义。

12.2、支持自动聚焦，自动扫描过程中系统会对图像进行自动聚焦，保证每幅局部图像记录清晰，聚焦平均时间3秒。

12.3、采集过程快速，图像自动保存，并支持常规图像格式（JPG、BMP等）。

12.4、识别特性：领先的图像识别技术，运用神经网络技术，更准确地分析，样本库更具扩展性。

12.5、数据统计：可对历史结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。

12.6、每样本扫描时间：明场精密扫描3分钟以内。

12.7、扫描全程自动化：只需加载玻片，操作时无需认为干预，阴性自动出结果，阳性结果出建议结果人工审核，扫描完成时，只需要添加下一张载玻片或载玻片架。

▲13、生殖道微生态显微图像处理软件取得产品注册证

▲14、可同时完成6个项目的检测（过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值），进而提示女性下生殖是否存在微生态失衡，能做到同时检测细菌性阴道病、念珠菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、需氧性阴道炎及混合性阴道感染。

▲15、阴道炎检测质控品取得产品注册证

▲16、试剂、试剂配套仪器、微生态显微图像处理软件、自动染色仪、全自动生物显微镜均为同一生产企业生产制造

▲17、生产企业通过ISO13485认证及高新技术企业认证。

▲18、设备配套试剂耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中。

01包：品目号：01-2 全自动精子质量分析仪  1台

1、产品组成与整机功能

▲1.1、设备一体化设计，内置生物显微镜、计算机系统(计算机显示屏一体内置并具备触控操作功能)、温控系统、电源系统、精子计数池及精子质量分析管理系统软件。（以医疗器械注册证与医疗器械检验报告为准）

1.2、仪器整机设备具备精子动力学分析，精子形态学分析，精子DNA损伤分析功能；设备稳定性重复性通过医疗器械检验所检测并取得医疗器械检验报告；设备具备显微镜自动控制、恒温控制功能、质控功能；检验报告可编辑、报告内容与形式可自定义输出；

2、显微镜自动控制功能

2.1、显微镜可自动聚焦、扫描采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯；

2.2、在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm；

2.3、在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm；

2.4、光源自动调节；

▲2.5、显微镜整机需具有医疗器械注册证，并电动控制功能整机注册，不是生物显微镜的后期电动平台拼装，提供显微镜授权书和医检验报告。（以医疗器械注册证和医疗器械检验报告为准）

3、恒温控制功能

3.1、温控范围：37.0℃±0.5℃范围内

▲3.2、超过36.5℃~38.5℃范围，自动分析功能停止

4、精子动力学分析

4.1、可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，其符合率≥95%。

4.2、可在明场和相衬条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力（PR+NP）分级，其符合率均≥90%。

4.3、可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥90%。

5、检测结果的杂质误认率≤10%。

6、可在明场和相衬条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。

7、精子形态学分析

7.1、自动识别形态分析精子总数的符合率≥90%。

7.2、自动识别正常形态精子个数的符合率≥60%。

7.3、自动识别头部异常精子个数的符合率≥80%。

7.4、精子形态学分析一个标本的时间≤2分钟

7.5、识别分析显示项目：形态分析精子、正常形态精子、头部异常精子、颈部和中段异常精子、过多残留胞浆、梨形头精子、中段粗或不规则精子、大头精子、小头精子、锥形头精子、圆形精子、不定形精子、空泡头精子、顶体过小或过大精子、顶体后区空泡精子、双头精子、无头精子、锐角弯曲精子、非对称性插入精子、中段过细精子、锐角弯曲尾精子、卷曲尾精子、多尾精子、短尾精子、无尾精子，主段异常精子、异常形态精子；

▲8、精子DNA损伤分析，以医疗器械注册证为准

8.1、自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥80%。

8.2、精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。

▲9、提供一次性精子计数池，避免样本交叉感染；一次做4人份。

▲10、设备配套试剂耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中。

01包：品目号：01-3 全自动粪便分析仪  1台

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 检测方法 | 经典光学显微镜形态学镜检法 |
| 2 | 检测项目 | 粪便常规（含寄生虫）及隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测 |
| 3 | 样本位 | 不小于32个样本位 |
| ▲4 | 进样、移样系统 | 全自动移样 |
| 5 | 进样系统 | 全自动进样 |
| ▲6 | 隐血等测试板存放、输送及回收 | 试剂卡全自动输送、回收，无需人工回收，确保无交叉污染。 |
| 7 | 外观性状及隐血，轮状病毒结果的判读 | 按测试项目所规定的反应时间定时照相，保存图像；自动判读结果；外观性状结果自动照相，自动判读，并阳性提示； |
| 8 | 混匀、过滤 | 旋转式机械搅拌，充分混匀标本，提高检出率。 |
| 9 | 稀释方式 | 自动添加稀释液 |
| 10 | 自动控制显微镜 | 全自动光学显微镜，无需人工操控 |
| 11 | 显微镜高、低倍转换方式 | 显微镜有10倍、40倍两个物镜，镜头自动转换 |
| 12 | 检查视野数 | 根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野 |
| 13 | 镜头清晰度、焦距调节 | 程序全自动控制 |
| ▲14 | 视频摄像实时识别有形成分 | 视频图像，实时识别标本中的有形成分 |
| 15 | 图像采集 | 全自动程序控制采集视频图片中清晰的图片 |
| 16 | 焦距控制方式 | 程序全自动控制 |
| 17 | 计数池 | 可重复使用的石英玻璃计数池 |
| 18 | 清洗方式 | 程序控制自动反向内外壁清洗 |
| 19 | 检测速度 （测试/小时） | 60-120测试/小时，可随到随检 |
| 20 | 网络功能 | 全面支持LIS系统，实现网络源共享，远程仪器维护 |
| 21 | 软件系统 | 系统具有结果智能分析功能，仪器故障具备自我诊断功能 |
| 22 | 电脑主机及显示器 | 品牌电脑和液晶显示屏 |
| ▲23 | 其他要求 | 设备配套试剂耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中 |

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02-1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 90万元 |
|  | 02-2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 60万元 |

02包：品目号：02-1 全自动生化分析仪  1台

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 比色法速度：≥800测试/小时，电解质速度：≥600测试/小时 |
| 2 | 同时分析项目：≥63项（含ISE），含吸光度、电解质、全血糖化血红蛋白等测定。 |
| 3 | 样品种类：血清、血浆、尿液、全血或其他类型 |
| 4 | 分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 |
| ▲5 | 钾钠氯电极寿命：≥6个月 |
| 6 | 波长个数：≥13个，并具备540nm波长 |
| 7 | 分光系统：光栅后分光技术 |
| 8 | 吸光度线性范围：0-3.0 OD |
| 9 | 常规样本进样区容量：≥145管 |
| 10 | 样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用 |
| 11 | 具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能 |
| ▲12 | 进样方式：轨道进样和圆盘进样，具有急诊优先功能，圆盘带冷藏功能 |
| ▲13 | 采用恒温液孵育，节约成本，反应温度精度37±0.1℃ |
| 14 | 试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个，可不停机加载试剂 |
| 15 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 |
| 16 | 可自动溶血检测全血样本HbA1c |
| ▲17 | 采用石英玻璃反应杯，反应杯个数≥165个 |
| 18 | 最小总反应体积：≤130uL |
| ▲19 | 最小样品体积：≤1.0uL（0.1 uL步进） |
| ▲20 | R1和R2最小试剂体积：均≤15uL（1 uL步进） |
| 21 | 试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 |
| 22 | 内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则 |
| 23 | 标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断 |
| 24 | 操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作 |
| 25 | Windows10图形化全中文操作平台 |
| 26 | 故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位 |
| ▲27 | 设备配套试剂耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中 |
| ▲28 | 设备配套水机、不间断电源、软硬件及辅材等均由供应商按标准提供 |

02包：品目号：02-2 全自动化学发光免疫分析仪  1台

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测原理：化学发光法 |
| ▲2 | 检测速度：≥300测试/小时 |
| 3 | 样本位：单机样本位≥100个 |
| ▲4 | 试剂位：单机冷藏试剂位≥40个，可随时更换试剂盒 |
| ▲5 | 反应杯：一次性反应杯装载量≥1800个 |
| 6 | 冷藏储存样品位≥250个 |
| 7 | 样本体积：所需最小样本体积≤10μL |
| ▲8 | 第一个出结果时间：≤15分钟 |
| 9 | 离机时间：≥3小时 |
| 10 | 急诊功能：急诊样品可以随时加入，无需停机操作 |
| 11 | 消耗品更换：运行过程中随时连续加载、更换试剂盒，消耗品和缓冲液 |
| 12 | 试剂盒采用多层覆膜和多孔设计，无需开盖操作 |
| 13 | 探针具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能 |
| 14 | 具有自动重检和稀释重检功能 |
| 15 | 软件连接：实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统 |
| 16 | 软件连接：超声波配合缓冲液清洗方式 |
| 17 | 废品管理：实时监控，自动排废 |
| ▲18 | 特殊项目：具备UE3、 AMH等妇幼系统独特检测项目 |
| 19 | 高敏肌钙蛋白项目:可提供高敏肌钙蛋白I试剂，99百分位 CV＜10%，可根据性别不同提供不同的99百分位参考值 |
| ▲20 | 设备配套试剂耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中 |
| ▲21 | 设备配套不间断电源、设备使用需配套软硬件及辅材等均由供应商按标准提供 |

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 03-1 | DR系统（悬吊双板） | 1台 | 85万元 |
|  | 03-2 | 多功能X射线动态平板胃肠系统 | 1台 | 55万元 |

03包：品目号：03-1 DR系统（悬吊双板）  1台

| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |
| ▲1.2 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| ▲2.1.1 | 高压发生器功率≥80kW（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.1.2 | 管电压可调范围：40～150kV |
| 2.1.3 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s |
| 2.1.4 | 最大输出电流≥1000mA |
| 2.1.5 | 最大电流时间积≥1000mAs |
| 2.2 | X线球管 |
| 2.2.1 | 球管最大功率≥80kW |
| 2.2.2 | 球管焦点≤0.6/1.2mm |
| ▲2.2.3 | 阳极热容量≥400kHU |
| ▲2.2.4 | 阳极旋转速度≥10000rpm（需提供第三方有效证明资料） |
| 2.3 | 球管悬吊支架 |
| ▲2.3.1 | 井字轨悬吊结构（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.3.2 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |
| 2.3.3 | 球管架垂直运动距离≥140cm |
| ▲2.3.4 | 球管架沿纵轴运动距离≥310cm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.3.5 | 球管架沿横轴运动距离≥200cm |
| 2.3.6 | 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° |
| 2.3.7 | 球管套可沿水平轴旋转范围≥±130° |
| ▲2.3.8 | 具备临床常用自动摆位功能≥11种（需提供相关证明文件证明） |
| 2.4 | 无线平板探测器（2套） |
| 2.4.1 | 探测器尺寸≥430mm×430mm |
| 2.4.2 | 像素尺寸≤139um |
| 2.4.3 | 采集灰阶度≥16bits |
| 2.4.4 | 空间分辨率≥3.4lp/mm |
| 2.4.5 | 采集距阵≥3000×3000 |
| ▲2.4.6 | 平板探测器与整机品牌一致（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.5 | 胸片架 |
| 2.5.1 | 胸片架垂直运动范围≥150cm |
| 2.5.2 | 探测器中心距地面高度≤370mm |
| 2.5.3 | 平板探测器可绕水平轴旋转范围≥110° |
| 2.5.4 | 支持平板在线充电 |
| 2.5.5 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |
| 2.6 | 近台操控系统 |
| 2.6.1 | 具备近台操控彩色触摸屏 |
| ▲2.6.2 | 屏幕尺寸≥11英寸 |
| 2.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |
| 2.6.4 | 可显示患者的详细登记信息 |
| 2.6.5 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） |
| 2.6.6 | 可调整部位选择 |
| 2.6.7 | 显示摆位图示化引导提示 |
| 2.6.8 | 具备患者体型选择 |
| 2.6.9 | 束光器视野快速切换 |
| 2.6.10 | 可以显示SID数值 |
| 2.6.11 | 可通过触控系统一键摆位 |
| ▲2.6.12 | 具备摄影后图像显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.7 | 摄影床 |
| 2.7.1 | 配备固定式升降摄影床，非移动式 |
| 2.7.2 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm |
| 2.7.3 | 滤线器纵向范围≥530mm |
| 2.7.4 | 床面最大承重≥250kg |
| 2.7.5 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 |
| 2.7.6 | 支持平板在线充电 |
| 2.7.7 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |
| ▲2.7.8 | 床面升降行程≥400mm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| 2.8 | 图像采集工作站 |
| 2.8.1 | windows 10及以上操作系统 |
| 2.8.2 | 操作界面语言采用中文设计 |
| 2.8.3 | 具有图像放大功能 |
| 2.8.4 | 具有曝光参数记录和显示功能 |
| 2.8.5 | 具有边缘增强功能 |
| 2.8.6 | 具有窗宽窗位调节功能 |
| 2.8.7 | 具有图象翻转及旋转功能 |
| 2.8.8 | 具有图像正负像翻转功能 |
| 2.8.9 | 具有图像标注功能 |
| 2.8.10 | 具有DICOM图像导出存储功能 |
| 2.8.11 | 具有病人登记，信息管理功能 |
| 2.8.12 | 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 |
| 2.8.13 | 支持DICOM3，WORKLIST，MPPS |
| 2.8.14 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |
| ▲2.8.15 | 具有辐射剂量的记录和显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| ▲2.8.16 | 具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| ▲2.8.17 | 支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（需提供有检验资质的第三方有效证明资料） |
| ▲2.9 | 业主单位负责将电源接到电闸箱，电闸箱内设施及电闸箱以下所需材料均有供应商负责提供，安装设备所需槽钢等所有安装辅材必须是正规厂家生产的国标产品，辅材及施工费用等全部由供应商负责提供 |

03包：品目号：03-2 多功能X射线动态平板胃肠系统  1台

| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能及基本商务要求 |
| 1.1 | 设备用途：该设备主要用于消化系统检查造影、全身各部位非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的数字化平板透视及摄片 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 检查床部分： |
| 2.1.1 | 要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，具有全数字化成像系统及单片点片摄影及连续点片摄影功能；采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板 |
| 2.1.2 | 检查床的运动范围及功能要求： |
| ▲2.1.2.1 | 采用多功能独立单一摇杆化控制模式，无需多种控制台繁琐操作（需提供相关证明文件证明） |
| ▲2.1.2.2 | 床面倾倒范围：≥－20/+90度（需提供相关证明文件证明） |
| 2.1.2.3 | 横向移动范围：≥±11厘米 |
| 2.1.2.4 | 影像系统移动范围：≥90厘米 |
| 2.1.2.5 | SID: 1000mm 、1500mm |
| 2.1.2.6 | 胃肠造影压迫装置最大压力：≤100N |
| 2.2 | 高压发生器及X线管球： |
| 2.2.1 | 高压发生器与整机同一品牌 |
| 2.2.1.1 | 发生器输出功率：≥50KW |
| 2.2.1.2 | 最大电流：≥600mA |
| ▲2.2.1.3 | 透视电流（非脉冲透视）：≥7mA（需提供检验报告证明） |
| 2.2.1.4 | 连续透视电压≥40-125kV |
| ▲2.2.1.5 | 摄影加载时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s（需提供检验报告证明） |
| 2.2.1.6 | 操作界面采用WINDOWS视窗界面，具有系统故障自我诊断功能，摄影条件全自动控制；具有管电压自动适应功能 |
| 2.2.2 | X线管球及附件： |
| 2.2.2.1 | 焦点大小：≤0.6/1.2毫米 |
| 2.2.2.2 | 阳极热容量：≥400KHU |
| 2.2.2.3 | 焦点功率：≥40/80kW |
| 2.3 | 数字化平板探测器： |
| 2.3.1 | 探测器结构： 整板无拼接设计 |
| 2.3.2 | 无拼接整板最大摄片野：≥43cm×43cm |
| 2.3.3 | 像素尺寸： ＜140微米 |
| 2.3.4 | 有效像素数：≥940万 |
| 2.3.5 | 摄影最大空间分辨率：≥3.4lp/mm |
| ▲2.3.6 | 平板探测器与整机同一品牌（需提供检验报告证明） |
| 2.4 | 图像采集工作站 |
| 2.4.1 | 主控器：病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业平板图像处理软件 |
| 2.4.2 | 操作系统： 采用WINDOWS 操作系统，全中文操作界面 |
| 2.4.3 | 操作方式： 鼠标＋键盘 |
| 2.4.4 | 图像处理功能： X线嚗光野确认、伽码曲线灰阶校正、图像锐利化处理、图像显示增强处理，能够调节亮度、对比度，边缘增强、放大、局部放大、图像能上、下、左、右旋转90/顺逆、图像测量，图像剪裁功能等功能 |
| 2.4.5 | 具有多级边缘增强、噪音抑制功能：具备 |
| 2.4.6 | 自定义预置文本标注功能：具备 |
| 2.4.7 | 放大镜功能： 方便观察图像细节，可调节放大镜大小和倍数 |
| 2.4.8 | 图像剪裁功能：具备 |
| 2.4.9 | AP/PA、L/R定位标记：具备 |
| 2.4.10 | 多幅图像显示：具备 |
| 2.4.11 | 造影检查分类软件包：具备 |
| ▲2.4.12 | 连续透视采集帧率：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥30帧/s（需提供检验报告证明） |
| 2.4.13 | 图像处理功能： |
| 2.4.13.1 | 动态采集图像在回放时，可进行：窗宽窗位调整，自动窗口，正反像切换，漫游放大图像旋转，电子光圈处理，文字标注，比例尺显示，箭头指示，多幅显示，自动γ校正 |
| 2.4.13.2 | 透视末帧图像定格功能（LIH）,透视图像实时存储 |
| 2.4.13.3 | 采集图像电影回放；回放速度任意可调；并可逐帧回放 |
| 2.5 | 其他： |
| 2.5.1 | 床边控制器、钡杯架，肩托，病人用手柄，头端病人用手柄等完备的附件，具有双向对讲系统 |
| 2.5.2 | 设备安装技术资料，操作使用技术资料，维修资料及电路图，使用人员保养，操作现场培训 |
| 2.5.3 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书：具备 |
| ▲2.5.4 | 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供相关证明文件证明） |
| ▲2.5.5 | 业主单位负责将电源接到电闸箱，电闸箱内设施及电闸箱以下所需材料均有供应商负责提供，所有安装辅材必须是正规厂家生产的国标产品，辅材及施工费用等全部由供应商负责提供 |

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | ●04-1 | 麻醉机 | 1台 | 15万元 |
|  | 04-2 | 麻醉监护 | 1台 | 6.5万元 |
|  | 04-3 | 呼吸机 | 1台 | 10万元 |
|  | 04-4 | 可视喉镜 | 1台 | 0.93万元 |
|  | 04-5 | 除颤仪 | 1台 | 2.4万元 |

04包：品目号：04-1 麻醉机  1台

▲1、⽓动电控麻醉机，适⽤范围：成⼈、⼩⼉和婴幼⼉。

2、配备电子流量计。

▲3、≥12 英⼨触控屏，外置式屏幕，可四维旋转折叠，便于临床观察，机身≥3个模块插槽，可与同品牌监护仪实现模块共享。（提供证明文件）

▲4、可升级监测CO2、AG、BIS 等参数。（提供证明文件）

5、后备锂电池，使⽤时间≥120 分钟。

▲6、标配AGSS 废⽓回收系统，需提供注册证。

7、通⽓模式：VCV、PCV、⼿动，可升级 SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、

PRVC。

▲8、标配原厂蒸发罐，需在麻醉机注册证中体现。

▲9、潮⽓量设置范围：容量控制15ML-1500ML，压⼒控制 5ML-1500ML。

▲10、吸呼⽐设定范围：4:1～1:10。（提供证明文件）

▲11、呼吸⼒学监测：压⼒波形、流速波形、容量波形、CO2 波形、EEG 波形，能够5道波形同屏显示。（提供证明文件）

12、具备压⼒-容积环、压⼒-流速环、流速-容积环。

13、具备顶灯，且亮度可调。

14、集成式⼀体化回路，可徒⼿拆卸，回路与主机⽆管路连接，回路容积≤2.5L。

▲15、呼吸回路由 PPSU 等⾮⾦属合⾦材料构成，抗腐蚀性强。（提供证明文件）

16、具备智能化 BYPASS 旁路功能，术中更换钠⽯灰，不影响麻醉机的运⾏。

17、上提式排⽔阀排出回路积⽔，⽆积⽔杯式设计，⽀持术中排⽔，防⽌麻醉⽓体泄漏。

▲18、回路泄漏量不应超过 75ML/MIN。（提供证明文件）

19、蒸发罐具有安全运输模式 T 模式，挥发罐容量⼤于 300ML。

▲20、具有一键中控脚刹，方便麻醉机的移动和固定。

04包：品目号：04-2 麻醉监护  1台

▲1、插件式监护仪，2个槽位插件槽。

▲2、15英寸电容触摸屏，12通道波形显示。

3、监护仪标配有创血压和主流呼末二氧化碳。

4、具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

▲5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数，可升级SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度等参数模块。（提供证明文件）

6、标配5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

7、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850m。

8、心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

▲9、≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

10、具有心率变异性分析功能；

11、支持升级12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；

12、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血。

13、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

14、支持中文手写输入病人信息。

15、无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面

16、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面等；

17、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

18、计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

19、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。

20、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

▲21、具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查。（提供证明文件）。

04包：品目号：04-3 呼吸机  1台

一、基本特征

1.1、适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2、采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。

1.3、屏幕采用全贴合设计，显示效果更清晰。

▲1.4、≥200分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥400分钟内置后备可充电电池（2块电池）。(提供产品第三方检验报告证明）

1.5、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.6、具有有创通气模式和无创通气模式。

1.7、病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.8、吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

二、呼吸模式及功能

2.1、标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式；可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。

▲2.2、可选高级模式：气道压力释放通气（APRV），成比例通气模式（如PAV/PPS）。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

2.3、标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。

2.4、具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。

2.5、其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。

2.6、具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.7、具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。

2.8、可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

2.9、具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

2.10、可选脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

2.11、可选叹息功能、P-V工具。

三、设置参数

▲3.1、潮气量：20ml-4000ml（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

3.2、呼吸频率：1-100次/min

3.3、吸/呼比：4:1-1:10

3.4、最大峰值流速：≥210L/min

3.5、吸气压力：1-90 cmH2O

3.6、压力支持：0-90cmH2O

3.7、呼末正压：0-50cmH2O

3.8、吸气时间：0.1-10s

3.9、呼气触发灵敏度：Auto，1-85%

3.10、压力触发灵敏度：-0.5—-20cmH2O

3.11、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min

3.12、氧疗流量：2-80L/min

3.13、分钟通气量百分比：25-350%

四、监测参数

4.1、压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。

4.4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6、具有吸入氧浓度的监测。

▲4.7、可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。

4.8、可选肺泡通气量计算、能量代谢计算工具。

4.9、可选牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。

五、其他功能

▲5.1、呼吸机自带屏幕录制功能；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

5.2、呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3、主机可存储不少于8000事件日志，包括报警日志和操作日志。

5.4、具有不少于168小时趋势图和趋势表数据存储。

▲5.5、本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）

▲5.6、支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。（提供产品的备案证或说明书关键信息页扫描件证明）

5.7、具有电子雾化器供电接口。

5.8、能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

04包：品目号：04-4 可视喉镜  1台

▲1、麻醉视频喉镜主要由图像显示屏、手柄、摄像头模组、镜片固定座组成，主体采用铝合金架构，轻便坚固，表面经阳极氧化处理（具备很好防护性与装饰性，耐磨度提升，硬度提高，色泽均匀），质感细腻、做工精细。

2、屏幕显示要求

▲2.1、不小于3英寸液晶显示屏

2.2、屏幕旋转角度≥90°

2.3、视场角：≥50°

2.4、主屏幕采用窄边框和轻薄化设计，并且可以自由大角度旋转，方便调节观察。

3、摄像头要求

3.1、有效像素≥30万

▲3.2、景深范围 5-70mm

4、电源、开关机要求

4.1、锂离子充电电池：容量≥2500 mAh,，电压：DC3.7V。

USB micro-B充电端口，充电电压DC5V。

▲4.2、具备快速开机功能，只需单手即开即用，无需预热。

4.3、长按3秒以上电源键关机，可预防使用过程中误触开关而导致关机风险。

5、使用操作要求

5.1、专用喉镜片与使用常规Macintosh弯形喉镜片相似，操作容易，不需要特殊培训。

5.2、气管插管操作步骤雷同于常规气管插管操作，无需特殊装置的辅助。

6、特色要求

▲6.1、带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染

6.2、整体显示清晰、连续，分辨率高。

▲6.3、产品设计精致、小巧坚固、携带方便。

04包：品目号：04-5 除颤仪  1台

一、外观设计

▲1、重量以及尺寸：≤4.5KG（主机重量）

2、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界

3、具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统

4、具有USB2.0接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端

5、要求防尘防水等级IP55

▲6、配备1块电池，最大可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量

7、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

二、除颤功能

1、具有手动异步除颤、同步除颤和AED（可选）除颤模式

2、采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

▲3、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J

4、支持AED除颤功能，电击能量：100-360J

5、除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s

6、成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯

7、支持升级配置体内除颤电极板进行体内除颤

8、病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω；体内除颤：15-250Ω

9、除颤后心电基线恢复时间2.5s

三、监护功能

1、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

▲2、具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析

3、心电扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

4、具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.5-2.5mV

5、无创血压：成人：收缩压25-290mmHg  舒张压 10-250 mmHg

小儿：收缩压25-250mmHg 舒张压 10-210 mmHg

新生儿：收缩压25-140mmHg 舒张压 10-115mmHg

6、脉搏氧饱和度：可选Masimo血氧：测量范围：1-100%，在70-100%范围内，成人/小儿测量精度为±2%（非运动状态）、±3%（运动状态），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态）

7、呼吸末二氧化碳：旁流二氧化碳监测范围：0-190mmHg

8、打印机：配置50mm热敏打印机，可同时输出不少于3道波形，实时记录时间有3s、5s、8s、16s、32s、连续

四、软件功能

1、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储

2、支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端

3、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 05-1 | 数字化12道心电图机 | 1台 | 2.2万元 |
|  | ●05-2 | 中央监护 | 1套 | 12万元 |
|  | 05-3 | 胎心监护仪 | 1台 | 2.2万元 |
|  | 05-4 | 胎心多普勒仪 | 2台 | 0.68万元 |

05包：品目号：05-1 数字化12道心电图机  1台

一、 ECG输入及波形处理

1.1、标准12导联心电信号同步采集，具有9导联、12导联同步自动分析功能

1.2、输入阻抗：≥100 MΩ

▲1.3、采样率：≥64000 Hz 【提供注册或检测报告证明文件】

▲1.4、频率响应：至少包含0.05Hz-400Hz

▲1.5、耐极化电压：≥±900mV 【提供注册或检测报告证明文件】

▲1.6、时间常数：≥5s

1.7、共模抑制比：≥130dB

▲1.8、定标电压：1mV±1%

1.9、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

二、整机配置

▲2.1、≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕可翻转，分辨率≥1280×800【提供说明书证明文件】

2.2、内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

2.3、设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

2.4、可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

▲2.5、内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告，实现远程会诊

三、系统功能

3.1、手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

3.2、具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

▲3.3、具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集

3.4、采集过程中可自动检测心律失常并予以提示

3.5、具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识

3.6、具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

3.7、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

▲3.8、可升级心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能，辅助全面了解患者情况

四、电源：

4.1、交直流两用，自动转换

4.2、直流电源：内置可充电锂电池，充足后可正常工作时间≥4小时

05包：品目号：05-2 中央监护  1套

一、监护参数

1.1、一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备三类医疗器械注册证。

1.2、可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。

1.3、支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

二、显示

2.1、≥8英寸彩色液晶显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息

▲2.2、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式

三、数据

3.1、主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

四、性能特点

4.1、主机重量＜2.5kg。

4.2、在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。

4.3、在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

4.4、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

▲4.5、支持≥27种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供证明文件证明）

4.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

4.7、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

4.8、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

4.9、同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

4.10、监护仪设计使用年限≥10年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

4.11、免费提供中央监护系统系统软件及电脑、打印机。

五、其他要求：1拖15含所有软硬件及安装施工费用，具体方案按业主要求执行。

05包：品目号：05-3 胎心监护仪  1台

1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动

2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

▲4、宫缩压探头采用防水、透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性

5、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

6、＞5.5英寸高清晰显示屏， 多角度翻转；

7、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调

8、支持双胎心率重合报警(SOV)；

9、探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩（提供检测报告证明）

10、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

11、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

12、≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

13、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

▲14、可接入同品牌产科中央监护系统，中央监护系统通过FDA注册，配置胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）

05包：品目号：05-4 胎心多普勒仪  2台

1、监护参数：胎心率（FHR）；

2、>2.5英寸显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然；

▲3、两种工作频率可选，2MHz探头具有更深的检测深度，采用3MHz探头，小孕周胎心检测更灵敏；

4、最大综合灵敏度：>90dB；

▲5、胎心率检测范围：50-240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

6、隐藏式提手，方便移动；

7、探头防滑抗摔设计；

▲8、支持探头操作控制，使得操作更简便快捷；

9、采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮；

10、采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；

11、采用自相关计算技术和过零检测算法双结合，胎心率值更准确、稳定；

12、内置录音回放芯片，可回放胎心音；

13、配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

14、内置可充电电池，交直流两用；

15、可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠；

16、采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保；

17、实时时钟显示；

▲18、配置胎心信号质量指示功能，可方便找到最佳胎心检测位置；

▲19、配置音量等级指示功能，可方便随时查看及调节胎心音音量大小；

20、BF型防电击等级；

21、IPX4防水等级探头；

22、主机内置可充电镍氢电池，额定容量2000mAh，可连续使用8小时；

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 06-1 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 18万元 |
|  | 06-2 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 37万元 |
|  | ●06-3 | 妇科射频治疗仪 | 1台 | 58万元 |
|  | 06-4 | 光波疗房 | 1台 | 3.5万元 |

06包：品目号：06-1 生物电反馈刺激仪  1台

▲1、医疗器械注册证适用范围包括：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍；促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉组织。

▲2、肌电信号输出通道≥2个，电刺激通道≥2个（可做4个部位）,传感器连接通道≥2个。

▲3、配备2台医用图文处理显示系统，方便操作师和患者同步观看、处理。

4、电刺激强度调节按键（物理按键）≥4个。

▲5、压力信号采集：范围0kpa～42kpa；分辨率≤0.1kpa。肌电信号采集： 范围0μV～2000μV；分辨率≤2μV；系统噪声≤1μV；通频带不窄于20Hz～500Hz（-3dB）；差模输入阻抗＞5MΩ；共模抑制比＞100dB；工频陷波器：50Hz陷波器滤波器，衰减后幅值应不大于5μV。

▲6、电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单相脉冲电流、对称双相脉冲电流、非对称双相脉冲电流、对称补偿脉冲电流、非对称补偿脉冲电流、双相指数脉冲电流、半正弦电流、双半正弦电流、正弦电流。

▲7、包含多组织电诊断功能，通过多组织多机理5大类电刺激，含疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经，自动获取电诊断参数的初始检查值和电刺激后差异，电诊断出个体化的精准电刺激参数。

8、刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-100mA，最小调节增减量≤0.1 mA。

9、电流幅度强度：上升时间：0S～10S； 平台时间：0S～30S； 下降时间0S～10S； 休息时间：0S～30S； 最小调节增减量≤1S。

10、脉冲频率：输出脉冲频率范围1～450Hz和最小调节增减量≤1Hz。

▲11、脉冲宽度：输出脉冲宽度范围常用50～1000μs和最小调节增减量≤10μs。双相指数脉冲电流脉冲宽度范围1500～3000μs和最小调节增减量500μs

12、输出电流稳定性：在1000Ω或以下负载电阻下，设备输出电流强度变化率不大于±5%

13、反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，采集精度≤0.1μV。

14、治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等

15、台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用。

16、设备功能包含电诊断、电刺激、生物反馈。

▲17、电刺激可作用于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经。

18、生物反馈类别：压力生物反馈、肌电生物反馈、条件性电刺激、电刺激下的生物反馈。

▲19、可实现多靶点、多组织、多部位、多参数的诊断、治疗、评估一体化功能，用于妇产科疾病、盆底疾病、围手术期等功能性疾病精准诊疗。

20、计算机软件组件：包含设备软件、疾病评估软件、疾病治疗软件、病患管理系统软件。

21、设备软件包括生物电反馈刺激软件

▲22、疾病评估软件≥5种，具有独立软件著作权登记证书。

▲23、疾病治疗软件≥15种，具有独立软件著作权登记证书。

24、病患管理系统软件：盆底电子病历系统，多系列设备病历数据可共享。盆底、围手术期、中医体质等电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等模块、支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。多维度数据查询，并支持数据导出

25、专业的阴道压力反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，可智能自动化测量出综合肌力、实时动态压力、持续时间、疲劳度

26、专业的电生理反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，可智能自动化测量出综合肌力、肌电图、实时动态肌电位、持续时间、疲劳度

27、有生物反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量

28、有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示

29、预置治疗方案数≥300个，适用于妇产科、盆底中心、生殖中心、围手术期快速康复等

30、可编制新的治疗方案数达10万个以上，治疗师可以编制适合病人具体情况的治疗方案

31、多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定

32、治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录过程回放

33、解剖学图片和电极位置图200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上传新图片

34、配备盆底POP-Q测量功能。

35、可自动生成检查报告与对比报告

▲36、检查报告包含产后检查分析报告、围手术期检查分析报告、盆底专科检查分析报告

37、产后检查分析报告包含POP-Q测量、疼痛检查、腹直肌分离检查、耻骨联合分离检查、盆底功能检测结果、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容。

38、围手术期检查分析报告包含多组织多功能电诊断分析、电生理肌电检查分析、电生理压力检查分析、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容

39、盆底专科检查分析报告包含POP-Q测量、疼痛检查、盆底功能检测结果、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容

40、可选择将任意2次压力检查、肌电检查过程进行对比，自动生成对比报告，直观反映效果评估

41、提供线上线下技术培训：包含国家电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目师资与技术培训班，线上学习平台理论课程学习，线上线下病例分享研讨会，线下培训基地情景剧教学实操培训班，“妇科肿瘤诊治规范化巡讲中国行暨电生理技术妇产科推广中国行”小班培训等。

42、提供师资与技术结业证书支持服务：包含国家电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目师资与技术培训班结业证书、中国整形美容协会电生理适宜技术临床应用实操培训班结业证书

43、提供学科建设服务：包含电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目技术培训中心与技术推广中心、中国整形美容协会围手术期快速整复标准建设项目培训基地、电生理医学中心、妇产科中西医结合电生理诊疗中心等学科建设服务

44、可提供横向课题帮扶服务

45、售后服务：保修期内设备本身质量问题引起的故障，提供免费维修服务；设备配套软件在设备有效期内免费维护及升级；售后服务电话全天24小时响应，接到售后服务报障信息后1个工作日内给出售后方案，设备维修时间不超过7个工作日。

46、生产企业通过ISO 13485：2016质量管理体系认证

47、含配套治疗床1套

48、设备配套耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中。

06包：品目号：06-2 生物电反馈刺激仪  1台

▲1、医疗器械注册证适用范围包括：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍；促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉组织。

▲2、肌电信号输出通道≥2个，电刺激通道≥4个（可做8个部位）,传感器连接通道≥2个。

3、电刺激强度调节按键（物理按键）≥8个。

▲4、肌电信号采集：范围0μV～2000μV；分辨率≤2μV；系统噪声≤1μV；通频带不窄于20Hz～500Hz（-3dB）；差模输入阻抗＞5MΩ；共模抑制比＞100dB；工频陷波器：50Hz陷波器滤波器，衰减后幅值应不大于5μV。

5、压力信号采集：范围0kpa～42kpa；分辨率≤0.1kpa。

▲6、电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单相脉冲电流、对称双相脉冲电流、非对称双相脉冲电流、对称补偿脉冲电流、非对称补偿脉冲电流、双相指数脉冲电流、半正弦电流、双半正弦电流、正弦电流。

7、刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-100mA，最小调节增减量≤0.1 mA。

8、电流幅度强度：上升时间：0S～10S； 平台时间：0S～30S； 下降时间0S～10S； 休息时间：0S～30S； 最小调节增减量≤1S。

9、脉冲频率：输出脉冲频率范围1～450Hz和最小调节增减量≤1Hz。

▲10、脉冲宽度：输出脉冲宽度范围常用50～1000μs和最小调节增减量≤10μs。双相指数脉冲电流脉冲宽度范围1500～3000μs和最小调节增减量500μs

11、输出电流稳定性：在1000Ω或以下负载电阻下，设备输出电流强度变化率不大于±5%

12、反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，采集精度≤0.1μV。

13、治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等

14、台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用。

15、配备2台医用图文处理显示系统，方便操作师和患者同步观看、处理。

16、设备功能包含电诊断、电刺激、生物反馈。

▲17、包含多组织电诊断功能，通过多组织多机理6大类电刺激，含疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经、经络，自动获取电诊断参数的初始检查值和电刺激后差异，电诊断出个体化的精准电刺激参数。

▲18、电刺激可作用于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经、经皮穴位经络。

19、生物反馈类别：压力生物反馈、肌电生物反馈、条件性电刺激、电刺激下的生物反馈。

▲20、可实现多靶点、多组织、多部位、多参数的诊断、治疗、评估一体化功能，用于妇产科疾病、盆底疾病、围手术期等功能性疾病精准诊疗。

21、计算机软件组件：包含设备软件、疾病评估软件、疾病治疗软件、病患管理系统软件。

22、设备软件包括生物电反馈刺激软件

23、疾病评估软件≥10种，具有独立软件著作权登记证书。

▲24、疾病治疗软件≥30种，具有独立软件著作权登记证书。

25、病患管理系统软件：盆底电子病历系统，多系列设备病历数据可共享。盆底、围手术期、中医体质等电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等模块、支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。多维度数据查询，并支持数据导出

26、专业的阴道压力反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，可智能自动化测量出综合肌力、实时动态压力、持续时间、疲劳度

27、专业的电生理反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，可智能自动化测量出综合肌力、肌电图、实时动态肌电位、持续时间、疲劳度

28、有生物反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量

29、有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示

30、预置治疗方案数≥500个，适用于妇产科、盆底中心、生殖中心、围手术期快速康复等

31、可编制新的治疗方案数达10万个以上，治疗师可以编制适合病人具体情况的治疗方案

32、多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定

33、治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录过程回放

34、解剖学图片和电极位置图200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上传新图片

35、配备盆底POP-Q测量功能。

36、可自动生成检查报告与对比报告

▲37、检查报告包含产后检查分析报告、围手术期检查分析报告、盆底专科检查分析报告、男科检查分析报告。

38、产后检查分析报告包含POP-Q测量、疼痛检查、腹直肌分离检查、耻骨联合分离检查、盆底功能检测结果、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容。

39、围手术期检查分析报告包含多组织多功能电诊断分析、电生理肌电检查分析、电生理压力检查分析、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容

40、盆底专科检查分析报告包含POP-Q测量、疼痛检查、盆底功能检测结果、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容

41、可选择将任意2次压力检查、肌电检查过程进行对比，自动生成对比报告，直观反映效果评估

42、提供线上线下技术培训：包含国家电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目师资与技术培训班，线上学习平台理论课程学习，线上线下病例分享研讨会，线下培训基地情景剧教学实操培训班，“妇科肿瘤诊治规范化巡讲中国行暨电生理技术妇产科推广中国行”小班培训等。

43、提供师资与技术结业证书支持服务：包含国家电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目师资与技术培训班结业证书、中国整形美容协会电生理适宜技术临床应用实操培训班结业证书

44、提供学科建设服务：包含电生理适宜技术真实世界研究和推广应用项目技术培训中心与技术推广中心、中国整形美容协会围手术期快速整复标准建设项目培训基地、电生理医学中心、妇产科中西医结合电生理诊疗中心等学科建设服务

45、可提供横向课题帮扶服务

46、售后服务：保修期内设备本身质量问题引起的故障，提供免费维修服务；设备配套软件在设备有效期内免费维护及升级；售后服务电话全天24小时响应，接到售后服务报障信息后1个工作日内给出售后方案，设备维修时间不超过7个工作日。

47、生产企业通过ISO 13485：2016质量管理体系认证。

48、含配套治疗床1套

49、设备配套耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中。

06包：品目号：06-3 妇科射频治疗仪  1台

1、工作条件：

1.1、电源：交流220V，50HZ±1 HZ；

▲1.2、工作频率：550KHz±40KHz；

▲1.3、输出功率：15-50W可调，步进为1W；

1.4、整机功耗：≤300W；

▲1.5、阻抗百分比显示为100~999%。

2、刀具要求：

2.1、刀头具有温度监测功能，能实时监测治疗温度。

2.2、绝缘层材料必须符合医用要求，使用时不能成块脱落，要有符合国家药监局要求的组织相容性要求。

2.3、治疗参数及显示：

▲2.3.1、治疗功率：能实时显示治疗功率，并且最小治疗功率15W；

2.3.2、具有治疗时间显示功能。

2.4、性能要求:

2.4.1、治疗宫颈疾病对肌层无损伤，不形成瘢痕；治疗时无烟、无痂、不出血。

2.4.2、对盆腔组织修复和阴道松弛有疗效。

2.5、安全要求：

2.5.1、仪器具有电路短路保护功能，防止因电器回程意外短路造成医疗事故；

2.5.2、操作手柄中的电路和开头处具有防水功能；

2.5.3、治疗报警：以温度作为治疗报警控制的评定指标，达到预定温度后自动报警并停止治疗。

3、含配套治疗床1套

4、设备配套耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中。

06包：品目号：06-4 光波疗房 1台

1、安全类型:B 型

2、房式结构

3、高级原木

4、高级音响系统

5、双面数码控制技术，自动恒温

6、结束蜂鸣报警

7、温度有华氏/摄氏转换

8、数字传感器

9、电子轻触按键

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 07-1 | 生物安全柜 | 2台 | 4.4万元 |
|  | 07-2 | 高速台式离心机 | 4台 | 4.6万元 |
|  | 07-3 | 医用冰箱（350L） | 2台 | 1.36万元 |
|  | 07-4 | 医用冰箱（650L） | 2台 | 3.3万元 |
|  | 07-5 | 低温成列柜 | 1台 | 1.18万元 |
|  | 07-6 | 洁净操作台 | 2台 | 2.7万元 |
|  | 07-7 | 移液器（单道） | 4套 | 0.74万元 |
|  | 07-8 | 移液器（8道） | 4套 | 2.72万元 |
|  | 07-9 | 高压灭菌锅（85L） | 1台 | 5.15万元 |
|  | 07-10 | 医用冷藏柜 | 1台 | 0.68万元 |
|  | ●07-11 | 低温等离子消毒柜80L | 1台 | 11.7万元 |
|  | 07-12 | 显微镜 | 1台 | 2.2万元 |
|  | 07-13 | 器械清洗综合台 | 1台 | 9.5万元 |

07包：品目号：07-1 生物安全柜  2台

一、推荐参数

1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

▲2、单人操作，工作区宽度≥900mm；外形尺寸 ：≤1200*800*2300mm（宽深高），工作区尺寸：≥900*610*680mm（宽深高）；

3、前窗10度倾角设计，视角更大，方便操作，更具人性化；

4、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；

▲5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料；

6、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，滤料为超细玻璃纤维，其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响；可扫描检测过滤器的滤过物在任何的漏过率≤0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%；

7、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；

8、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

9、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命，具有自动调节风速功能，保持恒风速，保证试验样本和人员的安全；

10、实时数字显示设备运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间，运行状态全部显示，一目了然；

11、风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

▲12、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；

13、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；

14、12V直流LED照明灯，低电压使用更安全，工作效率高，比较节能且使用寿命长，没有紫外线，没频闪，能保护视力，低碳环保等优点，安全柜的平均照度≥1100LX；

15、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书,符合最新国标GB41918-2022 要求，需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行测试合格的检测报告；

07包：品目号：07-2 高速台式离心机  4台

1、最高转速：5000r/min

2、最大相对离心力：4470×g

3、定时范围：1~99 min

4、噪声：≤65dB

5、显示：液晶显示

6、操控方式：薄膜开关

7、电源：AC220V  50HZ

8、输入功率：0.75KW

9、驱动方式：交流变频电机

10、配置清单

10.1、真空采血管（短管脱帽）×56支（标配）	1套

10.2、1号脱帽转子（吊篮×4组）

07包：品目号：07-3 医用冰箱（350L）  2台

▲1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm;内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm。

2、温度控制: 微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度。

9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

▲11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

15、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

16、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

07包：品目号：07-4 医用冰箱（650L）  2台

▲1、立式对开门设计，有效容积≥761L;

2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；

▲3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；

4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条；

▲6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；

7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；

9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；

▲10、整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h，可提供第三方性能检测报告

11、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

12、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

13、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；

14、产品具备医疗器械注册证；

07包：品目号：07-5 低温成列柜  1台

1、样式：立式

▲2、外部尺寸：≤700*705*1665mm

▲3、内部尺寸：≥480*462*1430mm，内胆材质为PS塑料吸附

4、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

▲5、有效容积＞260L

6、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

7、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

8、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

9、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

10、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

11、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

12、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

13、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

14、测试孔设计，方便用户测试使用；

15、可选配USB接口或RS485；

16、产品具有医疗器械注册证；

07包：品目号：07-6 洁净操作台  2台

1、气流模式：垂直层流

▲2、外形长度：≤1370mm

▲3、工作区长度：≥1300mm

4、工作台面高度：790±10mm

5、工作区洁净度：100级

6、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿0.5h）

7、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

8、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

9、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm

10、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

11、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

12、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象

13、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害

14、可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

▲15、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备

07包：品目号：07-7 移液器（单道）  4套

1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2l, 0.5-5l, 1-10l, 2-20l, 10-100l, 20-200l, 100-1000l, 0.5-5ml, 1-10ml；

2、无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒；

3、符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器；

4、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力；

▲5、液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上；

▲6、双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

7、黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺；

8、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

▲9、配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

10、标配校准保养工具，易于维修保养；

11、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

12、使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

07包：品目号：07-8 移液器（8道）  4套

1、连续可调多道移液器的量程涵盖：1-10l, 5-50l, 10-100l, 30-300l。

▲2、无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒；

3、符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器；

▲4、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力；

▲5、液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上；

6、双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

7、黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺；

8、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

9、配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

10、标配校准保养工具，易于维修保养；

11、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

12、使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

07包：品目号：07-9高压灭菌锅（85L）  1台

▲1、灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；

▲2、容量:82-90升,立式结构,底部带脚轮；

▲3、压力容器设计温度≥153度（供应商中标后提供压力容器铭牌照片）；

4、灭菌工作温度105-138度；

▲5、压力容器设计使用年限达到20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）；

▲6、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

7、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

8、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；

▲9、六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

10、集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

11、标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；

12、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；

13、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；

14、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；

15、验收：所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致；

16、具有医疗产品注册证。

07包：品目号：07-10 医用冷藏柜  1台

▲1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm;内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm。

2、温度控制: 微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度。

9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

▲11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

▲14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

15、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

07包：品目号：07-11 低温等离子消毒柜80L  1台

1、设备用途说明：

1.1、器械类适用于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、纤维和附件电子设备和导线、金属器械、玻璃器皿等灭菌。

1.2、灭菌材料可用于：

1.2.1、金属中的不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌。

1.2.2、塑料类可用于聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌。

2、主要规格及系统概述：

2.1、工作条件

2.1.1、适于在气温10℃～+40℃之间，相对湿度30%～75%的环境下工作。

2.1.2、能在电源电压220V（±10%）条件下工作。

2.2、主要技术参数

2.2.1、灭菌方法：过氧化氢低温等离子体灭菌技术。

▲2.2.2、灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。灭菌剂量（定量）：8ML过氧化氢（每循环定量4ML）。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。

▲2.2.3、注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式（非卡匣式）。灭菌器不含提纯过氧化氢功能和提纯系统，过氧化氢直接注入腔体内汽化。避免器械接触高浓度过氧化氢发生损伤。

2.2.4、灭菌周期：时间40分钟—65分钟（每种操作模式必须定时）。

2.2.5、灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）

2.2.6、每种选择模式均为双循环模式

2.2.7、操作界面：全中文显示。

2.2.8、灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

2.2.9、灭菌循环温度： 45℃±5℃。

▲2.2.10、灭菌腔为方形腔体，腔体容积≥100L，有效使用容积≥80L。

2.2.11、显示灭菌时间：倒计时。

2.2.12、灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

2.2.13、生物检测：提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）灭菌效果的检测报告。

2.2.14、监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前提醒客户灭菌剂剩余量； 灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。

2.2.15、报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。

▲2.2.16、灭菌舱门：非触碰式自动感应门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。

▲2.2.17、灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

▲2.2.18、提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18个月有效期的国家级检测报告。

2.2.19、生产企业已通过ISO14937、ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

07包：品目号：07-12 显微镜  1台

用途：可用于染色的切片观察，以及临床、常规显微检验工作。

1、工作条件

1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1、生物显微镜

2.1.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须国际标准≤45mm，不可大于45mm。

2.1.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构

载物台高度：140mm

机械固定载物台, (W×D): 211 mm×154 mm

移动范围 (X×Y): 76 mm×52 mm

载物台XY 移动可锁定

2.1.3、调焦机构：载物台高度调节 (粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，

避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

2.1.4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸时）；2孔位：明场/暗场。

2.1.5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。

2.1.7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

2.1.8、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥

8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

2.1.9、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

07包：品目号：07-13 器械清洗综合台  1台

1、台面/洗消槽5台：台面和清洗槽采用防泛水设计，前端采用大圆弧造型设计，采用优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型。（提供材质耐酸碱检测报告）

2、柜体/功能背板1组：柜体配制静音轴承滚轮，采用304不锈钢材质做支架。功能背板采用PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，下柜悬空100mm设计,整机加背板高度为1800mm。

3、自动灌注器（酶洗槽、浸泡槽）2套：

①采用隐形设计；

②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成；

③严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染；

④具有脉动注液、注气、有效保证内镜洗消达标；

⑤采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠；

4、内镜侧漏装置1套：预清洗后，对内镜进行漏水测试，以确保其防水性。

5、电动无油空压机1台：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa～0.8Mpa，气罐一次性储气量30L，主机气量≧115L/min，噪音≦52dB。

6、消毒槽活动密封盖2个：采用透明亚克力面板吸塑成型有手柄，盖子可移动。

7、一体化供排水、电路系统1套：隐藏式设计，美观大方，电路全防水设计，确保安全。医用不锈钢内镜高压水枪3套：枪体采用304不锈钢一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。

8、全管道清洗装置挂钩1排：镀镍制造，防酸碱。

9、医用不锈钢内镜高压气枪3套：枪体采用304不锈钢一次冲压成型，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。

10、操作流程指示标牌1套：各清洗消毒槽的表示牌。

11、304不锈钢双水龙头5只：转动式304不锈钢双水龙头。

12、内镜干燥保养台1套：采用PMMA高分子复合材料一次压铸而成，台面有条状凸起，增加表面的摩擦度，防止內镜或附件滑落；

13、干燥台尺寸：根据实际场地可作调整。

14、给排水系统1套：给排水系统采用304不锈钢高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

15、消毒液回收装置1套：可回收消毒液，节省科室成本。

16、灯光照明系统1套：背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。

17、内镜吹干器1台：用于镜体吹干，温度可调。

18、灌流器自动接头4只：配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。

19、灌流电脑控制系统2套：控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，操作简便，易清洁。

20、中心电源控制系统1套：中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。

21、气体处理器1台：气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器。

22、过滤水装置1台：可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，可有效祛除泥沙、颜色及细菌。

23、三通灌流装置2只：采用PCP材料，最外端最小处的外径是4.8mm;接头内径：3.0mm;卡口最大处外径：3.4mm;总高度：43mm。

24、灌流专用硅胶管5米：采用优质硅胶原料。

25、配件盒1只：用于清洗中心存放附件。

26、挂架1只：采用优质材质，抗酸碱耐腐蚀，配有篮筐挂架，表面磨砂处理。

▲27、超声波清洗机：内槽尺寸：≥700*300*170mm，外形尺寸：≤820*410*390mm，超声定时时间：1-99分钟，温度可调：常温-99℃，电源电压：AC 220 50Hz，工作频率：40KHz，超声波功率：600W，加热功率：2000W，进水：自动，排水：自动，最高液位保护：有，清洗篮：配送（提供与设备同一品牌第一类医疗器械备案凭证和信息表）

▲28、需要提供第一类医疗器械备案凭证和信息表。

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | ●08-1 | 中医四诊仪 | 1台 | 15万元 |
|  | 08-2 | 超声身高体重测量仪 | 4台 | 4.32万元 |
|  | 08-3 | 吊塔 | 5台 | 9万元 |
|  | 08-4 | 无影灯 | 2台 | 3.5万元 |

08包：品目号：08-1 中医四诊仪  1台

一、功能特点：

1、舌面象检测

2、脉象检测

3、体质辨识

4、仪器可推动，移动和操作方便

二、技术参数：

1、舌面象单元：

1.1、光源要求：LED光源，高频无闪烁。

1.2、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影。

1.3、环境要求：暗箱采集，无外界干扰。

1.4、照度：照度标称值3600Lux，允差-8.1%~2.7%

▲1.5、显色指数：Ra 93

1.6、色温指数：相关色温在5151K~5247K范围内。

1.7、辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/㎡。

1.8、紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/㎡。

1.9、彩色还原：成像装置应能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CLE LAB色空间的色差不得超过20。

▲1.10、相对畸变：不得超过±3.5%。

1.11、工业相机：性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

▲1.12、应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对患者眼睛的防护。（需提供检验报告）

1.13、具备紫外线消毒和通风功能，可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

2、脉诊采集单元

2.1、最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.2、设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.3、脉压准确性：脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。

2.4、传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.5、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并做出辅助分析。

▲2.6、构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。（需提供检测界面证明）

▲2.7、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

3、体质辨识单元

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

3.2、对具体体质分型进行判断。

▲3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、五态人格版。（需提供检测界面证明）

3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心理特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.5、中医体质检测健康建议，包含精神调养、药膳调补、环境调摄、药物养生等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议。

08包：品目号：08-2 超声身高体重测量仪  4台

1、技术参数

1.1、电源：电压AC220V，频率50Hz

1.2、使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）

1.3、保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

1.4、身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm

1.5、体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg

1.6、外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）

1.7、本体重量：净重约22Kg

▲1.8、通过计量认证：可提供计量院出具的计量认证证明资料。

2、功能特性

▲2.1、测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

▲2.2、温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

▲2.3、采用原装称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。

▲2.4、采用原装超声波探头，品质保证，为您提供高度精确的身高检测数据。

2.5、检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6、语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.7、打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。

▲2.8、离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。

▲2.9、网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。

2.10、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入；

▲2.11、可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性；

2.12、打印机功能（选配）：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

3、质量保证及售后服务：

3.1、维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。

3.2、三年保修期

3.3、免费提供软件升级

08包：品目号：08-3 吊塔  5台

一、总体要求

1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观流线体设计，新颖大方，运用圆弧形设计，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝合金材质。国标6063或6005-T5高强度铝合金型材。具有移动以及旋转限位装置。

2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。

3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用原装转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。

4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

5、气体终端需采用国标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。

6、电源插座220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。

7、仪器平台为铝合金6063或6005-T5材质，整体压铸成型，具有高承载强度。

8、气体管路采用医用软管，软管符合生物兼容性要求同时为保证医用软管使用上的安全，医用软管需通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验。

9、为了使用安全，制造商需具有ISO9001企业质量管理体系认证证书、13485证书。

二、具体技术参数配置要求

双臂外科吊塔

（1）工作电源：AC220V、50HZ；

（2）材料:高强度一体化铝合金型材,表面喷塑处理,防腐蚀,易清洗;

（3）净负载能力≥350kg.

（4）单臂，长度≥800mm吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º.

（5）气电箱竖置吊柱式结构，六面体形状，外观美观大方，箱体长度≥1000mm，长度可定制，保证能安装所有的接口，并能同时使用.

（6）仪器平台3层，每层承载量≥110kg，圆角防撞设计，规格590x540mm，可随意调节高度。

（7）每套配置气体终端：氧气2个、吸引2个、空气1个。

（8）每套配置多功能电源插座12个，电气终端可根据需要安装于各个方位。

（9）可伸缩（角度可调节）输液支架2套，带输液钩。

（10）双关节延展臂1个。

（11）网络接口2个，六类。

（12）自吸式抽屉1个，圆角防撞设计，规格430mm*420mm*150mm。

（13）等电位端子2个。

（14）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配

08包：品目号：08-4 无影灯  2台

1、LED光源通过汇聚型光学透镜，在手术区域形成超强且均匀的照明效果，使术野光斑更加均匀无暗区；

2、灯盘直径：≤300mm，灯盘直径小，无裸露铆钉，稳定性强，对手术室层流影响小；

3、灯头呈三叶片花瓣式分布，设计美观大方，净化层流效果更好，灯罩及悬吊臂采用特殊硬质铝合金材料制造，全封闭静电粉末喷涂工艺，强度高、防腐蚀、易清洁、易维护；消毒无卫生死角确保洁净效果；

4、灯头可360旋转无限位，医护人员可从任意角度移动手术灯头调节定位，操作方便无卡角；

5、光学系统：每个灯头采用不少于24个手术灯专用的磷涂层LED灯泡，提供纯净、自然的白光，更加节能环保；

6、每个灯头配有可替换无菌手柄，安装后使用牢固，不会脱落，拆卸方便，便于替换。无菌手柄采用高分子材料材质，耐受134℃、205.8kPa高温高压，满足循环灭菌的使用要求；

7、光照强度：≥150,000Lx；

8、按健式操作，按键位于灯头侧面，具有八档亮度调节。

9、色温： 4300K±500K,满足不同手术术野照射需求和医生不同的用眼习惯需求；

10、衍色性指数CRI（Ra）：≥96, 可看清曝露组织中的每个细节，每个微小红色阴影内的种种细节。

11、光斑(D10)大小：150mm。

12、D50/D10(光斑均匀度) ：≥51%。

13、照明深度：≥1400m满足深腔聚光照明需求。

14、深腔无影率：≥99%。

15、灯泡使用寿命：≥80,000小时。

16、红外辐射：≤3.3mw/m²Lux，总辐照度Ee≤495W/m2。

17、吊式单灯结构，灯悬吊系统旋转关节数≥3个,关节灵活度大，稳定性好，定位准确。

18、无影灯不含有有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬等）六项重金属成份。

19、开放的结构，未来可根据客户的需要，对所需的设备进行升级。

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 09-1 | 视力筛选仪 | 1台 | 13.1万元 |
|  | 09-2 | 耳声发射听力筛查仪 | 1台 | 4.7万元 |

09包：品目号：09-1 视力筛选仪  1台

▲1、通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力。估测屈光力、瞳孔大小、瞳孔距离和凝视偏差等项目。适用范围：六个月以上直至成人受测者（以注册证适用范围为准）；

2、通过红外动态冷光源反射定向筛查技术进行屈光发育综合评估；

3、具有屏保功能：屏幕自动通过调整亮度节省电池电量，间隔时间可调节；轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒”设备；

▲4、球镜范围：-7.50D至+7.50D；等效球镜度范围：-7.50D至+7.50D，增量为0.25D准确度：-3.50D至3.50D，±0.50D，-7.50D至<-3.50D，±1.00D，>3.50D至7.50D，±1.00D；

5、柱镜度范围：范围：0.00D至+3.00D，增量为0.25D准确度：0.00D至1.50D，±0.50D，>1.50D至3.00D，±1.00D；

6、柱轴范围：1至180度，增量为1度，准确度：±5度（对于柱镜值>0.5D）；

7、具有扬声器功能，可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期和框架眼镜或者隐形眼镜选项（提供证明图示）；

8、测量瞳孔直径范围：4.0mm-9.0mm，0.1mm递增，精确度：±0.1mm，可测量散瞳病人；

9、具有510豁免认证，提供510豁免声明；

▲10、设备为内置电池，不可拆卸，防止电池拆卸引起的接触不良及灰尘进入；

▲11、为保证信号免干扰设备的稳定性，提供国家工信部核发该型号无线电发射设备型号核准证；

▲12、灵敏及特异性：具有国内外关于敏感性和特异性均不低于90%的精确性论证文献；

13、打印机配置选择：支持A4纸打印报告及便签打印报告（提供报告）；

14、报告横幅可以设计医院名称、科室电话、地址、LOGO、二维码等自定义信息；

15、可更改筛查范围标准,具有一键恢复出厂筛查标准的按钮（提供图示证明）；

▲16、显示屏：≥4.8英寸彩色触摸屏；

17、45°斜屏设计,防止筛查者长时间观察屏幕疲劳；

18、数据可批量导入导出江苏省妇幼筛查系统数据管理平台并提供相关证明；

09包：品目号：09-2 耳声发射听力筛查仪  1台

▲1、原厂原装手持式，搭配原装底座可固定台式用

2、功能：可自定义测试协议，DEOAE筛查。

3、用途：综合判断听力损失程度与类型；综合判断蜗性听力损失等

▲4、探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克

▲5、独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

6、探头接口：HDMI

7、自动启动：插入探头，检查探头密封性和稳定性，检查为可接受和稳定后，自动开始测试

8、按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

9、操作语言：全彩中文操作测试界面，简单易学，可切换其他语言

10、数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

▲11、可用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果，为了方便携带测试，支持将用户姓名导入到仪器后测试，测试结束后一键传输测试结果到数据库软件，主机与电脑之间可通过底座、USB线或无线蓝牙传输数据，有线传输与无线传输随意切换

▲12、软件打印报告可按用户需求自由设置，可与同品牌其余设备结果安排在同一报告上。

13、测试结果显示：测试过程、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

14、储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存500个结果

▲15、抗干扰能力：优化不同背景噪声环境下的信号取样过程。降低转诊率，使数据收集更快速

16、麦克风系统噪声：-20dB SPL @ 3kHz（1 Hz带宽）/ -13dB SPL @ 1kHz（1Hz带宽）

▲17、电 源:可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

▲18、尺寸和重量：长*宽*高: 约17.78cm*6.98cm *3.17cm/180g，符合人体工程学设计，专为国内临床操作人员设计，适合手持操作使用。

19、筛查型：

19.1、频率范围：2-5KHz

19.2、刺激声强度：65/55 dB

19.3、测试频点：4个

19.4、测试时间可选：4秒/频点; 2秒/频点

19.5、测试结果通过标准：频率数：3个

	                      SNR通过值：6 dB

20、配置清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 底座 | 1 | 个 |
| 3 | 探头 | 1 | 个 |
| 4 | U盘-配置软件 | 1 | 个 |
| 5 | U盘-数据库软件 | 1 | 个 |
| 6 | 电源线 | 1 | 个 |
| 7 | 转接线 | 1 | 个 |
| 8 | 电源 | 1 | 盒 |
| 9 | 耳膜头 | 1 | 盒 |

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ●10-1 | 自动化选管系统 | 1台 | 43万元 |
|  | 10-2 | 糖化蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |
|  | 10-3 | 特定蛋白分析仪 | 1台 | 6万元 |

10包：品目号：10-1 自动化选管系统  1台

| 自动化选管系统 |  |
| --- | --- |
| 1 | 智能选管贴标仪 |
| 1.1 | 单工位机型，直接摆放于采血桌面，采血桌预留收纳盒位置。 |
| ▲1.2 | 贴标仪宽度≤25cm,节约操作空间。提供测量贴标仪宽度的照片。 |
| ▲1.3 | 处理能力：≤2.5秒/支管。提供第三方检测报告。 |
| ▲1.4 | 试管种类：5-10种采血管，随时增加或减少管种，轻松实现变化的需求。提供证明材料 |
| 1.5 | 试管容量：整机≥200支管/台。 |
| ▲1.6 | 试管装载：开放式加管，工作中可随时加管，无需停机。采血管平放，兼容零散加管和直接整仓替换加管两种方式，简便快捷。提供第三方检测报告。 |
| 1.7 | 兼容采血管规格：直径12-18mm、长度75-110mm的采血管。 |
| 1.8 | 标签设置：自定义条码标签打印格式，用户能够根据需要设定试管标签内容及格式，标签粘贴位置能够设定。 |
| 1.9 | 打印字符：数字、条码、可旋转（90、180、270度）、黑白倒置、底纹、划线。 |
| 1.10 | 条码制式：Code 39、JAN、Code 128A/B/C/Auto、2of5、NW7 等。 |
| 1.11 | 标签余量提示：提供标签耗尽前的预警提示，提示标签余量。 |
| 1.12 | 试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。 |
| 1.13 | 样本管放置：每个试管仓位提供一个样本管放置空间，方便提示用户正确装管。 |
| 1.14 | 躲避预制标签：自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口。 |
| 1.15 | 头帽颜色识别：可识别试管头帽颜色，避免误操作放错管。 |
| 1.16 | 隔离功能：具备单管仓异常时自动隔离功能，单仓隔离，整机继续工作。 |
| 1.17 | 自恢复功能：更换打印纸后，无需重启，直接恢复工作；试管放置不当引起卡管，一键“初始化”自恢复后继续工作。 |
| ▲1.18 | 产品认证：贴标仪通过3C认证。提供证书复印件。 |
| 2 | 智能采血窗口 |
| 2.1 | 采血桌整体金属材质，台面覆盖超白硬质玻璃方便清洁和消毒。 |
| 2.2 | 轨道内置于采血桌内，不占用额外空间；采血桌上设置标本投入口，轨道封闭杜绝标本挤出。 |
| 2.3 | 边工作台为护士信息终端、条码扫描器和应急打印机提供合理空间。桌下侧柜有储物空间，可放锐器盒等物品。 |
| 2.4 | 护士信息终端：显示患者基本信息和所需采集的标本信息，提示其他信息；具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口的开放数量。 |
| 2.5 | 条码扫描器：采集前识别条码，确认患者；采集完成后，扫描标本试管条码，实时记录患者真实的采血时间。 |
| 2.6 | 防系统崩溃功能：主机设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为病人提供采血服务。 |
| 2.7 | 窗口叫号屏≥32英吋，实时显示呼叫及预呼叫患者信息。 |
| 2.8 | 设置有中隔板，保护患者隐私。 |
| 3 | 自助登记取号机 |
| 3.1 | 具备患者自助登记的功能，并打印出排队回执单，帮助患者有序就诊。 |
| 3.2 | 分流功能：登记时，提前识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流。 |
| 3.3 | 介质种类：根据医院需求匹配取号方式，取号凭证种类可选但不限于：诊疗卡、身份证、发票、挂号条等。 |
| 3.4 | 打印内容：打印排队等待号，打印各检测项目在何时何地取结果等信息。打印内容可根据用户要求设置。 |
| 3.5 | 异常情况提示：出现网络异常、打印机缺纸或者系统连接异常的情况下，有相应的报警提示。 |
| 4 | 智能采血管理软件 |
| 4.1 | 系统功能：能完成采血中心工作的功能应用，下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块；能收集各子系统或模块反馈信息。 |
| 4.2 | 排队功能：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理；通过对接口的控制实现外围设备的同步控制和管理。 |
| 4.3 | 优先功能：可根据实际情况及时插入患者信息，完成特殊患者优先采血，不影响普通患者正常排队。可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段。 |
| 4.4 | 叫号功能：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果。 |
| 4.5 | 叫号方式：提供多种叫号方式，按钮叫号、标签叫号、试管叫号、自动呼叫等。具备重复呼叫和转发呼叫功能。 |
| 4.6 | 分区管理功能：可根据采血场地和业务特点，将采血区域分割成各自独立的区域，系统自动分配采血患者到不同区域采血；采血患者可在各采血窗口间转移。 |
| 4.7 | 统计功能：能够针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算,提供按照时间、区间因素的分析报表。 |
| 4.8 | 查询功能：具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能。 |
| 4.9 | 标本追溯功能：完整记录TAT时间，形成标本从采集到送达实验室之前的时间记录。 |
| ▲4.10 | 制造商认证：制造商通过信息安全管理体系ISO/IEC27001：2013认证，确保业务数据安全。提供证书复印件。 |
| 5 | 标本分拣系统 |
| 5.1 | 进样方式：兼容智能采血流水线轨道自动进样和人工直接倒入样本试管两种进样方式。 |
| 5.2 | 出样方式：自动分拣时,将试管自动导入至相对应的试管分拣通道。 |
| 5.3 | 分拣速度：≥1800支试管/小时 |
| 5.4 | 分拣形式：根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣。 |
| 5.5 | 条形码读取检查：无法读取条形码、或信息系统反馈异常的试管收集至回收盒。 |
| 5.6 | 分拣输出通道：≥8个样本输出通道，1个不合格样本回收盒。 |
| ▲5.7 | 分拣通道名称液晶显示，通过上位机软件自定义配置通道名称。提供设备实物照片。 |
| ▲5.8 | 人体工学设计：分拣通道上下两排平行设计，下排通道底部距离地面高度≥60CM,避免位置太低，增加操作人员工作负荷，同时降低遗漏样本的风险。提供设备实物照片，测量下排通道底部距离地面的高度。 |
| 5.9 | 标本试管规格：封闭的圆柱形试管，直径8-19mm，长度75mm-120mm。 |
| 5.10 | 可处理条码制式：支持长达30位的条形码，支持Code128、Code39、Codabar，2of5等。 |
| 5.11 | 应急接收功能：分拣仪器发生故障时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类。 |
| 5.12 | 满仓预警功能：通道内样本堆积超过警戒高度，通道闪灯提示、软件提示。 |
| 5.13 | 长时间没有标本进样时系统自动暂停，再次加样后，系统自动恢复工作。 |
| 5.14 | 辅助项：分拣通道可直接作为出样仓，亦可在分拣通道内放置收纳框作为出样仓 ，用户可根据习惯自行使用。 |
| 5.15 | 试管分拣规则：根据用户要求定义，可预设多套分拣规则。 |
| 5.16 | 样本清单打印功能：分拣完成后，可打印分拣出的样本清单,包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验指标和扫描流水号等信息。 |
| 5.17 | 核收功能：记录标本接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本在核收环节的实时跟踪。 |
| 5.18 | 统计功能：提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计的图表 |
| 5.19 | 超时预警功能：与采血系统软件联动，若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动将样本分拣至回收盒，并在软件上予以提示。 |
| 5.20 | 标本追溯：支持标本查询追踪，可根据不同条件查询标本的信息及核收状态。 |
| 6 | 配置要求 |
| ▲6.1 | 智能选管贴标仪 3台 智能采血窗口 3个 自助登记取号机 1台 智能采血管理软件 1套 标本分拣系统 1套 |

10包：品目号：10-2 糖化蛋白分析仪  1台

一、技术参数：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试速度 | 60s/样本 |
| 2 | 检测光源 | LED 灯， 双波长 415nm/500nm |
| 3 | 环境温度 | 10-30℃ |
| 4 | 工作电源 | 额定电压 220V， 额定频率 50Hz |
| 5 | 体积 | 约564mm×560mm×458mm （长×宽 ×高） |
| 6 | 重量 | 约52KG |

二、性能参数：

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 线性：在2.8%～18.4%分析仪检测的区间内，检测结果的线性相关系数r2>0.99 |
| 2 | 重复性：检测样本浓度为4.0%～6.5%的样本时，分析仪重复测量结果变异系数CV≤1.5% |
| 3 | 准确度：用参考物质作为样本进行检测，分析仪测定结果的相对偏差应在±3%区间内 |
| 4 | 稳定性：开机稳定后8h内，检测同一正常样本结果的相对偏差应不超过±3.0% |
| 5 | 携带污染：仪器携带污染率≤3.0% |
| 6 | 系统压力：分析状态下，分析仪的系统压力应在4.0～12.0 MPa 区间内 |
| 7 | 层析柱温度：在工作状态时，层析柱温度波动范围为25℃±0.5℃ |

三、产品特点：

| 序号 | 产品特点 |
| --- | --- |
| 1 | 采用离子交换 HPLC，结果准确可靠，不易受变异血红蛋白干扰 |
| 2 | 检测模式：具备标准模式和变异模式； |
| 3 | 标准糖化血红蛋白检测模式的色谱图，可报告的成分包括：HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、SA1c、HbA0、HbA1c，可报告平均血糖eAG（mg/dL、mmol/L 两个单位可选） 变异体识别：可以检测 HbC、HbD、HbE、HbS 等变异血红蛋白 |
| 4 | 检测灵敏度高， 检测范围广， 能有效防止氨基甲酰化血红蛋白对测定结果的干扰 |
| 5 | 样本类型：全血、稀释血 |
| 6 | 最低用血量：3μL |
| 7 | 原始管直接上机，一键操作，样本管自动旋转扫码，穿刺取样无需脱帽，具备样本自动混匀功能 |
| 8 | 双模式进样：全自动轨道式进样（110 个样本位）、急诊进样（1个专用急诊位） |
| 9 | 自主研发高性能层析柱，测量次数≥8000 次 |
| 10 | 智能化液路维护系统，系统可设置定时开机，自动待机加样唤醒，最大程度节约试剂消耗 |
| 11 | 支持LIS通讯，配备 USB 接口和热敏打印机，数据存储空间超200万条 |
| 12 | ≥8寸触摸液晶屏，支持中英操作界面切换，操作极其简便 |
| 13 | 试剂质控体系完善，配套独立注册校准品和质控品 |
| 14 | 4 种试剂组合：A、B、C 三种洗脱液，一种溶血剂 |
| 15 | 可自主定标，符合 ISO15189 质量控制要求 |
| 16 | 高压进液系统， 液路自动预热控温 |
| 17 | 全国多地设有厂家专业售后服务网点 |
| 18 | 设备配套耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中 |

10包：品目号：10-3 特定蛋白分析仪  1台

一、技术参数：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 670nm 红色激光 |
| 2 | 测试速度 | 200T/小时，bCRP 与 SAA 两项联检速度 100 样本/小时 |
| 3 | 环境温度 | 10-30℃ |
| 4 | 工作电源 | 额定电压 220V～，额定频率 50Hz ，输入功率 320VA |
| 5 | 体积 | 约700mm×620mm×700mm |
| 6 | 重量 | 约100KG |

二、性能参数：

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 重复性：对同一样品重复测量时变异系数不超过 2% |
| 2 | 准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5% |
| 3 | 稳定性：在30分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5% |
| 4 | 零点漂移：在30分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5% |
| 5 | 温度准确度与波动度：温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不超过±0.2℃ |
| 6 | 样品携带污染率不超过 0.5% |
| 7 | 加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2% |

三、      产品特点：

| 序号 | 产品特点 |
| --- | --- |
| 1 | 采用先进的免疫散射比浊法，结果准确可靠 |
| 2 | 配备专门的急诊位用于急诊样本 |
| 3 | 可与市场上常见血细胞分析仪、尿液流水线轨道联机 |
| 4 | 全中文操作界面，智能化信息管理系统，操作简便快捷，定标、质控、样本测试智能化管理 |
| 5 | 外接 RS232、USB 接口，支持 LIS 双向连接，足够的数据存储空间，支持外置条形码扫描枪、打印机 |
| 6 | 智能云平台软件可实时监测仪器运行状态、实时在线远程质控管理等 |
| 7 | 配套试剂特异性及灵敏度强，可避免非特异性反应 |
| 8 | 样本类型：全血、血清、血浆、预稀释血、尿液等 |
| 9 | 原始管直接上机，轨道式进样，自动全血混匀，自动穿刺取血，自动条码扫描，支持采血管、EP 管、尿液管、微量样品杯等上机 |
| 10 | 可自动搅拌，自动温控，高值样本自动稀释重测 |
| 11 | 支持液面探测功能 |
| 12 | 可自主定标，符合 ISO15189 质量控制要求 |
| 13 | 可检测C反应蛋白、超敏C反应蛋白、全程全血C反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)、胱抑素C、铜蓝蛋白、抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体、类风湿因子、抗链球菌溶血素O、D-二聚体、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）、游离 Kappa 轻链、游离 Lambda 轻链、免疫球蛋白G4等40余个项目，可自主设置参考范围 |
| 14 | 微量末梢血，CRP+SAA 两个项目用血量仅13微升 |
| 15 | 全血样本HCT自动校正，全血与血清样本结果无差异 |
| 16 | 可开展免疫类、心血管病类、急性时相反应类、肾病类、糖尿病类项目组合测试 |
| 17 | 装载50个反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用，空白率过高提示更换反应杯 |
| 18 | 加样针具有液面探测功能、堵针提示功能，机械臂、加样针防撞功能 |
| 19 | 30个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态，试剂盘带有不间断冷藏功能 |
| 20 | CRP、SAA、尿蛋白等项目在国家卫健委室间质评中有单独分组 |
| 21 | 入选 2022 年中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录，可提供证书 |
| 22 | 设备配套耗材必须在江苏省阳光采购平台目录中 |

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11-1 | 妇科治疗床（电动） | 2台 | 2.2万元 |
|  | 11-2 | 计划生育手术床（电动） | 2台 | 3.6万元 |
|  | 11-3 | 手术床（电动） | 1台 | 3.6万元 |
|  | 11-4 | 妇科检查床 | 8台 | 2.24万元 |
|  | ●11-5 | 病床单元 | 35台 | 7万元 |
|  | 11-6 | 治疗车 | 3台 | 0.228万元 |
|  | 11-7 | 器械台 | 17台 | 1.7万元 |
|  | 11-8 | 器械敷料柜 | 8台 | 1.6万元 |
|  | 11-9 | 药品抢救车 | 4台 | 0.84万元 |
|  | 11-10 | 手术转运车 | 1台 | 0.46万元 |
|  | 11-11 | 陪护椅 | 35台 | 1.75万元 |
|  | 11-12 | 麻醉车 | 2台 | 0.44万元 |
|  | 11-13 | 病历车 | 2台 | 0.28万元 |
|  | 11-14 | 送药车 | 2台 | 0.42万元 |
|  | 11-15 | 查房车 | 2台 | 0.62万元 |
|  | 11-16 | 单孔手术灯 | 11台 | 0.649万元 |
|  | 11-17 | 空气消毒机 | 6台 | 2.4万元 |
|  | 11-18 | 床单元消毒机 | 2台 | 1.14万元 |

11包：品目号：11-1 妇科治疗床（电动）  2台

1、主体采用A3钢材焊接而成，结构坚固，运行平稳。并做防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。

2、床垫采用国际流行材料，流线型外观设计。

3、床身采用A3钢材，外观钢制喷塑，防污防锈，保证最好的消毒净化要求及防碰撞要求。

4、该手术台使用方便、灵活、噪音低、性能稳定。

5、该床外形美观，易于清洗、消毒，内藏抽拉式辅助台，收纳方便，配有可伸缩式ABS污物盆，可防止分娩时羊水外溅，且使用便利，是医院妇产科和泌尿科首选产品。

6、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

7、提供计算机软件著作权登记证书

11包：品目号：11-2 计划生育手术床（电动）  2台

1、基本参数

1.1、具有供产科分娩、妇科手术、诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种妇产科设备辅助功能。

1.2、台面尺寸：≥1830mm×600mm。

1.3、台面高度最高：≥960mm：台面高度最低：≥690mm

1.4、床面升降行程≥240mm（电动）

1.5、背板上折：≥50度(电动)

1.6、前倾：≥15度；后倾：≥10度(电动)。

2、材料要求：

2.1、升降、背板上折、下折、前后倾动作操作由独立的动力系统驱动。

2.2、床垫：由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强。无缝隙，防水、易清洗，防静电。

2.3、底座外罩以特制不锈钢材料制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，坚固耐用。

2.4、采用手持式控制器，操作方便。

2.5、辅助板尺寸600*600mm，内藏式抽拉式辅助台，配有隐藏不锈钢污物盆，方便医务人员操作。

3、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

4、提供计算机软件著作权登记证书

11包：品目号：11-3 手术床（电动）  1台

1、采用精密的医用微电机，电动推杆机械结构，产品刚性优越，运行速度均匀、平稳，体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。

2、升降、平移、头足倾斜、左右倾斜、起背等动作操作均由独立的动力系统驱动。

3、内置腰桥120mm。

4、床面300mm的电动水平移动大行程，手术中无需移动病人可进行适当调整。高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

5、床垫：由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强。无缝隙，防水、易清洗，防静电，可拆卸。

6、手术床床面框架采用优质镍铬不锈合金钢制成.台面边轨采用不锈钢304再做表面喷砂电解氧化处理。

7、底座外壳采用优质不锈钢制成，方便清洁消毒。

8、手术台总长：1980±10 mm

9、手术台总宽：510mm（不含边轨）560（含边轨）

10、台面高度（不含皮垫）：最低670±20mm，最高920±20mm（电动）

11、台面动作参数：头板可上折40°±2°，下折90°±2°，可拆卸

12、背板折角：上折60°±2°，下折25°±2°（电动）

13、台面前后倾：台面前倾20°±2°，台面后倾20°±2°（电动）

14、台面左右倾：台面左倾22°±2°，右倾22°±2°（电动）

15、台面平移：台面平移300±5mm（电动）

16、腿板折角：腿板分叉式：外折90°±2°，上折10°±2°下折90°±2°

17、内置腰桥：120mm

18、电源条件：电源电压：220V±22V 50Hz+1Hz

操作功率：400W待机功率：10W

19、安全承载：≥200kg

20、自重：约200kg

21、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | 麻醉屏架 | 个 | 1 |
| 3 | 托手板 | 个 | 2 |
| 4 | 托腿架 | 个 | 2 |
| 5 | 摇手柄 | 个 | 1 |
| 6 | 手控器 | 个 | 1 |
| 7 | 台垫 | 台 | 1 |

22、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

23、提供计算机软件著作权登记证书

11包：品目号：11-4 妇科检查床  8台

1、主框架采用优质Φ35×1.5mm不锈钢圆管弯曲制作；

2、台面有背板、座板、辅助板组成,并以优质海绵和人造革包覆；

3、附件均采用优质不锈钢,美观大方，背板上折≥85°背板下折≤35°。

4、尺寸：1870×600×765(mm)

5、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-5 病床单元  35台

1、规格：外形参考尺寸：长度≥2100㎜，床面宽度≥960㎜，床体标准高度≥500mm

2、功能：

2.1、背板调节≥75°；

2.2、四角刹车；

3、材质要求：

▲3.1、床体骨架采用≥80*40*1.2mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固。（提供机器人操作图片及2023年后购买发票）

▲3.2、病床动载240kg，静载400kg。（提供手动病床第三方检验报告）

▲3.3、床面：采用≥1.0mm的冷轧钢板。条式设计，便于透气并具有防滑功能。

▲3.4、背框、腿框在≥80kg载荷下，起落应均匀平稳（提供制造商带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）

▲3.5、床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。（提供喷涂流水线购买发票、阿克苏粉末SGS检验报告）

▲3.6、涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。（提供粉末抗菌性能检验报告）

3.7、床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

▲3.8、摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。（提供委托单位为病床生产厂家的丝杠十万次寿命检验报告）

▲3.9、所用丝杆具备过载保护结构和双向到位极限空转保护功能，螺母采用优质黄铜材质，具有超强承重能力，每支丝杠可通过独立承重≥700kg 的测试（提供制造商带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）

▲3.10、整床通过盐雾测试，金属喷涂件和电镀件的表面保护度、生锈度符合相关要求（提供制造商带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）

3.11、四角带有输液架插孔以及引流挂钩，配有输液架。

3.12、全覆式不锈钢折叠护栏，采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。

3.13、配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。

4、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-6 治疗车  3台

1、床框为30*50*1.5mm碳钢，表面采用环保抗菌粉末喷涂。

2、床面为环保皮革软包，内附高密度优质海绵，床板是厚度为12mm的多层板。

3、床腿采用Φ38*1.2mm优质碳钢。装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

4、尺寸：1950*650*650（mm）

5、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-7 器械台  17台

1、主体采用优质304不锈钢焊接而成，坚固耐用，易擦洗、不生锈；

2、不锈钢实芯三面围栏，两层台面下均有支撑管加固；

3、四个φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送；

4、适用于手术室放置器械物品；

5、尺寸：750*450*910（mm）

6、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-8 器械敷料柜  8台

1、柜体表面高级静电喷塑，外形美观大方，耐久防锈，抗腐蚀，负荷量大；

2、底座由优质304不锈钢制成，耐磨，牢固；

3、充分利用空间，承载量大；

4、用途：将器械根据使用性能分区存放，便用后期的选择使用。

5、尺寸：900*400*1750(mm)

6、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-9 药品抢救车	4台

1、车体尺寸：625 *480*930mm

2、适用于医护人员对病人急救护理换药等

3、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管支撑，承重力强

4、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

5、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，（输液架与除颤仪平台位置可互换使用）。隐藏式伸缩不锈钢输液架 一根，

6、背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个

7、左侧：隐藏式副工作写字台，置物篮一个

8、右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个，锐器盒两只

9、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

10、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-10 手术转运车	1台

1、平车面尺寸：1920*640/680±10mm

2、升降高度：520～810±10mm

3、起背角度：0～65±5°

4、净重约83kg，最大承重 250kg。

4.1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

5、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。5.1、背部起背采用气弹簧式起背，背部起升0-70°±5°，操作简便，可单手操作。

6、头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。

6.1、车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液.。

7、整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

8、脚轮为4个中控脚轮，直径150mm。

9、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

10、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-11 陪护椅	35台

1、框架采用Φ25*1.2mm优质钢管、扶手采用Φ38*1.2mm优质钢管弯制焊接而成，精心处理后静电喷塑处理，使其表面永久性牢固。

2、椅面为12mm多层板和高密度海绵组成，上覆优质PVC软皮。外型美观大方，可坐躺自如舒服，坐垫耐磨承重性能好，经久耐磨。

3、椅架后端有两个80mm TPE塑胶轮。最前端带有四个47mm塑胶轮，收展方便；展开可作为单人床使用，折叠可作为椅子使用。

4、规格：700×620×880mm

5、展开：1800×620×560 mm

6、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-12 麻醉车	2台

1、适用于医护人员对病人急救护理换药等

2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，塑钢立柱，内有铝管支撑，承重力强

3、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，抽屉配ABS弧形抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上配双排翻斗式麻醉盒一套

5、右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个，锐器盒2个

左侧：文件资料盒一个，付工作台面一个

6、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

7、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-13 病历车	2台

1、主体采用优质的ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 四柱承重ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用

2、ABS双层底面注塑工艺成型台面，台面上配加厚款透明软玻璃垫子，可防止物品滑落，台面右侧带有弧形推手方便移动查房使用

3、设计双排50格，配带顺序数字标签，中控锁设计，左右侧面挡板可锁闭，防止病历丢失。

4、顶部配有两个ABS抽屉。豪华ABS月牙形抽屉拉手

5、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便

6、规格：790*390*920

7、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-14 送药车	2台

1、适用于医护人员对病人急救护理换药等

2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，塑钢立柱，内有铝管支撑，承重力强

3、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，抽屉配ABS弧形抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，

5、右侧：两只ABS污物桶

6、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

7、车体尺寸：750*480*930mm

8、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-15 查房车	2台

1、适用于医护人员对病人急救护理换药查房等

2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重(铝合金立柱)

3、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS一体化台面，ABS三面围栏

4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分），二中抽.（抽屉面高度是12公分）,一大抽（抽屉面高度是25公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，豪华ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有铝合金材质的电脑支架一个，另加配带电脑显示器一台（按要求选电脑配置）

5、左侧：隐藏式副工作写字台，置物篮一个，手消架一个

6、右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个，2L锐器盒2个

7、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

8、车体尺寸：750*480*930mm

9、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-16 单孔手术灯	11台

1、产品高度：1300~1600mm

2、底座尺寸：直径500mm

3、软管长度: 300mm

4、升降高度：可调300mm

5、电源线长度：2500mm

6、产品重量：3.3KG

7、包装重量：4.1KG

8、包装尺寸：1000*200*90

9、照度：（40CM）16000Lx

（80CM）3500Lx

10、色温：4200K

11、显色指数：Ra≥92

12、灯头尺寸：φ70*100mm

13、照度调节：可调光/不可调光

14、灯珠数量：1颗

15、功率：10w

16、电源电压：220V/50Hz

17、采用LED光源，采用光学透镜组件聚光设计原理，使光斑均匀、明亮；

18、移动式设计，五个万向脚轮支撑；

19、不锈钢可300mm升降调节立柱，坚固耐用；

20、灯头采用医用阿克苏粉末喷涂，抗菌、抗氧化、耐腐蚀；

21、鹅型软管满足多方位多角度调节。

22、配置清单：

灯头部分1个 ；

立管1 支；

脚轮管5支；

脚轮5个；

扳手1个；

23、制造商需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

11包：品目号：11-17 空气消毒机	6台

1、外形尺寸（cm）：≥35×25×92

2、包装重量：≥21kg

3、操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。

4、消毒器无线遥控器能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。

5、定时：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。

6、循环消毒风量：＞1000m3/h

7、消毒器工作的噪声≤55db(A)

8、等离子电场电子密度5.34×1017～2.62×1018 m-3，负离子量≥3×107个/m3。

▲9、空气消毒效果：对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，对自然菌的消亡率≥90%。（提供检验报告）

10、消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³。

11、等离子发生器寿命≥30000小时。

12、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。

13、有触摸式手动开机功能。

14、显示屏采用LED点阵背显功能，使亚克力面板和显示屏融为一体，应用多种图标变化，更能体现科技含量。

15、采用三挡风速：低、中、高。

▲16、外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心。(提供粉末检验报告）

17、采用HEPA高效过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。

18、采用石墨烯电极聚合体、微静电等离子技术，确保等离子发生装置在8000V高压下放电不打火，不产生臭氧，安全、高效、环保。

19、制造商需通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，体系覆盖包括紫外线消毒器。

11包：品目号：11-18 床单元消毒机	2台

1、外形尺寸：≥33×40×90cm

2、功能

2.1、电源：交流220V±22V；电源频率：50HZ±1HZ。

2.2、大气压力 860hpa～1060hpa;

▲2.3、臭氧浓度：≥1000mg/m³（提供检验报告）

▲2.4、臭氧产量：≥4750mg/h（提供检验报告）

2.5、臭氧泄漏量：≤0.1mg/m³

2.6、工作噪声≤55dB

2.7、臭氧发生器平均使用寿命≥20000h；

2.8、输入功率消毒≤300VA，抽气≤230VA。

2.9、采用高频陶瓷放电臭氧发生器，臭氧浓度高、寿命长、消毒能力强；

2.10、具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底、无死角；

2.11、采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析；

2.12、双通道输出，可单路或同时对两张床位进行消毒；

2.13、消毒过程全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作更方便。

2.14、微电脑程序控制，臭氧发生器故障报警、停机保护；

2.15、臭氧输出管气嘴采用不锈钢材质，床罩接气嘴采用高密度乙烯树脂，耐腐蚀；

2.16、定时时间可根据需要设定并记忆，操作更方便；

2.17、能一次性彻底杀灭床单位上的各种细菌、病毒及繁殖体；具有除臭、增白、驱虫的功效。

▲2.18、消毒效果：消毒器开机完成1个消毒周期，对放置于床单位密封袋内棉被上污染的载体布片上金黄色葡萄球菌（ATCC6538）、大肠杆菌（8099）和铜绿假单胞菌（ATCC15442）的杀灭对数值均≥3.00，对放置于床单位密封袋内棉被上污染床单的自然菌杀灭对数值≥1.00。 （提供检验报告）

3、制造商需通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，体系覆盖包括紫外线消毒器。

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12-1 | 便携式B超 | 1台 | 45万元 |

12包：品目号：12-1 便携式B超  1台

一、货物名称:便携式彩色超声诊断系统

二、探头: 2个探头（腹部、浅表或心脏三把任选两把）

三、设备要求: 投标设备为生产厂家最新版本的设备

四、要求配备：原厂拉杆箱以及和机器标准配置的台车一台。

五、设备用途:用于腹部、浅表、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断。

六、交货期:签订合同1个月内

七、主要技术规格

1、主机系统技术规格及要求

1.1、取得CFDA认证。

1.2、笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节

1.3、全数字化宽频带设计。

1.4、主机采用专业的操作系统。

1.5、从关机到再次开机进入检查状态时间≤30秒,

1.6、医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥10英寸。

1.7、主机重量（含电池）≤5公斤，便于急救和转运

1.8、主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。

1.9、主机操作面板能够防止污渍、液体进入，避免损坏主板。

▲1.10、操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个。

1.11、可充式锂电池，支持不间断扫查≥50分钟。

1.12、机器通过0.5米掉落试验，掉落后系统安全并正常工作。

1.13、探头频率范围：1-15MHz，每个探头都支持组织谐波成像

1.14、灰阶: ≥256

▲1.15、系统动态范围: ≥260dB

2、成像模式:

2.1、二维（2D）模式

2.2、运动（M）成像模式。

2.3、彩色能量多普勒（CPD）

2.4、彩色血流（CDFI）

2.5、脉冲多普勒（PW）

2.6、连续多普勒（CW）

2.7、组织多谱勒(TDI)

2.8、包含肌骨、神经、TCD等检查模式

2.9、成像技术

2.9.1、自适应图像匹配技术：只需要调节深度，系统便可根据回波信号实时地进行图像智能优化

2.9.2、高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率

2.9.3、多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。

2.9.4、组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。

3、测量和分析

3.1、一般测量（长度、周长、面积、体积）

3.2、腹部软件：容积、流量等

3.3、妇产科计算软件：包括胎儿的生长分析曲线、羊水、胎龄/胎重计算

3.4、心脏计算软件：M型、辛普森法、射血分数、二尖瓣瓣口面积（PHT）等

3.5、多普勒血流测量与分析

4、二维灰阶成像主要参数：

4.1、相控阵探头支持空间复合成像技术

4.2、具备穿刺引导线功能

4.3、二维图像自动优化

4.4、增益调节：B/M独立调节，支持TGC分段调节

4.5、放大功能：实时任意区域局部放大功能

5、彩色多普勒主要参数

5.1、显示方式：能量显示、速度显示。

5.2、转向角度调整：-20°-﹢20°

5.3、彩色增强功能：具有彩色多普勒能量图

5.4、显示控制：零位移动分8级

5.5、血流灵敏度可调节，≥3档

6、频谱多普勒

6.1、方式：PWD CWD

▲6.2、最大测量速度：PW血流速度最大约至10m/s，CW血流最大速度约至20m/s

▲6.3、最低测量速度：1mm/s（非噪声信号）

6.4、取样宽度及位置范围：1-12mm

6.5、显示方式：B/D

6.6、显示控制：反转显示，零位移动分8级。

6.7、频谱自动包络、测量和计算

7、图像存储与回放:

7.1、内置闪存卡、可外接大容量存储设备等

7.2、超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

7.3、静态图像回放≥255幅

7.4、动态图像支持预览功能，并可修整、保存或删除

8、探头规格:

▲8.1、心脏探头扫查角度≥110°

8.2、探头为超宽频多频点设计，可调节频点≥3个。

8.3、类型：可支持的探头类型≥8种

▲8.3.1、凸阵探头：频率范围 2-5MHz，阵元数不小于128，最大显示深度33cm

8.3.2、线阵探头：频率范围 6-13 MHz，阵元数不小于192

8.4、探头具有防尘防水功能，延长探头使用寿命。

8.5、具备专业定制穿刺引导器，平面内及平面外穿刺≥5个角度可选

9、外部连接:

9.1、LCD复合视频输出 (NTSC/PAL) 到视频录像机、视频打印机和外接显示器

9.2、USB接口≥3个。

9.3、S端、Ethernet 、VGA 输出

9.4、可连接心电图

9.5、连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

三、商务要求

下列条款中甲方为响水县妇幼保健院，乙方为本项目的中标供应商。

（一）交货地点：甲方指定地点；

（二）供货并通过验收交付期限

1.乙方应按合同中注明的交货期交货和提供服务，并交甲方及使用方验收使用。交货时，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的货物，乙方应在服务承诺规定的时间内更换到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

★4.交货期：乙方必须在签订合同后  30  日历天内完成全部供货、安装调试培训结束后并通过验收。（备注：允许正偏离。）

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将有权从合同价款中扣除误期赔偿费，赔偿费每天10000.00元，直至交货验收合格为止。但误期赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，视为乙方根本违约，甲方有权终止采购合同并不进行任何补偿。因甲方原因导致供应商未能将货物及时安装的，供货期顺延。

（三）技术规格和标准

质量要求符合必须符合国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。乙方施工所用材料必须符合招标文件及招标文件中所确认的品牌或厂家所生产的产品。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

（四）知识产权

乙方应保证甲方及使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出专利权、商标权、著作权等知识产权侵权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

（五）质量保证

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品。验收后在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

3.乙方在收到甲方的报修通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。

4.如果乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5.质保期限自甲乙双方验收合格之日起计算。

（六）验收的标准和方法

1.交货时，乙方应对货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面地检验，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目全部完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的项目，乙方必须在三个工作日内整改到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。超过两次延误，视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

（七）付款

1.本合同以人民币付款。

★付款方式：预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。货款的支付时间：验收合格后支付，货款的支付比例：合同金额的60%。尾款支付时间：验收合格期满两年支付5%尾款，验收合格期满三年无质量问题付清尾款。

乙方在甲方每次支付合同款项前10个工作日，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票（货物类13%，工程类9%，服务类6%），乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具增值税发票或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任。以上付款一律通过银行非现金方式支付。

（八）、用户培训

设备安装结束后，乙方还应免费对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。（第一年每季度培训不低于1次，第二、三年每半年培训不低于1次。）

（九）、质量保证和售后服务

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

★2. 上述的货物免费原厂保修期为：≥3年（自交货验收合格之日起计）允许正偏离。

在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。另所采购的软件至少有三年的免费维护升级服务。

3.根据响应文件中售后所做的承诺，将售后服务方案、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训、产品故障报修响应时间及达到现场维修时间的相关承诺文件附后或作出说明，并履行承诺。

4.乙方在中标后一周内须提供所投设备原厂售后服务承诺函，并加盖制造商公章。

5.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

6.乙方在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，24小时内指派专业维修技术人员到现场检修，72小时内解决故障。

7.如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

（十）、安全问题

货物供应、运输、装卸过程中的一切安全责任与风险由乙方承担。如因产品质量不合格、不环保、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

四、其他说明：

4.1上述中加注“★”符号的关键条款指标，不允许负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号的重要条款指标；其他为一般条款指标。

4.2所有技术指标均需提供佐证材料。

4.3上述商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | 符合招标文件规定 |
| 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）； |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。 |  |
| 本项目不接受联合体投标 | 符合招标文件规定 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时提供承诺，格式自拟） | 符合招标文件规定 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件规定 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

三、评标方法与评标标准

| 包号 | 01 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 02 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1.5分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.7分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 03 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.27分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 04 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.14分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 05 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 06 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.2分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 07 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣0.5分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.17分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 08 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.42分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 09 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1.5分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.93分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 10 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.32分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 11 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.18分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

| 包号 | 12 |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评 分 细 则 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 技术部分（48分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《第三部分：采购需求》技术要求的得满分48分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项负偏离或不满足扣0.7分；扣完为止。 注： ①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项； ③技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。 |
| 服务方案（15分） | 1、投标人根据招标文件的要求，提供的设备到货、安装、调试方案，评委根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 2、投标人根据招标文件的要求，提供的人员培训方案，评委根据供应商提供的人员培训方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 3、投标人根据招标文件的要求，提供的售后服务实施方案，评委根据供应商提供的售后服务实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得 3分，不满足或不提供得0分。 |
| 业绩 （5分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩情况进行评审： 提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同型号设备的销售合同（复印件），每提供1份同型号合同得1分，最多得5分。并提供用户名单，注明联系人、联系方式，便于评标委员会需要时予以验证。同一采购人不重复计分。（备注：清单须包含核心产品） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

4、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

5、对不中标的投标人，采购人有权不作任何解释。

四、通用评标规则

1、评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

2、计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

5、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

6、其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案

十六、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致（采购人）：

根据贵方的JSZC-320921-STGK-G2024-0120号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（总价）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：     年   月   日

十六、服务方案

1、设备到货、安装、调试方案

2、人员培训方案

3、售后服务实施方案

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。