单一来源采购文件

项目名称：南通市通州区十总镇骑岸卫生院CT球管更换及三年整机维保项目

采购单位：南通市通州区十总镇骑岸卫生院

招标代理：江苏广和工程咨询有限公司

2025年4月10日

采购文件备案表

招标代理：江苏广和工程咨询有限公司 编制人： 日期：2025年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日期：2025年 月 日

第一部分 单一来源采购邀请

江苏广和工程咨询有限公司受南通市通州区十总镇骑岸卫生院委托就CT球管更换及三年整机维保项目进行单一来源采购。现邀请江苏皓昶科技有限公司递交协商响应文件并参加现场协商。

一、项目名称：南通市通州区十总镇骑岸卫生院CT球管更换及三年整机维保项目

二、项目编号：

三、采购内容：详见项目需求。

- 四、服务期限：自合同签订之日起3年。

五、项目预算及最高限价：人民币93万元，报价超过最高限价作无效响应处理。

六、采购资金来源及落实情况：资金来源为财政。

七、供应商必须满足的资格条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行单一来源采购文件各项规定。

2、未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

八、单一来源供应商名称

名称：江苏皓昶科技有限公司

地址：南京市江北新区星火路11号动漫大厦B座608室

统一社会信用代码：91320191MA24ETEL05

九、协商时间、地点

1、供应商响应文件接收截止及协商开始时间：2025年4月16日14时00分（北京时间）。

2、协商地点：不见面开标大厅。

十、协商响应文件有效期：自提交协商响应文件截止之日起45个日历日。

十一、供应商需递交的响应材料：

1、营业执照（副本）复印件；

2、协商供应商资格声明；

3、法定代表人（或单位负责人）证明书；

4、法定代表人（或单位负责人）授权委托书（包括供应商委托代理人的身份证复印件，法定代表人（或单位负责人）参与协商的，不需提供）；

5、报价函(加盖公章)；

6、近3年来与本项目相似的成功案例1份(复印件加盖公章) 。

十二、无效响应的规定：

供应商有下列情况之一的，视为无效协商：

1、协商响应文件未按单一来源采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备单一来源采购文件中规定的资格要求（或未提供有效证明文件）的；

3、不满足单一来源采购文件中规定的实质性要求的；

4、报价超过单一来源采购文件中规定的预算金额的；

5、协商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、项目有效期不足的；

7、法律、法规和单一来源采购文件规定的其它无效情形。

十三、协商原则

1、供应商参加单一来源协商时，不按本公告第十条要求提供齐全协商材料的，将被拒绝进行单一来源协商采购。

2、单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行协商，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，协商报价为2次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次协商予以终止。

3、成交价格合理并能保证采购项目质量视为协商成功，协商成功后由采购人出具成交报告。

4、投标报价应包含响应人为完成本项目所发生的一切费用。

十四、发出成交通知书

成交通知书由采购人向成交供应商发出。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

十五、合同签订与验收付款

1.成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。签订采购合同一式四份（采购单位、供应商，各两份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

2.采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约。

十六、中标单位需支付采购代理服务费，本项目招标代理费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收取，由成交单位支付，请报价综合考虑，计算方法如下：

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |

计算公式：（1万元+（中标价-50万元）*1.5%）。

十七、联系方式

| 招标人： | 南通市通州区十总镇骑岸卫生院 | 招标代理机构: | 江苏广和工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 南通市通州区十总镇骑岸居8组 | 地 址： | 南通高新区金通路7号 |
| 联系人： | 黄先生 | 联系人： | 张洁 |
| 电 话： | 13358082018 | 电 话： | 13862488527 |

第二部分  项目需求

一、项目概况

1. 项目名称：南通市通州区十总镇骑岸卫生院CT球管更换及三年整机维保项目

2. 服务地点：南通市通州区十总镇骑岸卫生院

3. 服务期限：自合同签订之日起3年

5. 设备品牌：西门子SOMATOM go.Up

6. 项目内容：CT球管更换（原厂正品备件）及三年整机全保服务（含人工、备件、软件升级、技术支持等）。

二、服务要求与技术参数

（一）服务要求

1.维保单位中标后须在本市设立办事机构，常驻工程技术人员，提供365天*24小时免费技术支持，需配备不少于3名的专职设备服务工程师，并提供经原厂培训资质证明原件或复印件加盖投标章。

2.投标人须提供24小时400免费维修服务热线，免费提供远程诊断功能实施管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。

3.现场紧急维修服务，次数不限。保修期内免费更换所有故障配件。

4.维保单位所提供的备件必须是原厂的合格备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患，本项目涉球管等重要零配件时，中标人需提供零配件的材料备用。

5.维保单位须每年为保修设备提供两次维护保养服务，并做好记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查；根据医院要求对设备的数据进行备份；在医院要求的时间段，进行保养工作。）

6.维保单位须提供仓库证明文件如租赁合同或产权证，所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

7.维保单位须每次维修保养时需通知使用科室及设备处，在此过程中发现的问题，不论大小，一律彻底修复。每次维修、保养都要做好记录，并留存影像资料，设备的性能指标需满足临床诊断治疗要求和设备使用的安全性要求，并由三方共同签字确认。

8.计量检测时，中标人负责机器调试到最佳状态，做好保障，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

9.投标人须免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件为最新版本。

10.维修响应时间：30分钟内电话响应，平均12小时内工程师到达现场，一般故障备件国内有货的情况平均48小时内维修完毕。如需外地专家支持，4小时内响应，48小时内到达现场。

三、履约验收专项条款如下：

（1）验收主体

南通市通州区十总镇骑岸卫生院

乙方：中标供应商（全称）

（2）验收时间节点

阶段性验收：球管更换完成后 5 个工作日内

年度验收：每年服务周期结束后10个工作日内（共3次）

终期验收：服务期满后15个工作日内

（3）验收方式

现场验收：由甲乙双方技术人员共同实施设备性能测试

文件核验：审查维修记录、保养报告、备件证明等文档

功能测试：模拟临床使用场景验证设备运行稳定性

（4）验收内容及标准

（一）球管更换验收标准

1.硬件要求：

- 原厂西门子 SOMATOM go.Up 配套球管（提供海关报关单、原厂授权书）

- 安装调试符合西门子设备技术规范（提供调试报告）

- 球管序列号与合同约定一致（设备系统可查询）

2、性能指标：

- 管电压精度误差≤±1%

- 曝光时间误差≤±2%

- CT 值均匀性偏差≤5HU

- 噪声水平符合原厂技术白皮书要求

（二）维保服务验收标准

1.响应机制：

- 24小时 400 热线畅通率 100%

- 现场响应时间≤12 小时（以派单时间计算）

- 维修完成率≥98%（年度统计）

2.服务执行：

- 每半年提交含影像资料的维保报告（需医院签字确认）

- 年度预防性维护不少于2次（提供保养记录）

- 备件更换均使用原厂件（提供采购凭证）

3.技术支持：

- 软件升级覆盖率 100%（提供升级日志）

- 故障预判准确率≥90%（年度统计）

（5）验收程序

1.阶段验收：乙方提交验收申请→甲方组织现场测试→出具验收报告。

2.年度验收：乙方提交年度服务总结→甲方核查服务记录。

3.终期验收：乙方提交终期报告→甲方组织全面复检。

（6）验收争议处理

对验收结果有异议时，由第三方检测机构进行复检，复检费用由责任方承担（以检测结果为准）

第三部分  政府采购合同

南通市通州区十总镇骑岸卫生院CT球管更换及三年整机维保项目合同

甲方：南通市通州区十总镇骑岸卫生院

乙方：

签订日期：2025年　月　 日

第一条 合同主体

甲方（采购人）： 南通市通州区十总镇骑岸卫生院

地址：

联系人：

联系方式：

乙方（中标人）： _________________________

地址： _________________________

联系人： _________________________

联系方式： _________________________

第二条 合同标的

1. 项目名称：西门子球管更换及三年整机维保项目

2. 服务内容：

西门子原厂CT球管更换（含安装调试）；三年整机全保服务（人工、备件、软件升级、技术支持等）。

3. 服务地点：甲方指定场所（南通市通州区十总镇骑岸卫生院）。

4. 服务期限：自合同签订之日起3年。2025年  月  日起，至2028年 月 日止。

第三条 合同金额及支付方式

1. 合同总价：人民币（大写           ）元整（¥         ）。

2. 支付方式：

球管更换并验收合格后10个工作日内支付合同总价的50%；2027年第二年维保周期结束10个工作日内支付合同总价25%，2028年合同到期后10个工作日内支付合同余款。

第四条 履约保证金：免收。

第五条 双方权利义务

甲方义务

1. 提供设备运行环境及必要协助；

2. 按约定支付合同款项；

3. 配合乙方进行设备维护及故障处理。

乙方义务

1. 按招标文件要求提供服务，确保备件原厂正品、服务符合国家标准；

2. 提供24小时×365天技术支持，响应时间符合招标要求；

3. 每半年提交维保报告，留存维修记录及影像资料；

4. 承担因服务质量问题导致的直接损失。

第六条 履约验收

1. 验收依据：按招标文件、投标承诺执行；

2. 验收程序：

阶段性验收（球管更换后）、年度验收、终期验收；

验收结果需双方签字确认，不合格项限期整改；

3. 验收争议：委托第三方检测机构复检，费用由责任方承担。

第七条 违约责任

1. 乙方违约：

逾期未完成服务，按合同总价0.1%/日支付违约金；

提供非原厂备件或虚假材料，甲方有权终止合同并索赔；

2.甲方违约：

逾期付款，按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

第八条 质量保证

1. 球管质保期：自更换验收合格之日起3年；

2. 维保服务期：自合同签订之日起3年，服务标准不低于招标要求。

第九条 争议解决

1. 协商解决；

2. 协商未果，提交南通市通州区人民法院诉讼解决。

第十条 其他条款

1. 不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除或变更合同；

2. 合同附件（招标文件、投标文件、验收方案等）与合同正文同等效力；

3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：__________

日期：__________

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：__________

日期：__________

廉洁协议

甲方：

乙方：

为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和江苏省有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在履行签订                      合同过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。

一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家和江苏省有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向乙方报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用供应商的钱物。

四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的事项。

七、乙方工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家属或者亲友，下同）行贿。

八、乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

九、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员报销任何私人消费的费用。

十、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房。

十一、乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券等。

十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。

十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

十四、若乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的采购等经济合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方负责赔偿。

甲方发现乙方及其工作人员违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系。

十五、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。

十六、双方约定：本协议由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

十七、本协议作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

十八、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

甲方单位(盖章)：                       乙方单位(盖章)：

法定代表人/授权代表签字：         法定代表人/授权代表签字：

2025年__月__日                     2025年__月__日

发包人保留对合同修改和完善的权利。

发包人保留对合同修改和完善的权利。

第四部分  响应文件格式要求

一、协商供应商资格声明

致南通市通州区十总镇骑岸卫生院：

- 我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件以及本项目单一来源采购文件规定的协商供应商须满足的其他条件。

- 我方承诺未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被中华人民共和国应急管理部网站等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；未被国家税务总局网站等渠道列入重大税收违法案件当事人名单；未被国家企业信用信息公示系统等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台等渠道列入黑名单，否则，协商小组可将我方的协商响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，协商小组可将我方的协商响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺按照本项目单一来源采购文件和相关技术标准的条件，提供相关服务，并承担因服务等引起的一切责任。

- 我方承诺完全具有履行合同所必需的人员和专业技术能力。

- 我方对本项目单一来源采购文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对单一来源采购文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

- 我方协商响应文件有效期为自递交协商响应文件截止之日起45个日历日，若成交，则协商响应文件有效期自动延续至合同履行完毕。

- 我方承诺接受单一来源采购文件规定的付款方式。

- 我方协商响应文件和你方的成交通知书、单一来源采购文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若单一来源采购文件存在要求，而本协商响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受单一来源采购文件的有关约束，并同意将单一来源采购文件对协商供应商的要求作为成交供应商合同义务的组成部分。

- 我方承诺协商响应文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照副本复印件已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处，否则，协商小组可将我方的协商响应文件按照无效响应文件处理，即使我方成交，成交结果无效，对于因此给你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

- 我方委托授权(姓名：_______身份证号：_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目协商，负责提交协商响应文件以及其它相关资料，参加协商，接受质询并予以澄清，签署、接受协商过程中的各种法律文件，办理协商过程中的其他相关事务。

- 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

单位公章：

日期：

二、法定代表人（或单位负责人）证明书

采购单位名称：

（姓名、性别、年龄）在我单位任（职务名称）职务，是我单位的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（或单位负责人）住址：               法定代表人（或单位负责人）身份证号：

法定代表人（或单位负责人）电话：

供应商全称（公章）：

日期：  年   月  日

附：法定代表人（或单位负责人）身份证复印件

三、法定代表人（或单位负责人）授权委托书

委托人（单位）：

法定代表人（或单位负责人）或负责人：           职务：         联系方式：

受委托人：                       联系方式：

工作单位：                       职务：

身份证号码：

现委托上列受委托人在 采购单位名称 组织的  （项目名称）单一来源采购中，作为我方的合法代理人，代理以下事项：

- 代理委托人签署、提交协商响应文件以及其它相关资料；

- 参加协商，接受质询并予以澄清；

- 签署、接受协商过程中的各种法律文件；

- 办理协商过程中的其他事务。

代理人无权转委托，特此声明。

附：被授权人个人身份证复印件

委托人：（盖章）

法定代表人（或单位负责人）：（签字或盖章）

年    月    日

四、报价函

项目名称：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | # 南通市通州区十总镇骑岸卫生院CT球管更换及三年整机维保项目 |
| 总价 | 大写： |
|  | 小写： 元 |

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

1、本表格式，不得自行改动。

2、谈判报价中应包括从项目实施到结束的所有费用，包括为完成本项目所必需的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求等的一切应有费用。