无锡市滨湖区政府采购

公    开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

采购项目名称：滨湖区重点河道水质自动站第三方运维服务项目（2025-2027）

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二五年四月

目     录

一．投标邀请函	3

二．投标供应商须知	7

三．项目技术要求和有关说明	17

四．合同协议书（格式）	33

五．合同条款（格式）	34

六．附件	37

- 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市滨湖生态环境局委托，对滨湖区重点河道水质自动站第三方运维服务项目（2025-2027）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖区重点河道水质自动站第三方运维服务项目（2025-2027）

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

3.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）

4.项目预算：264.00万元

5.项目最高限价：252.98万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市滨湖生态环境局

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：是；

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）投标供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统投标供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年4月18日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0033项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年5月6日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年5月6日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖生态环境局

采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系人：孙滢滢

联系电话：0510-81178977

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标供应商如有问题应及时反馈，投标供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标投标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.2潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3投标供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4投标供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6投标供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责投标供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑投标供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2投标供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

（12）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（内容参照评标办法）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－投标供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标投标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标投标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标投标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标投标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%；在此基础上打八折计取。

2.领取中标通知书时由中标投标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标投标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交投标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交投标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交投标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目概况：

1、本项目运维服务内容：11个常规水质自动站的运行维护工作

2、服务期限：两年（以合同签订日期为准）

3、项目实施地点：采购人指定地点

二、项目服务内容：

1、运行维护站点情况见下表：

表1 站点监测仪器及监测项目

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器品牌、参数及监测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪（水温、电导率、浊度、溶解氧、pH） | CODmn分析仪 | 氨氮分析仪 | 总磷分析仪 |
| 1 | 河埒浜 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 2 | 永康浜 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 3 | 北庄河 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 4 | 东新河 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 5 | 长广溪 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 6 | 吴大成浜 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 7 | 线径浜 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 8 | 直湖港 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 9 | 陆区港 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 10 | 龙游河 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |
| 11 | 猫桥河 | WTW IQ Sensor NET | Hach DKK/203A | WTW TresConA111 | 岛津/TP-4210 |

2、运行维护工作内容：

本次采购的服务内容为无锡市滨湖生态环境局11个常规水质自动站的运行维护服务。要求投标供应商根据采购文件的要求负责水质自动监测系统的日常运行维护和管理工作，负责水质自动监测系统的数据一级审核和数据质量管理。备件、耗材、试剂、标准物质、备机、仪器和辅助设备的维修、站房维修费、水电费、通讯费、废液处理等由成交投标供应商负责（因自然灾害造成的设备损坏，成交投标供应商不负责维修费用）。根据工作内容，投标供应商在报价中应包含（但不限于）表2所列各部分工作的费用：

表2  报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站点运行耗材费 | 电极、泵、进样管、反应杯、试剂费等所有耗材 |
| 2 | 运行维护人员服务费 | 站点运行维护人工费 |
| 3 | 站点维修服务费 | 站点所有仪器设备及房屋的维护、修理费 |
| 4 | 废液处置服务费 | 设备产生废液的处置费 |
| 5 | 设备日常运行费 | 设备运行所需的水、电费、数据传输、视频监控所需的通讯费、运维车辆服务费等 |
| 6 | 其他费用 | 2套八参数岸基站备用设备费 |

表3   耗材和备件清单

| 仪器型号 | 易耗件 | 更换周期 |
| --- | --- | --- |
| WTW五参数 IQ Sensor NET | PH 玻璃电极 SensoLyt ECA 109117 | 半年～1年 |
|  | PH 校准液（PH4、7、10） | 1个月 |
|  | 701溶解氧保养套装 202621 ZBK 25i | 半年～1年 |
|  | 电导率标液 | 2年左右 |
|  | 溶解氧标液 | 1年左右 |
|  | 浊度标液 | 2年左右 |
| WTW TresConA111 | 试剂、标液 | 1周 |
|  | 蠕动泵 | 1年 |
|  | 蠕动泵管 | 半年 |
|  | 电极 | 1年 |
|  | 膜头 | 半年 |
|  | 全套管路系统 | 1年 |
|  | 全部连接件 | 1年 |
| 岛津TP-4210 | 柱塞头5毫升用638-59296-01 | 半年 |
|  | 空气搅拌泵头042-00405-11 | 半年 |
|  | SI软管631-42149 | 1年 |
|  | 八通阀转子638-56251-01 | 半年 |
|  | 试剂全套6种 | 一个月 |
| 哈希C0D-203A | 铂电极EL2059CE | 1年 |
|  | 参比电极EL4216AE | 1年 |
|  | 电磁阀126A135 | 1年 |
|  | 电磁阀126A282 | 1年 |
|  | 带式加热器133B198 | 1年 |
|  | 反应槽 | 1年 |
|  | 三通电磁阀126A506 | 1年 |
|  | 试剂 | 1个月 |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1、总体要求

1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。采购文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2本项目在无锡市范围内设立固定运维服务点，派驻2名运维人员和1名数据审核人员。运维人员应从事水质自动站运维工作2年以上，必须定点在无锡市范围内运维。数据审核人员（非运维人员）常驻采购人指定单位，具体工作由采购人统一安排，包括但不限于数据监控、审核、统计、分析等内容。实际从事运维工作的人员必须与响应文件中的人员信息一致，如需变动，必须向采购人递交申请书，经采购人同意方可变动。

1.3本项目派驻2辆运行维护车辆。

1.4投标供应商应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.5投标供应商应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标供应商应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.7在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交投标供应商拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标供应商不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.8投标供应商应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.9不论何时，投标供应商都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.10重要的试剂和标准溶液必须由具备CMA资质的实验室（委托或自有）配制，每批次有配制证明材料备查。

1.11产生的废液由供应商统一委托有资质的第三方处置，并依法做好台账记录；废液桶由供应商自备，产生的费用由成交供应商承担

1.12其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标供应商必须服从安排。

2、日常管理要求：

2.1每天定期远程检查：

投标供应商技术人员至少每天1次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）根据仪器分析数据判断仪器运行情况。

（2）根据管路压力数据判断水泵运行情况。

（3）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过15天（部分试剂最长不超过30天），标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）应依据断面水质状况和水站环境条件制订耗材及备件的更换周期，主要耗材及备件的更换要求参考表3，其他耗材及备件根据仪器具体情况确定。所有耗材及备件做到定期更换，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用备品备件及耗材等应达到相应的质量要求，使用前需经采购人确认，根据采购人要求（一季度或半年）提供给采购人，更换时向采购人领取。整个服务期间的耗材及备件由投标供应商提供，服务期结束后多余的耗材返还投标供应商。

（3）备品备件及耗材必须单独报价并附有详细清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，成交投标供应商需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标供应商每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标供应商按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），各自动分析仪至少每天保证有6组有效数据。

4.3投标供应商需每天10点前在采购人的数据平台上进行数据审核，对异常数据进行确认和标记。

4.4因仪器故障造成站点停运等原因，投标供应商要每周2次在通过计量认证的实验室（自有的或委托的）进行水样检测，在上报数据的同时出具检测报告，相关检测费用由投标供应商承担，不单独报价。

5、硬件配备

5.1投标供应商自有通过资质认定的实验室或委托通过资质认定的实验室，满足试剂配制、标液配制（成交投标供应商用于质量内控）及实样比对（成交投标供应商用于质量内控）分析技术要求。

5.2投标供应商应具有检测常规参数（如氨氮、pH值、溶解氧、水温、电导率等）的便携式仪器二套，经计量检定部门检定合格，用于本项目的运维工作。

5.3投标供应商应提供运维质控所必备的手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.4运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.6投标供应商应保证配备至少1套（常规站）系统所需全部设备（水质监测设备、监控设备、通讯设备等），作为应急备用。在仪器设备发生故障72小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。主要备用设备（高锰酸盐指数分析仪套、氨氮分析仪套、总磷析仪套、五参数分析仪（对应常规站1套）。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求

（1）系统所需全部设备（包括水质监测设备、监控设备、通讯设备等）发生故障，由投标供应商负责维修。

（2）当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在2小时内到达现场检修。如果故障在72小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标供应商负责。对故障排除过程应有相应记录。

8、具体工作要求

8.1投标供应商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

8.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无玷污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1单个参数月有效运行率≥85%，拨付该参数全部运维款。

1.2单个参数月有效运行率＜85%，但≥60%时，该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.3单个参数月有效运行率＜60%时，扣除该参数当月全部运维款。

1.4当站点因河道整治、恶劣天气等不可抗拒因素，造成站点停水停电而无法采水停运时，必须以书面形式汇报采购人，经采购人确认后方能停运，停运期间中标人需做好站点安全巡查、设备养护工作，停运期间数据不纳入有效运行率统计，不扣除运维款。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=该仪器实际采用数据量/该仪器正常产生数据量x100%；

站点有效运行率=该站点所有仪器实际采用数据量/该站点所有仪器正常产生数据量x100%；

站点仪器（单个参数）月度运维款按照中标总价平均到每个站点及每台仪器的运维款计算。其余的按照均分的原则以此类推。

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.5投标供应商按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.6采购人定期对投标供应商进行质控考核，考核不合格时投标供应商应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。投标供应商未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、月度考核

2.1考核方法

采购人对投标供应商开展月度运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。依据上述维护内容就每周、每月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，分为四个等级，优≥90分、90分＞良≥80分、80分＞中≥60分、差＜60分；“月度考核评价、现场运维考核评价”大项得分出现低于35分时，当月评分降低一个等级。具体考核内容见表5《水质自动站质控巡查表》。

| 表5 水质自动站质控巡查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查站点： |  | 运维公司： | 运维责任人（签字）： |  |  |
| 巡查日期： |  | 质控单位： | 质控责任人（签字）： |  |  |
| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 一、月度考核评价（50分） |  |  |  |  |  |
| 站点有效运行率（15分） |  | 每月站点有效运行率≥95%得满分；95%＞站点有效运行率≥90%得10分；90%＞站点有效运行率≥80%的得5分；站点有效运行率＜80%的不得分。 | 本月核查的有效率为上月有效率统计结果。 |  |  |
| 质控考核合格率（10分） | 盲样考核（10分） | 每月标样考核合格率为100%得满分；常规站：100%＞标样考核合格率≥50%得5分，50%＞得0分；超级站：100%＞标样考核合格率≥75%得8分；75%＞标样考核合格率≥50%得5分，50%＞得0分。（超级站平时按常规站方式考核，季度考核按超级站方式考核） | 按本月盲样考核结果进行评分，非自然灾害及其他特殊原因导致盲样未考核的，按不合格进行扣分，氨氮、总磷、高锰酸盐指数相对误差要求为≤±10%为合格，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号 |  |  |
| 日常质控结果 （2分） | 标液核查（2分） | 标液核查合格率100%为满分，90%～100%得2分，低于90%不得分 | 每月运维商内控，对氨氮、总磷、高锰酸盐指数至少进行1次标液核查，相对误差要求为≤±10%，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 |  |  |
| 巡查结果 （11分） | 到站率（5分） | 站点每周巡检一次得满分；到站率不足一周一次不得分。 | 结合纸质版运维巡检表及APP进行检查。 |  |  |
|  | 站房卫生（2分） | 站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 | 保持站房/微型站机柜清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐；保持院落/微型站机柜整洁，不堆放杂物；废液及时处理；任何一处不合格扣1分。 |  |  |
|  | 运维记录（4分） | 各项记录完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容应满足巡检频次，按实际情况填写，内容完整、准确，字迹工整，并存放在水站现场，内容需符合实际情况及标准。（APP试运行阶段，需结合纸质记录、运维APP、仪器记录查核情况） |  |  |
| 运维响应 （7分） | 应急响应（2分） | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 | 实现日监控，监控人员能第一时间发现水质异常并上报，确保仪器正常运行，日监测数据超出预警值或单个数据异常高未进行响应每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 故障响应（3分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 | 仪器故障当天无法修复未反馈或者超出48小时未解决，每次扣1分。 |  |  |
|  | 反馈信息（2分） | 能够及时反映水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 | 运维人员每日进行两次数据查看，每日上午9:00前完成数据一级审核，未及时审核，每次扣0.5分；对于二级审核提出疑问，未在两小时内响应，每次扣0.5分。 |  |  |
| 运维保障 （5分） | 技术保障（2分） | 人员技术水平高，能及时解决相关故障，否则酌情扣分 | 水站运维人员数据符合相关文件要求，运维人员持有上岗证，且能熟练操作，无上岗证扣2分。 |  |  |
|  | 人员、车辆保障（2分） | 满足每5~8站2人1车得满分，否则酌情扣分 | 运维人员数量不符扣1分，运维车辆不符扣2分。 |  |  |
|  | 实验室保障（1分） | 在具有CMA资质的实验室配置试剂，否则不得分 | 未在具有CMA资质的实验室配置试剂扣1分。 |  |  |
| 二、现场运维考核评价（50分） |  |  |  |  |  |
| 现场环境 （2分） | 环境（2分） | 水、电、电话（网络）、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点周围无垃圾堆积，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 | 水电网异常，未及时反馈或者恢复，每次各扣1分； 院落及取水口需保持良好环境，院落及取水口杂草/水草等影响正常运维，不及时清理或上报的每次各扣1分。 |  |  |
| 仪器维护 （33分） | 维护频次（5分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，管路和电极表面清洁；不满足运维频次不得分，管路或电极不清洁酌情扣分。 | 不满足每周运维1次的扣5分。 因维护原因致使仪器水路或气路发生堵塞或泄漏，每处扣1分；仪器管路、电极不洁的每处扣1分。 |  |  |
|  | 仪器运行情况（10分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器的校正参数在正常范围内，一个参数不正常扣1分，扣完为止； | 私自更换仪器扣10分； 所有仪器：运行状态未标识或者标识不清，每处扣1分；仪器未及时校准，每项目扣2分；仪器的校正参数不在正常范围内，每处扣1分。 |  |  |
|  | 试剂、备件更换（8分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品和备品备件，试剂标签完整、状态正常（缺一个标签扣1分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2分，扣完为止）。 | 未按要求更换试剂或备品备件每处扣2分；使用的试剂需张贴标签（配制日期、配制人、浓度、试剂名称、有效期等），不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 采配水系统的维护（5分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉砂池清洁无异物。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 采水浮筒、航道灯、采水管路、保温层不正常，每处扣1分；采水管路堵塞或破裂每处扣1分；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗，每处扣1分。 |  |  |
|  | 仪器运行记录（5分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣1分，扣完为止。 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容有一处填写错误扣1分。（APP试运行阶段，需结合纸质记录、运维APP、仪器记录查核情况） |  |  |
| 数据一致性（5分） | 数据一致性（5分） | 水站控制及通信系统正常；检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过±2%。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 发现任何私自修改参数行为扣5分； 仪器、工控机与平台采集数据不一致的每项目扣1分；采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差超过±2%的每项目扣1分。 |  |  |
| 质控考核合格率（10分） | 现场质控考核（10分） | 现场质控考核全部合格得满分，否则一项不合格扣2分，扣完为止 | 水样比对、加标以上月考核结果进行统计扣分。 |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |
| 评级：优≥90分、90分＞良≥80分、80分＞中≥60分、差＜60分；“月度考核评价、现场运维考核评价”大项得分出现低于35分时，当月评分降低一个等级。 |  |  |  |  |  |
| 实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。 |  |  |  |  |  |

2.2惩罚办法

2.2.1一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2.2采购人对投标供应商开展月度运行维护工作考核，对每个站点单独考核，其中：

（1）单站考核结果在60分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点月度运维费的5%，并责令整改。

（2）单站考核结果在60分以下，为二级警告，扣除该站点月度运维费的10%，并责令整改。

（3）所有站点考核结果平均分在60分以下，取消合同，并罚款合同额的两倍。

2.2.3如果投标供应商的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.2.4如果投标供应商未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于70%或2个以上水站有效运行率连续2月低于70%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.2.5因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由投标供应商进行限期修复，所需费用由投标供应商承担。

五、交接方式：

1、采购人在合同生效前向中标人提供以下技术资料：

1.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

1.2电气原理图。

1.3电气接线图。

1.4操作手册。

1.5仪表试剂配方。

1.6通讯协议。

2、在合同生效前中标人与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函〔2020〕82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字〔2020〕90号）

7、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

15、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标供应商须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将失去投标资格。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、投标文件中的报价总价为水质自动监测站的运维及管理报价，单价和总价采用人民币报价。单价按站点具体参数分别报价，以月度为单位（不同站点的相同参数，单价可以相同也可以不同）。

（1）单站点报价=，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，流速等（具体站点监测项目见表1、表2）。

（2）总价=服务期（月）×，j=站点名称。（具体站点监测项目见表1、表2）。

八、其他：

1、运维单位人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由成交投标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交投标供应商与所派遣的运维人员发生纠纷，均由成交投标供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 四、合同协议书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标单位）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，

四、质量及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维期满8个月支付合同价款的15%，运维期满16个月支付合同价款的15%，待完成合同内容并且通过项目考核后付清余款。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方： （盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 五、合同条款（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

合同签订后并在所有河道排污口排查结束后，中标方提交符合采购人要求的电子及书面结果，经采购人确认无误后支付40%；完成排污口水质监测提供相应佐证材料并协助完成排污口整治后再支付40%；剩余20%待服务期满采购人最终验收考核合格后于当年度支付。

第八条　违约责任

1、

2、

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 六、附件

- 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   23分

2.投标供应商评价                         22分

3.技术方案                               55分

（二）各项目评分标准

1.报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价（22分）

（1）投标供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、测量管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分【提供有效期内证书扫描件上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商具有地表水水质自动监测站运营服务认证证书的，得3分，投标供应商为环境管理提供技术支撑、承担国家环境管理有关标准编制的，得3分，本项最高得6分【提供有效证书扫描件上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分】

（3）投标供应商2022年1月1日至今具有类似业绩，有一个得1分，本项最高得3分【时间以合同签订日期为准，提供合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分】

（4）投标供应商拟派项目负责人具有环境保护专业高级工程师及以上职称证书的，得3分；拟派驻场人员具有环境保护专业工程师职称证书的，得2分；拟派运维人员具备地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训证书的，得2分；本项最高得7分【提供以上人员的劳动合同、证书和投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分】

（5）投标供应商具备自有（或委托）计量认证（CMA）实验室的认证范围具有五参数（pH值、溶解氧、电导率、浊度、水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷的，得3分【提供实验室的计量认证证书或受委托实验室计量认证证书复印件及包含认证项目的附件、与受委托实验室的委托合同扫描件上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分】

（3）技术方案（55分）

1）运维服务方案（15分）

根据投标供应商的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、周期、内容及技术保障措施）、应急方案的科学性、可行性进行综合评定，方案科学合理、可行性强的得15分；方案合理、可行的得11分；方案不够全面且有部分缺陷的得7分；方案有重大缺陷或未作说明的不得分。

2）制度保障措施（15分）

根据报价投标供应商提供的管理制度和措施（包括日常运维管理、安全管理、人员和车辆管理等）进行综合评定，管理制度内容完整详细、措施有针对性且合理可行的得15分；管理制度内容全面、措施可行的得11分；管理制度内容不够全面、措施欠全的得7分；方案有重大缺陷或未作说明的不得分。

3）应急预案（13分）

投标供应商提供完整的水质自动监测系统应急方案，提出解决相应问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、操作性强得13分；方案清晰、合理、详细、全面的得9分；方案不够完整基本满足要求的得5分；方案有重大缺陷或未作说明的不得分。

4）质控措施（12分）

投标供应商提供完整的质量控制管理方案和数据质量管理及审核方案，明确质控控制管理、数据质量管理的方法、内容及技术保障。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、操作性强得12分；方案清晰、合理、详细、全面得8分；方案不够完整基本满足要求的得4分；方案有重大缺陷或未作说明的不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

采购项目名称：滨湖区重点河道水质自动站第三方运维服务项目（2025-2027）

投标供应商：

二○二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0033招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出疑问的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标投标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0033）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0033）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0033）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标投标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0033）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0033）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

| 投标报价（万元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）投标报价明细表（格式）

投标明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价。

表格不够可自行延长。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0033

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表

投标供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、提供拟派人员证书（如有）。

（十一）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）