江苏省淮安环境监测中心

2025年度全省超级站运行维护服务采购项目

招  标 文 件

项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0027

采   购   人：江苏省淮安环境监测中心

项 目 名  称：2025年度全省超级站运行维护服务采购项目

采购代理机构：江苏建昊工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………… 3

第二章  投标人须知………………………………………………… 6

第三章  评标标准…………………………………………………… 22

第四章  合同格式及条款…………………………………………… 26

第五章  项目采购需求……………………………………………… 28

第六章  投标文件格式……………………………………………… 57

第一章  投标邀请

受江苏省淮安环境监测中心的委托，江苏建昊工程咨询有限公司就该单位2025年度全省超级站运行维护服务采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 2025年度全省超级站运行维护服务采购项目的潜在投标人应在江苏建昊工程咨询有限公司报名获取招标文件，并于2024年12月20日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0027

项目名称：2025年度全省超级站运行维护服务采购项目

预算金额：108万元

最高限价：108万元

采购需求：淮安东方母爱公园大气超级站2025年度运行维护服务，详见招标文件第五章项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

2. 本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年11月29日-2024年12月6日，每天8:30至11:30，14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

方式：报名请添加微信：W15366641180，备注单位名称及所报项目名称，并提供投标人参与投标确认函（见附件）。

联系人:王静      电话:15366641180/0517-83930178

售价：400元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2024年12月20日14:30

2.投标文件接收地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.文件售价含报名费，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

2.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏建昊工程咨询有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

3.投标保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省淮安环境监测中心

地址：淮安市健康西路77号

联系方式：高昌明          联系电话：18805235878

2.采购代理机构信息

名称：江苏建昊工程咨询有限公司

地址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

联系方式：刘何伟          联系电话：13815452228

3.项目联系方式

项目联系人：王静

电话：15366641180

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏建昊工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费标准：参照“计价格【2002】1980号文”收费标准的85%收取，中标人须在领取中标通知书之前向江苏建昊工程咨询有限公司淮安分公司一次性付清代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱（联系获取）），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录，装订方式为左侧胶贴平本装订。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的，其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含招标文件所确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，包括人员工资、社保费、管理费、工具、材料、办公设备、巡检器材、利润、税金等一切费用与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保障

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1本项目不收取履约保证金。

31.2如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

32.7采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目  /  (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中  /  (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

1.价格：15分

本项目采用低价优先法，即满足招标文件要求且最后报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15分

- 2.服务方案：40分

评委会根据投标人提供的项目实施方案进行评分，未提供分项方案或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的，该分项不得分。

（1）运维实施方案（10分）

投标人提供的技术服务方案，包括运行管理制度、日常维护、定期巡检、备品备件及耗材管理等。提供详细切实可行的服务方案，对采购人的要求理解准确；方案详细完善全面、整体设计合理，具有科学性、规范性、可行性，能够完全满足项目实施需要的得10分；提供了项目的服务方案基本合理，能基本满足项目需要的得8分；方案简单粗略，可操作性和合理性较差的得6分；未提供服务方案的不得分。

（2）质量保证方案（10分）

根据各投标人的质量保证方案综合评审：投标人针对本项目提供详细、合理的项目数据质控方案等。方案安排合理细致、科学合理、容易操作的得10分；方案安排较合理细致、较容易操作的得8分；方案进本合理、操作有一定难度的得6分；未提供质量保证方案的不得分。

（3）安全保障方案（8分）

根据各投标人的安全保障方案综合评审：服务期内，相关安全管理措施、安全保障制度的完整性、科学性等。方案安排合理细致、科学合理、容易操作的得8分；方案安排基本合理细致、较容易操作的得6分；基本合理、操作一定难度的得4分；未提供安全保障方案的不得分。

（4）应急方案（7分）

根据各投标人提供的针对本项目可能出现的各种突发事件的预警及处理等方案综合评审。方案可行性强和完整性高的得7分；方案可行性较强和完整性较高的得5分；方案可行性和完整性一般的得3分；未提供应急方案的不得分。

（5）运维人员培训方案（5分）

根据各投标人的运维人员培训方案综合评审：投标人提供运维人员培训方案。方案可行性强和完整性高的得5分；方案可行性较强和完整性较高的得4分；方案可行性和完整性一般的得3分；未提供运维人员培训方案的不得分。

3.项目实施团队：11分

（1）投标人针对本项目拟投入的项目负责人具有环境类相关专业高级职称的得1分，同时项目负责人具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训和环境空气挥发性有机物监测技术培训班合格证的加2分，获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的加3分，本项最高得6分，没有不得分。

（2）投标人针对本项目拟投入的项目组配备至少3名本科及以上从事专业运维技术人员，配备的运维技术人员中具备环境空气或大气中挥发性有机物监测技术培训班合格证书每1人得1分，最高得2分；具备大气颗粒物组分自动监测技术培训班合格证的每1人得1分，最高得1分；以上人员中具有环境类相关专业高级职称的有1人得2分，本项最高得5分。

注：上述（1）、（2）项需要提供投标人为相关人员缴纳的2024年6月份以来连续三个月的社保缴费记录、学历证书、荣誉证书、培训证书、职称证书等相关材料，复印件加盖投标人公章装订入投标文件。

4.商务部分：34分

（1）投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书的，每提供一个得2分，本项最多得10分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）投标人自2021年至今获得过省级及以上环境监测类技能竞赛类一等奖的得3分，二等奖的得2分，三等奖的得1分，本项最高3分，没有不得分。（提供获奖证书或相关证明材料复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（3）投标人具有空气环境质量在线监测平台类、智慧环境大数据类计算机软件著作权登记证书的，每有一个得1分，本项最高得2分，没有不得分。（提供有效期内的软件著作权或软件知识产权证明等复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（4）投标人具有流量计（高、低流量各1套）、标准气压计、标准温湿度计各1套的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。（提供①设备的采购发票或采购合同；②流量计、标准气压计、标准温湿度计有效期内的检定/校准证书，复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（5）投标人针对本项目配备走航监测车的，每提供1辆得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供车辆行驶证复印件，行驶证的所有人应与投标人保持一致，加盖投标人公章装订入投标文件）

（6）投标人自2021年1月1日(含)以来承接过环境空气自动监测（非污染源）运维项目的，每有一个得2分，本项最多得8分，没有不得分；

（7）投标人自2021年1月1日(含)以来承接过自动监测建站或运维项目合同中涉及颗粒物水溶性组分分析仪、在线VOCs监测设备、非甲烷总烃仪、大气颗粒物监测激光雷达、大气重金属在线监测仪、颗粒物有机碳/元素碳分析仪以及太阳辐射仪运维的，每涉及一个仪器的得1分（重复仪器只计一次），本项最多得6分，不提供的不得分。（注：提供业绩合同复印件加盖投标人公章装订入投标文件。业绩合同中承接方需与投标人名称一致，否则不予计分）

注：（6）、（7）项不重复计分，以提供的合同或中标通知书为准，分包转包不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSZC-320800-JSJH-G2024-0027的       公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：

一、服务内容及要求

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的分项报价表。

三、服务时间和地点

（一）服务时间：合同签订后一年。

（二）服务地点：由采购人指定。

四、付款

本项目运维服务费用按季度支付。

注：付款时乙方须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担）。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、合同生效及其他

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式五份，甲方、乙方各执一份，代理公司执一份。

八、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签订日期：                        签订日期：

第五章  项目采购需求

一、运维内容

- （一）超级站站点运维

- 1、站点仪器设备

站点运维主要设备清单见下表

淮安·大气超级站仪器设备清单

| 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| MARGA 2060M颗粒物水溶性组分分析仪 | 套 | 1 |
| Model 4在线光热法大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪 | 套 | 1 |
| CES Xact625大气重金属在线监测仪 | 套 | 1 |
| 在线VOC监测系统BCT 7800APLUS | 套 | 1 |
| AGHJ-I-LIDAR大气颗粒物监测激光雷达 | 套 | 1 |
| 太阳辐射仪 | 套 | 1 |
| EXPEC 2000型非甲烷总烃分析仪 | 套 | 1 |
| 常规六参数分析仪（SO2、NO-NO2-NOx、CO、O3、PM2.5、PM10） | 套 | 1 |

- 2、运维服务内容主要包括：

- ①淮安大气超级站站点日常维护；

- ②淮安大气超级站站点定期预防性维护；

- ③淮安大气超级站站点针对性检修（紧急维护）；

- ④淮安大气超级站站点日常备件更换、仪器设备的校准、药剂更换等；

- ⑤淮安大气超级站站点仪器设备的维修。

- （二）技术报告编制

- 为满足现有工作需要，特别是在月报、半年报中提出未来污染走向，对颗粒物、VOCs存在的问题进行源解析，编制相应报告。

- 服务内容：空气走向预测及颗粒物、VOCs源解析报告，每个季度报告、半周期（6个月）报告、全周期（12个月）报告、专项报告中涉及到长周期空气走向预测及颗粒物、VOCs源解析部分的技术支持。

- （三）走航自动监测服务

- 走航7天。

- 走航项目包含VOCs、颗粒物雷达、常规六参数、道路积尘。每次走航后3日内提供当次走航的分析报告。

- （四）科普宣传支持

- 在淮安进行针对设备、常识性知识的科普支持培训，积极主动配合业主参与完成科普机制的建设，应至少配备1台设备用于科普展示。

二、技术要求

（一）站点运维技术要求

一）日常维护

1、运维方必须严格按照相关规范开展日常运维工作，若无规范应按总站、长三角、省级及以上相关规定开展工作，保证运维工作的合规性。

2、每日调取数据，检查站点运行状况。

3、日常站点巡检。

3.1每周巡检所有子站一次。

3.2检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

3.3检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3.4检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

3.5暴雨后检查站房外积水，及时清除；如出现漏水，及时请专业人员修复防水，避免仪器出现损坏。

3.6在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.7检查滤膜、接收头及旁路过滤器，若发现明显污染或接收头负载超过30%应及时更换，纸带应提前更换（不足一周用量）。

3.8检查数据采集系统、调制解调器工作情况。

3.9检查子站周边情况，如有问题及时向甲方汇报。

3.10清洁卫生，检查站点内部防火、防电、防盗安全。

3.11及时做好巡检记录，并交于甲方签字存档。

- 二）定期预防性维护

- 1、子站仪器预防性维护

1.1每两个月进行一次子站仪器预防性维护

1.2完成所有仪器每年的清洁保养、校准及强制检定工作。

1.3 MARGA 2060M颗粒物水溶性组分分析仪

- 1.3.1技术运维要求

1.3.1.1每日例行质量控制检查：每日远程登陆仪器检查阴、阳离子柱压，采样流量，内标响应状况等仪器参数，及时填写日质控记录。

1.3.1.2每周例行质控：现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，依据周期更换采样单元过滤头、吸收液和淋洗液，检查进样系统是否有气泡，数

据库数据检查、备份，负责对仪器工作区域进行保洁，及时填写质量控制记录。

1.3.1.3每月预防性质量查核：清洗室外切割器，排除管路气泡，更换保护柱滤芯，对各传动部件进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况，填写预防性维护记录。每月进行一次采样流量核查工作，确保与仪器规定的采样流量相符，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

1.3.1.4每季度系统性质量控制：每季度需进行一次分析单元标定及采样单元的清洗工作：

（1）每季度清洗采样总管一次，依据阴、阳离子柱状态，在需要的情况下及时更换色谱柱，对所有配制和储存溶液的容器进行除菌，及时填写相关记录。

（2）每季度进行一次采样单元与样品前端收集单元清洗，每次清洗时间不得低于12小时，系统自清洗状态恢复至分析状态不得低于4小时。

（3）根据用户需求配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录，若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、重污染等特殊天气时，上述维护和质控工作可依据用户需求进行延期。

1.3.1.6每半年质量查核：每半年更换阴阳离子进样系统定量环，更换阴阳离子柱淋洗液过滤头，及时填写相关记录。

1.3.1.6每年核查一次Marga的系统背景值，并根据用户需求配置不同浓度的SO2标准品，验证全系统对SO2的回收效率，并及时填写记录。

1.3.1.7每年质量评价：每年度对MARGA进行全年运行质量评价，及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

1.3.1.8根据仪器状况及时更换仪器所需的上述未提到的配件，以保证仪器正常运行。

1.3.1.9辅助设备保障：依据周期更换颗粒物水溶性组分质控比对分析仪的淋洗液、保护柱滤芯、阴、阳离子色谱柱等耗材，定期开展设备标定工作，保证仪器正常稳定运行。

1.3.1.10数据统计和审核。按业主要求，开展每日数据在线审核工作。依据仪器性能及用户要求数据格式，每月第一周10：00前提交上月监测数据报表（excel格式），报表内容包含原始数据、审核数据与内标数据统计结果；每季度上报外标法质控结果（excel格式）

- 1.3.2质控要求

1.3.2.1仪器运行期间，根据用户需求每季度配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录。

1.3.2.2每月进行一次采样流量核查工作，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

- 1.3.3运维记录与报告

1.3.3.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

1.3.3.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

1.3.3.3每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

1.3.3.4每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

1.4 Model 4在线光热法大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪

- 1.4.1每日监控内容

- （1）检查有机碳/元素碳自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

- （2）检查仪器采样流量、各通道（氦气、氦氧和氦甲烷）流量稳定性、石

英炉内压力、透射反射激光强度等关键参数，仪器报警应及时处理。

（3）	每日检查仪器分析结果，包括对环境样图谱的检查，如升温程序是否正常、有机碳和元素碳分割时间点是否出现突变、有机碳和元素碳占比是否出现突变、甲烷峰响应是否波动等。有机碳和元素碳分析过程中甲烷峰面积变化幅度应小于5%。

（4）	检查每日自动空白结果，空白结果TC≤0.3μgC，如超出，应及时检查排查问题，重新测试空白。

- 1.4.2每周维护内容

（1）	每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

（2）	每周检查氦气、氦甲烷、氦氧钢瓶气压力和有效期，应在有效期截止前或压力低于2MPa时更换气瓶，更换气瓶后应进行检漏；更换氦气、氦氧气体后应进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷应重新建立校准曲线。

（3）	检查采样泵是否运转正常；检查采样管路、石英炉是否有漏气或堵塞现象，必要时更换配件和耗材。

（4）	至少每周更换一次滤膜，或根据当地污染程度加大更换频率；更换滤膜后应执行至少一次烤炉程序，去除新滤膜的本底影响，然后执行滤膜空白测试，空白测试的结果TC≤0.3ugC。

（5）	每周检查溶蚀器雨漏，如积水过多，应检查溶蚀器碳膜片，有水痕需及时更换。

- 1.4.3每月维护内容

（1）	每月至少清洁一次采样头，或根据当地污染程度加大清洁频率。

（2）	每月至少进行一次仪器原始数据备份。

（3）	根据当地作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。

- 1.4.4每季度维护内容

（1）	每个季度至少进行一次溶蚀器和采样管路的清洗，或根据当地污染程度加大清洁频率。

（2）	每个季度至少更换一次溶蚀器滤膜等配件耗材，或根据当地污染程度加大更换频率。

- 1.4.5每半年维护内容

每半年清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀。

- 1.4.6每年维护内容

每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查与清洁，更换石英衬管及必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

- 1.4.7质量控制要求：

每月质控内容

（1）	单点核查：每2周进行单点核查。取蔗糖标准溶液中间浓度进行核查，测试三次校准中间浓度点响应值，每次响应值与理论浓度相对误差应小于5%。

（2）	至少每月进行一次采样流量核查，使用经过计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±15%，则进行校准。

（3）	环境温度检查或校准：每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2℃，则进行校准。

（4）	环境气压检查或校准：每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10hpa，则进行校准。

每季度质控内容

- （1）标准曲线校准：至少每季度绘制一次校准曲线，标准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

- （2）全流程空白：在采样进口端安装颗粒物高效过滤器，采集1小时全流程空白，全流程空白应小于1.0μg/m3。

每半年质控内容：

（1）	每半年对氦甲烷通道流量进行单点核查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

（2）	如条件许可，每半年使用参比滤膜分析，检查仪器有机碳和元素碳的准确度，准确度≤10%。

（3）每年质控内容：每年对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。

1.5 CES Xact625大气重金属在线监测仪

- 1.5.1 运维要求

1.5.1.1 每日工作内容

（1）检查环境大气压、环境温度、仪器采样流量、X射线管温度等工作参数，如有报警应及时处理。

（2）每日检查仪器自动质控数据，包括内标值、流量质控结果等，如有异常应及时排查原因。

（3）检查监测数据采集与传输情况，如发现未及时上传，需及时恢复正常传输。

（4）做好每日远程检查记录，并定期存档。

1.5.1.2 每周工作内容

（1）每周至少进行1次现场巡检，检查仪器运行状态。

（2）每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。

（3）及时清空冷风机储水箱。

（4）做好每周维护记录，并定期存档。

1.5.1.3 每月工作内容

（1）每月对仪器散热风扇过滤网进行清洗。

（2）每月至少清洁一次采样头、户外传感器与测量平台，并根据当地污染程度加大清洁频率。

（3）检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；及时更换纸带（应佩戴丁腈手套）。

（4）每月检查冷风机排风扇或过滤器，防止堵塞。

1.5.1.4 每季度工作内容

（1）每季度进行一次正确度检查，不同能级至少选取一种元素，实测值与理论值相对误差在±10%范围内，否则重新校准。

（2）每季度对Pb元素选取不少于3种不同浓度的标准膜片进行线性检查，线性相关系数应≥0.99。

1.5.1.6 每半年工作内容

（1）每半年进行湿度检查，仪器显示的环境湿度值与实测的环境湿度值的误差应在±4%范围内，否则重新校准。

（2）每半年进行全膜片正确度检查，至少80%的目标物实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新制作光谱测量文件。

（3）每半年进行数据一致性检查，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致。使用模拟信号输出，两者相差应≤0.005 ng/m3。

1.5.1.6 每年工作内容

（1）每年进行采样管路清洁，污染较重地区增加清洁频次。

（2）每年对仪器进行1次预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

（3）做好每年维护记录，并定期存档。

- 1.5.2 质量控制要求

- 1.5.2.1 月度质控

（1）每月至少对仪器进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准。

（2）每月至少对仪器进行1次温度测量示值检查，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2 ℃范围内，否则应及时对仪器环境温度示值进行校准。

（3）每月至少对仪器进行1次大气压测量示值检查，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1 kPa范围内，否则应及时对仪器环境大气压示值进行校准。

（4）每月至少对仪器进行1次元素特征X射线能量检查，要求元素特征X射线能量相对误差应在±0.5%范围内，否则应进行能量校准。

（5）每次更换纸带后进行空白检查，要求至少80%的目标物空白检查结果应小于等于仪器检出限，所有目标物空白检查结果应小于等于仪器测定下限，否则更换纸带，至空白满足要求。

- 1.5.2.2 季度质控

（1）每季度至少使用标准膜进行1次正确度检查，不同能级或档位中至少选取1种元素进行正确度的检查，实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新校准仪器。

（2）每季度对Pb元素选取不少于3种不同浓度的标准膜片进行线性检查，线性相关系数应≥0.99。

- 1.5.2.3 半年质控

（1）每半年进行湿度检查，仪器显示的环境湿度值与实测的环境湿度值的误差应在±4%范围内，否则应及时对仪器的环境湿度示值进行校准。

（2）每半年进行全膜片正确度检查，至少80%的目标物实测值与理论值的

相对误差应在±10% 范围内，否则应重新制作光谱测量文件

（3）每半年进行数据一致性检查，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致。

- 1.5.2.4 年度质控

每年至少对目标元素进行1次校准曲线绘制，使用空白纸带及3种以上不同浓度的标准膜绘制校准曲线，校准曲线线性相关系数r≥0.99，否则应重新绘制校准曲线。

1.6 在线VOC监测系统BCT 7800APLUS

该设备运维服务需求为技术运维服务，具体要求如下：

- 1.6.1总体要求

1.6.1.1投标单位应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）；

1.6.1.2投标单位应根据有关标准规范、技术规定制定运维方案，并在投标文件中提供，包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需试剂、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

1.6.1.3在该设备运维及管理期间，投标单位应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足甲方提出的系统及仪器设备考核指标要求。

1.6.1.5在该设备运维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标单位索赔。

- 1.6.2运行维护工作目标

1.6.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器故障停机时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

1.6.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

- 1.6.3技术运维要求

1.6.3.1每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登陆仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见表1）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录。

1.6.3.2每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录。

1.6.3.3每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录。

1.6.3.4每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）。

1.6.3.5每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录。

1.6.3.6每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

1.6.3.7 数据统计。依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作。按业主要求开展每日数据在线审核工作。

1.6.3.8质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

1.6.3.9大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

- 1.6.4质控要求

1.6.4.1仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度PAMS标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

1.6.4.2每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差；

1.6.4.3每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度；

- 1.6.5运维记录与报告

1.6.5.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

1.6.5.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

1.6.5.3每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

1.6.5.4依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

- 1.6.6辅助服务要求

1.6.6.1每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

1.6.6.2按业主安排的值班表每周在站房值班1天，开展卫生清洁和安全检查工作；

1.6.6.3仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

1.6.6.4定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

1.6.6.5运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）

1.7 EXPEC 2000型非甲烷总烃分析仪

- 1.7.1日常运行维护

运行维护主要指在系统运行过程中定期对系统进行日常维护、检查、耗品耗材更换、预防性维护、故障排除与检修等工作，保障系统的正常运行。

- 1.7.2周巡检内容

（1）富集/解析模块参数设置检查。

（2）富集/解析模块运行情况检查。

（3）气相色谱、检测器参数设置检查。

（4）气相色谱、检测器运行情况检查。

（5）依据检查结果，填写非甲烷总烃自动监测系统状态检查记录表。

（6）其他维护内容：

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

- 1.7.3系统质量控制要求

质量控制指在自动监测系统运行过程中定期或临时性对自动监测系统定性定量准确性及稳定性的测试工作。质量控制项目包括零气空白检查、系统空白检查、单点检查、标准曲线校准、目标化合物测试等，用于评价甲烷、非甲烷总烃的精密度、准确度等关键质量指标。

- 1.7.3.1每周质量控制内容

（1）零气空白检查：检查频率不低于每周一次，并依据结果填写非甲烷总烃自动监测系统空白-标点检查表。

（2）单点质控检查：检查频率不低于每周一次，开展标点（甲烷2000 ppb 和丙烷500 ppbC）检查，并依据结果填写非甲烷总烃自动监测系统空白-标点检查表。

- 1.7.3.2每月质量控制内容

采样流量检查：检查频率不低于每月一次，或在绘制标准曲线前应试用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。

- 1.7.3.3每季度质量控制内容

- （1）标准曲线绘制

每季度至少更新一次多点校准曲线，或当每周质控中单点质控无法合格、更 换核心配件（如富集/解析模块等）时，也需要更新多点校准曲线，并依据结果填写标准曲线校准记录表。要求甲烷和非甲烷总烃标准曲线的相关系数R2≥0.999，且各浓度点残差与理论浓度的比值在±10%内。

- （2）富集/解析效率检查

检查频率不低于每季度一次，分别通入500 ppbC的乙烯、甲苯、乙酸乙酯、三氯乙烯、正十一烷标准气体，记录连续三次测定结果，计算实测平均值与理论值之比。

（3）动态稀释校准仪单点检查

（4）验漏检查

- 1.7.3.4每半年质量控制内容：

每半年至少一次进行动态稀释校准仪的流量校准，或当单点检查不合格、多点校准无法满足质控要求时也需对动态稀释校准仪进行流量校准工作，并填写动态稀释校准仪流量校准记录表。操作可按厂家提供的说明书或作业指导书进行。要求零气及标气流量各检查点偏差不超过±2%，相关系数≥0.995。

- 1.7.3.5每年质量控制内容

应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件如：富集/解析模块。保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，并填写非甲烷总烃自动监测系统检出限质控记录表、非甲烷总烃自动监测系统精密度/准确度质控记录表、非甲烷总烃自动监测系统维保记录表等。

1.8 AGHJ-I-LIDAR大气颗粒物监测激光雷达

- 1.8.1 运维要求

1.8.1.1每日监控

（1）每日远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；

（2）每日远程检查仪器采集软件是否正常运行和采集，检查原始回拨信号是否正常；

（3）每日远程检查分析软件是否正常解析，消光系数和退偏比是否连续，数据保存是否正常。

1.8.1.2每周维护

（1）每周检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；

（2）每周检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；

（3）每周清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；

（4）每周检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度或加装天窗玻璃加热装置；

（5）如天窗有加热装置，每周应检查其是否正常工作；

（6）采用水冷激光器的仪器，每周应检查激光器冷却溶液液位，及时添加；

（7）降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃。

1.8.1.3每月维护

（1）每月检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；

（2）检查记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件。

1.8.1.4每半年维护

（1）进行半年度光路校准，查看光路系统有无异常，如有异常即及时维护调试；

（2）对仪器进行预防性维护，并更换相应备件。

1.8.1.6年度维护

（1）检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；

（2）进行年度激光器校准和光路校准。

1.8.1.6故障响应

- 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，5小时内到

达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），72小时内修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 1.8.2、质量控制要求

1.8.2.1 月度质控：

（1）每月至少检查一次仪器空间分辨率，各通道的空间分辨率应≤7.5m；

（2）每月至少检查一次仪器探测盲区，各通道的盲区应≤75m；

（3）每月至少检查一次仪器信噪比，有效信号信噪比的最大值应分别满足500m≥60dB，1000m≥30dB，2000m≥5Db（积分时间≤2min）的要求。

1.8.2.2 季度质控

（1）光斑特征检查，观察光斑形状是否圆形分布，是否均匀；

（2）脉冲能量检查，激光脉冲能量≥1000μJ；

（3）系统线性度检查，相关系数≥0.8；

（4）大气瑞利散射信号拟合偏差，偏差≤20%。

（5）每季度至少检查一次接收横截面四象限均匀性，同轴雷达四象限有效信号的相对平均偏差应≤355，离轴雷达两两象限有效信号的相对平均偏差应≤35%。

1.8.2.3 半年质控

（1）检查接收横截面四象限均匀性：≤20%

（2）检查探测信号一致性：≤20%

（3）检查退偏振比一致性：≤25%

（4）检查雷达最大探测距离，探测距离≥5km。

1.8.2.4. 其他质控要求：

按照国家大气颗粒物组分网、《大气超级站质控质保体系技术规范》、仪器使用用户以及仪器制造商（生产者）推荐的运行维护内容执行，倘若运行维护和

质控频次存在偏差时，实际运行维护和质控频次按照最严格的要求执行。

1.9常规六参数分析仪

- 1.9.1.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1)空气站的日常运行维护；

(2)空气站的日常质量管理；

(3)空气站的日常安全管理；

(4)空气站监测数据的日常审核、上报；

(5)空气站的仪器设备维护保养及故障维修；

(6)空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

(7)空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气站通讯正常；

(8)当仪器出现故障不能及时修复时，在24小时之内使用备机开展监测；

(9)仪器报废后（因洪水、地震、台风、站房外部火灾等不可抗力导致）， 先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方；

(10)当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向市局报批。涉及站点迁移的， 做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

- 1.9.2.运维工作目标

建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量达到以下指标：

(1)所获取的有效监测数据满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

(2)单站设备运行率高于90%(含)，有效率高于85%(含)。

(3)异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

- 1.9.3.运维工作要求

遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.9.3.1.运维工作一般要求

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.9.3.2.每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，立即通知甲方，在每日8时～22时出现的异常，在 1 小时内响应，在4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，及时与相关部门联系积极解决），每日22—8时出现的异常，在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

1.9.3.3.每周工作内容

每周至少巡检空气站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气站的通讯系统，保证空气站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气站站房室内外温差，若温差较大，及时改变站

房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)及时清除空气站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；

(17)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

1.9.3.4.每月工作内容

(1)清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过相关规范要求时应进行校准；

(3)每月对数据和运维记录进行备份；

(4)检查仪器显示的数据和采集的数据之间一致性。

1.9.3.5.每季度工作内容

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

1.9.3.6.每半年工作内容

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜

率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递；

(4)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(5)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

(6)对能见度仪器进行校准；

(7)检查和校准气象五参数设备。

1.9.3.7.每年工作内容

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

1.9.3.8.日常运维其他相关要求

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，为聚四氟乙烯材质；

(2)保证满足生态环境部门对空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(3)当仪器损坏不能修复时，在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方。

(4)仪器报废后（因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致）， 先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方。

(5)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 1.9.4.质量控制要求

认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专

职质量控制管理人员。

1.9.4.1.量值溯源要求

在每个空气站需配备标准气体，所使用的标准气体为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体在有效期内使用。

每年将空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书。每半年将空气站所用的臭氧标准进行溯源，性能指标均符合要求。

1.9.4.2.日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

(1)安装时

(2)移动位置时

(3)进行可能影响校准结果的维修或维护后

(4)监测仪暂停工作一段时间后

(5)有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

(6)超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

1.9.4.3.质量检查

接受甲方及其委托单位和人员的质量检查。

- 1.9.5.系统设备维修要求

1.9.5.1.维修更换工作要求

负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修更换费用计算在运维报价中。

1.9.5.2.设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试。

- 1.9.6.运维记录

日常运行管理相关记录至少包括：

- (1)空气自动站运行维护记录表

- (2)颗粒物监测仪校准检查记录

(3)气态污染物监测仪校准检查记录

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录表。

(5)空气自动监测系统备品备件管理记录表

(6)空气自动站主要消耗材料使用登记表

(7)多点线性校准表格。

(8)空气自动站室内外环境记录

(9)标准物质使用记录。

(10)空气自动监测系统仪器资料保管清单

(11)数据审核记录

(12)量值传递/溯源及标准设备检定校准记录。

- 2、站点预防性维护

- 2.1采样管路每年清洗四次，清洗后检查管路密封性。

2.2气路支管（四氟管）3个月检查一次，对不符合要求的及时更换。

2.3数据采集系统及仪器的散热风扇和除尘海绵每1个月至少清洗1次。

2.4子站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。

- 2.5每月检查抽气泵抽力。

- 三）针对性检修（紧急维护）

- 1、4小时内达到故障现场，8小时内解除紧急维护故障。

2、8小时内不能解决的问题，常规空气站需提供同品质的备用仪器，并在10个工作日内将故障仪器维修完毕，更换回子站。

3、故障排除或使用备用仪器使子站运转正常后，应及时通知甲方，并提供相应记录。

- 四）日常备件更换要求

- 1、气态监测仪器更换频次

空调每年检查是否加氟

- 2、颗粒物监测仪器更换频次

颗粒物接收头每月更换一次

颗粒物PFU（旁路过滤器）每季度至少更换一次

颗粒物纸带不足一周应及时更换，不得出现因纸带未及时更换产生的停机事故

颗粒物采样泵活塞根据仪器视运行情况至少1年更换一次

- 颗粒物DHS系统每3个月维护一次

3、每季度提交本季度耗材及维修配件记录，重大维修件更换需双方现场确认。

- 4、所有配件均需要使用原厂耗材配件（进口设备需进口件）。

- 五）质量控制

- 1、传递和标定周期

1.1用于校准的仪器设备每年维护两次。每年更换一次药剂。校准器准确度：

满量程的±1%，线性：满量程的±0.5%，重现性：满量程的±0.2%。

1.2用于校准流量的流量计每年送国家有关部门进行质量检验和标准传递。

1.3温度显示及控制装置、流量显示及控制装置、气压检测装置和压力检测装置每年校准一次。

1.4标准气象传感器每年至少1次送往国家有关部门进行质量检验和标准传递。

- 1.5各项检验结果、资质证明需及时提供甲方存档。

- 2、监测仪器设备的校准

2.1每月对颗粒物仪器流量进行检查，每年标准膜校准不少于4次。（标准膜运维商提供）

- 2.2每三个月进行一次精密度审核，半年进行一次准确度审核。

2.3零点漂移：＜1ppb/24h，标度漂移：±1%读数/24h，响应时间：＜20s

（0～95%），线性：满量程的±1%，精密度：读数的1%，多点校准系数大于0.99，斜率在0.99~1.01之间，截距在±1%满量程范围内。

2.4保证各站点所用标气为采购于生态环境部标准物质研究所，并在有效期内使用。

3、协助保障国家站平台和市、辖市站信息平台数据通讯正常，数采设备的运行维修维护，安全监控、门禁、无线通讯、内部温湿度控制装置等设备及配套设备的一切保养维护维修工作及相应的维修、通讯费用。

- 4、保障气象设备的运行正常。

- 六）记录要求

- 1、各项记录按要求及时交由甲方。

1.1每周及时更新站点巡检记录。

1.2每季度上交一次多点校准及性能核查记录。

1.3每半年上交一次站点运行小结。

1.4每年上交一次耗材用品使用情况和年度小结。

1.6及时按甲方的要求提供其他临时性记录和总结。

2、各项记录要求，字迹清晰，各项参数记录详细，能够反映出维护方具体所做的工作。

3、各项检验检测报告需提供原件，由甲方复印后存档。

4、子站数据及运行状况不得提供给其余单位或个人。

- 七）绩效考核

1、运维单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省淮安环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，在质控检查中因技术不熟练、运维不到位等技术维护问题出现的不合格，每次依据情况扣除运维款的1%-5%。

2、运维单位按照相关规范进行在线率和有效率统计规则进行年度运维考核统计，必须达到在线率≥90%，有效率≥80%，若年度运维在线率在80%—90%之间或有效率在70%-80%之间，扣除运维款10%，若年度运维在线率≤80%或有效率≤70%，扣除运维款20%。若年度运维在线率≤70%或有效率≤60%，甲方有权终止合同并追究相关损失赔偿。

3、使用非原装耗材配件且影响仪器性能5000元/次，使用非原装耗材配件未对仪器产生较大影响的视情况扣除1000-5000元/次，未使用生态环境部标准物质研究所的标准气扣除1万/站。

4、运维单位应每月总结，每季度以PPT形式向业主方汇报本季度工作情况、成效以及存在的问题原因分析，并提出下一阶段的工作改进措施及建议，运维过程中未明确事宜，应按照国家及省市相关技术规范或者地方标准要求执行，拒不执行且产生较大质量影响的，应约谈运维单位负责人并有权终止合同。

八）至少提供2名专业运维人员及1辆专用运维车，1名数据审核和报告分析人员（运维和报告分析人员需分开，不可公用）数据审核和报告分析人员每天负责审核数据，监督站点状况，同时提供运维报告，定期多参数监测数据进行分析，确保数据稳定，配合业主完成大型多参数站数据分析报告。

- 三、技术报告编制要求

工作内容：

1、颗粒物污染特征分析。不同季节的颗粒物污染特征（包括年变化、月变化、日变化等，不同污染条件下颗粒物的生消过程，与其他污染物之间的关系等）分析，以及气象条件对其影响。

2、臭氧及VOCs污染特征分析。基于监测数据，厘清淮安市光化学污染态势，分析其浓度水平、化学组分及时间变化规律等，判断出污染源的变化特征。

3、臭氧成因诊断。对于淮安市本地的臭氧污染特征，结合气象要素和前体物浓度与组成信息全面诊断其成因，并借助基于观测的模型（OBM）绘制EKMA曲线，判断当地的臭氧生成受何种前体物主导。

4、VOCs及臭氧来源分析。利用示踪物法、物种比值等多种方法，查明淮安市大气VOCs的主要来源。另外，全周期综合性分析报告中，利用受体模型（PMF）进行VOCs来源分析，定量计算各类源对淮安市大气环境VOCs的相对贡献及其时空分布特征。

- 5、技能培训。每个周期内至少组织一次相关培训（允许网络培训）或专家指导，内容应包括介绍项目设备最新运用情况、优质的分析报告及最新的研究成果，应至少对我中心一名专业技术岗位人员进行培训，使其能熟练掌握相关技能。

成果要求：

1、每个运维周期内，应结合超级站运行优化情况及综合数据分析情况，至少形成2个以上科学成果。

2、12份空气质量月度预测及分析和颗粒物、VOCs特征及来源解析报告；

- 3、颗粒物、VOCs技术分析报告，包括4份季度报告、1份半周期（6个月）报告、1份全周期（12个月）报告；

- 4、专项报告中涉及到长周期空气质量走向预测及颗粒物、VOCs源解析部分的技术支持及报告。

- 四、走航自动监测服务要求

中标供应商应有自有走航监测车。

走航的日期根据实际需要提前一天通知服务提供商，走航的区域、路线当天确定，每次走航时间根据实际需要决定，最终根据实际走航天数支付费用。

走航项目可根据实际需求选择VOCs、颗粒物雷达、常规6参数、道路积尘的一种或多种（如两辆车走航，使用次数为2次），也可根据实际情况合并使用走航次数开展中长期连续走航。

每次走航后3日内提供当次走航的分析报告。颗粒物激光雷达走航结束后提供激光雷达走航溯源分析报告，建立颗粒物污染源台账，附现场照片，标注污染源区域分布。VOCs走航结束后提供VOCs走航溯源分析报告，总结走航高值区域分布情况，并对高值区域VOCs种类占比贡献进行分析。

第六章   投  标  文  件  格  式

【正/副本】

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

地    址：

二〇二四年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏省淮安环境监测中心：

关于                     采购项目（项目编号： JSZC-320800-JSJH-G2024-0027）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本： 份 副本： 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的，其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三，必须提供）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（出具加盖单位公章的复印件）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报予相关部门进行严肃处理。

六、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

八、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（格式自拟，加盖投标人公章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            （盖章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏省淮安环境监测中心：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏建昊工程咨询有限公司组织的（项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0027）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏省淮安环境监测中心：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0027 ）          采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：                （盖章）

日期：       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致江苏省淮安环境监测中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.           （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省淮安环境监测中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。