滨海县人民医院术中神经检测仪等

设备采购项目

项目编号：JSZC-320922-JSHY-G2025-0010

代理机构编号：1009-2541HOLLY11D

招  标  文  件

| 采购人： | 滨海县人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年1月 |

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  评标方法和标准	26

第四部分  采购需求	31

第五部分  合同格式及条款	52

第六部分  投标文件格式	58

第一部分  招标公告

项目概况 滨海县人民医院术中神经检测仪等设备采购项目的潜在投标人应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年2月8日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320922-JSHY-G2025-0010

项目名称：滨海县人民医院术中神经检测仪等设备采购项目

预算金额：1148万元（采购包1：155万元；采购包2：163万元；采购包3：550万元；采购包4：280万元；）

项目需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 （台） | 预算 (万元) | 最高限价 （万元） | 质保期 | 交货期 (天) | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术中神经检测仪 | 1 | 75 | 75 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 超声骨刀 | 1 | 80 | 80 | 3年 | 90天 | 是 |
| 2 | 超广角眼底照相机 | 1 | 150 | 150 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 非接触眼压计 | 1 | 13 | 13 | 3年 | 90天 | 是 |
| 3 | 三维C臂机 | 1 | 550 | 550 | 3年 | 90天 | 是 |
| 4 | 化学发光分析仪 | 1 | 60 | 60 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动凝血分析仪 | 1 | 60 | 60 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 | 120 | 120 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 40 | 40 | 3年 | 90天 | 是 |

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

- （一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

- （二）其它：

（1）根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

（2）根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

（3）投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：

a.供应商须提供进口产品制造商出具的授权函扫描件；

b.进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件；

c.投标人取得的进口产品代理证书扫描件。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”

方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”

自行免费下载招标文件。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2025年2月8日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

4.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

5.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

6.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：滨海县人民医院

- 地址：滨海县海滨大道299号

- 联系方式：0515-84222979

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

- 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

- 联系方式：025-52278761

- 传  真：025-52278761

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

- 电话： 15189217050

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照苏招协【2022】002号文收费标准的27%收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目履约保证金的数额为合同金额的10% |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8根据投标产品类别，投标人具有所有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

11.1.9根据投标产品类别，提供所有所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

11.1.10投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：

a.供应商须提供进口产品制造商出具的授权函扫描件；

b.进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件；

c.投标人取得的进口产品代理证书扫描件。

注：以上证明材料均需加盖投标单位公章。

11.1.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2质保期（提供的承诺函（格式自拟））

11.5.3项目实施方案

11.5.4人员配备方案

11.5.5售后服务方案

11.5.6项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

11.5.7应急保障方案

11.5.8项目培训方案

11.6商务文件

11.6.1投标人(或供货商、厂商)承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费按发改价格参照苏招协【2022】002号文收费标准的27%收取，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内（《中标通知书》发出之日起三十日内）与采购人签订合同的，采购人有权取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.3 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.4 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.5中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、履约保证金

34.1中标供应商在领取中标通知书后15日内，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。

34.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（履约保证金的50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013

34.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

34.4履约保证金的退还：

34.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

34.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后60日内。

34.4.3条件：按合同要求全部履约完成或经采购人验收合格同意。

34.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

34.4.5逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按银行同期利息标准支取利息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑人必须提供投标人为其缴纳的在职社保证明，质疑超出采购代理机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。质疑期外的任何时间对招标文件提出疑义的或未按上述要求提交的质疑函，采购人或代理机构有权不予受理。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 售后服务要求

38、售后服务要求

38.1 在招标文件规定的免费质量保修期内，投标人应对招标范围内所有损坏的货物及零部件修理或更换，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

38.2 免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，24小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障 4 小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

38.3在免费质量保修期满后，如招标人仍要求供应商提供相关服务，投标人仍可提供服务，服务费用以重新招标的结果执行。

38.4如技术参数中对售后服务时间有明确规定的，按其规定的时间执行。

- 有关说明

39、有关说明

39.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

39.2在产品验收合格之前，所有安全责任由中标人负责。

39.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、行政审批局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、行政审批局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

39.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

39.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

39.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至五年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

39.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

- 十二、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 技术参数>中技术参数和要求的，得34分； “技术参数”中带★的条款，每有一项不满足作无效投标文件处理 1、“技术参数”中的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣1分，扣完为止。 - 2、“技术参数”带▲的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣3分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 （2）投标人根据技术参数要求提供相关证书及证明材料，未提供的不得分。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 | 34分 |
| 产品业绩 | 投标人自2021年01月01日（以合同签订时间为准）以来完成过类似业绩的，有1项得0.5分，本项最高得6分。（投标时须提供合同和验收报告扫描件，提供不全的或未提供的本项不得分）。如合同和验收报告均未体现货物名称以及品牌型号的，还须提供业绩发包方出具的证明扫描件并加盖单位公章。 | 6分 |
| 免费质量保修期 | 在项目需求原质量保修期基础上每增加1个月的得1分，最高得12分。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 | 12分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等；管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得3分，管理及专业实施人员配备基本符合本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备低于本项目需求的得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括自然灾害等突发不可预见的紧急情况；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置等；方案全面优于本项目需求的得3分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案低于本项目需求得1分；未提供不得分。 | 3分 |

说明：

1.小微型企业价格扣除

在货物采购项目中，货物由小微型企业制造，即货物由小微型企业生产且使用该小微型企业商号或者注册商标；

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政府采购落实绿色采购政策，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》。

6.政府采购落实信用报告政策，对提供符合要求信用报告的供应商给予相应优惠政策，依据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》。

7.政府采购落实“政采贷”政策，并配合采购人和供应商办理“政采贷”业务。依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》。

8.依据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

9.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 采购需求

- 【一】 采购需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 （台） | 质保期 | 交货期 (天) | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术中神经检测仪 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 超声骨刀 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
| 2 | 超广角眼底照相机 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 非接触眼压计 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
| 3 | 三维C臂机 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
| 4 | 化学发光分析仪 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动凝血分析仪 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |
|  | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 3年 | 90天 | 是 |

01包 术中神经检测仪等

本包核心产品为术中神经检测仪

一 术中神经检测仪

（一）功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

（二）技术参数：

（1）放大器

▲1、通道数不少于32通道，防液体设计。

2、灵敏度：EP：0.01uV—20mV，40级可调

EMG：10，20，50，100，200，400uV，1，2，5mV每格可调

3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3kHz可选

4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，90Hz可选

5、陷波：50或者60Hz

6、隔离模式抑制比：>115dB

7、共模抑制比：>110dB

8、连接类型：通过TCP/IP协议，网线与计算机连接

9、输入阻抗（共模模式）：>105MΩ

10、噪声：<4uV

11、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

12、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联

13、A/D转换：≥16位

14、采样频率：≥25 kHz

15、扫描速度：1-1000mS/D，21级可调，

（2）电刺激器（必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能）

▲1.独立、专用恒流电刺激器

1.1刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（1-38Hz）， 脉冲宽度为50-900us。

1.2高电流输出——每个高电流输出范围为0-100mA，400Vmax.20mA以下精度为0.5mA，20mA以上精度为1mA。

1.3低电流输出——低电流输出范围0-5 mA，误差0.1 mA

1.4刺激脉冲宽度：50uS、100 uS 、200 uS 、300 uS 、900 uS

▲1.5自动保护功能：输出范围最大承受电压380V，超载自动保护。

▲1.6实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况

▲2.独立、专用恒压经颅电刺激器

2.1经颅电刺激：4个恒压电刺激输出

输出范围为 0-1000V，最大1500mA, 精度为2V

脉宽：50uS、75 uS可选，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲

（3）声音刺激器

1、测试：左，右，或双耳。

2、刺激声强范围：-10-80dB nHL范围内分档可调，调节步长1dB。

3、刺激频率为：0.5pps-30pps(脉冲/秒)范围内分档可调。

（4）视觉刺激器

1、图形模式：≥0.25英寸黑白方块横条、竖条、棋盘格

2、刺激视野：全视野、半视野（左半、右半、上半、下半）、1/4视野（左上、左下、右上、右下）

3、屏噪声：0-55dB。

（5）软件功能要求

1、监测项目至少包括:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

2、可多项目同步监测，如脑电、诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。

3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。

4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

5、诱发电位功能：多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。

6、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析。

7、专业趋势图分析功能，可有效掌握手术进程。

▲8、软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰。

9、20种以上数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。

10、具有各种监测模式，可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限。

11、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

12、任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能。

13、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。

二 超声骨刀

（一）设备名称：超声骨科动力系统

（二）设备用途：适用于骨科，脊柱外科，颌面外科，口腔科等骨组织相关类手术。

（三）产地：原装

（四）产品配置及主要技术参数：

1 主机

1.1主机重量：≤12kg，轻便小巧，方便移动，方便手术室布局。

▲1.3超声工作频率：≤30kHz

1.4控制台：必须为台式机，节省手术室空间且携带搬运方便

1.5功能：利用超声完成骨组织的切割和破碎功能，同时具备冲洗的功能；

▲1.6输出超声电功率:≥130W，功率可调节；

▲1.7超声最大振幅：≤130um，超低振幅能够保证骨切割的精确性，更有效保护神经和血管不受意外损伤；

1.8自由选择注水量：注水量不小于67 ml/分钟；

1.9冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面，冲洗流量可调节；

1.10显示和控制方式：通过触摸屏（键）调节所有参数；通过液晶屏显示，具有自动记录手术时间功能；

2 手柄

2.1.手柄换能器：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切骨，无旋转；

2.2.手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头；

▲2.3.手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。

2.4.手柄重量：≤110g，便于术者长时间操作，减轻手部疲劳。

2.5.手柄导线长度：≥4.5m。

3 刀具

3.1刀头材质：采用钛合金材料，坚固耐磨，满足手术要求；

3.2刀头安全性设计：钝性刀头设计，无锐齿，防止锐性划伤软组织；

3.3至少4种注册刀头可满足不同手术场合和部位，适用于各种精准手术使用；

▲3.4冲洗模式：手机及刀头中心冲洗，切骨手术中持续冲洗，可冷却刀头，减少术中刀头折断，减少切面的热损伤，使切骨更润滑；设有最低灌注保护冲洗量，冲洗量可调节

3.5切骨刀头厚度为5mm-6.4mm,厚薄适中，不会对软组织造成划伤又可有效保留骨质。

3.6磨骨刀头磨面1.8mm×1.3mm，且只有一个磨面，在保证精细磨骨的同时有效保护周边软组织。

3.7切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。

02包 超广角眼底照相机等

本包核心产品为超广角眼底照相机

一 超广角眼底照相机

（一）配置：全配置，另含手持视网膜镜及读图客户端，开放DICOM端口。

（二）参数：

▲1、虹膜后虚焦点超广角成像技术，非接触、一次扫描、无需拼图即可获得超广角200°的眼底图像。

▲2、免散瞳，瞳孔直径最小2mm即可成像。

3、通过眼位引导，可获得200-240°更大范围的图像。

4、两种拍摄功能超广角彩照、超广角自发荧光两种功能。

5、成像模式：可自动拍摄或手动拍摄成像。

6、成像时间：小于0.4s。

▲7、利用红、绿两种激光成像分层扫描，支持疾病的监测、诊断和分层分析。

‐绿激光532nm：显示视网膜神经层至RPE的信息，同时用作自发荧光的激发光源。

‐红激光633nm：显示视网膜深层RPE至脉络膜的信息。

8、图像分辨率：14μm。

9、具备完善的读图系统：

‐具备分层功能，红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜。

‐具备3D立体视图演示功能，模拟眼球立体动画，支持白内障和屈光不正的患教演示。

‐具备读图放大镜视图功能，支持图像局部放大。

‐测量和注释功能，支持距离，面积，杯盘比测量以及标记功能。

‐图像可立即传输和存储，可用于远程医疗合作。

‐开放DICOM接口，可连接医院信息系统。

‐配置扫码输入病历信息系统。

10、激光级别：安全激光-1级。

11、系统电压：EU/AU；200-240V at 50/60HZ，1.5A

12、消耗功率：最大500W

二 非接触眼压计

1、类型：非接触型

2、测量范围：0-60mmHg，30mm/60mm间自动切换

3、测量模式：全自动/自动/手动

▲4、全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动

▲5. 具有自动眼球跟踪技术

6、工作距离：≥11mm

▲7、左右眼切换：自动

8、下巴托调节方式：电动调节

9、固视系统:：具有内外固视灯

10、安全系统：具有电子自动止动系统

11、出错视频提示

12、高眼压警告提示

13、移动范围：前后：≥40mm ；左右：≥90mm；上下：≥30mm

14. 精确度：0.1mmHg

15、打印：热敏打印 自动切纸

16、数据接口至少包含：USB ；RS-232C ；LAN

17、显示器：≥5.7英寸（14.5cm）；彩色液晶屏；可倾斜

18、显示时限：至少包括4档（5'/10'/15'/关闭 ）

03包 三维C臂机

- 参数要求

1 功能需求

1.1 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能及血管减影功能。

2 主要技术规格和要求

2.1 C型臂架构

2.1.1 垂直升降 ≥450mm

2.1.2 水平移动 ≥200 mm

▲2.1.3 沿轨道旋转 ≥196° (-98° to + 98°), 电动旋转

2.1.4 轴向旋转 ≥±220°，电动旋转

2.1.5 左右摆角 ≥±10°

2.1.6 影像增强器到焦点距离 ≥1160 mm

▲2.1.7 C臂开口径 ≥936 mm

2.1.8 C臂深度 ≥740 mm

2.1.9 一体化手控式刹车系统 是

2.1.10 C形臂方位运动电磁阀控制开关 ≥4个

2.1.11 平板侧有手柄可辅助摆位 具备

2.1.12 中心结构，滑环式轨道运动，中央控制阀结构（非L型托臂式结构） 具备

2.1.13 色彩引导运动控制 具备

2.1.14 C臂无线缆设计，防止干扰三维扫描 具备

2.2 X线发生器

▲2.2.1 最大输出功率 ≥25KW

2.2.2 发生器频率 ≥50KHZ高频/多脉冲处理器控制

2.2.3 最大电压 ≥125KV

2.2.4 透视最大电流 ≥250mA

2.2.5 脉冲透视最大电流 ≥250mA

2.2.6 最大脉冲频率 ≥30帧/秒

▲2.2.7 最小脉冲频率 ≤0.5f/s

2.2.8 单幅点片最大电流 ≥250mA

2.2.9 最小曝光时间 ≤5ms

2.3 球管

2.3.1 球管类型 旋转阳极

2.3.2 球管大焦点 ≤0.5mm

2.3.3 球管小焦点 ≤0.3mm

2.3.4 阳极热容量 ≥365KHU

▲2.3.5 阳极散热率 ≥91KHU/min

2.3.6 阳极靶角 ≤10º

2.3.7 球管热容量 ≥10.8MHU

2.3.8 球管转速 ≥10800转/分钟

2.3.9 阳极滤过片（列出材料类型） ≥ 2.5 mm Al ， 0.1mmCu

2.3.10 球管散热方式：主动水冷内循环散热系统

2.4 平板探测器

▲2.4.1 平板成像大小 ≥30cm*30cm

▲2.4.2 图像采集矩阵 ≥1952×1952

2.4.3 图像采集灰阶 ≥16bit

▲2.4.4 像素尺寸 ≤152µm

2.4.5 数字图像旋转角度 ≥±360°

2.4.6 平板放大等级 ≥3级

2.4.7 DQE ≥72%

2.5 准直器及滤线栅

2.5.1 矩形准直器 具备

2.5.2 狭缝准直器 具备

2.5.3 狭缝准直器非对称调节 具备

2.5.4 无射线数字图像旋转 具备

2.5.5 滤线栅栅比 ≤1/17

2.5.6 滤线栅密度 ≥70线/厘米

2.5.7 滤线栅可拆卸 具备

2.6 监视器

2.6.1 监视器 ≥19”TFT高分辨率医用显示器2台

2.6.2 最大分辨率 ≥1280 × 1024

2.6.3 最大亮度 ≥650cd/cm2

2.6.4 可视角度 ≥±178°

2.6.5 对环境光亮度自动补偿功能 具备

2.6.6 监视器可旋转，方便不同角度观察影像(注明旋转角度) ≥240°

2.6.7 配备原厂显示器台车 具备

2.7 二维数字图像处理

2.7.1 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 具备

2.7.2 实时边缘增强功能 具备

2.7.3 实时自动、手动窗位调整功能 具备

2.7.4 实时动态降噪功能 具备

2.7.5 实时去除运动伪影功能 具备

2.7.6 实时金属修正功能 具备

2.7.7 实时软组织修正功能 具备

2.7.8 自定义曝光程序 ≥200个

2.7.9 窗位调节功能 ≥6个自定义窗位调节范围

2.7.10 边缘增强功能 ≥3个自定义边缘增强范围

2.7.11 图象同屏显示 ≥16幅

2.7.12 图像剂量三级可调 具备

2.7.13 最后一幅图像自动冻结功能LIH 具备

2.7.14 窗口操作界面 具备

2.7.15 图形化显示按键 便于理解及操作

2.7.16 光盘刻录功能 具备

2.7.17 UPS不间断电源 具备

2.7.18 操作系统 最新Win7系统，64bit处理器，≥4G内存

2.7.19 台车工作站与C臂之间单根线连接 具备

2.7.20 台车工作站与C臂之间连接线长度 ≥7m

2.7.21 智能一点清算法：针对单个感兴趣区域调整剂量控制和对比度增强；通过焦点适应功能，可将剂量控制焦点置于所选区域内；单独调整感兴趣的区域内图像亮度和对比度。

2.7.22 智能导针导航功能。

2.7.23 全脊柱成像（长骨拼接）。

2.7.24 血管介入软件包。

2.7.25 肺结节成像专用图像处理程序（胸外科、呼吸内科）。

2.8 CT断层扫描功能

2.8.1 三维采集为CT等中心采集 具备

2.8.2 等中心旋转角度 ≥196°，保证信息完整，图像无失真

2.8.3 三维CT扫描时间 ≤30秒

2.8.4 CT断层扫描投影数 ≥400个投影

2.8.5 三维容积像素 ≥512x512x512

2.8.6 断层扫描中的机械运动 球管和探测器为等中心运动，无上下运动以避免碰撞或运动伪影

2.8.7 CT扫描后自动显示三维断层图像与VRT图像 具备

2.9 三维CT扫描后处理功能

2.9.1 三维断层图像重建

2.9.1.1 触摸屏幕操作 具备

2.9.1.2 断层图像自由显示技术MPR 任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标（三维方位立方体图标）

2.9.1.3 旋转三个轴线显示任意方位的断层图像 具备

2.9.1.4 自由浏览任意轴线上的断层图像 具备

2.9.1.5 可自定义层厚与层间距 具备

2.9.2 三维容积重建技术VRT 具备

2.9.2.1 三维VRT图象可自由旋转 具备

2.9.2.2 三维VRT图像可自由缩放 具备

2.9.3 三维金属去伪影技术（MAR）。

2.9.4 磨玻璃结节三维重建增强程序。

2.10 图像资料存储系统

2.10.1 CD/DVD刻录功能 具备

2.10.2 Dicom发送功能 具备

2.10.3 Dicom打印功能 具备

2.10.4 Dicom工作表及MPPS功能 具备

2.10.5 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） ≥300000幅

2.10.6 具备USB导出功能 具备

2.11 操控部件

2.11.1 触摸屏控制面板尺寸 ≥12英寸

2.11.2 触摸屏控制面板分辨率 ≥1280x800 Pixels

2.11.3 同屏触控登记功能 具备

2.11.3.1 同屏触控登记新病人功能 具备

2.11.3.2 同屏触控急诊登记功能 具备

2.11.3.3 同屏触控预登记功能 具备

2.11.4 曝光参数设定 具备

2.11.4.1 同屏触控设定检查前曝光参数功能 具备

2.11.5 同屏触控图像后处理功能 具备

2.11.5.1 同屏触控HIS/RIS查询功能 具备

2.11.6 手闸曝光 具备

2.11.7 标准脚踏开关 具备

2.11.8 触摸屏上可与台车显示器同步显示图像 具备

2.11.9 C臂上具备同屏触摸控制装置 具备

2.11.10 显示器推车上具备同屏触摸控制面板 具备

2.12 其他

2.12.1 具备激光定位灯 具备

2.12.2 具备三维导航连接口 具备

2.12.3 整机原厂生产 满足

2.12.4 设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌

2.12.5 曝光剂量显示功能 满足

2.12.6 具备直观Ion支气管导航机器人接口。

3 骨科碳纤维手术床技术参数

1.技术参数

1.1床面板尺寸  ≥  2310㎜×510㎜

1.2背板尺寸 ≥    1150㎜×510㎜

1.3背板无金属长度  ≥  1150㎜

1.4床面距地高度（电动）  ≥  650～1010㎜

1.5床面升降行程（电动） ≥ 360㎜

1.6床面纵向移动行程（电动）   ≥ 200㎜

1.7床面头足倾角度（电动）   ≥ －22°～＋22°

1.8床面左右侧倾角度（电动） ≥ －21°～＋21°

1.9床面背板折角（电动） ≥ －18°～＋60°

1.10床面分腿板折角（可拆卸） ≥ －90°～＋16°

1.11床面分腿板摆角（可拆卸） ≥   0°～90°

1.12负重   ≥ 200㎏

2..性能

▲2.1精密的微电机，电动齿轮啮合机械结构。

▲2.2床面板：采用碳纤复合材料制作，透视成像清晰无伪影；床面全碳素纤维碳素无金属长度为≥1150㎜，配上碳素纤维头托，床面无金属长度可达到1500㎜，满足三维及骨科导航系统全方位X光拍照。

2.3碳素纤维头架，采用碳素纤维材料制作，满足颈部、头部 三维C臂采集图像。

2.4.配置高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

2.5.可以配合进口或国产各品牌骨科三维C臂、骨科二维C臂、术中移动式CT、骨科导航系统、G型臂等X光拍片，开展骨科手术。

4 骨科碳纤维手术床配置清单

1.标准配置

1.1主机1台

1.2碳素纤维床面板1套

1.3床垫1套

1.4线控器1套

1.5肩侧垫1对

1.6身体绑带1套

1.7手托（含： 手固定带）1对

1.8输液支架1套

1.9麻醉屏架1套

1.10碳纤维头托1套

1.11移动边轨2套

1.12支撑架1套

2、选配件

2.1.碳纤维悬空骨科牵引架1套

2.2.悬空手托（含锁紧座1个）1套

2.3碳纤维可调脊柱架1套

2.4.碳纤维上肢手术板1套

二、03包另含相关配置要求

基因测序仪及配套试剂采购项目  1套

（一）基因测序仪设备参数

- ▲1获得NMPA批准的三类医疗器械注册证，可用于临床检测。在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。

- 2可开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。

- 3测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

- 4操作模式：支持单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序，以及混合读长的双载片混动上机测序等多种测序模式。

- ▲5采用四色荧光技术。

- ▲6芯片：单次可同时运行2张芯片。序列数目：单次运行两张芯片最高产出≥150M Reads数。

- 7数据量：单次运行最少可产出8G碱基数据，每24小时可产出96G碱基数据。

- ▲8自样品放入基因测序仪后，始终以原始序列为模板进行线性扩增。

- 9支持多种测序模式，支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE),至少包括PE50或SE100，需获得临床准入审批。(需提供医疗器械注册证或备案凭证)。

- ▲10SE100测序模式下，测序时长不超过5h。

- ▲11数据质量：使用标准文库≤100bp测序模式下，高于Q30的碱基百分比≥90%。

- 12采用规则阵列芯片技术。

- 13检测模式：可提供一键测序模式。

- 14操作界面智能交互，全流程动画指引，操作流畅，实时可视化。

- 15采用试剂预置设计，提升实验效率。

- 16仪器维护:测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

- 17控制电脑配置：内存≥64GB，机械硬盘≥6TB，操作系统：Windows 10或以上。

- ▲18操作环境涵盖范围：环境温度：19~30℃；相对湿度：20% ~80%RH；气压范围：70kPa~106kPa。

- ▲19额定功率≤1000 VA。

- 20可支持病原微生物宏基因组高通量基因检测（mNGS）和呼吸道感染病原微生物靶向高通量基因检测（tNGS）混样检测。

- ▲21病原微生物宏基因组高通量基因检测（mNGS）检测涵盖＞16000种病原微生物，＞30种耐药基因，＞280种毒力基因。

- ▲22呼吸道感染病原微生物靶向高通量基因检测（tNGS）检测涵盖＞230种呼吸道感染病原微生物，＞30种耐药基因，＞10种毒力基因。

- 23相关配套设备参数

| 产品名称 | 参数要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 冷藏冷冻箱 | 1、有效容积不小于260L 2、箱内温度4℃和-20℃ | 样本和试剂储存 |
| 纯水仪 | - 模块化设计 - 引导式菜单操作 - 袋式存储 - 滤柱芯片识别技术，可防误操作并实现可追溯性 | 实验用水 |
| 0.1-2μL 单道移液器 | 准确度：±12 to ±1.5% 精准度：≤6.0 to ≤0.7% | 吸液打液使用 |
| 0.5-10μL 单道移液器 | 准确度：±4.0 to ±0.5% 精准度：≤4.0 to ≤0.4% | 吸液打液使用 |
| 2-20μL 单道移液器 | 准确度：±4.0 to ±0.8% 精准度：≤3.0 to ≤0.4% | 吸液打液使用 |
| 10-100μL 单道移液器 | 准确度：±1.6 to ±0.8% 精准度：≤0.8 to ≤0.3% | 吸液打液使用 |
| 20-200μL 单道移液器 | 准确度：±1.2 to ±0.6% 精准度：≤0.6 to ≤0.3% | 吸液打液使用 |
| 100-1000μL 单道移液器 | 准确度：±1.0 to ±0.6% 精准度：≤0.45to≤0.25% | 吸液打液使用 |
| 1~10μL 八道移液器 | 准确度：<6.0 to <1.2% 精准度：+8.0 to +2.0% | 吸液打液使用 |
| 5~50μL 八道移液器 | 准确度：<2.5to <0.6% 精准度：+4.0 to +1.6% | 吸液打液使用 |
| 20~200μL 八道移液器 | 准确度：<1.5 to <0.6% 精准度：+3.0to +1.0% | 吸液打液使用 |
| 计时器 | 数字显示更清晰直观，内置大喇叭，声音洪亮， | 计算时间 |
| 温湿度计 | 温度范围-30℃~+50℃ 湿度范围 20%~200% | 监控温湿度 |
| 多管桌面混匀仪 | 可连续运转/点动 | 振荡混匀 |
| 复合转子离心机 | 通用性好、质量可靠 | 短速离心 |
| 离心机 | 适配1.5ml转子 | 管式离心 |
| 恒温水浴锅 | 可用于提取及样本灭活用 | 提取专用 |
| 基因扩增仪 | 基因扩增仪 | 样本扩增 |
| 1.2mL浅孔板磁力架 | 24头 | 磁珠纯化 |
| 1.5mL离心管磁力架 | 16头；16孔(凹） | 磁珠纯化 |
| 96孔磁力架 | 八排管 | 文库纯化使用 |
| 不间断电源 | 提供不间断电源电池组 | 提供蓄电 |
| 破壁仪 | 1、一次处理多管样品 2、20秒内能处理90%以上样本 3、最高转速6000rpm，最高震荡速度12.0m/s 4、 硬件稳固，配备红色紧急停止按钮 5、可在生物安全柜内处理样本 | 样本破壁 |
| ABSON TMR 恒温混匀仪 | 1、控温范围：高室温于5℃至100℃ 2、温度均匀性/稳定性：≤±0.3℃/±0.3 3、温度显示精度：0.1℃ 4、升温速度：<18min（从20℃～100℃） - 振荡转速范围：200-1500 rpm（步进 1 rpm） 6、振荡幅度与方式：2mm （水平回转） 7、超长时间设置:99h59min 8、最高温度:105℃ | 提取使用 |
| Qubit4.0 荧光定量仪 | Life Tech | 定量检测 |
| 数据分析一体机 | 1、功能可支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置。 2、▲与网络有物理隔绝，离线运行，实现本地化存储、分析、出具报告。 3、可提供与所投设备配套使用的病原相关分析软件≥2个，需提供医疗器械注册证。 4、▲可提供的病原分析软件有获得三类医疗器械注册证。 5、前置机CPU性能不低于i5 处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥512GB。 6、服务器采用可扩展处理器，CPU性能不低于6418H 2.1G 24核，数量不少于4块。 7、服务器硬盘：系统硬盘不低于960GB*2块，数据硬盘不低于3.84 TB*11块。 8、服务器内存≥768GB。 | 测序分析使用 |
| 扁平网线 | 千兆网线 |  |
| 抽湿机 | 1、除湿量：58L [1] 2、适用面积：50-70㎡ | 处理环境湿度过高的问题 |
| 靶向基因测序仪 | - 有效reads数在25M - 测序运行时长在5~8小时 - 适配数据分析一体机 | 测序分析使用 |

（二）配套试剂（tNGS） 试剂参数

- ▲1检测涵盖＞230种呼吸道感染病原微生物，＞30种耐药基因，＞10种毒力基因。

- ▲2肺炎支原体耐药基因23S rRNA位点数量≥4 个。

- 3可支持DNA/RNA病原微生物高通量检测。

- 4单个样本平均数据量≥1.5M reads。

- ▲5tNGS样本检测灵活, 单次运行可选择1~2张载片，单张载片支持样本量不少于45个样本；双载片模式支持样本量不少于90个样本。

- 6支持多种样品类型，可检测痰液、肺泡灌洗液、咽拭子、鼻拭子等呼吸道样本。

- ▲7运行时间：从标本进入检测流程到电子报告发出的时间≤10小时（病原微生物检测），其中测序时间≤5小时。

- ▲8目标病原体富集技术方法：超多重PCR技术。

- 9核酸提取或纯化试剂原理：磁珠法，磁珠吸附纯化得到所需的DNA/RNA 溶液。

- ▲10测序试剂检验原理：联合探针锚定聚合技术，测定装载在载片上的 DNA 纳米球携带的碱基序列。

- ▲11测序读长策略有多种可选，至少包括PE50、SE100、PE150 等，且试剂盒已获药监局批准可用于临床。需提供医疗器械注册证或备案凭证。

- ▲12序列数目：单次可同时运行两张载片，可达到≥160M有效Reads。

- 13测序质量：使用标准文库，在≤100bp测序模式下，90%以上的碱基比例可达到Q30。

（三）该设备配套所有试剂及耗材价格总和不得超过本院该检测项目收费标准的23%。

04包 化学发光分析仪等

本包核心产品为全自动生化分析仪

【1】化学发光分析仪

1 采用免疫化学发光法

2 检测速度≥200测试/小时

3 最快首个结果时间≤11分钟

4 同时可测免疫项目≥42项

5 ▲一次性tip头及反应杯避免交叉污染

6 ▲涵盖心脏标志物、甲状腺功能、性激素、代谢类疾病、贫血、糖尿病、肿瘤、传染病、药物监测等，可在省平台采购。

7 支持多种规格原始管上样功能 (直径≤16mm)。

8 具有自动冲洗、自动稀释功能及自动再检功能，探针具有防撞保护功能、防堵功能

9 样本液面检测、凝块检测、气泡检测以及样本量不足检测

10 ▲可在运行中不停机装载卸载试剂耗材

11 试剂位≥42个

12 试剂在机稳定性最长可达90天

13★所投设备试剂必须开放，投标时须提供承诺函，试剂不开放视为验收不合格。

【2】全自动凝血分析仪

1速度至少包括：PT≥400 tests/h；PT and APTT≥400 tests/h；DD≥200 tests/h

2检测方法学至少包括：凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法

3检测项目至少包括：

3.1凝固法：PT、APTT、Fbg（form Clauss-Method or PT derived）、TT、LA、PC、外源性因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）等；

3.2发色底物法：AT-Ⅲ、PLG、α2-AP、PAI、PS、凝血因子ⅩⅢ、肝素等；

3.3免疫法：D-Dimer、FDP、VWF：Ag、vWF:Rco等；

3.4凝集法：血小板聚集；

4多波长测定至少包括：405，660，800nm，340，575nm

5样本分析前状态监测功能至少包括：提示溶血、黄疸、脂血的标本，以便于特殊处理

6 CV值：PT＜2%、APTT＜2%、FIB＜4%

7采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，连续循环进样

8具有自动稀释及连锁检测功能

9试剂位≥45个，具有冷藏功能，温度≤10º℃

10检测通道≥20个，所有通道不同方法学均可通用

11具有开放的试剂程序

12可随时、随机插入急诊样本有预留急诊位，≥5个

13 WINDOWS操作界面:简便、直接，可随时观测仪器的检测情况

14试剂加样针与样本针分开，≥2根试剂针，≥3根样本针，样本针标配盖帽穿刺功能，试剂15针具加热功能

16应具备条码扫描设备及管理功能

17★所投设备试剂必须开放，投标时须提供承诺函，试剂不开放视为验收不合格。

【3】全自动生化分析仪

1工作速度：光学比色速度≥ 2000测试/小时；ISE≥800测试/小时

2同时分析项目数：≥ 70项

3分析方法：终点法、两点法、速率法等方法

4检量波长：至少包含12种波长（340、405、450、480、505、546、570、600、660、700、750、800）

5必须有405mm波长.

6反应时间：3-10分钟，反应时间可调

7稀释复查：样本预稀释自动复查，校准品有自动稀释功能

8分光系统: 光栅后分光系统，凹面蚀刻光栅保用10年以上

9反应温度：水浴恒温方式，控温精度37℃±0. 1℃

10吸光度线性范围：0-3.0ABS

11光源：卤素灯,每只寿命≥1500小时

12加样针具有安全保护装置：探针防撞装置，液面自动探测

13具有对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能

14样品量：1.5-35ul，加样精度高，样品量要达到0.1 ul步进

15试剂量：20ul -180 ul ，以1 ul 步进

16反应液量：100-250ul.

17反应杯：UV塑料制

18试剂位：双试剂≥70个

19具有急诊随时插入功能

20样本装载：多种规格原试管或样品杯可混合使用

21进样方式：轨道式进样，并具有样品架避让快速通过功能

22搅拌系统：非接触式超声波搅拌

23★所投设备试剂必须开放，投标时须提供承诺函，试剂不开放视为验收不合格。

【4】全自动血细胞分析仪

（1）检测参数：≥32个

（2）直方图：≥4个

（3）散点图：≥9个

（4）检测速度：≥100样本/小时

（5）检测光源：必须采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点

（6）检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

（7）有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

（8）▲白细胞计数：

1.应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术

2.标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数

（9）白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行

（10）低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。

（11）血小板计数：使用DC方法进行血小板的计数

（12）▲体液检测功能：

1.体液检测速度：≥40样本/小时

2.可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

3.可以对体液中的白细胞分类

4.具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能

5.体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L

（13）血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物

（14）进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

（15）▲样本用血量：

1.全自动进样模式时用血量≤88微升

2.开盖模式时用血量≤88微升

3.末梢血预稀释模式用血量≤20微升

（16）检测模式：≥2个

（17）自动进样架装载量：≥100样本

（18）数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制

（19）▲质控品、校准品：定期提供原厂配套的、在中国SFDA注册的高、中、低值全套质控品和校正品。可单独提供体液质控品。

（20）实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准

（21）线性范围（静脉血）

1.白细胞：0-440 *109/L

2.红细胞：0-8.6 *1012/L

3.血小板：0-5000 *109/L

（22）正确度（静脉血）

1.白细胞：≤3.0%

2.红细胞：≤2.0 %

3.血红蛋白：≤2.0%

4.血小板：≤5.0 %

（23）操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上

（24）系统扩展性

1.仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机

2.可扩展为双机或立式血流水线

3.立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接

4.立式流水线可根据实验室地形直角转弯

（25）质控文件：≥99个

（26）自动复检功能（Repeat）：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

（27）自动复检功能（Rerun）：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

（28）自动复检功能（Reflex）：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预。

（29）、流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

（30）★所投设备试剂必须开放，投标时须提供承诺函，试剂不开放视为验收不合格。

【二】其他要求

- 1. 签定合同日期：自中标通知书发出之日起30日内。

2.交货期：签订合同后为3个月内完成供货、安装、调试。

3.付款方式：（根据采购文件具体需求，付款方式分别如下）

（1）质保期3年及以下：签订合同后采购人支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的100%。

（2）质保期4年：签订合同后采购人支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的95%，满四年支付至合同金额的100%。

（3）质保期5年：签订合同后采购人支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的90%,满四年支付至合同金额的95%,满五年支付至合同金额的100%。

注：中标供应商在采购人支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保采购人的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标供应商未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为中标供应商无条件放弃预付款，付款方式调整为采购人验收合格后直接支付至合同金额的50%。

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

5.后期项目验收：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

6、售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

6.1免费质保期内提供7×24小时服务，接到故障报修后1小时内做出响应，24小时内应派专业技术人员到达现场。一般故障 4 小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。投标人需提供售后服务方案，售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

6.2投标人负责完成货物安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

6.3投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本货物系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

- 7、货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

8、如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统需安装投入，中标人须无条件免费开放接口接入。

- 9、货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担 。

- 【三】质量要求：

3.1.质量等级为“合格”,并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

3.2.投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

3.3.投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3.4.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.5.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.6.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.7.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.8.所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

3.9.招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，另交监管部门处理。

3.10.投标人提供的货物及服务必须按照采购人要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由投标人承担。如中标供应商未能按上述需求免费接入对应系统，则视为中标供应商违约，由采购人自行接入，采购人有权扣除所有货款。

3.11.投标人投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有投标人自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为中标供应商违约，相关违约责任由中标供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

- 【四】特别说明：

4.1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

4.2.报价含交付使用前一切费用；本次招标不接受选择性报价。

- 【五】免费质量保修期：

本项目免费质量保修期为按照招标文件技术参数中免费质量保修期要求执行。如生产厂家规定的质量保修期限大于该期限，按生产厂家规定执行。签订合同时以投标人承诺的质保期为准。

第五部分  合同格式及条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________________________圆（￥_______________元）人民币。

2.2本合同金额包括但不限于：货物本身、场所改造、安装调试、运输、培训、人工、服务、税金、相关辅助设施以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质保期

7.1 质保期（自交货验收合格之日起计）：根据采购文件具体需求

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：签订合同后为3个月内完成供货、安装、调试。

8.2交货方式：送货上门

8.3交货地点：滨海县人民医院（具体放置位置由甲方指定地点）

九、货款支付

付款方式：（根据采购文件具体需求，付款方式分别如下）

1、质保期3年及以下：签订合同后甲方支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的100%。

2、质保期4年：签订合同后甲方支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的95%，满四年支付至合同金额的100%。

3、质保期5年：签订合同后甲方支付合同金额的30%作为预付款，验收合格支付至合同金额的50%，验收满一年支付至合同金额的70%，满两年支付至合同金额的85%，满三年支付至合同金额的90%,满四年支付至合同金额的95%,满五年支付至合同金额的100%。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后6个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方在签订合同前15日内未按上述要求提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式调整为甲方验收合格后直接支付至合同金额的50%。

指定银行明细：

十.税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__24__小时内到达甲方现场，并在48小时内解决质量及故障问题。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担所产生的一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为根据招投标文件要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的货物，乙方应提供终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

11.6售后服务：乙方须按招标文件要求和投标文件的承诺执行。

11.7 乙方提供的货物及服务必须按照甲方要求接入医院HIS系统或其他数据接入及提取系统，上述接入费用由乙方承担。如乙方未能按上述需求免费接入对应系统，则视为乙方违约，由甲方自行接入，甲方有权将上述接入产生费用从货款中扣除。

11.8 乙方投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及基建、暖通等前期改造，则相关一切费用均有乙方自行承担，并包含在投标报价中，甲方不再另外支付。如因基建、暖通等改造导致工期延误，则视为乙方违约，相关违约责任由乙方承担，甲方有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十二、货物验收

12.1 甲方对乙方提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，不满足要求或标准的不予验收。

12.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十四、违约责任

14.1   1、单项货物逾期交付的，乙方应按单项货物中标金额每日历天 2% 向甲方支付违约金。

2、合同中单项货物供货逾期超过30个日历天的，视为单项违约，甲方有权终止单项设备供货，乙方应向甲方支付单项货物中标金额200%的违约金。

3、超过总金额50%以上货物逾期交付的视为总项目逾期，乙方应按合同总价每日历天1%向甲方支付违约金。

4、总项目逾期的，逾期交付超过30个日历天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

5、违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照14.1条款执行。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、其他

17.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式 伍 份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：以上合同版本作为合同签订时的正式文本，最终签订时详细条款需参照招标文件要求及投标文件的响应情况，合同条款中的付款方式及交货期不得出现偏离。

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

- 评审索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人(或供货商、厂商)项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

- 项目编号：

- 项目名称：

包号：第   包

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。