招　标　文　件

项目名称：泰兴市声功能区噪声自动监测系统建设项目

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2024-0048

泰州市泰兴生态环境局

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

二○二五年二月

第一章招标公告

项目概况 泰兴市声功能区噪声自动监测系统建设JSZC-321283-RTZX-G2024-0048招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-2-28 9：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2024-0048

项目名称：泰兴市声功能区噪声自动监测系统建设项目

预算金额：150万元

最高限价（如有）：150万元。投标总价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：在泰兴声功能区布设7个噪声监测点，利用噪声自动监测系统仪器对环境噪声连续数据采集、数据处理和分析。具体详见技术标准和要求。

合同履行期限：合同签订后5个月内完成招标文件要求的所有设备安装、调试、数据传输等工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有与本项目类似的噪声类监测业绩，投标时提供中标通知书和合同原件扫描件。

（2）中标后不允许将本项目分包、转包。

（3）本项目投标方必须承诺提供长期技术服务及本项目所有设备备品备件供应（不少于5年），提供承诺函原件扫描件。

（4）2021年1月1日以来投标人未因违法行为被国家或省级生态环境部门通报，提供承诺函原件扫描件。

三、获取招标文件

时间：2024-12-31－2025-1-7，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-2-28  9:00 （北京时间）

地点：苏采云。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

招标人：泰州市泰兴生态环境局

地 址：泰兴市文昌西路21号

联系方式：0523-87712146

2.采购代理机构信息

名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地　址：泰兴市科政路39号

联系方式：0523-87723388

3.项目联系方式

项目联系人：泰州市泰兴生态环境局 黄先生

电　话：0523-87712146

项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  成洁

电　话：0523-87723388

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 |  | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订后，预付合同总额的30%，其余在项目完成安装、调试、试运行、数据联网并验收合格后，支付至合同总额的90%；余额作为运维费和质量保证金，3年期满后一次性付清。款项由乙方按要求提供正式发票后，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第四章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定资格要求 |  | 见招标公告 |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年1月8日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人及以上单数。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 （2）金额：合同价的5% （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。 |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 核心产品 | 本项目核心产品为：环境噪声自动监测仪。 |  |
| 9.6 | 标的所属行业 | 工业。 |  |
| 9.7 | 补充条款 |  |  |
| 10.1 | 本项目招标代理服务费按照苏招协[2022]002号文件规定计算，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，招标人不另外支付。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括：本次招标范围内所需全部货物、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、运维服务费、系统集成费、人工费、保险费、安装费、调试费、配合费、检测费、验收费、质保期内的售后服务费及投标人认为需要的其他费用等。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

|  | 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章） |  |
|  |  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。 |  |
|  |  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  | 见招标公告 |  |
|  | 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 符 合 性 评 审 |  | 投标文件的签署 |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  |  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  |  |  |  | 合同履行期限 |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 偏离 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
|  | 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 评审因素 |  | 评分依据 |  |  |
| 1 |  |  | 报价（30分） |  | 价格最低的有效投标人的报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×30；有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人若不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效响应处理。 |  |  |
| 2 |  |  | 技术响应（10分） |  | 按照投标产品及服务是否满足招标文件技术标准和要求进行评分（需提供详细的有效证明材料原件扫描件）： A 、标有"★"的技术参数完全响应或优于招标文件要求得6分；响应不充分，有1个"★"参数未能满足要求，扣1分，扣完为止。 B 、未标有"★"的技术参数优于招标文件要求有一个得1分，本项最高得分为4分，有1个不响应或负偏离扣1分，直至该项技术分值扣完为止。 |  |  |
| 3 |  |  | 综合实力（10分） |  | 1、投标人具有一定的软件平台研发能力，具有如噪声监管或监控平台类、数据采集处理或分析类、环境在线监测或监控类、智慧或智能运维管理类软件著作权的，提供1类得0.5分，满分2分。（提供证明材料原件扫描件） 2、投标人具有有效期内的"IS014001环境管理体系认证、IS09001质量管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证证书"证书的，提供一项得0.5分，本项最高得2分。（提供证明材料原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面截图，未提供或不符合以上条件的不得分） 3、投标人为科技型企业（包括瞪羚企业、独角兽企业、创新性中小企业、科技型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、隐形冠军企业等）的有一个证书得2分，本项最高得4分。（提供证明材料原件扫描件，未提供不得分）。 4、投标人具有信息系统建设和服务能力证书（CS2）或者投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。本项最高得2分。（提供证明材料原件扫描件，未提供不得分）。 |  |  |
| 4 |  |  | 运维团队及服务（6分） |  | 1、投标人驻场运维负责人具有本科及以上学历得0.5分，具有高级及以上技术职称的得0.5分。本项最高得1分。提供由投标人为其缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保缴纳证明、负责人学历证书及职称证书原件扫描件，社保缴纳证明需附二维码可查，否则不得分。 2、投标人为本项目派遣的平台管理成员具有网络工程师证书的得1分。提供由投标人为其缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保缴纳证明及职称证书原件扫描件，社保缴纳证明需附二维码可查，否则不得分。 3、除项目负责人外，其余驻场运维人员不得低于2人，运维人员具有本科及以上学历，满足要求的得2分，少一个扣1分，扣完为止。运维人员具有经中国环境监测总站考核的含噪声监测及治理技术培训合格证书，每提供1个得1分，最高得2分。提供由投标人为其缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保缴纳证明、学历证书及考核合格证书原件扫描件，社保缴纳证明需附二维码可查，否则不得分。 |  |  |
| 5 |  |  | 业绩（4分） |  | 投标人自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准），具有与本项目类似的噪声类监测业绩的，有一个得2分，本项最高得分4分。（投标文件中须提供合同和中标知书扫描件作为佐证材料，不提供或未按要求提供的不得分）。 |  |  |
| 6 |  |  | 技术方案（40分） |  | 1、评委根据投标人针对文件要求设计的整体方案的合理性、可信度、可操作性等方面进行综合评分，优得8分、良得5分、一般得2分、不提供不得分。 2、评委根据投标人制定的工作进度安排、人员安排以及各阶段工作计划是否科学、合理，优得8分、良得5分、一般得2分、不提供不得分。 3、评委根据投标人针对本项目制定的质量控制方案、信息安全控制方案进行综合评分，优得8分、良得5分、一般得2分、不提供不得分。 4、评委根据投标人运行维护服务方案（包括但不限于维护时间响应、维护人员及车辆配置、运维保障措施、管理措施、系统维护服务内容等）进行综合评分，优得8分、良得5分、一般得2分、不提供不得分。 5、评委根据投标人突发应急处理方案（包括但不限于应急处理方案、应急处理时效、预防措施、补救措施等）进行综合评分，优得8分、良得5分、一般得2分、不提供不得分。 |  |  |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章 采购需求

- 一、项目概况

根据《省生态环境厅关于印发2023年全省噪声监测工作方案的通知》（苏环办〔2023〕100号）、《关于印发2023年全市噪声监测工作实施方案的通知》（泰环办〔2023〕33号）等文件要求，泰兴市功能区声环境监测点位设置7个监测点，针对该7个监测点需建设7套环境噪声自动监测子站，加强对功能区噪声的监测，其中环境噪声自动监测平台需融入现有的天地一体化环境监测与管理系统平台进行可视化展示与数据分析，提高噪声监测与分析能力。

设备安装站点及配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 所属功能区 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永大怡景园 | 1类区 | 噪声、气象 |
| 2 | 鼓楼小学 | 2类区 | 噪声、气象 |
| 3 | 仙鹤湾风光带 | 2类区 | 噪声、气象 |
| 4 | 壁纸厂 | 3类区 | 噪声、气象 |
| 5 | 文昌路 | 4类区 | 噪声、气象、车流量 |
| 6 | 国庆路 | 4类区 | 噪声、气象、车流量 |
| 7 | 中南世纪城 | 1类区 | 噪声、气象 |

注：点位名称暂定，需根据实际建设情况进行调整。

- 二、质保及运维

质保及运维：自项目验收通过之日起3年，建设期间的平台对接费用和运维期间产生的耗材、人工、系统升级等费用均由中标方承担。

- 三、建设内容

1）硬件系统：7套环境噪声自动监测子站、其中两套含车流量监测设备，硬件建设包含设备安装调试、立杆安装、接电通网等。

2）软件系统：1套环境噪声自动监测平台（含APP），实现噪声数据查看、分析、报警等功能，系统必须与泰兴生态环境监测站现有天地一体化环境监测与管理系统无缝融合。

3）运维服务：对硬件及软件系统进行3年的免费运维服务（含备品备件及耗材）。投标时提供详细清单及组成

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测仪 | 7 | 套 | 含全天候户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、数据传输单元（含通信卡）、气象六参监测仪、视频监控单元、供电电源、户外防护机箱、立杆及支架等。 |
| 2 | 车流量监测仪 | 2 | 套 |  |
| 3 | 声源识别仪 | 7 | 套 |  |
| 4 | 声源定位仪 | 7 | 套 |  |
| 5 | 环境噪声自动监测平台 | 1 | 套 | 平台建设、联网（数据上传）符合相关技术规定，与天地一体化系统平台无缝融合 |
| 6 | 环境噪声自动监测APP | 1 | 套 |  |
| 7 | 运维服务 | 3 | 年 | 含耗材等备品备件 |
| 8 | 户外噪声显示屏 | 1 | 套 |  |

- 四、建设依据

- GB3096-2008 《声环境质量标准》

- HJ640-2012 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》

- JJG1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》

- JJG449-2014 《倍频程及1/3倍频程滤波器检定规程》1级

- HJ907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》

- HJ906-2017 《功能区声环境质量自动监测技术规范》

- 总站物字【2023】13号《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》

- JJG188-2017 《声级计检定规程》1级

- 五、技术要求

★特别说明：技术要求中要求提供说明书、检定报告或检测测试报告等证明材料的，相关材料中的设备型号需与投标产品型号一致，否则视同无效证明。

环境噪声自动监测子站建设应满足《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）等文件要求。

- 5.1 环境噪声自动监测仪

- 5.1.1 总体要求

1）设备组成：环境噪声自动监测仪应至少包括户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、数据通信单元（含通信卡）、气象六参监测仪、户外显示屏、供电电源、立杆及支架等。

★2）环境噪声自动监测仪应满足HJ 906-2017《功能区声环境质量自动监测技术规范》、 HJ 907-2017 《环境噪声自动监测系统技术要求》的噪声自动监测系统的技术条件，应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字〔2023〕13号）第4条、仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备名称型号应在中国环境监测总站公示的《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和列入环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录依据原件扫描件）

★3）环境噪声自动监测仪的计量器具部分应有制造计量器具CMC标志和产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等。（须提供投标产品的计量器具型式批准证书原件扫描件）

4）计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《环境噪声自动监测仪检定规程》（JJG1095-2014）1级。（须提供省级或以上法定计量部门出具的检定证书原件扫描件）

★5）噪声测量范围： 30dB（A）～130dB（A）。（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告原件扫描件）

6）数据采集率：优于95%。

7）本机噪声：优于30dB（A）。

8）示值偏差：仪器示值与声校准器的声压级偏差不应大于0.5 dB。

9）测量稳定性：

a）温度稳定性：-30℃～50℃环境条件下优于±0.5dB；

b）相对湿度稳定性：0%RH～100%RH 环境条件下优于±0.5dB。

10) 环境噪声自动监测仪的噪声数据采集与分析单元为一体化设计，非手持式声级计加数采仪组合产品。（须提供技术证明文件原件扫描件和投标产品实物图）

11）环境适应性：

- 工作环境温度范围：-30～50 ℃；

- 工作环境相对湿度范围：0～100%（不凝结）；

- 环境压力：65～108kPa。

- 5.1.2 技术指标要求

- 5.1.2.1 全天候户外传声器

1）传声器在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa；

2）传声器指向性响应：应支持0°和90°入射；

3）传声器应支持长期户外使用，对风、雨、雪、沙尘进行充分防护，具有防止鸟类栖息功能；

★4）传声器风罩在风速30m/s时应不损坏。（需提供法定检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件）

★5）传声器风罩防风能力，在风速为10m/s时，应至少衰减35dB。（需提供法定检测机构出具的具有CMA 标识的检测报告原件扫描件）

6）传声器支架可快速安装、拆卸，方便进行定期声校准；

7）使用寿命：不小于8年；

- 5.1.2.2 噪声采集分析单元

1）应符合 JJG1095-2014 《环境噪声自动监测仪检定规程》1 级或 JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》1 级的要求。（须提供省级及以上法定计量部门出具的检定证书原件扫描件）

2）应符合GB/T 3785.1 对1级声级计的要求。

3）应具有 A、C、Z 频率计权方式。

4）应具有 F、S、I 时间计权方式，采样时间间隔不大于 1s。

5）应具有倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能（1/1 倍频程分析范围：16Hz-16kHz 、1/3 倍频程分析范围：12.5Hz-20kHz）；符合 GB 3241 或JJG 449-2014 对 1 级滤波器的要求，并可远程设置频谱分析的采样间隔。

6）测量参数应包含瞬时声级Lp、等效声级Leq、累积百分声级LN(N=5,10,50,90,95)、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等。

7）应具有远程设置统计分析时间功能，在自定义时间段内生成 Leq、LN、Lmax、Lmin、SD 及采集率等统计数据，能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）；

8）应具备主声源、多声源识别方法及标记删除功能。

9）应具有对超出某一限值的声音的触发录音和录像功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置；

★10）支持远程对噪声监测单元进行全链路自检功能，自检时应包括传声器、前置级、噪声监测子站主机，自检信号结果偏差不超过0.5dB，示值偏差大于 0.5 dB 时自动提示。（提供省级及以上检测机构出具的检测报告原件扫描件。）

11）应具有设备运行状态监控、自动校时、死机自动重启、远程重启复位、远程升级等功能，可与环境噪声自动监测平台进行交互，其中自动校时应根据数据接收服务器每天进行校时。

12）应具有其他相关参数采集功能，如视频、气象六参、供电电压等；

13）人机交互界面应采用触摸彩屏，操作简便，能显示仪器各种状态，可设置各种参数。

- 5.1.2.3 数据存储单元

1）噪声监测子站可使用U盘、TF卡导出经数据加密的原始数据库文件，文件具有写保护和校验，不可进行修改。只能使用特定解密转换软件进行数据解密和可读数据文件的转换。可以有效防止数据篡改，保证数据的安全。（需提供具有CNAS及CMA标志的第三方检测报告原件扫描件证明）

2）监测原始数据及录音数据存储时间应不小于90天，视频监控原始数据存储时间不小于20天，应支持数据物理下载接口，支持数据离线下载。

- 5.1.2.4 数据传输单元

1）应能实时传输噪声自动监测原始数据、录音数据及视频监控图像。

2）数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660-2013《环境监测信息传输技术规定》或HJ212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》的有关规定。

3）应支持无线传输和有线传输两种通信功能数据传输模式，其中无线传输应支持5G或4G传输，运维期间通信卡及费用由中标方承担。

★4）支持对超出某一限值的声音的触发录音功能，并自动上传平台，触发录音限值和录音时间可本地和远程设置，设备支持本地录音文件的查询、播放、导出功能。（提供省级及以上检测机构出具的检测报告原件扫描件。）

5）在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据。

★6）设备可自动记录并上传运行过程中的所发生的事件，包括市电断电、箱门开启、通信中断、自检自校结果、电池电压过低、声校准、电校准等。

- 5.1.2.5 视频监控单元

1）视频或图像像素：≥400万像素；

2）摄像头可设置360°水平旋转和0-90°垂直旋转。

3）应支持在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监控图像；

4）当环境噪声超过噪声阈值时，摄像机可对周围环境进行抓拍，并传输至噪声自动监测平台。

5）分辨率及帧率：≥50HZ,1920×1080, 支持断电记忆；

6）应支持无线传输和有线传输两种通信功能数据传输模式，其中无线传输应支持5G或4G传输，运维期间通信卡及费用由中标方承担。

- 5.1.2.6 气象六参监测仪

1）气象六参监测仪应采用超声波气象仪并集成雨量监测传感器的方式，紧凑一体化设计，外观简洁，便于移动和安装。

2）户外使用寿命应不小于8年。

3）风速：

a）量程：0～40m/s；

b）分辨率：0.1m/s；

c）测量精度：±0.5m/s；

4）风向：

a）量程：0-360°；

b）分辨率：1°；

c）测量精度：±3°。

5）温度：

a）量程：-40℃～+80℃；

b）分辨率：0.1℃；

c）测量精度：±0.3℃。

6）湿度：

a）量程：0-100%RH；

b）分辨率：0.1%RH；

c）测量精度：±3%RH。

7）大气压：

a）量程：0-120Kpa；

b）分辨率：±0.15Kpa@25℃ 101Kpa。

8）降雨量：

a）量程：0～4mm/min；

b）分辨率：0.1mm；

c）测量精度：±5%。

- 5.1.2.7 户外显示屏

1）户外显示屏与噪声子站共杆安装用于实时显示噪声监测数据。

2）显示屏：室外红绿双色LED显示屏。

3）像素点间距：10mm。

4）像素组成：1红1绿。

5）显示屏像素：64×32。

6）超标报警：噪声超标时应使用红色字体显示。

7）LED显示屏尺寸（长宽高）：1010mm*370mm*100mm；

- 5.1.2.8 供电电源及供电安全

1） 应具备市电、蓄电池供电功能，支持扩展太阳能供电，并可智能控制市电、蓄电池、太阳能供电顺序，控制充放电状态。

2）主机箱内置大容量锂电池，具有自动充放电保护功能，容量应保证终端正常工作24h以上。（提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告原件扫描件。）

3）供电部分绝缘电阻大于 20MΩ；

4） 各独立部件应有接地措施；

5） 应具有防雷设计；

6）应具有漏电保护装置和防盗报警装置；

7）高温、高压和有害等危险部位应具有警示标识。

- 5.1.2.9 户外防护机箱

1）防水防尘性能等级应符合 IP55 要求，运维期间由于防水防尘性能差导致的设备故障，其维修费用由中标方承担。

2）机箱外壳应具有抗电磁干扰设计，符合 GB/T 18268.1 标准要求

3）材质应采用防腐防锈材质，耐腐蚀，具有防振动、冲击设计，具有防盗报警装置。

- 5.1.2.10 立杆及支架

1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质。

2）架杆和支架可方便进行声校准和维护。

3）应具有可靠的防雷接地，防振动影响设计。

4）抗风等级：能经受不低于 12 级风力不损坏。

5）安装要求：传声器距离反射面（地面除外）应不小于4米，安装高度应距离地面不小于2米。

6）设计寿命：材质与结构的有效设计寿命应不少于 10 年。

5.1.2.11 数采工控机，工控机最低配置要求如下：

a）CPU：I5 2400；

b）内存：16G；

c）硬盘：1T；

d）操作系统：windows 10。

- 5.2 车流量监测仪

1）监测原理：双波束雷达，能实现对道路机动车流量的自动统计功能。

2）安装方式：侧向安装，安装高度5～8m。

3）车辆分型：至少能区分至少 3 种（大、中、小）车型。

4）可检测车道：至少双向8车道。

5）车道宽度：2m-5m范围可调。

6）采样周期：1s～3600s连续可调。

7）检测断面车流量准确率：≥97%。

8）单车道流量准确率：≥97%。

9）断面实时平均速度准确率：≥97%。

10）单车实时速度（实测速度）：≥97%。

- 5.3 声源识别仪

★1）应具有超标噪声源识别分类功能，支持判断5种以上噪声源识别分类，包括交通噪声、工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、自然噪声等，并可以对自然噪声源进行详细分类，如雷声、犬吠、虫鸣、鸟叫、蛙鸣等常见自然声。（提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告原件扫描件。）

2）识别准确率优于85%。（提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告原件扫描件。）

3）应可根据实际使用环境具备扩展和自适应能力。

4）应可关联超标录音数据，判断分析噪声超标声源类型。

- 5.4 声源定位仪

1）应能通过声学雷达定位追踪噪声源，并联动视频监控单元对超过某一设定噪声值进行抓拍、录像，且支持声源定位。

2）应能对噪声超标方位自动录像，原始数据保存在本地的同时将超标录像压缩上传至环境噪声自动监测平台。

3）定位精度：水平和垂直方向角度定位误差均小于6°。

4）识别响应时间：不大于2秒。

- 5.5 环境噪声自动监测平台

1）应满足HJ 907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》关于噪声监控系统的要求，具有环境噪声自动监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储、审核、查询、统计及报表生成等功能。

2）应具有数据大屏功能，以图表形式综合展现所在区域内的所有设备的运行情况，包括地图显示所有设备所在位置、在线设备的数量和在线率，当天设备的超标次数和超标率，当日超标次数排行、离线设备统计等功能。

3）应具有实时数据查看功能，可通过监测点所在区域、监测点名称、数据状态、设备状态等，查看各类实时噪声数据、气象数据、视频监控数据、车流量数据等功能。

4）应具有历史数据查看功能，可通过监测点所在区域、监测点名称、数据状态、设备状态等，以曲线形式和列表形式展示指定监测点历史时间段噪声数据、气象数据、车流量数据等，可通过视频回放功能查看噪声超标视频文件，支持历史数据导出。

5）应具有噪声超标自动录音功能，平台支持噪声超标录音文件的自动接收功能，触发录音限值和录音时间可远程设置。支持平台上超标录音文件的查询、播放、导出功能。

6）应具有超标噪声源识别分类功能，支持判断5种以上噪声源识别分类，包括交通噪声、工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、自然噪声等，并可以对自然噪声源进行详细分类，如雷声、犬吠、虫鸣、鸟叫、蛙鸣等常见自然声。同时也可在上报的噪声超标录音文件中自动标记噪声源类型。

7）应具有产品信息管理功能：可以在平台添加不同噪声在线监测设备厂家的信息，并在后台开发不同厂家的数据对接协议，来兼容各个厂家的终端设备数据接入。

8）应具有监测点管理功能：管理各个监测点的信息，包括新增、修改、删除监测点的名称、功能区类别、所在位置、联系方式等。

9）应具有设备管理功能：管理各个监测点的设备，包括查看终端设备的信息、远程设置终端设备参数、远程升级软件等一些操作。

10）应具有运维记录功能：可在移动端和电脑端平台查看、填写运维过程记录，包括监测站点信息、运维时间、故障类型、运维内容等。

11）应具有设备状态记录功能：可查询各监测站点当前的运行状态，包括市电状态、电池状态、箱门状态、联网状态等。

12）应具有设备事件记录功能：可查询各监测站点设备运行过程中的所发生的事件，包括市电断电、箱门开启、通信中断、自检结果、电池电压过低、声校准、电校准等。

13）应具有设备任务记录功能：可查询各监测站点与平台之间任务交互的类型和结果，包括校时、软件升级、参数修改等。

14）应具有升级文件功能：可以管理和上传需要远程升级的文件，包括上传、删除、查找等，方便满足不同客户的不同监测需求。

15）应具有服务端日志功能：可以导出所有的现场设备与平台之间数据通讯的报文，方便运维人员查找问题。

16）应具有数据导出功能，支持导出 Excel、Word、PDF 等通用文件格式。

17）应具有噪声、气象等数据图形化显示功能。

★18）应具备质控信息化管理功能：

平台具有质控管理模块，至少包含量值溯源、比对测试、校准记录、自检记录。可选择站点和时间查询检定/校准证书信息、比对测试情况和比对数据、校准和自检的结果数据，支持证书到期提醒。（需提供具有CNAS及CMA标志的第三方检测报告原件扫描件证明）

19）应具量值溯源管理功能：

平台具有量值溯源模块，可选择站点或时间查看设备的型号、名称、出厂编号、检定/校准证书编号、检定/校准证书时间、检定/校准依据、检定/校准证书到期日期、检定/校准证书剩余有效天数。可上传、查看、下载检定或校准证书扫描件。（需提供具有CNAS及CMA标志的第三方检测报告原件扫描件证明）

★20）平台可远程部署至云服务器，数据多点传输，免费支持接口二次开发，于监测站现有天地一体化环境监测与管理系统平台无缝融合。接入天地一体化环境监测与管理系统平台产生的费用有中标方承担。

- 5.6 环境噪声自动监测APP

1）可显示点位分布信息及当前Leq每小时数据及设备状态，支持GIS地图显示噪声点位位置。

2）可显示噪声站点实时Leq数据列表，支持历史数据曲线显示，包含24小时、7天。。

3）支持数据统计分析功能，包括功能区统计、站点统计。

4）可显示运维管理、运维记录。

5）免费支持接口二次开发，并可融入现有天地一体化环境监测与管理系统APP。

- 5.7 运维服务

- 5.7.1 总体要求

在委托运行管理及维护期间，运维单位应遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。运维单位针对本项目运行维护要有详细实施计划。

1）环境噪声自动监测子站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

1）环境噪声自动监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求，应检定校准合格并在有效使用期限，检定校准周期不应超过1年。

2）每日对环境噪声自动监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）偏差超过±0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

3）定期使用声校准器对所有监测点位的环境噪声自动监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

4）在台风、暴雪、冰雹等恶劣天气后对各环境噪声自动监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

5）有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到 95％以上。

6）每台环境噪声自动监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG1095或JJG778的要求检定校准合格，并在有效期内使用，检定校准周期不应超过1年；气象采集单元风速测量模块应检定校准合格，并在有效使用期限内使用，检定校准周期不应超过1年。

7）完成按月、季、半年汇总站点及系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，故障统计表要求分别按站点和故障原因分类，并配上文字说明，总结本月、季、半年系统的主要问题，如果必要写出解决方案，提交时间为月、季、半年结束后的第5个工作日；第二年第1个月提交上年的全年工作总结，总结中表格至少包括全年站点、系统情况统计表、故障分类统计表、站点数据捕获率统计表、站点现场校准汇总表、站点现场校准复核统计表、站点现场校准不合格情况统计表等，所有表格均需配文字说明。

★8）中标方在运维期间应免费提供1套手持式声级计和1套声校准器，手持式声级计技术参数如下：

a）满足GB/T3785.1声级计1级的要求；

b）测量下限：28dB（A）；

c）测量上限：140dB（A）；

d）频率范围：噪声10Hz～20kHz；

e）准确度：1级；

f）噪声统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。

声校准器技术参数如下：

- 标称声压级：94dB和114dB，声压级准确度：±0.25dB；

- 频率：1000Hz,频率准确度±1%；

c）准确度：1级。

9）使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的环境噪声自动监测子站开展24小时连续比对测试，每年至少2次，分别在环境噪声自动监测子站量值溯源之前和之后4个月左右进行；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表。

10）中标方提供详细的应急突发响应保障方案，突发设备故障时，1小时内做出响应，2小时内技术人员进行现场维修，4小时内解决故障，并提供维护报告；对于设备故障需要维修的，可以本地维修的需在24小时内完成维修工作，需要返厂维修的必须提供备机，并以书面形式告知采购人。免费质保期内如货物出现质量问题，中标单位负责免费修复，对于无法修复的免费更换。

11）1、机构、人员、车辆、设备配备要求

★（1）、中标单位必须在泰兴市设立常驻办公机构，提供 24 小时联系电话，配件库内至少存放半年的耗材和备件，并配备备机。（投标人投标时提供承诺函原件扫描件）

（2）、中标单位签订合同前（时间为1个月）必须向招标人提供办公场所相关证明文件，并经招标人核查确认。在规定时间内如中标人未达到要求的，招标人将拒绝签订合同，并视情况向政府采购部门提出按虚假投标处理建议，对此造成的一切后果由中标方承担。

★（3）、中标单位应保证配备不少于3人的专业技术人员，其中项目负责人须具备高级工程师及以上资格，其余运维人员必须具有经中国环境监测总站考核的含噪声监测及治理技术培训合格证书，并按规定的工作业务范围，从事环境噪声在线监测系统运行维护和管理工作。投标人在本项目所列专业技术人员应相对固定，未经招标人同意，不得更换。（需提供有效证书和供应商为所有人员缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保缴纳证明原件扫描件，社保缴纳证明原件扫描件需附二维码可查）

（4）、中标单位必须配备至少1辆专用巡检车辆。

（5）、中标单位必须在中标后 2 个月内配齐本次招标采购技术要求中监测设备和辅助设施中所须的耗材和备件。（须提供承诺函原件扫描件）

（6）、中标单位应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

- 5.7.2 一般要求

1）对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站 点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

2）台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

3）检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、 站点各部件状态、故障处置信息等。

4）保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

5）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。至少按照城市总站点数量的25%配置备用仪器，备用仪器应至少包括声学测量仪器计量器具部分和气象采集单元（具备风速和雨量参数模块）。备用仪器性能与该站点环境噪声自动监测子站性能一致。（投标人投标时提供承诺函）

6）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域。

7）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

8）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。

- 5.7.3 日常检查

1）每日对环境噪声自动监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

2） 每日检查环境噪声自动监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值应及时处理记录并查找原因。

3）每日通过监控系统检查各环境噪声自动监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

4）噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，应及时进行调整。

5）每日应检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常情况，如小时数据不满足Lmax＞L10＞L50＞L90＞Lmin，出现Leq＞Lmax、Leq＞Lmin、Leq=L10(或L90、Lmax、Lmin)等情形。

6）每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等，必要时应到现场检查和处理。

7）每日做好检查记录表。

- 5.7.4 定期巡检及维护

1）定期使用声校准器对所有监测点位的环境噪声自动监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求包含但不局限于下表。

表 各设备检查维护要求

| 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- |
| 全天候户外传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
| 传声器风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 供电 | 检查是否正常、有无跳闸 |
| 内置电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
| 数据传输单元 | 检查无线通信模块工作状态、数据传输是否正常 |
| 视频监控单元 | 是否正常运行 |
| 气象六参监测仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
| 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
| 声源识别仪 | 是否正常运行 |
| 声源定位仪 | 是否正常运行 |

5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

6）做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

7）每月备份上月噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

8）检查环境噪声自动监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

9）定期检查环境噪声自动监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

10）每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，至少1年更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

11）按照仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

12）做好定期巡检记录表。

- 5.7.5 年度维护

1）盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

2）按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

3）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

4）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

5）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

6）对维护及更换配件情况进行记录。

7）每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

- 5.7.6 运维及数据分析报告

定期提交每个监测子站的运营维护及噪声数据分析报告：每月维护结束后 5 日内提交运维记录报表和噪声数据分析报告；每年度维护结束后10 日内提交年度维护报告和噪声数据分析年度报告。

- 5.7.7 故障检修

1）当噪声自动监测系统发生故障时，根据仪器说明书要求，开展故障判断和检修，应在24小时内响应并完成故障排查，对于现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的仪器故障，应及时检修并尽快恢复正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

2）如涉及更换仪器关键部件（如传声器、户外防风罩等），须提前报告负责该点位管理的主管部门。关键部件更换后，应按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求开展24小时比对测试，各小时等效声级偏差应不超过±1.5dB。

3）做好故障检修记录表。

- 5.8 其他要求

1）所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2）签订合同前采购人有权要求中标单位提供投标产品的样机进行技术指标和功能核查，如发现与招标文件或投标文件响应不符的，将做为虚假响应纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

3）技术支持

a）中标单位应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

b）中标单位负责供货、运输并安装调试完毕。

c)中标单位在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标单位所发生的或中标单位施工场地内发生的或中标单位原因造成的安全事故，均应由中标单位负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4）试运行

a）试运行周期不小于60天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95%。

b）试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

c）试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的环境噪声自动监测子站进行不少于24小时的连续比对测试。

5) 比对测试

a）仪器要求参与比对测试的手工噪声监测仪器（或便携式环境噪声自动监测子站）符合GB/T 3785.1对1级仪器的要求，声校准器符合GB/T15173 对1级仪器的要求，应检定合格并在有效使用期限内。

b）试验步骤

- 将手工监测仪器和环境噪声自动监测子站的时间调整到一致（精确到秒）。

- 分别对手工监测仪器和环境噪声自动监测子站开展校准，保证设备正常运行。

- 将手工监测仪器和环境噪声自动监测子站传声器置于同等高度，二者水平距离不得 超过0.5m。

- 启动设备（建议整点启动），连续运行24h。

- 停止设备，进行测后校验，测量前后示值偏差不得大于 0.5dB。记录并计算比对测试结果。

6）质保及售后服务

a）中标单位所投所有货物提供3年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

b）中标单位须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

7）培训

a）中标单位应对采购人的操作人员提供现场培训。

b）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

c）培训费用包含在总投标价中。

备注：投标单位应如实填写技术要求响应表，一旦发现中标后提供的实物与投标文件承诺的不相符合，招标人有权取消其中标资格，要求其赔偿损失，列入不良行为名单予以公示。

第五章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：（元）（人民币） |

日期：______年____月____日

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：         。如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、合同履行期限：合同签订后5个月内完成招标文件要求的所有设备安装、调试、数据传输等工作。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）

| 序号 | 货物或服务名称 | 参数要求 | 品牌（货物须标注） | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |

备注：投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于设备材料费，运维服务费、人工费、机械费、系统集成费、采购、包装、保管、运杂费、安装、调试、清理保洁、使用培训、管理费、配合费、安全文明施工费、临时设施费、合理利润、规费、税金等交付使用方前及合同期保修发生的所有费用。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）；

3.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表

响应表

| 序号 | 招标技术参数 |  | 投标技术参数 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章 合同条款（仅供参考）

泰兴市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 招标人（以下称甲方） | 供应商： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物和服务：  详见合同附清单 ，货物和服务名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款

本合同项下人民币总价款为 ￥          元(人民币大写：            )，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、系统集成、运维服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                                      的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表； （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                     （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                       （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．质保及运维：自项目验收通过之日起3年，建设期间的平台对接费用和运维期间产生的耗材、人工、系统升级等费用均由乙方方承担。

第七条 交货和验收

1．合同履行期限：合同签订后5个月内完成招标文件要求的所有设备安装、调试、数据传输等工作。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在安装调试结束后的20个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

（1）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）金额：合同价的 5%。

（3）退还时间：按合同要求履约结束、验收合格后30天内无息退还。

（4）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（5）逾期退还的违约责任：履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在验收合格后30日内无息退还给乙方。如甲方未按合同规定向乙方退还履约保证金的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．付款方式：合同签订后，预付合同总额的30%，其余在项目完成安装、调试、试运行、数据联网并验收合格后，支付至合同总额的90%；余额作为运维费和质量保证金，3年期满后一次性付清。款项由乙方按要求提供正式发票后，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

第十一条 违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3．乙方逾期交货并将货物安装调试完毕交付甲方正常使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方按合同总价的5%承担违约金。

4．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，暂停一至三年参加泰州市泰兴生态环境局组织的政府采购活动的处理。

5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7．乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰州市泰兴生态环境局组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 特别约定

1、产品质量要求：

（1）乙方提供的产品及配件均必须为按国家规格条例生产的合格正规产品，符合设计规范要求，质量符合国际或国家通用标准，所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格的全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。如有瑕疵（缺陷）、质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责，同时甲方保留追诉的权利。

（2）甲方保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，甲方有权要求乙方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

2、其他：

（1）乙方保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

（2）所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收，否则甲方有权拒收，由此引发的一切责任由乙方自负。乙方对质量问题负责包退、包换、包修，由此发生的费用由乙方负责。

（3）甲方在安装调试运行后的1个月内有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议的权利。

（4）其它验收标准：设备的技术指标必须达到标书的技术要求，当乙方承诺的技术条件优于标书要求时，验收按乙方承诺的技术指标为依据。验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；乙方在投标文件中须提供设备质保期满后正常运行中所需的详细的易损备品备件清单；进口原装产品的报关单。

（5）投标总价一次性报定，包括该货物和服务的供货、包装、人工、专利技术、劳保、机械、运输、仓储、保险、安装调试管理、系统集成、运维服务、劳务、使用培训、设施、设备、工具、耗材、辅助材料、备品备件、运送工具及耗材、利润、风险、售后及质保期服务、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |