无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-JSHY-G2025-0067

项目名称：无锡市康复医院（梁溪区中医医院）便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备采购项目

采购人：无锡市康复医院（梁溪区中医医院）

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二○二五年三月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    投标文件格式

- 第一部分 投标邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市康复医院 （梁溪区中医医院）的委托，对无锡市康复医院 （梁溪区中医医院）便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市康复医院（梁溪区中医医院）便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备采购项目 采购编号：JSZC-320213-JSHY-G2025-0067 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市康复医院（梁溪区中医医院）拟采购便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备，具体要求详见招标文件。 |
| 2 | 采购人：无锡市康复医院 （梁溪区中医医院） 地址：无锡市梁溪区钱皋路88号 联系人：刘蔺娇 联系电话：0510-68182688-50008 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室 联系电话：0510-82408785 联系人：代民安、霍佳敏 电子邮件地址：huojiamin@artall.com |
| 3 | - 招标范围：无锡市康复医院 （梁溪区中医医院）所需便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容。 - 合同履行期限：合同签订生效后30个日历天内； （3）质量标准：合格； （4）本项目是否专门面向中小企业：否。 （5）本项目标的所属行业：工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关要求。 |
| 4 | 投标人资格条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 3、本项目的特定资格要求： 1）供应商必须为中华人民共和国境内注册，能提供本次采购货物和服务的独立法人企业。 2）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证及注册登记表（复印件）； 3）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）； 4）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为， 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； 5）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供与供应商签订的劳动合同复印件及由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月的供应商为被授权代表依法缴纳养老保险证明材料； 6）拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。 本项目不允许联合体参与投标。 注：采购人将对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |
| 6 | 获取招标文件方式： 供应商登录“苏采云”系统 http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件 |
| 7 | 投标人可在2025年3月26日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。 |
| 8 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天。 |
| 10 | （1）本项目预算价为：135.95万元。 （2）本项目采购人设最高限价，最高限价为135.95万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 11 | 网上投标开始时间：2025年4月9日上午9:00始 网上投标截止时间：2025年4月9日上午9:30止 网上解密时间：开启解密后30分钟 截止时间后递交的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 开标时间：2025年4月9日上午9:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 13 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室 |

- 第二部分 投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。

2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏弘业国际技术工程有限公司，确认已收到修改文件。

（五） 投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2 投标文件由以下内容组成。

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）供应商资格资信证明文件：

1）供应商有效期内营业执照（三证合一）副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖供应商公章（三证合一的供应商只需提供营业执照副本）；

2）供应商须提供近三个月的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

3）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证及注册登记表（复印件）；

4）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件加盖公章）；

7）供应商法定代表人授权委托书（加盖公章）（格式见附件）；

8）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章；

9）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供与供应商签订的劳动合同复印件及由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月的供应商为被授权代表依法缴纳养老保险证明材料；

10）承诺书（格式见附件）；

（5）补充证明文件：

1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）供应商提供产品的制造厂商如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商提供产品的制造厂商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商提供产品的制造厂商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商提供产品的制造厂商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

（6）《商务条款偏离表》；

（7）《技术需求偏离表》；

（8）项目实施方案；

（9）培训方案；

（10）售后服务方案；

（11）投标文件的其他部分

（六） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

5.投标费用。

5.1 不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

5.2本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%；100万-500万元以内收费费率为1.1%；在此基础上打七折计取，代理费由中标人支付。

- 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

- （八） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

22.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## （九）开标、评标

1、开标

1.1. 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录““苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

1.6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、投标人的资格资信审查

公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格资信进行审查。

2.1.采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2.采购人或者采购代理机构依据投标人提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分投标人须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

3.评标组织

3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4.评标工作程序

4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照2.2款执行。

4.2澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

4.3比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按得分高低依次确定中标候选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目核心产品为便携式彩色多普勒超声诊断系统，投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.评分细则

6.1评分分值构成（100分）

（1）价格分（37分）

（2）技术响应情况（36分）

（3）技术方案（24分）

（4）政策因素（3分）

6.2.评分标准

（1）价格分（最高为37分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

价格扣除：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 技术响应情况（36分）

投标人须按《采购需求》中的技术条款要求在投标文件格式中“技术需求偏离表”的要求进行逐条进行响应及描述，技术要求中标注有“★”的为关键指标，凡有一项及以上有负偏离将按无效投标文件处理，技术要求中标注“★”之外的一般要求，每有一项负偏离扣2分，36分扣完为止。

所有产品的产品性能、质量和配置响应情况必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求，将作无效标处理，中标后采购人有权取消中标资格、上报有关监督单位并要求赔偿采购人相关损失。

（3）技术方案（24分）

1）项目实施方案（10分）

投标人针对本项目提供的项目实施方案包括下述5项：①项目实施进度计划；②包装运输方案；③安装调试流程和技术重难点指导；④安装调试人员安排；⑤验收服务方案。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得2分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得1分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得0.5分，方案内容不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。本项共计5点内容，本项最高得10分。

2）培训方案（10分）

投标人针对本项目提供的培训方案包括下述5项：①产品介绍；②操作使用；③维护保养；④常见故障的排除；⑤紧急情况的处理。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得2分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得1分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得0.5分，方案内容不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。本项共计5点内容，本项最高得10分。

3）售后服务方案（4分）

投标人针对本项目提供的售后服务方案包括下述5项：①售后服务内容；②故障解决方案；③专业技术人员保障及服务电话等；④响应时间及补救措施等。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得1分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得0.5分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得0.2分，方案内容不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。本项共计4点内容，本项最高得4分。

（4）加分因素（3分）

1）支持节能环保依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

2）支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

本次评标，核算各投标人的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。

- 2.中标人确定后，采购代理机构将在无锡市政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

- 3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。

（十一）投标保证金：

本项目无须缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

(4)向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉

1、质疑

1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2、投诉

2.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（作为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

采购人：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为采购方住所地人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

- 第三部分 采购需求

# 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端监护仪 | 1台 |  |
| 2 | 量子点干式荧光免疫分析仪 | 1台 |  |
| 3 | 腹内压监测仪(尿动力监测) | 2台 |  |
| 4 | 输血输液加温仪 | 1台 |  |
| 5 | 输血输液加压仪 | 1台 |  |
| 6 | 动态葡萄糖监测系统（含软件） | 2台 |  |
| 7 | 电子内窥镜图像处理器 | 2台 |  |
| 8 | 视频喉镜 | 2台 |  |
| 9 | 注射泵（双泵） | 15台 |  |
| 10 | 连续性血液净化设备 | 1台 |  |
| 11 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 核心产品 |
| 12 | 微量注射泵工作站 | 5台 |  |
| 13 | 麻醉机管路消毒机 | 1台 |  |

# 二、技术规格要求

# （一）高端监护仪

- 1.≥12英寸彩色触摸屏，显示屏亮度自动调节，模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，采用无风扇设计；

- 2.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

- 3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

4.监测参数：

- 4.1.支持基本参数模块升级转运监护模块可从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.4英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计；支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，具备BIS和PICCO模块。

- 4.2.支持3/5导心电监测

4.3.支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥24种实时心律失常分析支持≥4通道心电进行多导心电分析；提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段， 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 4.4.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 4.5.无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 4.6.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 4.7.提供灌注指数（PI）的监测

- 4.8.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx6

- 4.9.支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥6通道有创压监测

- 4.10.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 4.11.支持≥3道IBP波形叠加显示

- 4.12.支持EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

4.13.信息互联：与同品牌的呼吸机和输注泵相连，实现呼吸机和输注泵设备的信息通过无线及有线双向方式在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

5.系统功能：

- 5.1.具有图形化报警指示功能

5.2.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料；

5.3.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 5.4.≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾

- 5.5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形

- 5.6.≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- 5.7.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 5.8.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

5.9.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

5.10.可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

5.11.可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

（二）量子点干式荧光免疫分析仪

1.显示器：7寸电容触摸，重量：≤7.5kg，仪器接口：USB、LAN 等接口，可实现双向LIS 连接

2.线性范围：在不小于两个数量级的配套项目标准品浓度范围内，仪器读取的荧光值与浓度的线性相关系数 r≥0.990

★3.反应时间 13分钟，测试时间 3 秒，测试速度：120 Test/h

4.六通道独立装卡，独立测试，可支持 6 个项目同时在线检测

5.仪器适用样本类型：全血、末梢血、血清/血浆等多种样本类型

6.检测方法：量子点免疫荧光层析法

用于临床体外定量检测人血液中的（血清/血浆、全血、末梢血各种标本类型的CK-MB/cTnI/MYO，hs-CTnI、NT-proBNP、D-dimer、PCT/IL-6、PCT/IL-6/CRP联合检测(各项目都需要适用所有标本类型，联合检测要求同一个注册证、只用一份试剂卡同时测两项或三项指标，以上产品须提供注册证））

7.检测的试剂：试剂于0~30°C密封保存18个月，最低下限值：NT-proBNP≤5pg，hs-cTnI≤0.005ng/ml，pct≤0.01ng/ml。

（三）腹内压监测仪(尿动力监测)

1.用于留置导尿患者在治疗中及治疗后阶段，测量膀胱压力，尿量，留置导尿尿流率及控制尿液引流，通过测量膀胱内的静水压力，从而监测腹腔内压力。可进行腹内压动态监测，进而评估腹腔灌注压和肾脏滤过梯度，了解腹腔器官血液灌注情况，动态评估腹腔器官的损伤；

2.可实时进行膀胱压力、尿量、尿流率、排尿点压力检查；可持续动态监测、实时显示腹腔内压力并绘制趋势图，膀胱压力测量范围0～200mmHg，测量精度≤±2%；

3.可持续动态监测每小时尿量及24小时尿量，有多尿、少尿、无尿提示功能，测量范围0～2000ml，测量精度≤±2%；

4.设备具有通畅模式、尿潴留模式、定时模式、定压模式、定时定压模式、分段定压模式可选择；

5.分段定压模式，可对五个不同膀胱压力下对应的五个不同膀胱容量，绘制膀胱的压力容积趋势图，监测膀胱的顺应性，辅助医生判断膀胱储排尿功能是否正常；

6.设备可根据测量数据，绘制膀胱容积——压力关系趋势图，进而监测膀胱的顺应性；

★7.外观尺寸175*100*56mm，屏幕尺寸3.1英寸，整机重量1.1KG；

★8.有两种固定方式，既可固定于床旁也可以固定于独立支架；

9.操作模式为纯物理按键模式，保证操作安全；

10.内置独立锂电池电源，电压小于8V，独立工作时间≥8小时；

11.定时模式调节范围0.1-8.0小时，最小调节尺度0.1小时；

12.配备一次性感控一体式压力传感器，测定范围：0～300mmHg，测量精度≤±2%，使用寿命≥96小时，具有膀胱压力超限报警，配备逆流阀可防止尿液反流；

13.安全膀胱压力保护功能：当膀胱压力超过安全膀胱压力时，安全阀门会开启自动泄压保护膀胱，防止尿液反流进入肾脏，造成逆行感染；

14.设备具有压力判定时间，防止一过性压力升高导致尿液逆流；

15.设备支持无线，有线或蓝牙通信按需选择，可统一管理监控设备运转情况，信息传输时刻在线，可自组局域网信息工作站，或连接到院内HIS/CIS信息系统；

（四）输血输液加温仪

1.控制器采用两套ARM芯片独立系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。（需提供相关证明文件）

2.32位ARM高速处理芯片，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。（需提供相关证明文件）

3.主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，插拔式加热管，非集成式加热管。

4.控制器采用数码屏，可同时显示两路的设定温度、实时温度、加热动态进度等信息。

5.显示屏设有夜间模式：设备分白天模式和夜间模式，用户可根据使用场景及环境调整；夜间模式避免因屏幕显示荧光影响患者休息，更加体现人文关怀。

6.主菜单设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，一键直达，测试报警过程一目了然，无需复杂按键代码操作，简单方便。

7.温度调节范围：33℃-41℃，调节幅度为0.1℃。

8.包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

9.两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

10.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本

（五）输血输液加压仪

1.压力值设定范围：0-300mmHg；

2.压力值设定步进：≤2mmHg；

3.双通道设计，放气速度：5S内使500ml规格加压袋内的压强降低到≤20mmHg；

4.气密性：自然放置1min，压降应不大于5%；

5.界面功能：同时显示设定压力值、实测压力值、运行时间、运行状态进度条，工作信息一目了然；

6.双重过压保护：主机主动保护和加压袋压力柱保护；

7.欠压保护：实时压力值小于设定值时，主机停止工作，显示屏报故障信息，同时发出声光提示；

8.超压保护：实时压力值超过设定值时，主机停止工作，显示屏报故障信息，同时发出声光提示；

9.防水等级：≥IPX3；

10.加压袋可选规格型号：≥10种；

（六）动态葡萄糖监测系统（含软件）

- 1.数据采集：每10秒测量一次数据，每3分钟记录一个平均血糖值

- 2.曲线显示：屏幕上可直接显示最新血糖值和血糖波动曲线

- 3.事件记录：可直接记录患者饮食、运动、药物治疗、胰岛素治疗等活动事件

- 4.参比血糖：每天一次指血校正

- 5.高低血糖提示：可自行设定区间，高于或低于设定区间即提示

- 6.安全检查：系统每11秒钟自检确认传感测量系统

- 7.线性相关系数：r＞0.99

- 8.准确性：＜100nA 允许绝对偏差：±2nA     ≥100nA 允许相对偏差：±2%

- 9.运行模式：连续运行

- 10.供电方式：纽扣电池DC3.0V

- 11.环境温度范围：+10℃～+40℃

- 12.数据存储方式：存储在无线发射器中

- 13.相对湿度范围：30%～75%

- 14.数据传输方式：蓝牙4.0

- 15.无线传输距离： ≤10米

16.院内外患者血糖管理平台：提供远程血糖管理系统。对离院患者的血糖数据可以利用互联网+5G技术，回传到医院，便可实现院外血糖监管。

- 17.传感器有效期≧9个月

（七）电子内窥镜图像处理器

1.主机、显示器一体化设计，整机取得医疗器械二类注册证；

2.主机采用双核处理器；

3.显示器为15英寸全高清医用显示器，分辨率1920*1080；

4.主机支持SDI、HDMI接口，可分屏显示图像，接口防水防尘；

5.主机具有图像摄录功能，内置32G存储空间，自带2个USB接口；

6.主机具有DICOM功能，支持医学数字成像及通信；

7.支持AC供电和电池模组两种供电模式。单电池续航时间≥4.5h，可快速拆卸和更换，便于紧急和特殊场景使用；

8.主机系统基于Linux开发，安全稳定；

9.具有自动白平衡，可调节亮度，对比度；

10.支持图像大小、形状调节；

11.耗材在位检测，支持热插拔

12.可通过USB接口对主机系统升级

（八）视频喉镜

1.采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可外接显示器，具备USB接口。

6.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片等证明文件）。

8.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

10.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

11.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

12.支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。

13.窥视手柄空间分辨率≥11.314lp/mm，细节清晰呈现

14.具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研

（九）注射泵（双泵）

1.两个通道独立电源控制，方便临床使用

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

3.≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式

3.1序列模式：可设置10组序列，序列模式中支持暂停功能

3.2级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式

4.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

5.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

6.注射总量显示范围：0-9999.99ml

7.注射精度： ≤±2% ；机械精度≤±0.5%

8.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

9.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

10.3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

11.更改速度时完全不需要中断输液

12.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

13.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

★14.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

15. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作、管路脱落报警

16.事件记录功能：能够存储至少2000个事件

17.支持选配药物库， 可存储至少2000种药物

18.声音音量等级：可调10级报警音量

19.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

20.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

21.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能

22.I类，防除颤CF型，IP34

23.内置锂电池，以5ml/h速度注射，标配电池工作时间不小于5小时；选配2节锂电池，工作时间不小于10小时

（十）连续性血液净化设备

- 1.中/英文引导式操作界面，触摸式液晶屏操作，屏幕12英寸

- ★2.耗材一体化设计，所有管路和滤器预连接，避免污染，颜色标示易于安装

- 3.可选择的CRRT治疗方式有：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF、HP、TPE等

- 4.自动阀设计，不需要手动更换滤器和管路的情况下实现：前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和前加后稀释CVVH/CVVHDF治疗，各模式之间可于治疗中转换。所有模式均可以做前加后稀释

- 5.具有完善的驱动泵5个，提供全面治疗方案

- ★6.具有血泵前输液泵，可进行枸橼酸抗凝和血泵前稀释处方

- 7.枸橼酸抗凝时，钙剂由CRRT机器输注，不需要额外的注射泵或输液泵。

- 8.枸橼酸抗凝时，机器可以将钙剂补入体外循环配套，也可以补入另外的深静脉通路

- 9.血液流速  0-450ml/min

- 10.置换液速度  0-8000ml/h；透析液速度  0-8000ml/h

- 11.压力监测：5个压力传感器

- 12.动脉压检测范围：-250mmHg - +450 mmHg；静脉压检测范围：-50 mmHg - +350 mmHg

- 13.安全性：具有抗静电装置，避免ECG干扰

- 14.按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术，血液回路中无任何环节与空气直接接触。

- 15.成人配套体外血容量低于153ml，小儿配套体外血容量不高于60ml，内置条码识别器，全自动安装泵管、配套全自动快速预冲和自检

- 16.具有临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗)

- 17.连续对比的4级报警监测，自动判断，发出报警并提供解决建议，优化设计减少误报警

- 18.跨膜压及滤器下降压双重监测系统，并在操作界面图形显示：同时监测滤膜及空心纤维的凝血状况；自动判断，提示及报警滤器凝血状态

- 19.具有预包裹肝素的抗凝特性膜材

- 20.具有漏血探测器：废液流速低于5500ml/h，Hct25%，漏血≥0.35ml/min，废液流速最高时，HCT32%，漏血≥0.50ml/min

- 21.具有超声波空气探测器，探测单个气泡≥20μl

- 22.具备高精度漏液探测底座

- 23.具备后备电源，可支持机器包括监测系统在内运转10分钟以上

- 24.具备一个肝素泵

- 25.具备信息及软件系统

- 26.具备USB信息输出接口，可由普通U盘导出治疗信息。

- 27.计算机网络接口，远程访问自动存档

（十一）便携式彩色多普勒超声诊断系统

1.用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它

2.主要技术规格及系统概述：

2.1.主机系统性能

2.1.1.便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

2.1.2.≥15.3“超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器

★2.1.3.主机重量≤4.5kg（带电池）

★2.1.4.显示器开合角度≥165°

2.1.5.全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作

2.1.6.主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口

2.1.7.系统冷启动时间≦30秒

2.1.8.具备待机功能

2.1.9.数字波束形成器

2.1.10.多倍信号并行处理技术

2.1.11.数字化全程动态聚焦

2.1.12.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit

2.1.13.接收方式：发射、接收通道≥1024

2.1.14.二维灰阶成像单元

2.1.15.谐波成像单元

2.1.16.M型成像单元

2.1.17.彩色多普勒成像单元

2.1.18.频谱多普勒成像单元

2.1.19.组织多普勒成像

2.1.20.高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

2.1.21.解剖M型成像，≥3线，360°可调

2.1.22.彩色M型成像

2.1.23.空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

2.1.24.支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

2.1.25.二维角度独立偏转成像，≥5级可调

2.1.26.斑点噪音抑制，多级可调

2.1.27.扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用

2.1.28.一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式

2.1.29.图像放大功能，支持前端放大、后端放大

2.1.30.一键全屏放大，≥2级可调

2.1.31.多语言操作界面：支持中英文键盘输入

2.1.32.穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示

2.1.33.穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调

2.1.34.实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像

2.1.35.组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

2.1.36.图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示

2.2.探头规格

2.2.1.超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

★2.2.2.腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz

★2.2.3.浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

2.2.4.相控阵心脏探头：1.0-6.0MHz

2.3.二维灰阶参数

2.3.1.最大显示深度≥39cm

2.3.2.发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

2.3.3.二维增益调节范围≥250 dB

2.3.4.动态范围≥300 dB，可视可调

2.3.5.灰阶曲线≥12种

2.3.6.物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

2.3.7.LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示（提供图片证明）

2.3.8.伪彩≥12种

2.3.9.声功率1–100%，可视可调

2.4.彩色多普勒参数

2.4.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.4.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

2.4.3.多普勒增益≥250 dB

2.4.4.支持B/C双实时

2.4.5.一键隐藏血流

2.4.6.彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

2.5.频谱多普勒参数

2.5.1.方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

2.5.2.B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

2.5.3.快速角度校正功能

2.5.4.取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

2.5.5.频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项

2.6.系统通用技术规格

2.6.1.内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.5小时

2.6.2.主机内置HDMI视频输出接口

2.6.3.可升降台车

2.6.4.多功能背包（带拉杆箱功能）

2.6.5.可选配1拖3探头扩展器

2.6.6.主机内置USB接口≥2个

2.7.测量和分析

2.7.1.基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

2.7.2.腹部测量软件包

2.7.3.妇科测量软件包

2.7.4.产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

2.7.5.心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等

2.7.6.泌尿测量软件包

2.7.7.小器官测量软件包

2.7.8.儿科测量软件包：髋关节角度测量

2.7.9.血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分

2.8.图像存储，回放和浏览

2.8.1.同屏一体化智能剪切板

2.8.2.支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

2.8.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

2.8.4.图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

2.8.5.主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等

2.9.图文工作站

2.9.1.系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

2.9.2.支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

2.9.3.支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

2.9.4.支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

- 微量注射泵工作站

1.基本要求：

1.1.单套标准配置：一拖三；

1.2.产品必须通过CFDA和CE等多家机构认证；

1.3.质保期：≧5年，终身维护；

2.主要技术参数及配置：

2.1.多通道工作站参数：

2.1.1.输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用，注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。可实现长时间不间断的级联输液；

2.1.2.扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后单列最多可安装15台输注泵；

2.1.3.组架只需要一根电源线中央集中供电；

2.1.4.组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕；

2.1.5.组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）；

2.1.6.组架上的顶盖上配备有独立把手，安装固定快捷简单；

2.1.7.组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

2.1.8.工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求；

2.1.9.整个工作站组架≤3.5kg；

2.1.10.输液工作站配置要求：六槽位工作站组架1套、输液泵2个、注射泵4个；

2.1.11.可选配输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息；

2.1.12.可选配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比，跟踪优化临床输注用药；

2.1.13.可选配输注中央监护系统，支持接入监护仪数据，同屏显示患者输注用药和生命体征信息，辅助医护分析病情及精准用药。

2.2.注射泵模块参数：

2.2.1.自动识别注射器：规格为10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器；

2.2.2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；

2.2.3.速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；

2.2.4.注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

2.2.5.KVO速度：0.1-5.0mL/h可调；

2.2.6.可以动态显示管路的压力状态；

2.2.7.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

2.2.8.更改速度时完全不需要中断输液；

2.2.9.报警：输注即将完成、输注完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作、阻塞预警、管路脱落（仅适用于 30ml、50/60ml 注射器）；

2.2.10.阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

2.2.11.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

2.2.12.能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

2.2.13.界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

2.2.14.具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

2.2.15.报警音量10级可调；

2.2.16.泵与泵之间可单独叠加，无需组合框，无需工具，方便转运。

2.2.17.具有USB接口；

2.2.18.内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

- （十三）麻醉机管路消毒机

1.采用臭氧（O3）和过氧化氢（H2O2）两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。

2.产品级别：厂家获得国家三类医疗器械生产许可证、产品二类注册。

3.人机对话模式：本消毒机采用电子显示屏。

4.消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备）

5.麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥；呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

6.手动模式：

6.1.雾化程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min

6.2.消毒程序：工作时间30min-120min可选，步进值10min

6.3.干燥程序： 工作时间10min-60min可选，步进值10min

7.供气和排气速度（L/min）：3-5

8.雾化量(ml/min)：0.2-0.5

9.O3浓度检测：消毒运行中随时通过传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效、排气口的O3浓度：100mg/m3-187.1mg/m3，确保最佳消毒效果。

10.H2O2浓度：12.46% (w/w)。

11.消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O3 浓度为0.04 mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

12.消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

13.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.0。

14.臭氧泄漏测定：臭氧浓度＜0.1 mg/m3

15.消毒残留：消毒完成后内回路内臭氧残留量≤0.16mg/m3。

16.臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。

17.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

18.消毒完成后，有可重复吸收和过滤的活性炭吸附剂，用于臭氧和过氧化氢残留物的吸收。

19.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

20.采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度进行实时监测，以达到稳定的气体输出，实现加湿、消毒、干燥的功能。

21.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

22.消毒机机身带有消毒舱，可消毒呼吸机吸入和呼出端阀及部分手术器械等。

# 三、综合说明及其他要求

（一）有关说明：

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。

2、投标人应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、投标总报价一次报定（本项目为交钥匙工程，包括以下内容及投标中可能产生但未列入清单的一切费用），包括：

3.1设备价格（包括全套设备、辅配件、随设备应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；

3.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现设计文件所规定的全部使用功能。

3.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。

3.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必需的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。

3.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

3.6技术培训服务（说明服务内容）；

3.7投标人须负责现场的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。

4、除连续性血液净化设备外，本采购项目其他产品不接受进口产品投标，投标人在投标文件中，应提供主要设备制造商相关资质证书。

5、技术要求偏离：投标人须按照技术需求偏离表所要求进行逐条响应并提供相关资料。技术规格要求中标注“★”号条款投标人须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于白皮书或设备生产厂家相关证明或第三方权威机构提供的检测报告等，技术规格要求中未按要求提供佐证材料的条款，采购人有权将该条款视为负偏离。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、安装、调试：投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。

8、技术服务要求：

8.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

8.2投标方应提供必备的技术资料：

9、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、投标文件以中文资料为准。

11、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）验收：

1、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程；

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；

4、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购人及相关部门到场进行验收通过。

5、验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）知识产权：

供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）质量保证：

1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。

3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

（五）售后服务：

1、按采购人的需求及时到货，中标单位需负责包括机组设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付业主之日起算，免费质保期不低于5年。有特殊要求的按招标要求提供。质保期内，提供免费定期巡检（至少每季度巡检1次，并出具巡检报告）。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签订后，供应商需根据采购方具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）培训系统管理员

系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；

2）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

3）远程在线诊断和故障排除

供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经采购方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行的故障诊断和故障排除；

4）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行；

5）定期巡检

按季度提供定期巡检，并提供巡检报告。

（六）交货时间及地点：

1、交付时间：合同签订生效后30个日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

2、交货时间以采购人接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购人书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。

3、交货及安装地点：采购人指定地点。

（七）包装和装运

1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

4、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。

（八）节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 第四部分 合同条款

医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（买方）：无锡市康复医院

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及        （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方        项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。

### 一、合同标的

1.本合同标的为本条第2项设备清单中的产品（含备品备件、专用工具等）（以下简称“设备或产品”）及相应的培训、安装、测试验收、售后服务等，但招投标文件另有约定除外。乙方在签订合同前应向甲方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。

2.产品名称、型号、材质、数量、金额

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 制造单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备图纸及参数详见附件一。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、产品质量标准

1.产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或因符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数。

2.乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

3.乙方应当提供符合国家法规要求的产品合格证、使用说明书、相关认证资料，确保甲方所采购设备相关认证通过。

4.经乙方安装调试完毕的产品，满足甲方需求及合同要求，能够正常实现招标文件中要求的功能、技术参数。

5.乙方应确保交付甲方使用的医疗设备在通过甲方验收时，对应设备的国家医疗器械注册证及注册登记表均在有效期内，否则乙方有义务将该产品免费升级至更高档次的且在国家医疗器械注册证及注册登记表处于有效期内同类型产品。

6、本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：

1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准； 或

2）经甲方确认的，乙方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或

3）乙方随投标文件提供的货物验收大纲，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一；或

4）乙方在澄请投标文件时作出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

### 三、价款及付款方式

1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方不在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。

2.货款支付

（1）合同签订后，乙方向甲方出具书面请款通知和相应金额的增值税专用发票后，甲方以银行转账方式向乙方收款账户支付合同总金额的30%预付款，即人民币（大写）               元（￥               ）；

（2）乙方按本合同约定的时间将产品运至本合同第四条第5项约定的交货地点，免费安装、调试完毕经甲方验收合格，并向甲方出具书面请款通知和相应金额的增值税专用发票后 10 个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方收款账户支付合同总金额的 30 %，即人民币（大写）               元（￥               ）；

（3）设备正常使用半年后未出现任何质量问题和合同约定等问题，且收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后 10 个工作日内，支付合同总价的 30 %；

（4）设备正常使用无质量和合同约定等问题一年后，且收到乙方开具的相应金额的增值税专用发票后 10 个工作日内，支付合同总价的 10 %。

3.乙方申请付款时须提供符合要求的增值税专用发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

4.乙方指定收款账号：

开户行：

户名：

5. 本项目合同为固定总价合同，除买方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。如乙方未按招标文件要求对设备进行错报漏报，甲方将视为已包括在项目合同总价中，不再增加任何费用。

6.若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原需求进行变更而引起供货量变化的，按乙方投标时所报单价进行结算。

7.本项目乙方应缴纳13%税额的增值税，如在合同执行过程中如遇国家税费调整，合同价款将按实际发生额进行调整（进口产品在进口环节过程中发生的税费变更不在调整之列）。

8.如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议（如果有此协议的话）对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。

### 四、履约保证

为保证乙方具有履行本合同的能力和资质，乙方应在本合同签订后两个工作日内向甲方提供相当于本合同总金额10%（金额：人民币       元）经甲方确认的银行保函，作为履行本合同的履约保证，该保函应约定为至本合同设备验收合格后到期。

### 五、产品的送货

1.乙方应在合同签订后30个日历天内，完成产品交付、安装调试并通过最终验收。乙方应负责办理运输并承担所有费用，直接送到无锡市康复医院指定地点。

2.交货时间以乙方接到甲方书面通知为准开始计算时间，如乙方未接到甲方书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由乙方负责。

3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

乙方未按约定提前通知或未按约定期限送货上门的，甲方有权拒绝到货验收，拒绝接受，乙方自行承担责任和风险。

4.产品包装

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

5.乙方负责送货上门地点：甲方指定地点，运输方式：不限，特殊运输方式须经甲方同意后方可运输。除甲方另有分批次、定时供货的书面要求以外，乙方应一次性完成交货。乙方应负责自行按照合同金额 110 %的标准投保产品运输意外保险。

6.运输费用

全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

7.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，变更调整的通知应采用书面形式，如要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

8.合同产品在安装调试完毕并经产品验收合格前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

9.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

10、货物随箱应有下列资料（一式二份）

a:详细装箱单（每箱件一单）

b:产品合格证及检验记录；

c:随机备件清单；

11、乙方须向甲方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；

12．乙方须向甲方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数；

13．乙方在货物包装后，应立即将装箱单邮寄甲方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告之。

### 六、产品的安装调试与验收

1.乙方负责本项目的免费安装和调试，免费为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如需要），必须事先与甲方的有关部门联系，并与有关部门共同参与施工事宜，否则引起的一切责任由乙方承担，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员负责对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

3.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货，随货应附带产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点，进行表面质量的到货验收。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

4.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并正常试运行满30日无故障，并完成约定培训后方可申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照相关行业标准及甲乙双方确认的图纸及方案（见合同附件）进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。

5.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

6.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

### 七、伴随服务

乙方应为甲方提供如下伴随服务：

1.提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

2.提供安装和维护所需的专用工具；

3.负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险；

4.在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。

5.乙方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容：

1)货物机械总图、基础图、操作使用说明书、电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。

2)货物的装箱单、原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

3)对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。

4)外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。

5)货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

以上技术资料要求采用中文，一式四份。

6.负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后，乙方应在7天内派技术人员到达现场，提供免费安装、调试等服务， 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。并协助甲方组织验收，提供完善的售后服务。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.负责调试，直至通过甲方及有关部门验收交付使用；

8.免费负责甲方的操作、维修人员参观培训，列出培训计划，提供使用和维修中文手册。

9.提供优质的“三包”售后服务和终身维保服务。乙方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。保修期自需方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，乙方必须以市场价的_  ％(原则上低于80%)优惠提供，免收人工费。质保期后的货物维护由甲乙双方协商再定。

10.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

11.提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

12.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。

### 八、质量保证

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起1年。在质量保证期内，设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方应当在自接到甲方通知起30分钟内响应，并在12小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。如有紧急故障，卖方工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。

2.质量保证期内，如发生重要或核心部件 两次 及以上故障，或相同故障经 三次 维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在 2 日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

6.招投标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他约定及有更高要求的以其约定为准。

### 九、违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成包括提供银行保函在内的本合同约定的其他事项的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的 万分之五 向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求支付合同总价款30%的违约金。由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、规格、品牌、质量、随附单证、包装等与合同约定不一致的或到货验收不合格的，或最终验收不合格的，甲方有权采取下列任何一种或几种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款 50 %作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款 20 %的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的 10 %作为违约金。

3.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质量保证期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三方的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何质押，属于第三方拥有知识产权的已经取得第三方合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责并解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的所有损失。

5.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保函及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

8.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为 7 日。乙方应当在合同解除后 5 日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

### 十、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在发生五日内向对方提交公证机关或有权政府机关出具的公证书或证明文件。

3.不可抗力事件持续或预计将持续 六十 日历天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十一、争议解决

1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.适用法律：中华人民共和国的法律

### 十二、合同组成及相互关系

1.合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）招标文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所做出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

### 十三、通知和送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

### 十四、其他约定

1.本合同一式    份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2.特别提醒条款一：

a、乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；

b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3. 特别提醒条款二：

a、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。

b、设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，供需双方办理交接手续。

如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

3.本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

签署地点：江苏省无锡市梁溪区

签署时间：  年 月 日

甲方（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同附件一：设备图纸及参数

附件1

商品包装政府采购需求标准(试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准(试行)

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

- 5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》规定的方法进行。

- 第五部分 投标文件格式

无锡市康复医院 （梁溪区中医医院）便携式彩色多普勒超声诊断系统等一批医疗设备采购项目

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

一、投标申请及声明

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方         （项目名称）   （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）    元人民币。

3、本项目交付时间为：合同签订生效后30个日历天内。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

二、开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称:                         （盖章）

| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交付时间 | 合同签订生效后30个日历天内 |
| 质量标准 | 一次性验收合格 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

三、细目报价表

投标人名称（盖章）                     政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 制造单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端监护仪 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 量子点干式荧光免疫分析仪 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 腹内压监测仪(尿动力监测) |  |  | 2台 |  |  |  |
| 4 | 输血输液加温仪 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 输血输液加压仪 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 动态葡萄糖监测系统（含软件） |  |  | 2台 |  |  |  |
| 7 | 电子内窥镜图像处理器 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 8 | 视频喉镜 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 9 | 注射泵（双泵） |  |  | 15台 |  |  |  |
| 10 | 连续性血液净化设备 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 微量注射泵工作站 |  |  | 5台 |  |  |  |
| 13 | 麻醉机管路消毒机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 合计人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

注：（1）货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

（2）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；

（3）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足。

四、投标人资格证明文件

1）供应商有效期内营业执照（三证合一）副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖供应商公章（三证合一的供应商只需提供营业执照副本）；

2）供应商须提供近三个月的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

3）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证及注册登记表（复印件）；

4）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件加盖公章）；

7）供应商法定代表人授权委托书（加盖公章）（格式见附件）；

8）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章；

9）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供与供应商签订的劳动合同复印件及由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月的供应商为被授权代表依法缴纳养老保险证明材料；

10）承诺书（格式见附件）。

格式一：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于      （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称），    （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。

投标人名称(公章):

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日    期：  年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

格式二：承诺书

致：无锡市康复医院 （梁溪区中医医院）

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）我司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

五、补充证明文件：

1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）供应商提供产品的制造厂商如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商提供产品的制造厂商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商提供产品的制造厂商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商提供产品的制造厂商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式三：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式四：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期 ：

格式五：类似业绩

| 项目名称 | 项目业主 | 合同主要内容 | 制造商 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件《合同条款》要求 | 《合同条款》响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字：

日期

七、技术需求偏离表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 招标文件《采购需求》 | 《采购需求》响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2. 作为投标文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件将被视为实质性不符合。

3．偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。

4.技术规格要求中标注“★”号条款投标人须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于白皮书或设备生产厂家相关证明或第三方权威机构提供的检测报告等，技术规格要求中未按要求提供佐证材料的条款，采购人有权将该条款视为负偏离。

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

八、项目实施方案

1、项目实施进度计划；

2、包装运输方案；

3、安装调试流程和技术重难点指导；

4、安装调试人员安排；

5、质量保证措施。

九、培训方案

1、产品介绍；

2、操作使用；

3、维护保养；

4、常见故障的排除；

5、紧急情况的处理。

十、售后服务方案

- 售后服务内容；

- 故障解决方案；

- 专业技术人员保障及服务电话等；

4、响应时间及补救措施

十一、投标文件的其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。