南京市浦口人民医院

三期工程手术行为管理系统

（手术室换衣换鞋设备）

招标文件

项目编号：JSZC-320111-NJXD-G2025-0014

采购代理机构:南京相度工程咨询有限公司

日期:2025年3月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  评标办法	29

第四部分  采购需求	33

第五部分  合同格式及条款	43

第六部分  投标文件格式	49

第一部分  招标公告

项目概况

南京市浦口人民医院三期工程手术行为管理系统（手术室换衣换鞋设备）JSZC-320111-NJXD-G2025-0014 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年4月9日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320111-NJXD-G2025-0014

（二）项目名称：南京市浦口人民医院三期工程手术行为管理系统（手术室换衣换鞋设备）

（三）预算金额：150万元

（四）最高限价（如有）：150万元

（五）采购需求：南京市浦口人民医院采购三期工程手术行为管理系统（手术室换衣换鞋设备），具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：合同签订后30天内交货并安装完成。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》(具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺)。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.供应商在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：2025年3月19日17：00至2025年3月26日23：59。（自招标文件公告发布之日起5个工作日）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025年4月9日 14:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=

769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市浦口人民医院

单位地址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系人：余老师

联系方式：025-58532917

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

联系人：阮登湖（项目负责人）、周宇

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、周宇

电话：025-85507079

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费按计价格【2002】1980号文标准计取，在领取中标通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 9 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 10 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6.相同品牌投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采用随机抽取的方式确定1个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按1家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采用随机抽取的方式确定1个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：资格审查及评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9.招标文件的修改

9.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的供应商。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、投标文件的编制

10.投标文件的编制要求

10.1供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

10.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

※10.3供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

10.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

11.投标文件构成

11.1投标声明及承诺函

11.2资格证明文件；

11.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

11.2.2为满足符合性审查提供的材料；

11.2.3供应商认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1服务方案等（格式自拟）；

11.4.2供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.4.3技术响应偏离表。

11.5商务文件

11.5.1业绩一览表，提供证明材料（以招标文件第三部分约定为准）。

11.5.2其他商务文件。

11.6《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

11.7供应商认为有必要提供的其它材料。

12.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，供应商提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使供应商携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因供应商违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

（5）在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

14.投标保证金

详见前附表。

15.投标有效期

15.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 供应商不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 供应商未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（“※”部分为实质性要求）；

19.10投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18供应商有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

19.19其它评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律、法规规定的其它情况。

20.废标

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.供应商不足三家情形处理

投标截止后供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

23.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

23.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

23.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同供应商的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标报价。

24.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的供应商进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金

本项目不适用

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  评标办法

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 进口产品 | 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加 |
|  | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1、本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2、说明：所有认证、证明和业绩均以复印件/扫描件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价／报价)×40。 |
| 2 | 需求响应 | 25分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求中设备技术参数的得满分，▲参数每负偏离一项扣1分；其余为一般项参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：技术参数须按要求在投标文件中提供证明文件或检测报告等相关材料，且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 技术优势 | 4分 | 所投产品的生产厂家具有更衣柜管理系统、医院行为管理系统、行为管理显示大屏管理软件、环境监测及控制系统的计算机软件著作权登记证书，每提供一份得1分，最高4分。（提供证书复印件并加盖公章，软著名称可不完全一致但应有相同的范围，否则不得分） |
| 4 | 业绩 | 10分 | 供应商或生产厂商自2022年3月1日以来具有所投产品与最终用户签订的供货业绩及最终用户证明（纯软件项目案例不得分），每提供一份得2分，最高得10分。 （业绩证明材料提供合同原件扫描件和最终用户证明，时间以合同签订时间为准，制造商或投标人的业绩均予以认可，合同中应体现供货产品。） |
| 5 | 制造商生产能力 | 5分 | 为保障产品的质量，所投产品的生产厂家需具备自主生产能力和生产设备，需提供企业生产能力证明（提供企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应生产设备、检测设备的照片证明、采购发票等证明材料，需加盖单位公章）。根据所提供的证明材料进行打分，生产设备先进、台数及生产线多、生产能力强的得5分；生产设备较先进、台数及生产线较多、生产能力较强的得2分；生产设备一般、台数及生产线较少、生产能力较弱的得1分。其余或未提供不得分。 |
| 6 | 项目实施 方案 | 5分 | 投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用及维护方案： 方案完整全面，可实施性强，具有明确的交货时间，设备交付及安装方案可行，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高的得5分；方案较完整全面，可实施性较强，交货时间较明确，设备交付及安装方案一般可行，时间进度安排较合理，略优于采购需求，可执行性较高的得2分；方案简单，可执行性一般，时间安排较长，交付及安装安排简单，基本符合采购需求得1分；其余或不提供不得分。 |
| 7 | 售后服务 方案 | 5分 | 根据各投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务保障制度、服务团队配置、售后服务热线、服务承诺等）进行打分。 保障制度全面合理，团队配置齐全且经验丰富，售后服务热线响应时间快，服务承诺高效可行的得5分；保障制度较全面合理，团队配置较齐全且经验较丰富，售后服务热线响应时间较快，服务承诺较高效可行的得2分；保障制度一般合理，团队配置简单且经验欠缺，售后服务热线响应时间较慢，服务承诺一般可行的得1分；其余或不提供不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 供应商根据项目需求提供应急方案，方案包括但不限于应急方案及措施、应急人员安排、应急预案及应急时间：方案合理全面且详细，应急时间迅速，应急人员齐备，解决紧急事件经验丰富，应急措施切实有效，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，应急解决问题的时间短，优于采购需求得5分；方案较合理，应急时间较迅速，应急人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定紧急事件处理经验，应急措施比较有效，比较有预见性，应急解决问题的时间较短，符合采购需求得2分；方案简单，应急速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，应急措施比较简单，不太有预见性，应急解决问题的时间较长得1分；其余或不提供不得分。 |
| 9 | 节能、环保产品 | 1分 | ①所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②所投产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理

四、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑 | 台 | 1 | 医院指定地点 |
| 2 | 服装系统管理端 | 台 | 1 |  |
| 3 | 大屏公告屏（含主机） | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能发衣机 | 套 | 2 |  |
| 5 | 智能发鞋机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 鞋柜主柜 | 台 | 2 |  |
| 7 | 智能鞋柜（10层） | 台 | 14 |  |
| 8 | 更衣主柜 | 台 | 12 |  |
| 9 | 更衣辅柜（双层） | 台 | 42 |  |
| 10 | 更衣辅柜（单层） | 台 | 42 |  |
| 11 | 矮凳柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 回收机-智能 | 台 | 3 |  |
| 13 | RFID芯片 | 片 | 3000 |  |
| 14 | 白大褂存储柜 | 台 | 2 |  |
| 15 | 吧台衣物放置柜 | 台 | 2 |  |
| 16 | 洗漱用品柜（5层10门） | 台 | 8 |  |
| 17 | 病理标本管理主柜（6层10门） | 台 | 1 |  |
| 18 | 病理标本管理辅柜（6层12门） | 台 | 3 |  |
| 19 | 病理标本管理系统（软件） | 套 | 1 |  |
| 20 | 手术室智能服装管理系统（软件） | 套 | 1 |  |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）软件功能说明

1.行为管理系统软件

1.1 标签与设备管理：

手术室更衣系统综合管理系统中手术衣及人员工作卡等不同类别的标签，能注册分组管理标签，并变更标签的类别及状态信息。实现对IC卡的初始化及登记管理；同时可以实现对衣服与IC卡、衣服与衣柜、IC卡与衣柜之间的分配管理。更换新的洗手衣裤时开始使用。

1.2 用户信息及权限管理：

系统和医院信息系统进行无缝对接，自动同步医护人员的信息，并指定用户分配角色以获得相应的系统访问权限。

1.3 流程控制管理：

手术室更衣系统能根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、取鞋、换鞋、取衣、换衣等流程，能够借助门禁、自动发衣机、自动衣鞋柜等自动化设备，自动通过设备屏幕进行视窗提示或语音提示违反相关流程的医护人员。

1.4 统计查询：

1.4.1 柜子状态查询及远程开柜：管理员可以在管理端上直接查看各柜子使用情况，可以远程打开柜子。方便管理员对意外情况的处理。

1.4.2 更衣柜信息统计：统计更衣柜的各类尺码的衣服的数量。

1.4.3 还衣统计：将污衣置入回收桶，回收桶即时扫描标签，将对应的标签衣服设置为已归还，并记录操作数据。

1.4.4 开柜记录统计：所有刷卡或标签开柜的记录将被记录，可以查询更衣柜的开柜时间、开柜标签号、开柜卡号、关柜时间。

1.4.5 异常数据统计：用以查询禁用的柜、标签数据不对等意外情况。

1.4.6 基于无线射频技术，自动记录衣服的领用、归还等重要的节点相关信息，支持手术室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各个环节、各个控制点的信息数据，如手术衣使用数据，污衣回收数据等。

1.5 自动换鞋柜控制：

1.5.1 鞋柜分配使用：使用者刷工作卡，系统自动分配空闲鞋柜并打开。为防止在高峰时间人群拥挤，分配鞋柜采用随机分配的原则。打开鞋柜时，语音提示鞋柜位置。

1.5.2 鞋柜回收：使用者第二次刷卡时，系统将回收鞋柜，为防止使用者此时进行错误的存鞋操作，系统需要用户点击确认按钮打开鞋柜，并语音提示。

1.5.3 自助开柜功能：鞋柜使用者可以刷卡查询历史使用记录，系统允许/禁止使用者根据历史记录打开曾经使用的鞋柜。用于找回遗忘物品。

1.5.4 鞋柜绑定：可给使用者绑定指定的鞋柜。绑定后，该鞋柜只供绑定者使用。

1.5.5 鞋柜后台管理：鞋柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。

1.5.6 逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的鞋柜将自动回收。

1.6 自动更衣柜控制：

1.6.1 更衣柜回收：更衣柜可以任意打开，使用逾期后，更衣柜将被回收。

1.6.2 自助查询功能：更衣柜使用者可以刷卡查询历史使用记录

1.6.3 更衣柜绑定：可给使用者绑定指定的更衣柜。绑定后，该柜只供绑定者使用。

1.6.4 逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的更衣柜将自动回收

1.6.5 开柜记录存档：所有刷卡或标签开柜的记录将被记录，可以查询更衣柜的开柜时间开柜标签号、开柜卡号、关柜时间。

1.6.6 权限设置：分为多级权限配置、低级权限可以打开管理后台，但为了安全不能打开已有使用者的柜子（供存衣服人员使用），高级权限才能进行所有后台开柜操作。

1.6.7 更衣柜后台管理：更衣柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。

2.病理标本管理系统软件

系统采用条码技术作为信息载体，贯穿手术室标本处理、存柜、提取病理标本送病理科这几个阶段，实现闭环的设备管控。

（二）设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑 | 1、cpu英特尔酷睿i5或以上 2、4GB DDR3 1600MHz内存或以上 3、500GB 7200RPM 3.5英寸硬盘或以上 4、显示器≥19.5英寸 5、键盘鼠标套装 | 台 | 1 |
| 2 | 服装系统管理端 | 1、10+件织物快速识别、数据精准、不干胶标签打印，可让标签初始化。 2、RS232接口，传输距离≥10米 3、读写距离：≤20cm 4、数据保存期：10年，可改写10万次 5、集成指纹、刷卡模块 ▲6、至少具备人员信息登记功能、织物信息的编辑和录入功能，实现新织物的入库。如：工号、姓名、职业、编制、科室、有效期；织物类别、尺码信息等；支持人员认证信息录入功能，如：指纹登记、工卡登记。（投标时提供软件的相关截图证明，否则该条款视为不满足）。 ▲7、读卡器需满足“感应有效距离不低于5cm”的功能要求。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） | 台 | 1 |
| 3 | 大屏公告屏（含主机） | 1、屏幕尺寸：≥50英寸 2、分辨率：≥全高清（1920x1080） 3、功能：系统通过大屏液晶电视动态显示衣鞋柜的使用信息、衣物不足警示信息、衣鞋柜异常信息、逾期人员信息、回收机衣满信息等。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能发衣机 | 1、控制柜触摸显示屏尺寸≥15英寸 2、操作系统Android。内存≥2GB、硬盘≥16GB； 3、支持人脸识别、指纹、IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）； 4、自动分配相应型号服装给用户； 5、衣物存贮：≥120套/台(可按尺码分组)； 6、可控制用户领取衣服的数量；可同时领取整套手术服； 7、手工加衣，单件衣服不需外包装； 8、发衣速度：≤5S；图形界面可视内部状态，缺衣提醒功能，识别确认率≥99%； 9、可显示相关衣服存取信息，方便管理员查看； 10、可设置特殊权限； 11、功能：支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣，在自助取衣机上刷IC卡或指纹、人脸识别扫描领取对应人尺码的手术衣，并自动绑定IC卡或者指纹进行信息关联登记。有良好的人机操作界面, 可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术衣自助取放机库存提醒功能：当各尺码衣服库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加衣物的类别及数量。 12、工作原理：采用成熟RFID技术，衣服与库位进行绑定管理，医务人员取衣时和衣物有绑定关系。衣服无需特殊包装或者挤压方式处理即可存放； ▲13、取衣方式：取物口离地≥1000mm，有LED灯光提示，衣物自动推出，无需弯腰以及伸手拿取，安全便捷；（投标时提供相关实物图片证明，否则该条款视为不满足） ▲14、取衣口数量：≥2个。（投标时提供实物图片证明，否则该条款视为不满足） ▲15、为保护使用人员安全，发衣口具备防夹功能。（投标时提供相关实物图片证明，否则该条款视为不满足） ▲16、需提供发衣机关于发衣效率：发衣速度≤5S、识别准确率≥99%、身份识别方式：IC卡,人脸识别,指纹识别。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） | 台 | 2 |
| 5 | 智能发鞋机 | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15英寸以上液晶显示及触摸屏。 2、操作系统Android。内存≥2GB、硬盘≥16GB； 3、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）或指纹扫描模块、人脸识别等多介体取鞋方式； 4、控制模块：自动分配相应型号的拖鞋给用户；可控制用户领取拖鞋的数量； 5、拖鞋存贮： ≥108双/台（可按尺码分组），手工加鞋，单双鞋子不需外包装； 6、每双发鞋速度：≤3S，缺鞋子或鞋子不足时有提醒功能；可显示相关拖鞋存取信息，方便管理员查看； 7、可设置特殊权限； 8、功能：支持自动选择几种规格拖鞋类型自动发放拖鞋，在智能发鞋机上刷卡或指纹扫描模块、人脸识别等多介体领取对应人尺码的拖鞋，并自动绑定IC卡或者指纹、人脸进行信息关联登记。有良好的人机操作界面, 可对于拖鞋可按几种规格拖鞋类别进行综合的管理。拖鞋自助取放机库存提醒功能：当各尺码拖鞋库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加拖鞋的类别及数量； ▲9、单个发放模块故障不影响其它发放模块正常使用（投标时提供相关实物图片进行证明佐证） ▲10、取鞋口数量：≥2个。（投标时提供相关实物图片进行证明佐证） 11、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 ▲12、平均无故障工作时间：不小于2万小时。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） | 台 | 1 |
| 6 | 鞋柜主柜 | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15英寸以上液晶显示及触摸屏。 2、操作系统Android。内存≥2GB、硬盘≥16GB 3、供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能 4、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体取鞋方式； 5、提供光学指纹仪，保证稳定性。 6、柜体要求：柜体尺寸、外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损 7、功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启自智能鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。特殊情况下可对鞋柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态。 8、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 | 台 | 2 |
| 7 | 智能鞋柜（10层） | 1、鞋柜：每台设备20个单箱。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受鞋柜主柜控制。 2、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。 ▲3、电控锁使用寿命≥120万次。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） | 台 | 14 |
| 8 | 更衣主柜 | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15英寸以上液晶显示及触摸屏。 2、传感单元：满柜提醒功能 3、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体取衣方式； 4、操作系统Android。内存≥2GB、硬盘≥16GB 5、供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能 6、操作性能：应用操作响应时间≤500ms； 7、提供光学指纹仪，保证稳定性。 8、功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启智能衣柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。可对更衣柜进行清箱操作。 9、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 | 台 | 12 |
| 9 | 更衣辅柜（1层） | 1、更衣柜要求：每台设备2个单箱。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受更衣主柜控制； 2、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。 3、电控锁使用寿命≥120万次。 | 台 | 42 |
| 10 | 更衣辅柜（2层） | 1、衣柜：每台设备4个单箱。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受更衣主柜控制。 2、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。 3、电控锁使用寿命≥120万次。 | 台 | 42 |
| 11 | 回收机-智能 | 1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用10英寸以上液晶显示及触摸屏。 2、传感单元：回收通道感应功能、衣满提示功能。 3、操作系统Android。内存≥2GB、硬盘≥16GB。 4、功能：自动回收使用过的手术衣鞋。产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣鞋投入回收机时，回收机自动记录衣鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。手术衣鞋自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣鞋。 5、利用RFID芯片识别技术，衣鞋归还时通过超高频RFID扫描归还衣鞋（植入RFID芯片），马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡、指纹等即可实现衣鞋的归还流程； 6、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣鞋发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 ▲7、回收机模组耐久度≥30万次。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） | 台 | 3 |
| 12 | RFID 芯片 | 识读频率：902MHZ～928MHZ | 个 | 3000 |
| 13 | 矮凳柜 | 尺寸根据医院场地定制 | 台 | 1 |
| 14 | 白大褂存储柜 | 一台可以挂衣服数量≥18件，柜体尺寸可根据医院定制 | 台 | 2 |
| 15 | 吧台衣物放置柜 | 用于存放物品，机械开锁，尺寸可定制 | 台 | 2 |
| 16 | 洗漱用品柜（5层10门） | 1、鞋柜：每台设备10个单箱。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。 2、每个单箱配独立的机械锁 | 台 | 8 |
| 17 | 病理标本管理主柜（6层10门） | 1、配置：≥2G内存，≥16G硬盘； 2、显示：≥10英寸嵌入式显示器； 3、IC卡，指纹识别。 4、智能开锁，箱内带有灯光照明； 5、标本存取扫码识别； 6、非正常开启柜门时报警； 7、提供设备故障时紧急开锁功能；应急开柜 8、具有查询统计功能； | 台 | 1 |
| 18 | 病理标本管理辅柜（6层12门） | 1、智能开锁，箱内带有灯光照明； 2、标本存取扫码识别； 3、非正常开启柜门时报警； 4、提供设备故障时紧急开锁功能；应急开柜 | 台 | 3 |
| 19 | 外观统一要求 | 1、外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损 2、为规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。 ▲3、为规范产品材料及工艺标准，铝材、冷轧板、塑粉三项原材料：汞含量≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、铅≤1000mg/kg。（投标时提供产品生产厂家具有CMA标识检测机构出具的检测报告或原材料供应商具有CMA标识检测机构出具的检测报告及原材料的采购合同，否则该条款视为不满足） ▲4、设备通过12小时恒定湿热试验，通过72小时盐雾试验，噪音≤45dB，具有离线与流程自动修复功能。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） ▲5、接地电阻≤0.03Ω(32A，2min)；接触电流≤0.52mA；抗电强度：AC1500V，50Hz，1min，应无击穿飞弧，漏电电流≤10mA；绝缘电阻≥5000MΩ(500VDC)。（投标时提供具有CMA标识检测机构出具的检测报告，否则该条款视为不满足） |  |  |

- （三）商务要求

1、付款方式：

自合同签订后支付合同金额的30%，货物调试验收合格后支付合同金额的60%，验收合格满一年且使用无异常，付清10%的余款。

2、交货期：合同签订后30天内交货并安装完成。

卖方未能按照合同规定的交货期交货，每逾期一周卖方应按逾期货物/服务总价的5‰向买方支付滞纳金，逾期不足一周的按一周计算。违约金可以从任何一笔应付款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分货物/服务，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分的终止合同，并向卖方索赔。

- 3、质保期：≥2年

- （四）其他

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 制造商生产能力

根据该项目提供符合招标人所需货物制造商的生产能力证明材料，应提供企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应生产设备、检测设备的照片证明、采购发票证明等。

- 项目实施方案

根据该项目提供符合招标人情况的项目实施方案，应体现项目整体的实施方案、安装方案、进度安排、设备使用及维护方案等。

- 售后服务方案

- 根据该项目提供符合招标人情况的售后服务方案，应体现售后服务保障制度、服务团队配置、售后服务热线、服务承诺等。

第五部分  合同格式及条款

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

采购协议

买方：南京市浦口人民医院

卖方：

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

- 说明：

南京市浦口人民医院（以下简称买方）和                  （以下简称卖方）就南京市浦口人民医院三期工程手术行为管理系统（手术室换衣换鞋设备）的设计、制造、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，本合同的具体条款如下：

一、供货范围及技术要求

（一）标的物：手术行为管理系统（手术室换衣换鞋设备）

（二）型号规格、数量，见招标物品清单；

| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 产品型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

- 技术及质量要求：见采购文件。

- 合同价格

- 本合同总价为         元（大写：               ）。

- 本合同价格为含增值税的交货价，包括但不限于全部按国家或行业相关标准和招标人确认要求制作的价格、打样费用（含打样检测）、包装费、运杂费（含上、下力费）、运输费及运输保险费、其他税费等其它一切有可能产生或增加的费用。

- 付款规定：

付款方式：

五、交货期和收货人、交货地点：

（一）本合同货物交付使用时间：合同生效后卖方接到买方书面通知之日起

个日历天内将全部产品运抵买方或买方指定地点（如因买方原因需推迟交货期，则按买方通知时间为准）。卖方必须在接到通知后48小时内上门进行指导安装、调试等技术服务；如逾期不上门进行指导安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十条执行。

零星供货按买方要求同此办理。

（二）交货地点：南京市浦口人民医院（南京市浦口区江浦街道上河街166号）

- 运输方式：卖方送货上门：运费、保险费等相关费用由卖方承担，到达交货地点后卖方负责卸货，由买方提供协助。

（四）收货人：南京市浦口人民医院

（五）履约地点：南京市浦口人民医院（南京市浦口区江浦街道上河街166号）。

六、买方的权利和责任

（一）在合同交货期内，买方有权督促卖方展行本合同的各项条款，督促卖方保质、保量、按期交货。

（二）为了便于了解                      的制造情况，在制造过程中，卖方在项目试验前一周内通知买方，买方有权派员参加有关项目试验。

（三）卖方按合同规定完成有关工作后，买方应按合同规定，及时向卖方支付货款。

（四）在                    制造过程中，买方根据需要有权派人到制造现场监造，包括检测、材质、牌号、供应商、外协方等。

（五）在                    制造后期，买方有权派人到卖方现场，以便熟悉掌握有关加工工艺，卖方需提供有关方便。

（六）如因买方原因推迟交货期，则买方以书面形式通知卖方。

七、卖方的权利和责任

（一）卖方应按合同中明确的                   供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供应产品。

（二）卖方所供的                   ，必须是确保整体性能优质的产品，并保证全部货物质量和性能。

（三）卖方应按合同规定按时提供资料和图样，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

（四）卖方所供产品应切实做到不合格、不配套的产品不准出厂。在质量保证期内，产品因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，卖方应在接到买方通知48小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的买方全部损失，如48小时内不能负贵修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，买方有权退货，卖方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的买方全部损失。

（五）卖方所供                 应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，卖方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

（六）卖方在进行货物的检测时需要提前通知买方，买方将安排技术人员现场参与监督，卖方应给与配合。

（七）卖方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，卖方应及时增供缺损件，且交货期不予顺延。

（八）本合同质量保证期限为：本合同产品到买方指定地点经全部验收合格 后开始对所供货物提供    年免费质保期。在质保期内，卖方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由卖方承担。

（九）质保期内：

（1）免费送货上门至采购人指定地点，进行安装调试并及时对具体使用人员进行操作培训；

（2）保修期内将按本承诺提供不定期上门访问用户，每年至少2次免费保养，其中一次为全面保养，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

（3）质保期内出现质量问题，我方在按到采购人通知后4小时内响应、回馈，24小时内到现场进行免费维修。

（4）我方在接到采购人通知后24小时内未答复，或未到现场，则每推迟一天应向采购人支付每日千分之六的逾期违约金。

（5）质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则我方最迟应在5日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

（6）在质保期内，同一缺陷经两次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失， 全部由供应商承担。

（7）我公司承诺提供5人进行至少5天相关软件硬件维护免费培训。

（十）货物交付（指卖方将全部货物运到买方指定现场初验全部合格后，视  为交付）给买方前的保险由卖方负责，保险范围应包括但不限于卖方装运的全部 货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给买方前或交付时发生与本合同有关 的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由卖方承担。

（十一）与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

八 、货物验收：

（一）为确保本合同                      的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（买方有权参与出厂检验），确保货物符合合同的要求。卖方应保证产品是全新、未使用过的，完全符 合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利。卖方并保证其产品在其使用寿命内 应具有良好的性能。

（二）初步验收为开箱验收，开箱验收包括对产品的型号规格、尺寸、数量、 外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，且开箱验收合格不 代表买方对产品内在质量瑕疵的认可。初步验收合格前，货物的保管责任由卖方  承担。在货物未经买方初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由卖方承担。启封、开箱初步验收时，买方应提前通知卖方，卖方得到通知后应在3天内到达 现场。双方共同开箱验收，并做好验收记录。如卖方未在规定时间到达现场，买 方可单独开箱清点，缺损件应由卖方负责。买方的验收确认并不免除卖方因提供 的货物质量瑕疵而承担的责任。若卖方提供的货物不符合本合同约定，买方有权 拒收或要求卖方提供符合合同约定的货物，且交付使用时间不予顺延。

（三）买方有权在本合同货物质保期内对本合同产品内在质量瑕疵提出异议。

九 、包装要求：

（一）卖方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名 称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

（二）卖方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。

（三）包装标准：按照买方提出的技术条件标准进行包装。

十 、违约责任：

（一）卖方应按本合同按期交付全部产品，如因卖方原因造成产品延迟交付， 每延迟一天，卖方每天按本合同总价的1%支付买方违约金。如卖方延迟交付累 计超过20天，买方有权解除合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给买方造成的经济损失，卖方还 应继续赔偿买方经济损失。如发生不可抗力，卖方应当立刻通知买方。如延期 30天，经双方协商无效，买方有权解除合同，卖方应返还买方已支付的全部费 用，并承担已付款利息。

（二）在质量保证期内，卖方供应的产品指标达不到规定技术要求，扣除质 保金。一项以上（含一项）指标超过技术协议规定的最大偏离值，卖方免费检修  整改并赔偿全部经济损失。

（三）卖方每延期一天支付履约保证金的，每天按合同总价的1%向买方支 付违约金，如超过20日，买方有权解除合同，卖方向买方支付合同价款20%的  违约金并且卖方赔偿买方的损失。

（四）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应 违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《民法典》有关规定执 行。

（五）在合同履行过程中，如卖方有单方面解除合同、中止合同、终止合同 等违约情况，卖方须按合同总价20%支付买方违约金，并退还买方已支付的全部  货款，并赔偿给买方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用）

十一、合同修改：

买、卖双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充 时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经买、卖方法定代表人或委托代理人签字并加盖单 位公章或单位合同专用章之日起生效。

（二）本合同正文一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

（三）买、卖双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解 决，协商不成时，向买方项目所在地人民法院起诉。

买方：南京市浦口人民医院             卖方：

单位地址：南京市浦口区江浦街道上河   单位地址：

街166号

负责人/授权代表：                    负责人/授权代表：

分管院长：                           项目负责人：

后管科负责人：                       开户银行：

账号：

合同签署时间：                       合同签署时间：

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了供应商方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- （一）基本目录

- 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标产品名称） | 元 |

年    月    日

- 明细报价表

注：明细报价表均不允许缺漏项，存在缺漏项的将作无效文件处理。

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 服装系统管理端 |  |  | 1台 |  |  |
| 3 | 大屏公告屏（含主机） |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 智能发衣机 |  |  | 2套 |  |  |
| 5 | 智能发鞋机 |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 鞋柜主柜 |  |  | 2台 |  |  |
| 7 | 智能鞋柜（10层） |  |  | 14台 |  |  |
| 8 | 更衣主柜 |  |  | 12台 |  |  |
| 9 | 更衣辅柜（双层） |  |  | 42台 |  |  |
| 10 | 更衣辅柜（单层） |  |  | 42台 |  |  |
| 11 | 矮凳柜 |  |  | 1台 |  |  |
| 12 | 回收机-智能 |  |  | 3台 |  |  |
| 13 | RFID芯片 |  |  | 3000片 |  |  |
| 14 | 白大褂存储柜 |  |  | 2台 |  |  |
| 15 | 吧台衣物放置柜 |  |  | 2台 |  |  |
| 16 | 洗漱用品柜（5层10门） |  |  | 8台 |  |  |
| 17 | 病理标本管理主柜（6层10门） |  |  | 1台 |  |  |
| 18 | 病理标本管理辅柜（6层12门） |  |  | 3台 |  |  |
| 19 | 病理标本管理系统（软件） |  |  | 1套 |  |  |
| 20 | 手术室智能服装管理系统（软件） |  |  | 1套 |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

- （二）资格条件

- 供应商资质（按资格要求提供）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司） 组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前在线打印本表，经法定代表人签名签章后作为投标（响应）文件的组成部分。

- “南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

注：以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板，其他资料自行提供。不适用信用承诺的供应商仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

- （三）符合条件

- 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按供应商须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的供应商不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1、招标文件第四部分采购需求中（三）商务要求的内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 进口产品

进口产品的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                      项目，我司所投产品     （是/不是） 进口产品。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但声明内容与实际提供的证明材料不符的，本声明无效以实际提供的证明材料为准，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （四）综合评审评分项

- 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - （一）软件功能说明 |  |  |  |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 招标文件第四部分采购需求中（一）软件功能说明和（二）设备技术参数的所有内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，所提供货物与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供货物与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3、响应内容不得完全复制采购需求的内容，须供应商自行进行响应。

4、行数不够请自行添加。

- 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （五）企业报价折扣证明

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

根据供应商和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。