苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSZC-320509-SZJX-C2025-0009

项目名称：2025年吴江区自动监测站运维服务

项目类别：服务类

采购单位：苏州市吴江生态环境局

苏州捷信招投标咨询有限公司

2025年2月

前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年吴江区自动监测站运维服务（本项目共划分为五个标段） 第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务 第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 第四标段：吴江区饮用水源地浮标站运维服务 第五标段：功能区噪声自动监测站运维服务 |
| 2 | 采购预算（元） | 总金额： 人民币叁佰捌拾柒万元整（小写：3870000.00元） 第一标段：1000000.00元 第二标段：1000000.00元 第三标段：1500000.00元 第四标段：250000.00元 第五标段：120000.00元 |
| 3 | 联合体 | 不接受联合体投标 |
| 4 | 磋商现场考察 | 不组织，自行考察 |
| 5 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 6 | 磋商响应文件份数 | 网上响应文件壹 份 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 8 | 响应文件网上提交截止时间 | 2025年3月10日13 点 30 分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 2025年3月10日 13点 30 分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 时间：2025年3月10日 13：30时 北京时间 地点：苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 11 | 评审标准 | 采用综合评分法（具体详见第六章） |
| 12 | 每标段成交单位数量 | 由采购人授权评标委员会直接确定1家 成交单位（具体见第六章） |
| 13 | 履约保证金 | 成交金额的5%。 |
| 14 | 代理服务费 | 每标段按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%的。不满叁仟按叁仟元收取。 成交服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行 |
| 15 | 磋商保证金 | 不需提交 |

总目录

前附表

第一章、磋商邀请

第二章、磋商须知

第三章、响应文件格式

第四章、竞争性磋商文件内容

第五章、合同主要条款

第六章、磋商评审标准

- 磋商邀请

项目概况

2025年吴江区自动监测站运维服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统中获取采购文件，并于2025年3月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320509-SZJX-C2025-0009

（二）项目名称：2025年吴江区自动监测站运维服务

第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务

第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务

第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务

第四标段：吴江区饮用水源地浮标站运维服务

第五标段：功能区噪声自动监测站运维服务

（三）采购预算总金额：人民币叁佰捌拾柒万元整（小写：3870000.00元）

第一标段：1000000.00元

第二标段：1000000.00元

第三标段：1500000.00元

第四标段：250000.00元

第五标段：120000.00元

最高限价：/

（四）采购需求：

1.采购清单：

| 标段号 | 服务内容 | 服务期限 （具体见采购需求） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 吴江区乡镇空气自动监测站运维服务 | 12个月 |
| 二 | 吴江区地表水水质自动监测站运维服务 | 12个月 |
| 三 | 吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务 | 12个月 |
| 四 | 吴江区饮用水源地浮标站运维服务 | 12个月 |
| 五 | 功能区噪声自动监测站运维服务 | 12个月 |

2.项目验收：根据国家、行业相关标准、规定及采购文件相关要求，最终由采购人考核验收通过。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，所属行业为其他未列明行业。

- （三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本项目不接受联合体投标；

4、采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025-03-10  13:30 （北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1、时间：2025年03月10日13点30 分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA证书办理 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 注册咨询：0512-69820854； CA技术咨询电话：400-608-6099； 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.分标段采购项目标段划分及成交原则：

（1）标段划分说明：本项目分标段采购，共分为五个标段，每个标段中标（成交）单位为一名。响应单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段成交，评标顺序按标段号由小到大顺序。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求的投标供应商，均可进入该标段的评审。但若在前期各标段评审中已获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，将不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审,也不具备本次招标废标标段再次挂网的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致成交结果改变的，不影响其它任何标段的成交结果。

（2）响应单位投标时，仅可在其报名时选择确定的标段范围内进行投标，超报名时确定的标段范围的投标视为投标无效。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州市公共资源交易中心吴江分中心在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

八、本次招标联系方式。

1.采购人信息

名称：苏州市吴江生态环境局

联系方式：0512-63938033

2.采购代理机构信息

名称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系方式：0512-65200361

3.项目联系方式

项目联系人：陈丽韵、张瑾

电话：0512-65200361

第二章 磋商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，苏州捷信招投标咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不收取标书工本费。

4.3成交服务费按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

1、磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

第一章 磋商邀请函

第二章 磋商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同及主要条款

第六章 评审办法和评分标准

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2、磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

3、磋商文件的澄清和修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政指定网站上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；最近一期的财务报表，其他组织、成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2响应报价分项表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

所需材料详见第六章评分标准。

6、与本次采购相关的其他证明材料；

6.1对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

四、响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与财政指定网站发布的磋商文件不一致，请以财政指定网站发布的磋商文件为准。

3、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、分项报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

4.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商响应函

6.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

7、磋商有效期

7.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后90天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

8、磋商有效期的延长

8.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、提交响应文件截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件规定做无效响应处理。

2.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、响应文件的解密与评审

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对响应文件的审查

7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、评审过程的保密与公正

13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

七、未实质性响应磋商文件的情形

1、供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2、供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

3、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

4、供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5、供应商的报价超过了采购预算。

6、不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

7、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

10、响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

11、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：（1）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

（2）供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

八、项目的终止

1、出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家。

1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的标段。

九、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

2、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

2.1提供虚假材料谋取成交的。

2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.7将政府采购合同转包的。

十、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：王慧

联系电话：0512-65200361

现场递交地址:苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

邮寄收取地址:苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

6、以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十一、成交通知书

1、成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

十二、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

（4）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得成交。

4、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

十四、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

十五、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背

3.1、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （项目编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告（如有），对磋商文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起90 天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

10、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

11、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

3.2关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

供应商（公章）：

年	          月       	日

3.3磋商响应报价表

（1）响应报价表（第一次报价）

项目编号：                                     标段号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元人民币 |
| 投标报价大写金额： |  |

1、报价金额全部采取人民币表示，否则为无效响应。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

3.4 响应报价分项表

响应报价分项表（1）

项目编号：                              标段号：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中的报价为综合报价，包括所有人员、服务、耗材、备品备件、专用工具、车辆设备使用、维护、调试、检测、技术支持与培训、保险、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费。响应供应商可自行添加表格中项目明细的内容。

2、“合计金额”应与《（1）响应报价表》中 “投标总报价”一致。合计金额应与响应报价表相同，否则以响应报价表为准。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

响应报价分项表（2）

项目编号：                              标段号：

| 序号 | 站点（点位） | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写金额： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应单位根据各标段站点（点位）明细在此表中填报单个站点运维服务费用。

2、“合计金额”应与《（1）响应报价表》中 “投标总报价”一致。合计金额应与响应报价表相同，否则以响应报价表为准。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

3.5磋商单位一般情况表

磋商单位一般情况表

项目名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 202 年 万元 |
| 实现利润 | 202 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

3.6（磋商单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （项目编号）   号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

- 3.7服务要求和商务偏离表

服务要求偏离表

项目编号：

标段号：                                     项目名称 ：

| 序号 | 项 目 | 磋商采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

商务条款偏离表

项目编号：

标段号：                                     项目名称 ：

| 序号 | 采购文件要求 | 磋商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注： 1.响应人提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.付款方式不得负偏离。

3.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 3.8响应单位人员状况：

投入本项目的人员情况表

项目编号：

标段号：                                     项目名称 ：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

3.9中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

3.10残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3.11投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话： 传真：

电子邮件： 邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

- 竞争性磋商文件内容

苏州捷信招投标咨询有限公司受苏州市吴江生态环境局的委托，就其2025年吴江区自动监测站运维服务采用竞争性磋商方式组织招标，欢迎符合磋商文件采购要求的供应商前来参加本次竞争性磋商的采购活动。

一、项目内容：

1、项目编号：

2、项目名称：2025年吴江区自动监测站运维服务

第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务

第二标段：吴江区地表水水质自动监测站运维服务

第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测站运维服务

第四标段：吴江区饮用水源地浮标站运维服务

第五标段：功能区噪声自动监测站运维服务

3、采购总金额：人民币 叁佰捌拾柒万元整（小写：3870000.00元）

第一标段：1000000.00元；

第二标段：1000000.00元；

第三标段：1500000.00元；

第四标段：250000.00元；

第五标段：120000.00元；

最高限价：/

二、采购需求：

第一标段：吴江区乡镇空气自动监测站运维服务

- 1.项目内容

本项目是对吴江区盛泽、黎里、桃源等8套乡镇空气自动监测站点PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3在线监测仪、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修，以及降尘监测和防人为干扰巡查，报价包含更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。具体运维子站名称、设施设备及运维周期如下：

| 序号 | 监测子站 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太湖新城 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 2 | 盛泽 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、能见度、气象、质控系统、降尘监测 |
| 3 | 黎里 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 4 | 桃源 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 5 | 震泽 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 6 | 平望 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 7 | 七都 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |
| 8 | 同里 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象、质控系统、降尘监测 |

运维周期：2025年7月1日至2026年6月30日。

- 2.设备和设施

成交单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

- 3.运行维护要求

- 3.1人员、车辆、设备配备要求

3.1.1 成交单位应保证配备至少5名专业技术人员（含项目负责人）以及2辆运维专用车辆。专业技术人员要求具备一年以上运维服务经验，大专及以上学历。其中1名工作人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，并配合苏州市吴江生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

3.1.2 成交单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质，配备1套流量计、标准压力计、温度计和湿度计。

3.1.3 成交单位须配置1套六参数分析仪（SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5）备机，配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机1套，臭氧标准传递设备1套。

3.1.4 成交单位须在成交后合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.1.5 成交单位应至少配备1套专用仪器维护维修工具。合同期内，11月底前完成运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

3.1.6 成交单位应配备手工采样器，便携式颗粒物自动监测仪（与站点使用颗粒物仪器分析方法一致且使用前需承诺完成参比测试工作），根据工作需要或要求开展空气自动监测站PM10与PM2.5自动或手工比对工作。

3.1.7 在空气自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到苏州市吴江生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受苏州市吴江生态环境局以及上级管理部门质控检查和考核。

- 3.2运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

3.2.1空气自动监测站的日常运行维护；

3.2.2空气自动监测站的日常质量管理；

3.2.3空气自动监测站的日常安全管理；

3.2.4空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

3.2.5空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

3.2.6空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

3.2.7空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与苏州市生态环境局、苏州市吴江生态环境局通讯正常；

3.2.8根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

3.2.9当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

3.2.10仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），成交单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告苏州市环境监测站和苏州市吴江生态环境局；

3.2.11当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向苏州市生态环境局报批。涉及站点迁移的，成交单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

- 3.3运维工作目标

成交单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.3.1所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.3.2单站设备月度运行率必须高于90%（含），有效率必须高于80%（含）。

3.3.3异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

- 3.4运维工作要求

成交单位应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

- 3.4.1运维工作一般要求如下

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）保持站房外20m以内的环境清洁；

（3）检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

（4）保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（6）定期检查消防和安全设施；

（7）每次维护后做好系统运行维护记录；

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 3.4.2每日工作内容如下

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现监测数据异常，应立即通知苏州市吴江生态环境局，在每日8时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23时～次日8时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

（4）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

- 3.4.3每周工作内容如下

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

（3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家、省相关规范要求，需要进行校准或维修。

（6）按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（12）在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（13）应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（14）应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（15）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（16）每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（17）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（18）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向苏州市吴江生态环境局汇报。

（19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- 3.4.4每月工作内容如下

（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家、省相关规范要求时应进行校准。

（3）每月对数据和运维记录进行备份。

（4）检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

- 3.4.5每季度工作内容如下

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家、省相关规范要求时，及时进行校准或维修；

（3）采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

- 3.4.6每半年工作内容如下

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

（5）对能见度仪器进行校准；

（6）检查和校准气象五参数设备。

- 3.4.7服务期间工作内容如下

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

- 3.4.8日常运维其他相关要求如下

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（2）应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报苏州市吴江生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报苏州市吴江生态环境局备案。

（3）成交单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，成交单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告苏州市吴江生态环境局，苏州市吴江生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（5）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），成交单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告苏州市吴江生态环境局。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 3.4.9质量控制要求

成交单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

成交单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

成交单位服务期间需将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据采购人要求定期送苏州市吴江生态环境局开展期间核查工作。服务期间将空气自动监测站所用的臭氧标准向苏州市吴江生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

成交单位必须接受苏州市吴江生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

- 3.4.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

成交单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

- 3.4.11降尘监测

按照《环境空气降尘的测定-重量法》的技术规范开展降尘监测工作，负责降尘罐维护保养，各站点降尘罐需配置一备一用。降尘采样每月一次，每次不少于28天（2月份不少于26天），并提供检测报告。

3.5防人为干扰巡查要求

3.5.1 成交单位承担对盛泽、黎里、桃源等8套乡镇空气自动监测站点进行月巡查，巡查频次为每月一次。检查内容参照《苏州市“十四五”期间相关断面和环境监测设施巡查工作机制》，检查内容不限于包括站点保护范围内是否有喷淋装置，站点保护范围内是否有雾炮车行驶，站点保护范围内是否有工地施工，有无喷淋现象，是否有其他人为干扰采样的行为等。

3.5.2 防人为干扰检查过程中发现可疑问题需立刻上报苏州市吴江生态环境局，站点巡查需留有水印照片作为巡查凭证。

3.5.3巡查报告于每月月底前报送至采购人指定的邮箱。

3.6监督考核要求

- 3.6.1监督管理

- 数据必须真实有效，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

- 成交单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，苏州市吴江生态环境局有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实苏州市吴江生态环境局有权终止运维合同。

（4）苏州市吴江生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实苏州市吴江生态环境局有权终止运维合同。

- 3.6.2考核办法

每月度由苏州市吴江生态环境局对运维成交单位绩效（职责履行情况）进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率和数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

①两率部分得分（50分）

当单站设备月度运行率高于90%（含）时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

a.单站监测数据月度有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

b.有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

c.有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50；

d.有效率低于80%的，两率部分不得分。

②运行维护部分得分（50分）

运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理等3部分，满分50分，以苏州市生态环境局月度质控得分为依据，如苏州市生态环境局当月未开展质控，则以该季度考核得分替代当月质控得分。

a.单站月度质控得分高于90分(含)的，得分=50；

b.单站月度质控得分高于80-90分(含)的，得分=质控得分×50÷100；

c.单站月度质控得分低于80分(含)的，得分=质控得分×90%×50÷100；

③月度综合得分

月度综合得分=两率部分得分+运行维护部分得分。

（3）月度费用结算方式

单站月度运维费用=单站月度综合得分×单站月度成交服务费用。

3.5.3其他规定

运维机构有下列情形之一的，苏州市吴江生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向苏州市吴江生态环境局报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，成交单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

- 3.7.项目交接要求

合同签订后在合同履约前1周内完成交接工作。

第二标段：吴江区地表水水质自动监测运维服务

1.项目概述

为保障吴江区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式。拟对吴江区地表水水质自动监测运维服务进行招标。涉及到雪湖桥、白蚬湖口、新路桥站点、横古塘桥、横路港桥、太浦闸、京杭运河G50高速桥等7个监测子站运行维护与管理工作。对吴江区22个国省市考断面及水站进行防人为干扰巡查。

运维周期：2025年5月1日—2026年4月30日。

2.总体要求

2.2 响应单位应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.3在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.4 响应单位应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.5响应单位应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.6在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.7 响应单位具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2.8 本项目潜在供应商应提前深入了解原水站系统运行情况，以确保成交后与原运维单位对接并承担相应责任。

3.水站运维管理采购内容及要求

3.1 需求及采购内容

3.1.1 具体站点情况

本次采购的项目内容为吴江区7个站点，成交单位根据采购文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 仪器名称 | 品牌及型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪湖桥 | 五参数分析仪 | WTW/IQ 2020 XT | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Yanaco/COD-380 | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | WTW/Trescon UNO A111 | 1 |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | 岛津/TNP-4200 | 1 |
|  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master | 1 |
| 2 | 白蚬湖口 | 五参数分析仪 | WTW/IQ 2020 XT | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | Yanaco/COD-380 | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | WTW/Trescon UNO A111 | 1 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP | 1 |
|  |  | 总氮分析仪 | 岛津/TNP-4200 | 1 |
|  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master | 1 |
| 3 | 新路桥站点 | 流量计 | 美国TRDI/Channel master | 1 |
| 4 | 横路港桥 | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN | 1 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP | 1 |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN | 1 |
|  |  | 流量计 | 理工能科/WQMS2000-ADCP | 1 |
| 5 | 横古塘桥 | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN | 1 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP | 1 |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN | 1 |
|  |  | 流量计 | 理工能科/WQMS2000-ADCP | 1 |
| 6 | 太浦闸 | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN | 1 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP | 1 |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN | 1 |
| 7 | 京杭运河 G50高速桥 | 五参数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-MS5 | 1 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工能科/WQMS2000-CODmn | 1 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-NHN | 1 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TP | 1 |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工能科/WQMS2000-TN | 1 |
|  |  | 流量计 | 美国TRDI/Channel master | 1 |

3.1.2 设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含流量计。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动采样器等。

3.2 人员、车辆、设备配备要求

3.2.1 应配备经验丰富的专业技术人员4人，为本项目配置的服务人员要求具备一年以上运维服务经验，大专及以上学历。其中1名服务人员，从事数据监控平台及数据综合分析工作，每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等，具备一定的监测数据分析及报告编制能力，并配合苏州市吴江生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

3.2.2 成交单位须在合同履约前一周内配置运维车辆一辆，成交后向吴江生态环境局提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.2.3 成交单位需要配备1套通过计量检定/校准的便携式监测设备，用于监测水温、pH、溶解氧、电导率和浊度，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核；需要配备1套走航式ADCP流量测量设备，应用于流量计率定工作。

3.2.4 成交单位配备1套九参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传省平台。

3.2.5 成交单位须在成交后合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。

3.2.6成交单位应配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3 运行维护要求

3.3.1 水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，成交单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合成交实际情况，有针对性地编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 成交单位应根据成交情况，有针对性地制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 成交单位每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 成交单位应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 成交单位编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8 须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

3.3.9 成交单位应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.10 成交单位在成交后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。

“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.11 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，成交单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.12 成交单位须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.13 成交单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由成交单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.3.14 成交单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行维护；对界标和瓜泾口西两个国家水站的废液进行收集处置，根据上级管理部门通知要求，合同期内完成上半年和下半年二次收集处置。

3.3.15 涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关测试及记录。

3.3.16 对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，按照《河流流量测验规范》 (GB 50179-2015）要求开展大断面测量和流量率定，至少须覆盖丰、平、枯三个水期，提供大断面测量和流量率定报告。

3.4 质量保证与质量控制

3.4.1 需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2 需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3 水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。成交单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5 水站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。

3.4.6 质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于时，判定结果合格。 |  | 每月 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | Cx>BⅣ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | BII<Cx≤：±30% |  |  |  |
|  |  | Cx≤：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

3.5 其他相关要求

3.5.1 须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

3.5.2 须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3 应积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.5.4 应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作，成交后3个月内向采购方提供废液处置合同复印件存档。

3.5.5 须保证满足生态环境部门对自动站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～18时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.6 当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.7 仪器报废后（包括使用超过使用年限导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.8 严禁擅自更改仪器参数设置。

4.防人为干扰巡查要求

4.1 成交单位承担吴江区“十四五”国省市考断面及其水质自动站防人为干扰巡查，主要对王江泾、界标、平望新运河大桥、瓜泾口西和元荡湖口5个国考断面及其水质自动站进行每月两次巡查（分上半月和下半月），对其余17个省考和市考断面及其水质自动站周边环境进行每月一次巡查，巡查范围要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖泊型水站应覆盖站点500米半径范围，断面上下游需用无人机进行巡查。检查内容参照《苏州市“十四五”期间相关断面和环境监测设施巡查工作机制》，内容不限于是否有直接或者间接影响采样设备正常工作的问题，站点采水口或断面周边范围内是否存在漂浮物、藻类、水草、垃圾等影响水质的杂物堆积，是否有对采水环境实施人为干预，造成河流或湖泊现状改变，是否有对采水环境实施人为干预，造成水体环境改变，是否有其他人为干扰采样的行为等。

4.2 防人为干扰检查过程中发现可疑问题需立刻上报苏州市吴江生态环境局，站点巡查需留有水印照片作为巡查凭证。

4.3巡查报告于每月月底前报送至采购人指定的邮箱。

5.监督考核与惩罚办法

5.1 监督管理

5.1.1 成交单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

5.1.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

5.1.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的运维经费，有权终止运维合同。

5.1.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

5.2 考核办法

采购人每月对成交单位运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、驻场人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

5.2.1 数据有效率

1、正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

2、非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，成交单位应及时告知采购并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，成交单位应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）不具备补充监测条件的，成交单位有义务采取必要措施最大限度地减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（3）补充监测只适用于水站常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）。

5.2.2 运维费支付

1、常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

（1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

（2）单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

（3）单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

（4）上述（1）-（3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

（5）单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

（6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

2、特殊参数（流量计）

（1）单参数考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

（2）单参数考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

（3）单参数考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

（4）单参数考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

（5）特征参数设备达到报废年限且无法维修时，成交单位应向采购方申请报废，经采购方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。

3、不具备补充监测条件

停运期间，成交单位应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

5.2.3 水质预警奖惩

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站水质检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

5.2.4 盲样考核

成交单位应按照采购人相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月该站点运维费的10%。

5.2.5 固定资产管理

成交单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.2.6 运行维护规范性

经采购人认定，成交单位存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

1、每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）成交单位应在每天10时前，完成前一日数据审核工作。

（2）成交单位发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购人的。

（3）分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（4）成交单位未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）成交单位未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）成交单位未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）成交单位存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

2、发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

3、发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

4、水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、流量计设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

5、经采购人认定，成交单位使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

6、存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

5.3 其他规定

5.3.1 运维交接

成交单位应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，采购人依法追究成交单位的相关责任。

5.3.2 弄虚作假

成交单位及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

6. 技术规范和标准

6.1 《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

6.2 《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）

6.3 《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

6.4 《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）

6.5 《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）

6.6 《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）

6.7 《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

6.8 《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

6.9 《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

6.10 《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

6.11 《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

6.12 《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

6.13 《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

6.14 《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

第三标段：吴江区地表水重金属水质自动监测运维服务

1.项目概述

为保障吴江区地表水重金属环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水重金属环境质量监控系统第三方社会化运营模式。拟对吴江区地表水重金属水质自动监测运维服务进行公开招标采购。涉及到江南运河199、新路桥站点、黎里东大桥、太浦河桥、雪湖桥、界标、平望新运河大桥、南麻大桥和平望运河桥9套地表水重金属水质自动监测站运行维护与管理工作，见下表1。白蚬湖口重金属在线设备每月检查一次设备状态，保证设备能够正常启用。

表1 系统配置清单

| 序号 | 站点名称 | 监测因子 | 监测频次 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南运河199 | 铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍 | 4小时/次 | 重金属水质自动分析仪 | SUPEC 7000 |
| 2 | 新路桥站点 |  |  |  |  |
| 3 | 黎里东大桥 |  |  |  |  |
| 4 | 太浦河桥 |  |  |  |  |
| 5 | 雪湖桥 |  |  |  |  |
| 6 | 界标 |  |  |  |  |
| 7 | 平望新运河大桥 |  |  |  |  |
| 8 | 南麻大桥 |  |  |  |  |
| 9 | 平望运河桥 |  |  |  |  |

运维周期：2025年4月1日至2026年3月31日。其中，平望运河桥运维周期为2025年10月1日至2026年3月31日。

- 运维管理内容

2.1本项目为重金属在线ICP-MS运行维护服务项目，参照《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕645号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）〉的通知》（苏环办〔2019〕114号）要求及现场实际运行工况执行运维内容，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修。

2.2为保障水站设备数据及时有效，运维水站的单位须配备重金属分析仪备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。测量数据等参数按水站数据传输协议上传吴江平台。

2.3成交单位应配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.4成交单位须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经检定合格或劣质备品备件和耗材。

2.5成交单位应根据成交情况，有针对性地制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，保障水站正常运行。

2.6成交单位每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

2.7成交单位应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

2.8成交单位负责栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。定期对取水设施进行一次检查，确保水样取水的代表性；合同期内对重金属监测设备相关防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对各监测站点安防监控设备进行维护保养，并对已建水站文化建设内容进行保养，通讯和室内供电出现故障及时维修。

2.9成交单位负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统，并确保空调、温湿度传感器等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由成交单位负责更换。

2.10成交单位编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于双周核查、月度多点线性核查、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

2.11 成交单位应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

2.12成交单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由成交单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

2.13 成交单位保证站房清洁，整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食。负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。服务期间对站房进行一次全面检查，保证墙面整洁、站房安全；服务期间对栈桥或取水设施进行一次检查，确保水样取水的代表性；服务期间对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；是对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO、安防监控等附属设施进行维修和维护。

2.14在运营维护及管理期间，成交单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.15当点位需要新增、撤销、变更时，按照点位管理程序逐级向生态环境部门报批。涉及站点迁移的，成交单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

2.16成交单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由成交单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.运维要求

3.1成交单位拟派遣专业技术人员2人，须大专以上学历，具备一年以上运维经验。

3.2成交单位须在合同履约前一周内配置运维车辆一辆，成交后向吴江生态环境局提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.3远程监控诊断服务（至少2次/日），检查数据传输系统是否正常，发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

3.4定期巡检服务（1次/周），并做好巡检记录，巡检内容包括：、检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数判断是否正常；、采样系统、内部管路是否清洁通畅；、检查站房电路、通讯系统是否正常；④、对于使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求；⑤、检查设备标准物质有效期和余量，及时更换和添加；⑥、检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致；⑦、站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。

3.5定期维护服务（1次/季），维护内容：、检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；、检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；、检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；④、设备校正；⑤、检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失）

3.6整体维护（1次/年），维护内容：、整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的，需事先报生态环境部门批准；、配合生态环境部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验。

3.7设备故障维护服务：当仪器设备每日8时～18时出现故障，工作时段内应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，成交单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；②、设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对实验，其结果符合验收规范指标。

3.8提交相关技术档案：按当地生态环境部门要求，按时提交所需数据、月报等文件；设备校准例行记录；设备运行报告、定期巡检、维护保养记录；④设备维护、易耗品的定期更换记录；⑤质控记录（双周核查和月度多点线性）。

3.9其他服务：持续提供设备扩容服务；免费提供软件升级服务

4.质控控制要求

成交单位需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

根据仪器操作手册和作业指导书对重金属监测系统仪器定期运用校准与核查等手段进行质量控制。

4.1系统有效运行率达到90%以上；

异常情况处理率达到100%。

4.2设备定期校准

根据仪器性能，对自动监测仪器进行性能情况检查，配置仪器运行状况，采用标准溶液校标。计算其准确度（相对误差/绝对误差）。根据仪器性能、配置运行参数和状况，对仪器进行校准。

5.其它相关要求

5.1 成交单位须协助监测站在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

5.2成交单位须协助监测站做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

5.3成交单位应积极参加技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

5.4 成交单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

5.5 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），成交单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告监测站。

5.6 严禁擅自更改仪器参数设置。

6.监督管理

6.1 成交单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，苏州市吴江生态环境局有权终止合同。

6.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实监测站有权终止运维合同。

6.3监测站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在吴江区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

6.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实监测站有权终止运维合同。

7.考核办法

采购人每月对成交单位运维水站的运行情况进行考核。采取单站单月考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾站点检查、固定资产管理以及运行维护规范性等。

7.1 数据有效率

7.1.1正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

7.1.2非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，成交单位应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上报，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度地减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

7.2 运维费支付

重金属监测参数（铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍）

7.2.1单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

7.2.2单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

7.2.3单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

7.2.4上述7.2.1-7.2.3所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

7.2.5单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

7.2.6全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

不具备补充监测条件：停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

7.3 水质预警奖惩

成交单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的，或积极配合站点的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。当现场水质超标时，需进行加密监测，太浦河上站点加密频次不小于2小时一组，其他站点不小于4小时一组，如运维周期内有扣款时，可对加密监测的工作量进行奖励，多测数据按200元/组抵扣运维考核扣款。

7.4 送样检查

成交单位应按照采购人相关要求配合将每月采集水样送至监测站进行实验室测试，分析因子不限于锑、铜、铅、锌、镉。

7.5 固定资产管理

成交单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

7.6 运行维护规范性

经采购方认定，成交单位存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

7.6.1每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）成交单位应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

（2）成交单位发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购方的。

（3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（4）成交单位未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）成交单位未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）成交单位未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）成交单位存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

7.6.2发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

7.6.3发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

7.6.4经采购方认定，成交单位使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

7.6.5存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

7.7 定期开展检查

运维周期内对每个站点开展一次考核，考核得分影响运维金额支付，考核得分85分以上，考核结果为优秀，全额支付运维费。考核得分低于85分，每低1分扣除考核周期内该站点运维费1%。

附件：《地表水重金属水质自动站运维考核评分表》

地表水重金属水质自动站运维考核评分表

站点名称：									考核日期：

运维单位：							        考核单位：

运维人员：									考核人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控要求（20分） | 标样核查，月度线性核查(12分） | 标液核查频率满足及合格率100%为满分，每缺少1次核查记录或核查结果不合格扣2分。 | 每月运维商内控，至少进行 2 次标液核查，相对误差要求为≤±10%，每月运维商进行 1 次多点线性核查，线性系数≥0.95，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查到 |  |  |
|  | 运维计划及运维报告 (8分） | 按照合同要求编制相关运维报告得4分；每月15日前报送上月运维报告得4分。 | 未及时报送运维报告的，直接扣除4分； 运维报告未按照合同及标准要求编制的，酌情扣分，扣满4分为止。 |  |  |
| 运维响应 （15分） | 应急响应（5分） | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分。 | 运维人员通过数据查看发现的异常和采购人反馈的异常问题，需要第一时间响应，尽快判断异常的真实情况并上报，确保仪器正常运行，响应不及时每次扣0.5分，5分扣完为止。 |  |  |
|  | 故障响应（5分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分。 | 仪器故障当天无法修复未反馈或者72小时未修复未采样至实验室分析的，每次扣1分，5分扣完为止。 |  |  |
|  | 反馈信息（5分） | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分。 | 运维人员每日进行两次数据查看及群内汇报，对于二级审核提出疑问，未在两小时内响应，每次扣0.5分，5分扣完为止。 |  |  |
| 运维保障 （10分） | 技术保障(5分) | 人员技术水平高，能及时解决相关故障，否则酌情扣分。 | 运维人员上岗前需要完成相关设备培训并获取设备生产公司培训合格证书，无培训证书扣3分。 |  |  |
|  | 人员、车辆保障（5分） | 配备2名专职运维人员和1部运维车辆。 | 运维人员数量不符，缺1人扣1.5分，运维车辆不符扣2分。 |  |  |
| 现场环境 （5分） | 环境（5分） | 水、电、电话（网络）、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点周围无垃圾堆积，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 | 水电网异常需及时反馈或者回复，站房内需保持卫生整洁，每出现1次不符次扣1分，5分扣完为止。 |  |  |
| 仪器维护 （40分） | 维护频次（6分） | 运维频次满足每周运维1次 | 不满足每周运维1次的， 每次扣2分，6分扣完为止。 |  |  |
|  | 仪器运行情况（10分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器的校正参数在正常范围内，校正异常及时处理； | 设备未及时校准的。每次扣4分；设备校正异常未及时处理的，每次扣4分。 |  |  |
|  | 试剂、备件更换（8分） | 定期更换试剂、设备故障及时更换备件，试剂标签完整、状态正常（缺一个标签扣1分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2分，扣完为止）。 | 未及时更换试剂或备品备件每处扣2分；使用的试剂需张贴标签（包含配置日期、配制人、试剂名称、有效期等），不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
|  | 采配水系统的维护 （6分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉沙池清洁无异物。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 采水浮筒、采水管路、保温层不正常未及时处理的；采水管路堵塞或破裂未及时处理的；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 仪器运行记录（10分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣1分，扣完为止。 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容有一处填写错误扣1分。 |  |  |
| 数据一致性 （10分） | 数据一致性（10分） | 水站控制及通信系统正常；检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过±2%。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 发现任何私自修改参数行为扣10分； 仪器仪器、工控机与平台采集数据不一致的每项目扣1分；采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差超过±2%的每项目扣1分。 |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |

8.其他规定

8.1 运维交接

成交单位应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，采购人依法追究成交单位的相关责任。

8.2 弄虚作假

成交单位及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

第四标段：吴江区饮用水源地浮标站运维服务

1.采购需求

1.1采购清单

吴江区饮用水源地浮标站运维服务（见表1）的运行维护。

表1 浮标系统配置清单

| 序号 | 站点名称 | 监测因子 | 仪器及辅件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 品牌 型号 | 数量 |
| 1 | 太湖备用水源地浮标站 | pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素a、蓝绿藻 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 | 1 |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 | 1 |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 | 1 |
|  |  |  | 浮体 （含供电系统、GPS等） | EMM700 | 1 |
| 2 | 庙港水源地 浮标站 | pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素a、蓝绿藻 | 水质多参数仪 | YSI 6600 | 1 |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 | 1 |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 | 1 |
|  |  |  | 浮体（ 含供电系统、GPS等） | ZM 1200 | 1 |
| 3 | 亭子港水源地浮标站 | pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素a、蓝绿藻 | 水质多参数仪 | YSI EXO2 | 1 |
|  |  |  | 数采仪 | Campbell CR800 | 1 |
|  |  |  | 数据传输 | 驿唐DTU-609 | 1 |
|  |  |  | 浮体 （含供电系统、GPS等） | EMM700 | 1 |
| 4 | 便捷式 分析仪 | pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素a、蓝绿藻 | 水质多参数仪 | EXO2 | 2 |

运维周期：2025年4月1日至2026年3月31日。

1.2全面贯彻浮标系统运维方面法律法规，建立符合环保规范与标准且具有本区域特色浮标系统运维管理模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高浮标系统运行质量。

1.3根据服务内容，供应商在报价中应包含表3所列各部分工作的费用：

表2  报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、通讯费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维 终端设备 |
| 5 | 年度维修等 | 按照要求进行年度维护的服务内容，如浮体、套筒深度 维护等。 |

2.浮标运维管理目标

全面贯彻浮标系统运维方面法律法规，建立符合环保规范与标准且具有本区域特色浮标系统运维管理模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高浮标系统运行质量，并达到以下考核指标（考核指标以任一站点单指标监测项目半年度考核指标最差值作为系统考核值来评价）：实现对饮用水实时、动态、高效地监测，强化信息时效性与准确性，提高了对污染事故的预警与预测能力，保障饮用水环境安全，为科学制定环境质量控制方案和控制目标考核提供了技术支撑，更好地为政府决策和公众提供服务。

3.服务要求

3.1运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅〈关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（苏环办〔2020〕174号）以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购单位保留对文件的解释权。

3.2当采购单位依据国家有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3签订合同后15天内，成交单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合成交实际情况，有针对性地编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购单位审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.4成交单位应根据每个浮标站现场实际情况，合理安排日常运维工作，对运维保障存在不确定性的站点，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.5浮标运维要求

3.5.1对浮标站系统和仪表进行定期维护、保养，浮标站运维频次不低于两周一次（3-10月太湖安全度夏期间视要求开展），受天气影响时可视情况开展。
    3.5.2及时排除浮标站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.5.3定期更换浮标站系统和仪表所需备品备件。pH电极/电极前端更换模块服务期间更换一次，其余备品备件按原厂说明书要求定期更换，并做好下年度电极更换计划并上报。

3.5.4对浮标站系统和仪表进行定期检修、质控比对；

3.5.5每日做好数据监控，每日远程查看浮标站是否存在移位报警，电池电压、湿度是否在正常范围内，必须记录备查，协助采购单位做好数据有效性审核；

3.5.6服务期间须对浮标标体进行一次全面检查和养护，服务期间至少一次系统大修，并填写相关记录。维护项目包括：仪器清洁、保养、校准和比对、性能测试；补充耗材，更换易损件；进行浮标体检修，包括检查、清洗、加固、更换锚缆；太阳能板、航标灯检修；蓄电池检修等；根据采购人要求适当调整浮标的位置。

3.5.7定期做好监测辅助设备的防蚀处理和防生物附着处理；

3.5.8现场巡检维护须检查浮标的太阳能供电系统、浮标标体、支架、航标灯等设施是否正常，必要时进行维护，确保正常运行；

3.5.9定期检测集成系统，确保正常运行。

3.5.10对二台便捷式分析仪进行保养维护，pH电极前端更换模块服务期间更换一次，其他电极出现故障需要维修的负责维修，不能维修的电极双方协商解决。

3.5.11运维期内完成监测仪器设备定期检定/校准，并出具运维期内有效的检定/校准报告。
    3.5.12认真、及时做好维护记录，汇总各浮标站每周维护记录，每月以书面形式报苏州市吴江生态环境局。具体包括：
    （1）浮标站日常运行数据报表统计
    （2）浮标站现场维护记录
    （3）浮标站仪器设备故障及排除情况登记表
    （4）浮标站每月运行情况
    （5）浮标站备品备件管理登记表

3.6成交单位须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。有专用设备备品备件库，涉及到设备、配件、耗品、耗件的更换，须采用原厂家全新产品，符合预警监测的要求。

3.7配件更换后，设备性能指标不得低于原有水平。在完成采购安装后5个工作日内向监测站提供相关更换记录。更换下来设备、配品配件、耗品耗件等经监测站确认，凡因保管、维护、保养、使用不当造成的资产损失，由成交单位负责赔偿，成交单位应在10个工作日内补缺，监测站不提供任何费用补助。

3.8配备专业人员、通讯调试工具、携式电脑、万用表、远程数据查询系统等专用工具及常用零部件等。具有用于水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、藻类密度和叶绿素a的便携式仪器，用于浮标系统日常运维质控使用。

3.9运维单位配备1套系统所需全部设备（含多种型号水质监测设备、监控设备、通讯设备）作为应急备用。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。在仪表发生故障72小时不能修复时可直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统设备型号匹配。同时将测量数据等参数按水站数据传输协议上传吴江生态环境大数据平台。

3.10成交单位应配备专业技术人员2人，须大专以上学历，具备一年以上运维经验。

3.11响应供应商应提供完整的浮标系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.12响应供应商应列明运维及管理期间的各项费用预算开支（运维、年度维修）。

3.13在运维及管理期间，成交单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

3.14不论何时，成交单位都应承担监测数据的保密责任；成交单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.15财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.16安全保障：浮标站运维涉及水上作业，成交单位应为相关运维服务人员提供必要的劳动保护条件，加强安全措施，保障人员安全，杜绝各类安全隐患的发生，如在运维服务过程中一切事故责任由成交单位负责。

4.浮标运维质控控制要求

4.1成交单位需建立质量保证体系及质控计划，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。投标供应商应根据站点运行情况，制定质控工作内容，对停运补测站点，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成浮标站各项质控工作。

4.2成交单位需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

4.3质控措施频次和技术要求须满足表3和表4要求。

表3 常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每月1次 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月1次 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表4 叶绿素a、藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每半年1次 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | 多光源荧光法除外 |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ±30% | 每月1次 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

4.4每月审核为有效的监测数据量与应获取数据量（扣除停站影响）的比值，为当月站点数据有效率，单个站点月平均数据有效率应高于90%。

5.浮标运维应急措施要求

5.1突发污染事故要求：

当浮标系统数据异常或发现所在断面发生污染事故时，须及时报告监测站，并确保系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助监测站开展应急监测。

5.2系统仪器故障：

当系统仪器出现故障时，应在1小时内响应，保证在4小时内到达现场维修（如天气情况允许），若仪器故障无法排除，成交单位必须在72小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

6.浮标运维考核办法

采购方每月对成交单位运维浮标站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主兼顾固定资产管理以及运行维护规范性等。

6.1 数据有效率

6.1.1正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%（结果保留一位小数）

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

6.1.2非正常运行

浮标站运行过程中，因不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，成交单位应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）具备补充监测条件的，根据相关要求，成交单位应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）不具备补充监测条件的，成交单位有义务采取必要措施最大限度地减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

6.2运维费支付

（1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

（2）单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

（3）单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

（4）上述（1）－（3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

（5）单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

（6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

6.3 水质预警奖惩

成交单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

6.4固定资产管理

成交单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

6.5运行维护规范性

6.5.1 经采购方认定，成交单位存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）成交单位应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

（2）成交单位发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购人的。

（3）分析仪器监测结果出现异常，但成交单位未及时响应并未采取有效措施的。

（4）成交单位未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）成交单位未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）成交单位未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）成交单位存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

6.5.2发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

6.5.3发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

6.5.4水质多参数分析仪设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除该站当月运维费的10%，扣完为止。

6.5.5经采购人认定，成交单位使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

6.5.6存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

6.6运维周期内每个站点开展一次考核，考核得分影响运维金额支付，考核得分85分以上，考核结果为优秀，全额支付运维费。考核得分低于85分，每低1分扣除考核周期内该站点运维费1%。

附件：《饮用水源地浮标站运维考核评分表》

饮用水源地浮标站运维考核评分表

站点名称：									考核日期：

运维单位：							        考核单位：

运维人员：									考核人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比对实验 （6分） |  | 比对合格率90%以上为满分，80%~90%得4分，低于80%不得分 |  |  |
| 标液核查（6分） |  | 比对合格率90%以上为满分，80%~90%得4分，低于80%不得分 |  |  |
| 运维内容 （51分） | 浮标体周边环境（5分） | 保证自动监测设备具有良好的运行环境，不满足不得分 |  |  |
|  | 维护频次（5分） | 满足运维频次，不满足不得分 |  |  |
|  | 自动监测仪器（8分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 仪器套筒的维护（4分） | 及时维护，保证套筒内外水流无障碍得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 监测系统的维护（8分） | 保证监测系统的正常运行，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 质控机核查或校准（3分） | 每月1次，核查或校准合格为满分，无记录不得分 |  |  |
|  | 通讯（3分） | 保证无线通讯线路的畅通得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 便捷仪器维护保养（4分） | 每年更换一次pH电极前端更换模块，提供仪器的维护保养，不满足不得分 |  |  |
|  | 仪器定期检定/校准（4分） | 监测仪器设备定期检定/校准，并出具运维期内有效的检定/校准报告，不满足不得分 |  |  |
|  | 年度维修（4分） | 每年对浮标标体进行一次全面检查和养护，不满足不得分 |  |  |
| 运维响应（12分） | 应急响应（4分） | 对水质异常情况按要求响应及时且能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 故障响应（4分） | 站点故障时能按要求响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 反馈信息（4分） | 能够按要求及时反映水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |  |
| 运维保障（25分） | 技术保障（5分） | 人员技术水平高，能及时解决相关故障得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 人员、车辆保障（5分） | 按照响应文件中承诺的人员和车辆配置的得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 备品备件（6分） | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 备用机（6分） | 按照响应文件中提供备用机的得满分，否则酌情扣分 |  |  |
|  | 报告（3分） | 按时保质保量提供报告得满分，否则酌情扣分；不及时提供报告，或报告中错误多次发生，加倍扣分 |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |

第五标段：功能区噪声自动监测站运维服务

- 项目概述：

改善市民生活质量，建设宜居城市是现代城市发展目标之一。吴江区噪声环境自动监测系统实现了环境噪声昼夜连续自动监测，以自动监测代替手工监测，使监测频率从每年几次提高到实时监测的水平，为环境管理部门实施城市声环境质量考核与噪声污染控制提供实时、全面、准确的声环境质量数据和道路等主要城市交通干道噪声源数据。

吴江区噪声自动监测系统于2024年10月进行设备更新建设，目前共建成4套环境噪声自动监测站，并承担着中国环境监测总站对苏州市的功能区噪声自动监测数据和达标率考核任务。因各站点设备露天运行、环境恶劣、安装地点分散，监测设备一旦出现故障，短时间内若无法修复排除，将直接影响环境管理和考核工作。监测设备需定期现场校准，工作专业性要求高，综合考虑人力、物力及时效性和可操作性，为保证本系统稳定、可靠、安全地运行，需采购本系统的运行维护服务保障。

- 2.具体内容

2.1.采购内容及具体要求：

本次采购的项目包括4套户外噪声自动监测站、4套气象监测仪、4套声源方向识别仪、1套车流量监测仪一年的运行维护服务。

服务期限：2025年12月1日至2026年11月30日。

2.1.1基本情况：

主要设备：AHAI6218J（爱华）噪声自动监测站，

数量：4套

数据传输网络：电信5G网络

2.1.2 点位基本信息

站点配置一览表

| 编号 | 站点名称 | 监测设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林清华东区 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 2 | 金域华府 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 3 | 博众精工 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
| 4 | 中山南路 | 噪声自动监测站 | AHAI 6218J | 1套 |
|  |  | 气象监测仪 | AHAI 4013 | 1套 |
|  |  | 声源方向识别仪 | AHAI 2065 | 1套 |
|  |  | 车流量监测仪 | AHAI MPR | 1套 |

点位信息一览表

| 测点名称 | 经度 | 纬度 | 高度（米） | 功能区 类别 | 详细地址及参照物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥林清华东区 | 120.6362 | 31.1417 | 6.0 | 2类 | 奥林清华东区 86 幢东侧 20 米 |
| 金域华府 | 120.6466 | 31.1444 | 4.5 | 2类 | 金域华府 65 幢东侧 10 米 |
| 博众精工 | 120.6617 | 31.1529 | 8.5 | 3类 | 湖心西路 666 号博众精工二楼南平台 |
| 中山南路 | 120.6393 | 31.1233 | 4.5 | 4a类 | 金科廊桥小区外中山南路西侧 40 米 |

2.2.系统维护管理方针与目标

2.2.1运行维护管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2.2.2运行维护管理目标

提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高噪声自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

（1）每个监测终端系统正常运行率达到95%；

（2）每个监测终端数据采集率达到95%；

（3）每个监测终端现场校准合格率达到100%；

（4）异常情况处理率100%。

数据审核时效要求：每周二前完成上一周的小时数据和日数据的审前校对、每月3日前完成上个月的小时数据和日数据的审前校对。

2.3.维护工作要求

2.3.1 总体要求

声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

（1）噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求，应检定校准合格并在有效使用期限，检定校准周期不应超过1年,服务期结束前完成校准。

（2）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（3）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（4）在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

（5）有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到 95％以上。

（6）每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG1095或JJG778的要求检定校准合格，并在有效期内使用，检定校准周期不应超过1年。

（7）完成按月、季、半年汇总站点及系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，故障统计表要求分别按站点和故障原因分类，并配上文字说明，总结本月、季、半年系统的主要问题，如果必要写出解决方案，提交时间为月、季、半年结束后的第5个工作日；第二年第1个月提交上年的全年工作总结，总结中表格至少包括全年站点、系统情况统计表、故障分类统计表、站点数据捕获率统计表、站点现场校准汇总表、站点现场校准复核统计表、站点现场校准不合格情况统计表等，所有表格均需配文字说明。

（8）使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24小时连续比对测试，每年2次（分别在检定前4个月和后4个月进行）；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表。

2.3.2一般要求

（1）对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站 点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编 号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等。

（2）台风、暴雪、冰雹、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

（3）检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行（提供省级或以上环境监测机构颁发的培训合格证书证明材料复印件）。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、 站点各部件状态、故障处置信息等。

（4）成交单位应派遣运维技术人员3人，须大专以上学历，具备一年以上运维经验。

（5）成交单位须在合同履约前一周内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

（6）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。

（7）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域。

（8）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

（9）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。

2.3.3日常检查

（1）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。做好每日自检结果记录。

（2）每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值应及时处理记录并查找原因。

（3）每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

（4）噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，应及时进行调整。

（5）每日应检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq>Lmax、Leq<Lmin、Leq=L10(或L90、Lmax、Lmin)等情形。

（6）每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等，必要时应到现场检查和处理。

（7）每日做好检查记录表。

2.3.4 定期巡检及维护

（1）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次。声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值。做好声校准和声校验的记录表。

（2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

（3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

（4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表 1。

表 1 各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声监测终端 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
|  | 视频监控 | 是否正常运行 |
|  | 声源方向识别仪 | 是否正常运行 |

（5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

（6）做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（7）每季度备份噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

（8）检查噪声监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

（9）定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

（10）每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，服务期间至少更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

（11）按照仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

（12）做好定期巡检记录表。

2.3.5 年度维护

（1）盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

（2）按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

（3）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

（4）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

（5）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

（6）对维护及更换配件情况进行记录。

（7）每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。

2.3.6 运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后 5 日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10 日内提交年度维护报告。

2.3.7 故障检修

（1）当噪声自动监测系统发生故障时，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，成交单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

（2）做好故障检修记录表。

2.4.运维考核办法

2.4.1项目在一年运维期内，上级主管部门实施考核的，以上级考核计，上级未实施考核的，采购方对成交方进行每月考核，考核表见表2。采购方有权根据技术规定与管理要求调整考核表内容。

表2、噪声自动监测系统第三方运维工作考核表

站点名称： 运维公司名称：

考核月度：  年  月份             考核日期：        总得分：

| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 考核细则 |  | 得分 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常 运维 | 5 | 每天查看显示屏系统软件、站点连网状况以及发布情况是否正常 |  |  |  |
| 2 |  | 10 | 每月至少对站点例行巡检一次，进行噪声监测终端清洗维护并记录 |  |  |  |
| 3 |  | 10 | 每月至少检查一次显示屏显示效果，判断其色差或坏点，并及时进行色差校准或维修，以防止显示屏出现显示异常 |  |  |  |
| 4 | 质量 控制 | 20 | 每月至少一次声源校准。 校准前后偏差≤0.5dB的，得满分； ＞0.5dB且＜0.8dB的扣5分，并在1个月后进行复核校准； 校准前后偏差≥0.8dB的要求在2个工作日内更换合格的备件，未更换备件的扣10分，备件更换后1个月复核校准一次； 对上月进行复核校准的，校准前后未达到≤0.5dB的，不得分。 |  |  |  |
| 5 |  | 5 | 每季度对车流量仪进行定期校核，并在软件后台进行修正，并记录 |  |  |  |
| 6 |  | 5 | 现场校准用校准器，须在计量检定有效期内，否则不得分 |  |  |  |
| 7 | 响应时间及故障排除时间 | 10 | 乙方必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，乙方需在24小时内免费提供备品备件供甲方使用。 |  |  |  |
| 8 | 系统正常运行率 | 10 | 实得小时值个数/理论小时值个数*100%≥95% | 考核当月系统正常运行率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 9 | 有效数据捕获率 | 10 | 有效小时值个数/实得小时值个数*100%≥95% | 考核当月有效数据捕获率≥95%的不扣分，低于95%的，直接扣10分 |  |  |
| 10 | 运维 记录 | 5 | 运维记录是否包含了系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，校准记录（声源、显示器色差、车流量）等记录，记录不全的，少1项扣1分，直至扣完 |  |  |  |
| 11 | 运维 报告 | 10 | 每月第5个工作日前提交上月的故障单和维修单原始记录 |  |  |  |

检查考核人员：                              运维人员：

2.4.2运维费核算方法

绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

注：自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经采购人许可停运的除外），考核当月系统正常运行率和当月有效数据捕获率是指当月总小时数扣除仪器必要维护和不可抗拒力因素导致的数据缺失后所剩余小时数（不可抗拒力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、以及其他经采购方确认可以纳入不可抗拒力因素的事项）。

三、综合要求：

1、响应单位应承诺自2022年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中未出现响应单位或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的情形。提供承诺函。如采购人发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，成交无效并承担相关法律后果。

响应文中需提供针对以上内容的承诺函，否则视为无效投标。

2、响应单位所提供的相关服务或产品应符合国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，报价人所投报产品和服务应能够达到或优于以上全部技术和服务要求，同时明确具体的维护组织实施方案，方案中应包含人员配备、配备人员的具体情况、详细的组织实施方案和配套的具体服务。

3、响应单位必须承诺采购中提出的全部服务要求，如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同乙方全部响应采购要求并按采购文件要求执行。

4、响应文件必须如实进行实质性响应，供应商提供的技术资料必须真实、准确、有效，如提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

5、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有产品和服务（包括设计、制造、调试以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

6、本项目报价包括所提供的全部服务的报价，应包括所有人员、服务、备品、备件和专用工具费用、车辆设备使用、税费及包装、运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、与检查及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金等各项应有费用。供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

7、服务期间如遇上级工作要求变化，需按最新规定执行；涉及点位变化双方协商处理。

五、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |

依据甲方委托苏州捷信招投标咨询有限公司进行本项目政府采购             的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币        元（￥        元）。实际包括全部服务内容、耗材、维护、调试、备品、备件、人工、机械、保险、劳保、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：（详见采购文件）。

（2）服务内容：（详见采购文件）。

（3）服务期限：（详见采购文件）。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后，进场服务前一个月甲方预付合同金额的50%，剩余费用在合同结束后根据考核情况支付。

3.2支付方式：转账。

3.3乙方需提供的单据：

3.3.1首次预付提供合格的发票

3.3.2其余支付提供：

A.合格的发票；

B.合同履行验收报告

C.其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

账户名：

开户行：

账号：

  - 乙方需根据甲方要求，做好与原服务单位的工作交接及其他相关事宜的衔接，保证甲方项目的无缝衔接、顺利进行。原服务单位已服务部分的费用将根据甲方统计数据由乙方（相应标段）代付，甲方不再另行支付。

- 履约保证金

4.1  乙方应在签订合同前，向甲方交纳合同金额的5%的履约保证金（乙方可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。

4.2   如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.3  履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务后，乙方没有违约行为、也没有应支付给甲方的违约金、赔偿金的情况下七个工作日内退还。

4.4根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

4.5其他：乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与招标人签订合同。

- 服务工作管理、检查考核

  - 甲方将根据采购文件中的考核标准对乙方运维服务工作进行考核。

5.2   考核要求见附件。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 采购文件规定的其他违约情形。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

12.1本合同经双方签字并盖公章后生效，同时由政府采购监督管理部门备案。

12.2下列文件为本合同不可分割部分，视为本合同的内容，与本合同具有同等法律效力：

成交通知书；

乙方响应文件；

采购文件；

乙方在招投标过程中所作的其他书面承诺或声明、书面澄清等。

12.3 本合同所列地址为双方各类文件的送达地址（包括合同履行过程的文件送达及发生争议时法院、仲裁机构的文件送达）。任何一方变更地址的，应提前7日书面通知对方。

- 廉洁要求

- 乙方应与甲方签订廉洁协议，廉洁协议作为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执   份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

甲方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：                       年     月     日

乙方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：                       年     月     日

- 磋商评审标准

一、评标办法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分（所有评分四舍五入，保留二位小数），加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交人，如果磋商报价也相同的，则由评审小组组织以抽签方式确定成交人。

5、标段划分及成交说明

（1）标段划分说明：本项目分标段采购，共分为五个标段，每个标段成交单位为一名。响应单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段成交，评标顺序按标段号由小到大顺序。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求的投标供应商，均可进入该标段的评审，但若在前期各标段评审中已获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，将不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审,也不具备本次招标废标标段再次挂网的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致成交结果改变的，不影响其它任何标段的成交结果。

（2）响应单位投标时，仅可在其报名时选择确定的标段范围内进行投标，超报名时确定的标段范围的投标视为投标无效。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

一标段

- 一、价格分（10分）

1、投标报价（最终报价）低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

二、技术服务方案（48）

1、运维服务方案（7分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得7分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；方案内容有所欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（7分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得7分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（7分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得7分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（7分）

对响应单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得7分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（7分）

对响应单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得7分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（7分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得7分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

- 三、针对本项目的人员、设备（21分）

1、项目负责人（3分）

响应单位拟投入该项目的项目负责人具备环境类相关专业高级职称的得1分；具备省级及以上生态环境部门或环保行业相关部门的空气自动监测上岗证或培训合格证书的得2分，最高得3分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、运维技术服务人员（除项目负责人外）（4分）

为本项目配置的运维技术人员具备省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的空气自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得1分，最高得4分。提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

3、备品备件配置情况（4分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得4分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得2分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

4、备机配置情况（6分）

响应单位具备本项目采购需求的自动监测仪器备机1套且具备SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标的得6分，缺任一指标扣1分。（如响应单位已采购备机的，响应文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在响应文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

5、质控设备配置（4分）

为本项目配置的运维所需质控设备，包括流量计（大、小）、标准温湿度计、标准气压计（具有有效期内的校准报告复印件），并提供购买合同复印件，所提供材料符合要求的每个得1分，最高4分，否则不得分。

- 四、响应单位综合能力（27分）

1、管理体系认证证书（6分）

响应单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高6分。（响应文件中须提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（16分）

（1）2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过环境空气质量自动监测站运维（运维范围至少包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标且运维期不低于半年）服务，每一份业绩合同得2分，最高10分。（响应文件中提供业绩合同复印件）

（2）响应单位2022年1月1日以来（以报告时间为准）开展过空气自动站颗粒物手工比对服务工作，每提供一份比对报告得3分，最高6分。（响应文件中提供比对报告复印件）

3、质控实验室（5分）

响应单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧、降尘。（须提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和供应商不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在响应文件中提供承诺书）。

二标段

- 一、价格分（10分）

1、投标报价（最终报价）低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

二、技术服务方案 （48分）

1、运维服务方案（8分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得8分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（8分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得8分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（8分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得8分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（8分）

对响应单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得8分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（8分）

对响应单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得8分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

三、针对本项目的人员、设备（21分）

1、运维服务团队（8分）

为本项目配置的专业运维技术人员具有省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得2分，最多得8分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（4分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得4分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得2分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（5分）

根据响应单位具备本项目采购需求的备机且具备五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析功能的得5分，缺任一项扣1分，扣完为止。（如响应单位已采购备机的，响应文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在响应文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

4、便携仪器设备配置（4分）

响应单位提供的便携仪器设备情况或承诺进行评审，具备测定五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、流量功能的得4分。（如响应单位已采购设备且功能齐全的，需提供采购发票或采购合同证明复印件，如响应单位提供承诺的，承诺成交后按照招标文件要求配齐设备，格式自拟。不提供不得分。）

- 四、响应单位综合能力（21分）

1、管理体系认证证书（6分）

响应单位具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的每个得2分，最高得6分。（响应文件中须提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（10分）

2022年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过地表水水质自动站（运维范围至少包括五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项指标且运维期不低于半年）运维业绩的，每一份业绩合同得2分，最高10分。（响应文件中提供业绩合同复印件）

3、质控实验室 （5分）

响应单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮；

（须提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和供应商不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在响应文件中提供承诺书原件）。

三标段

- 一、价格分（10分）

1、投标报价（最终报价）低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

二、技术服务方案 （48分）

1、运维服务方案（8分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得8分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得5分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得3分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（8分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得8分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得5分；方案一般，可操作性和针对性一般的3分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（8分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得8分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得5分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得3分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（8分）

对响应单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得8分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得5分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得3分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（8分）

对响应单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得8分；方案良好，针对性及可操作性较强得5分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得3分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强，得5分；方案一般，基本满足采购需求得3分；方案内容不够详细、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

- 三、针对本项目的人员、设备 （23分）

1、运维服务团队（6分）

为本项目配置的专业运维技术人员具有省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得3分，最多得6分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（6分）

响应单位具有符合本项目监测要求的重金属在线ICP-MS监测系统1套用作备机，得6分。（如响应单位已采购备机的，响应文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在响应文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

4、应急监测车（6分）

响应单位具有应急监测车，能提供现场水质重金属应急监测使用（须含ICP-MS），在采购文件要求的基础上每增加一辆得分，最高得6分。（如响应单位已采购应急监测车的，提供应急监测车内外照片、行驶证、保险、车辆配置清单等证明材料，如响应单位承诺成交后按照采购文件要求配齐设备，响应文件中提供承诺函，格式自拟。不提供不得分。）

- 四、响应单位综合能力（19分）

1、管理体系认证证书 （6分）

响应单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高6分。（响应文件中须提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（8分）

2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似重金属在线监测系统（在线ICP-MS法）运维合同的，每一份业绩合同得4分，最高8 分。（响应文件中提供业绩合同复印件）

3、质控实验室（5分）

响应单位具备用于质量控制的CMA实验室，其认证范围包含铅、锌、铜、镉、铬、砷、镍、锑、钼、铊、铍。

须提供实验室资质证书及附表并加盖公章；提供的CMA资质认定证书上单位名称和供应商不一致的，均视为委托实验室；承诺成交后3个月内建立或承诺委托具有资质CMA实验室的在响应文件中提供承诺书原件。

四标段

- 一、价格分（10分）

1、投标报价（最终报价）低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

二、技术服务方案 （58分）

1、运维服务方案（10分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得10分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得7分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得4分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（10分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得10分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得7分；方案一般，可操作性和针对性一般的4分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（10分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得10分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得7分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得4分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（10分）

对响应单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得10分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得7分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得4分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（10分）

对响应单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得10分；方案良好，针对性及可操作性较强得7分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得4分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强得5分；方案内容一般，可操作性一般得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

- 三、针对本项目的人员、设备（16分）

1、运维服务人员（4分）

为本项目配置的专业运维技术人员中省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的地表水自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得2分，最多得4分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

- 3、备机配置情况（7分）

响应单位具备本项目采购需求的备机且具备pH值、溶解氧、电导率、浊度、水温、叶绿素a、蓝绿藻参数分析功能的得7分，缺任一参数扣1分。（如响应单位已采购备机的，响应文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在响应文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

- 四、响应单位综合能力（16）

1、管理体系认证证书（6分）

具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高6分。（响应文件中须提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（10分）

2022年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过类似地表水水质自动站（运维范围至少包括pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、藻密度七项指标）运维业绩的，每一份业绩合同得2分，最高10 分。（响应文件中提供业绩合同复印件）

五标段

- 价格分（10分）

- 投标报价（最终报价）低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价（如属于小微企业的或残疾人福利单位或监狱单位的，则用扣除后的价格参与评标，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为最高分。

- 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案 （58分）

1、运维服务方案（10分）

针对技术要求并结合本项目的情况提供的运行维护服务方案进行评审，包括运维目标、具体运维内容、运维操作规程等，方案内容全面，运维目标明确，切实可行、运维内容及操作规程详细，具备较强的合理性和可操作性的得10分；方案内容较为全面、运维内容及操作规程较全，具有一定的可操作性得7分；方案内容一般，运维内容及操作规程全面性、可操作性一般得4分；内容欠缺，全面性及可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

2、交接方案（10分）

对本项目交接方案进行综合评审，方案内容详实、阐述清晰、具有较强的条理性、可操作性和针对性，与项目贴合度高的得10分；方案内容较为全面，具有一定的可操作性，能基本满足项目要求的得7分；方案一般，可操作性和针对性一般的4分；方案内容有所欠缺，可操作性较差得1分；未提供方案的不得分。

3、运维应急预案（10分）

针对项目需求制定的运维应急预案进行评审,至少应包括维护过程紧急情况分析、应对措施、应急响应时间及人员安排等内容。应急预案内容详细、科学合理，能有效快速地恢复设备正常运行，完全满足采购需求，得10分；应急预案内容较详细、较科学合理，能较快地恢复设备正常运行，基本满足采购需求，得7分；应急预案内容一般，科学性一般，能恢复设备正常运行得4分；应急预案简略，内容不够详细、科学合理性欠缺，得1分；未提供方案的不得分。

4、质控方案（10分）

对响应单位提供的质量控制方案进行综合评审，包括质控目标，质量控制方案、操作流程保障等内容。质控目标明确，质控方案详细，可操作性强，完全满足采购需求得10分；质控目标比较明确，质控方案比较详细，可操作性比较强，基本满足采购需求，得7分；质控目标基本明确，有质控方案，可操作性一般得4分；质控方案简略，可操作性欠缺得1分；未提供方案的不得分。

5、服务保障方案（10分）

对响应单位协助采购方做好站点固定资产管理、应急监测、数据安全管理、档案等措施方案进行综合评审，方案切实可行，针对性及可操作性强得10分；方案良好，针对性及可操作性较强得7分；方案基本可行，针对性及可操作性一般得4分；方案简略，缺乏可行性得1分；未提供方案的不得分。

6、数据审核方案（8分）

针对本项目提供的数据审核方案进行评审。至少应包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。方案内容详细、可操作性强，完全满足采购需求，得8分；方案内容较详细、可操作性较强得5分；方案一般，靠操作性一般，基本满足采购需求，得3分；方案内容简略、可操作性欠缺得1分；未提供的不得分。

三、针对本项目的人员、设备（16分）

1、运维服务人员（6分）

为本项目配置的专业运维技术人员中具备省级及以上生态环境部门或省级及以上环保产业协会的噪声自动监测上岗证或培训合格证明材料，每个得2分，最多得6分。（响应文件中提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。）

2、备品备件配置情况（5分）

包括仪器设备备品备件配置齐全程度，供应渠道，存放地点及更换频次等。内容全面、完整、规范、具有相应支撑材料得5分；内容较全面、较完整、支撑材料基本齐全得3分；内容基本全面、支撑材料不太齐全得1分；否则不得分。

3、备机配置情况（5分）：

响应单位具有1套计量检定证书有效期内的噪声自动监测设备备机得5分。（如响应单位已采购备机的，响应文件中提供相应的采购合同或意向性供货协议复印件；如承诺成交后按照采购文件要求配齐备机的，需在响应文件中提供承诺，格式自拟；如为仪器生产厂家需提供相关持有（生产）证明材料。）

四、响应单位综合能力（16分）

1、管理体系认证证书（6分）

响应单位具有有效质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高为6分（响应文件中须提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。）

2、类似项目业绩（10分）

2022年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过噪声自动监测站运维业绩的，有一份业绩合同得2分，最高10分。（响应文件中提供业绩合同复印件）。

备注：响应单位须针对评分内容提供对应资料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。