苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

招标公告

项目概况

X射线计算机体层摄影系统（CT） 的潜在投标人应在采购代理机构前台通过现场获取采购文件，并于2024年12月19日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2024-0432

2、项目名称：X射线计算机体层摄影系统（CT）1套

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影系统（CT） | 1套 | 2500 | 2500 |

4、采购需求：能满足放射科的X射线计算机体层摄影系统（CT）功能要求。

5、合同履行期限：

（1）交货期：合同签订之日起60天内送至指定地点并安装调试完成。

（2）维保期：整机自验收合格之日起免费原厂维保期≥6年。

6、交货地点：苏州大学附属儿童医院。

7、验收标准：设备安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

8、本项目不接受联合体投标。本项目接受进口产品投标。

9、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有所投医疗器械产品经营许可资格。

（2）具有所投医疗器械产品的合法代理资格（国产产品无需提供）。

注：

（1）投标人须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目针对小微企业、残疾人和监狱企业执行政府采购优惠政策。

三、采购文件的获取方式

1、获取时间：2024年11月28日至2024年12月5日，每天上午8：30至11：30，下午13：00至17：00（法定节假日除外）

2、获取方式：现场获取

3、获取地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司前台

4、售价：人民币500元，售后不退

5、在依法获取采购文件时须向采购代理机构提供以下材料并加盖投标单位公章：

（1）营业执照副本（三证合一）复印件；

（2）投标单位法人授权委托书（投标经办人必须为投标单位员工，提供社保缴纳证明及劳动合同等材料）；附法人及受托人身份证复印件。

（3）所投产品经营许可资格、所投产品的合法代理资格（国产产品无需提供）证明材料。

6、只有获取招标文件的供应商方可参加投标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年12月19日13点30分（北京时间）

2、地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室。

注：投标文件必须在接收截止时间前送达开标地点并交与接收人。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。投标文件接收截止时间即为投标截止时间和开标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息在以下网站上发布：

江苏政府采购网；

2、有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州大学附属儿童医院

地址：苏州市钟南街92号

联 系 人：沈力

联系电话：0512-80692972

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电话：0512-65212965

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2024年11月28日

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2024-0432号

采购项目：X射线计算机体层摄影系统（CT）

采购单位：苏州大学附属儿童医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二四年十一月

前 附 表

下述表中内容是对采购文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2024-0432号 |
| 2 | 采购内容 | X射线计算机体层摄影系统（CT） |
| 3 | 采购人 | 苏州大学附属儿童医院 地址：苏州市吴中区钟南街92号 联 系 人：沈力 联系电话：0512-80692972 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 电话：0512-65212965 传真：0512- 65153553 联系人：陈璐佳、李晶晶 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 标书售价 | 人民币伍佰元/份，现金支付，标书售后一概不退。 |
| 8 | 依法获取采购文件时间和地点 | 依法获取采购文件开始时间：2024年11月28日 依法获取采购文件截止时间：2024年12月5日 每天上午8：30至11：30，下午13：00至17：00（法定节假日除外） 地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 9 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为伍份 |
| 10 | 投标时间 | 2024年12月19日13：00~13：30（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2024年12月19日13：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 |
| 13 | 中标服务费 | 由中标人支付，领取中标通知书时中标人按预算金额的下列比例向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5%； 100以上~ 500万元（含）部分1.1%； 500以上~ 1000万元（含）部分0.8%； 1000以上~ 5000万元（含）部分0.5%。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 14 | 评分标准和评标方法 | 见本采购文件 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求密封、签署、盖章、装订的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购书

第五章 合同一般条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

受苏州大学附属儿童医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2024-0432号

2、采购项目名称：X射线计算机体层摄影系统（CT）

3、采购内容及预算：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影系统（CT） | 1套 | 2500 | 2500 |

4、采购技术指标：详见采购文件

5、依法获取采购文件开始时间：2024年11月28日

依法获取采购文件截止时间：2024年12月5日

每天上午8：30至11：30，下午13：00至17：00（法定节假日除外）

6、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

7、投标文件递交时间：2024年12月19日13：00~13：30（北京时间）

地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

8、投标截止时间：2024年12月19日13：30（北京时间）

开标时间：2024年12月19日13：30（北京时间）

投标、开标地点：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

9、采购项目联系人及联系方式：

- （1）采购人：苏州大学附属儿童医院

联 系 人：沈力                联系电话：0512-80692972

- 地址：苏州市吴中区钟南街92号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系人：陈璐佳、李晶晶

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层            邮编：225005

联系电话：0512-69165625，0512-65153553 （FAX）

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2024年11月28日

第二章 投标人须知

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.2供应商具备的特定条件：

3.2.1具有所投医疗器械产品经营许可资格。

3.2.2具有所投医疗器械产品的合法代理资格（国产产品无需提供）。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按照相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4法人授权委托书（如有授权）；

13.1.5法定代表人身份证复印件；

13.1.6代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1投标产品清单表；

13.2.1.2投标产品技术对照表；

13.2.1.3设备的安装、调试、验收方案；

13.2.1.4产品质量承诺；

13.2.1.5产品生产厂家印制的产品样本或说明书；（投标技术参数如与样本或说明书有矛盾之处，以样本或说明书为准）

13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.2.1.7对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.8对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

13.2.2资格证明及其他文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.2.2.2 投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.2.3资格条件证明材料：

13.2.2.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

13.2.2.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件）；

13.2.2.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件，和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.2.2.3.4承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（例如提供实施本项目所使用的专用设备和技术人员情况介绍）；

13.2.2.3.5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

13.2.2.3.6提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件；所投产品的医疗器械产品注册证复印件；所投产品的医疗器械产品的合法代理资格证明材料（国产产品无需提供）；

13.2.2.4如供应商所投产品生产厂家属于小微企业，提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。 投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明 。

16、投标保证金

无。

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册加盖公章，投标书可一起密封也可不一起密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、招标单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员。

19.2逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤回、撤销

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后在投标有效期内投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到，并向采购代理机构工作人员递交投标文件。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签名确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.1首先由采购人或采购代理机构对所有投标人的供应商资格条件进行审查，确定其是否符合招标公告中关于供应商的资格要求。不符合资格要求的为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.2.4投标人存在上述文件规定的失信行为的，其投标无效。

22.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

22.4通过上述资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4参与评标报告的起草；

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1投标文件未按照本须知规定密封、签署、盖章、装订；

25.2.4投标人拒绝修正错误；

25.2.5投标人的报价是选择性的；

25.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.2.8其他被评委会认定无效的情况。

25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.9被认为是未全部满足采购文件实质性要求的投标文件为无效投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者满足采购文件实质性要的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人委托确定中标人。

28.2采购代理机构在宣布中标结果时向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户银行名称：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名）

代理人：（签名）

年    月    日

格式3、开标一览表

- 开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 序号 | 名称 | 生产厂家及产地 | 品牌型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

注：1、以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

- 格式6、设备清单表

- 货物清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

- 各投标人必须附详细配置清单。

- 包含随货物一并交付采购方的与货物有关的资料清单。

格式7、主要配件和易损件价格清单表

主要配件和易损件价格清单表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、可参照上述格式自制价格清单表。

2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。

格式8、主要耗材价格清单表

主要耗材价格清单表

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 省平台编码（TY码） | 国家编码（20位） | 流水码（7位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若有一次性使用耗材等需提供价格(需分别注明型号)，否则视为全部包含在保修范围内。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费维保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式11、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式12、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式13、中小企声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于  工业  行业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式15、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：

- 第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属儿童医院委托，就该单位所需的下列货物进行公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

- 采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2024-0432号

- 采购项目名称：X射线计算机体层摄影系统（CT）

- 采购内容及数量：X射线计算机体层摄影系统（CT）1套

- 采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影系统（CT） | 1套 | 2500 | 2500 |

- 采购设备配置、技术指标与要求：

总体要求：

1、为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2019年1月1日以后推出的新高端CT机型（以注册证时间为准）

2、提供投标产品所有标准软件及可选软件

3、所提供功能、软件若是包含于Datasheet内，必须提供原厂配置；若不包含于原厂Datasheet内，接受第三方采购，但必须在投标响应文件【备注栏】内注明。

4、提供投标产品所有标准软件及可选软件

5、设备验收时应提供设备主机国家法定的第三方计量报告

6、所提供产品应符合以下标准：

6.1 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

6.2 GB 9706.244-2020《医用电气设备 第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求》

技术指标与要求：

1	机架系统

1.1	驱动方式：厂家说明

1.2	滑环类型：低压滑环

▲1.3机架孔径：≥80cm

1.4	激光定位系统：具备

1.5	机架激光定位灯精度：±1mm

1.6	一体化心电显示系统：具备（内置或外置）

1.7	冷却方式：风冷或水冷

2	扫描床

2.1	扫描床最低可降至离地面距离：≤600 mm

2.2	扫描床垂直升降范围：≥400 mm

2.3	单次螺旋扫描最大范围:≥1700 mm

2.4	扫描床最大扫描范围：≥1800 mm

2.5	扫描床定位精度：≤±0.25mm

▲2.6 床面水平移动速度：≥450mm/s

▲2.7床载重量：≥310Kg

2.8	扫描床附件:标配

3   探测器

3.1 探测器类型：新型集成化探测器

★3.2 Z轴方向探测器物理总排数：单源≥256排或双源≥2×96排或双层探测器128排及以上

★3.3 Z轴方向最薄探测器单元：≤0.6mm

3.4	数据传输方式：射频传输

4	X线系统

▲4.1 高压发生器功率（非等效）：≥108kW

4.2	球管阳极热容量（非等效）：≥30MHU

▲4.3 球管阳极散热率：≥1690kHU/min

4.4	球管电压最大输出：≥140KV

4.5	球管电压最小输出：≤60KV

▲4.6 球管电压可调节档数：≥6档

▲4.7 球管电流最大输出：≥1250mA

4.8	具备10mA低剂量扫描技术，满足临床诊断标准：具备

4.9	输出电压可满足儿童低剂量扫描模式：具备

4.10	球管具备三焦点：具备

5	扫描和图像系统

▲5.1 最短全周扫描时间（非等效）：≤0.25秒/圈

5.2	单次螺旋连续扫描时间：≥80s

5.3	螺旋扫描螺距范围：0.5~1.5;多级可调

5.4	最薄扫描层厚：≤0.6mm

5.5	机架单圈扫描层数：单源≥512层；或双源≥192层 x2；或双层探测器≥512层

5.6	最大扫描视野：≥50cm

5.7	最小扫描视野：≤25cm

5.8	标准图像重建矩阵：≥512×512

5.9	图像显示矩阵：≥1024×1024

5.10	扫描图像重建速度(512×512矩阵) ：≥70幅/秒

5.11	CT值范围：≥-1024至+3071

5.12	自动mA及智能化剂量选择功能：具备

5.13	提供儿童低剂量成像技术：具备

5.14	提供厂家最新发布的高端迭代技术：提供

▲5.15	空间分辨率：≥32Lp/cm @MTF 0%（x-y轴）

▲5.16	空间分辨率：≥20Lp/cm @MTF 10%（x-y轴）

6	主计算机系统

6.1	显示器数目及规格：1台，≥19英寸彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器，显示器矩1280×1024

6.2	主CPU频帧大小：≥2.4GHz

6.3	主CPU数目：≥4颗

6.4	主机硬盘容量：≥500GB

6.5	主机硬盘图像存储（512×512，未压缩）：≥300，000幅

6.6	主机一体化光盘存储系统（支持CD、DVD、硬盘等）：具备

6.7	DVD存储格式：DICOM3.0

6.8	激光相机数字化接口：具备

6.9	具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行	具备

6.10	具备主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：	具备

7	临床应用软件和功能

7.1	多平面重建成像：具备

7.2	自动多平面成像功能：具备

7.3	最大密度投影成像：具备

7.4	最小密度投影成像：具备

7.5	多平面容积重建成像：具备

7.6	三维容积重建成像：具备

7.7	高级容积漫游软件：具备

7.8	容积再现技术（SVR）：具备

7.9	透明化显示技术或4D技术：具备

7.10	CT血管造影软件：具备

7.11	自动去骨软件：具备

7.12	具备模拟手术刀技术：具备

7.13	器官融合、拆分技术：具备

7.14	三维测量、三维处理软件：具备

7.15	具备一键式自动提取血管软件：具备

7.16	具备仿真内窥镜功能，该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行)	：具备

7.17	具备CT电影显示功能：具备

7.18	具备腹部多期相融合：具备

7.19	肩臂、骨盆条状伪影消除技术：具备

7.20	扫描降噪软件：具备

7.21	低剂量技术：最新

7.22	动态电影：≥30幅/秒显示

7.23	自动化工具包：提供

7.24	个性化拍片模式：具备

7.25	提供10mA肺部扫描技术：具备

7.26	实时智能剂量调控软件：具备

7.27	具备造影剂自动跟踪技术：具备

7.28	高级血管分析软件：具备

7.29	具备三维肺气肿分析评估软件：具备

7.30 心脏成像功能：具备

7.31	具备AI心血管辅助诊断软件：具备

7.32	具备心功能自动分析软件：具备

7.33	具备射血分数测量：具备

7.34	具备心肌功能分析：具备

7.35	具备钙化积分软件：具备

7.36	具备心脏成像功能（180°心脏成像时间分辨率＜100毫秒，具备1024高清支架成像）：具备

7.37	CT-FFR分析软件，计算血流储备分数；(或同等技术)：具备

7.38	动态心肌灌注后处理软件(或同等技术)：具备

7.39	冠脉运动追踪冻结SSF技术(或同等技术)	：具备

7.4	实现全自动心脏分析，包括心功能分析和血管弹性体积分析：具备

7.41	具备心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析：具备

7.42	具备自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量：具备

7.43	具备对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括(血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径)：具备

7.44	具备脑、体部各器官、骨灌注模板：具备

7.45	具备CT 4D 灌注软件(或同等技术：具备

7.46	具备通用灌注分析参数：具备

7.47	具备一键式测量脑出血精确测量：具备

7.48	具备高级脑卒中直通车功能包（具备自动同步来自多相位CTA的所有相位功能，提供智能彩色编码显示功能，可以在一个单一合成视图中识别血管增强时间，包括侧枝循环情况）：具备

7.49	具备全自动呼吸系统分析软件包：具备

7.50	具备全自动肺叶及气道自动分离技术：具备

7.51	具备头颈部 CTA 同步数字减影技术：具备

7.52	具备结肠分析软件包：具备

7.53	具备CT 尿路造影技术：具备

7.54	具备器官体积测量工具：具备

7.55	具备腹腔脂肪测量软件：具备

7.56	具备全景齿科成像软件：具备

7.57	具备能谱或光谱分析（含多种分析技术）：具备

8	高级独立图像处理工作站

8.1	原厂独立图像后处理工作站：标配

8.2	CPU主频及数目：≥3.0GHz×2

8.3	内存：≥16GB

8.4	硬盘总容量：≥1TB

8.5	DVD刻录数据存储系统：具备

8.6	光盘刻录数据存储系统：具备

8.7	显示器规格：≥24″彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器

8.8	显示器矩阵：1280×1024

8.9	具备所有接口(DICOM3.0)与主机一致：具备

8.1	具备彩色打印接口，并能与工作站连接使用：具备

8.11	具备工作站图像信息智能搜索平台，能够根据病人信息从 PACS 系统中调用DICOM 图像	：具备

8.12	具备工作站与PACS实现互推功能：具备

配置要求：

1 CT主机1 套；

2 高压注射器1 台（根据院方实际使用需求提供）；

3 定制的操作台桌椅1 套（大小须能满足主机电脑及工作站放置）；

4 电脑1 套（配置按采购科室要求提供）；

5 防护用品3 套（包括帽子、围脖、连体铅衣、围裙、性腺保护等）；

6 空调1 套（提供在设备最大工作量时保证制冷量足够的空调系统（如果所投产品需要设备间，设备间也同时需要提供），应具有较高的能效比，交流电源停电和恢复时，应有报警功能，电源恢复后能自动及人工启动）；

7 5M 医用专业显示器*2 台；

8、示教读片系统（包括示教室改造、悬吊投影仪、两院区会议联通系统软硬件）；

六、售后服务、验收等其他要求：

1、远程维修诊断系统：具备

2、国内备件仓库：具备

3、省内固定维修工程师：具备

4、400免费保修电话号码：具备

5、现场技术培训：具备，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能

6、设备运行、安装和使用环境要求：具备

7、原厂保修期≥6年。保修范围包括设备整机所有零部件（包含但不限于球管、探测器）及以上所有附属设备，并在合同签订时提供所有设备的原厂保修合同或原厂维保服务承诺书（内容应包含原厂保修期限及保修期过后的维保服务最高限价）作为附件。

8、配件送达期限，国内≤48小时，国外≤7天

9、设备停产后的备件供应十年

10、保修期内开机率≥95%

11、设备免费原厂维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。（以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份）

12、设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

12.1中文说明书（纸质版+电子版）

12.2简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）

七、其他要求：

机房：符合所投标设备场地准备手册、机房内部儿童友好环境体验布置的所有要求；所需的设计、材料（包括但不限于电缆、电缆槽、配电箱、地面等）、施工、人员等费用都包含于报价内；为交钥匙工程。]

八、综合说明：

1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

2、投标人须明确所投设备生产厂家、产地、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

3、本项目接受进口产品。投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标人对采购的各标段内的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、HIS接口费（如有）、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、PACS系统对接（如有）、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

5、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，请在投标文件中提供证明其报价合理性书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。

6、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

7、交货时间：合同签订之日起60天内送至指定地点并安装调试完成。

8、交货地点：苏州大学附属儿童医院。

9、付款方式：详见合同条款。

10、验收标准：设备安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

供应商在投标文件中应注明验收标准，并在交货时附货物交付采购方以下资料：货物的验收标准、验收手册、使用说明（中、英文）、国内产品合格证、进口产品的还须提供进关报关资料、产品注册证等。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上发布的公告为准。

第五章 合同一般条款

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等经双方确认的明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。乙方应当对甲方处理第三方提出的任何权利主张或诉讼而支付所有开支、费用和损失进行赔偿、为甲方辩护并保证甲方不受损害。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是适销的，全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，材料、设计和工艺良好，没有缺陷，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的维保期均自标的物整机通过最终验收之日起计算。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。乙方应配备专门的项目团队人员，保证标的物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自变更进度安排。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足甲方及相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内，但标的物不符合验收标准的除外。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如标的物符合验收标准，甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足，违约金最高不超过合同总价款的5%。

13.2 甲方无正当理由逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，逾期付款违约金累计不超过合同金额的5%。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1 乙方不能交付（交货、安装调试、验收任一阶段内逾期超过十五天视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的全部款项，并向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交付的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

14.3 根据本合同约定，乙方应向甲方支付的任何违约金、赔偿款，甲方均有权在下一批次款项/尾款/质保金中直接扣除。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.1.3 合同一方发生违反本合同的情形，经过另一方二次书面通知仍然不纠正的，守约方有权解除本合同；

17.1.4 合同约定的其他情形。

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。乙方不得将合同部分或全部义务转由第三方承担。

第六章 合同特殊条款

一、合同内容

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

二、价格与支付

1、合同总金额为人民币******元整（¥：******.00），合同总金额包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、HIS接口费（如有）、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、PACS系统对接（如有）、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。未经事先书面确认，甲方不再支付其他费用。

2、付款方式：

外贸：合同签订后支付合同总价的30%；设备在装运后支付合同总价的60%；经验收合格交付使用后，并向甲方提供下列单据（A、B），由甲方向乙方支付总额的10%。

内贸：采购合同签订生效后，乙方向甲方提供合同总额40%的预付款银行保函，甲方向乙方支付等额的预付款，保函的正本甲方保存，办理保函的费用由乙方承担，待全部货物到达采购方指定地点，经验收合格交付使用后，并向甲方提供下列单据（A、B），甲方返还40%货款保函，第二年支付总额的50%，剩余10%的尾款第三年支付。

A、合格销售发票。

B、由甲乙双方签字的《验收报告》。

3、支付方式：银行汇票或转帐支票。

4、乙方账号信息

名称：

开户行：

账号：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、维保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

四、售后服务：

1、整机免费维保期为原厂  年，自甲方验收合格之日起算；乙方更换的设备或部件的保修期，自更换之日起重新计算。设备发生故障或由于设计、材料、制造、安装、调试等方面的原因造成设备缺陷的，保修期将因该等缺陷或故障而暂停计算，该暂停期间自甲方发出关于缺陷或故障的书面通知之日起，至缺陷或故障已成功消除且甲方收到乙方相应的缺陷或故障消除的书面报告之日止；接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证2小时响应，维修响应时间2小时，工程师6小时内到现场，12小时内需完成维修。发生紧急情况且乙方无法按此时效提供维修，或乙方拒绝履行质保义务时，甲方可以委托第三方进行维修、更换或调整，相关费用由乙方承担。

2、零配件应保证10年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。配件送达期限（零配件供应最长时间）国内≤48小时，国外小于等于7天。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。

3、设备免费原厂维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。（以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份）。

4、设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

（1）中文说明书（纸质版+电子版）

（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）

5、人员培训：临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训。

6、设备验收时需提供第三方计量检验证书(首检)。

7、如涉及软件升级，则软件提供永久免费安装、使用、升级，安装软件服务（不得以密码及加密狗等条件限制，不得锁机)。

8、设备如涉及耗材、试剂等，乙方须在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。中标后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须中标，如有未中标耗材、试剂，在阳光采购平台挂网前必须免费提供。

9、设备如属于法定或强检设备的，乙方需提供首次计量报告，计量检测费用由乙方承担。

10、机器在使用中，因机器质量问题或技术参数突变(非人为)而引起医疗事故(含医疗纠纷)，责任由乙方负责，并赔偿由此引起的一切费用。

11、在保修期内乙方有责任对设备进行定期的维护，从验收合格交付使用起，在规定的保用期内，机器发生任何故障应由乙方负责免费修理。要求开机率大于或等于95% (按365天/年计算)，开机率不能达到95%,每停机1天，延长保修期两天。

12、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：合同签订之日起30天内送至指定地点并安装调试完成，满足验收全部标准，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地，并负责货物安装、调试直至通过甲方的验收。

3、附货物一并交付甲方的资料。

- 六、违约责任：

按合同一般性条款的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构备存。

八、附则

1、本合同一式叁份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份。叁份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。在合同履约过程中如发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方应承担胜诉方为维权支出的律师费、诉讼费、保全费等合理费用。

（以下无正文）

甲 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：

合同签订日期：    年    月    日

乙 方：（公章或合同章）

乙方代表签字：

合同签订日期：    年    月    日

廉洁购销合同

甲方：苏州大学附属儿童医院

乙方：

（项目名称：         ）

为进一步加强医疗行业廉政建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照国家《民法典》、《招标投标法》以及其它相关法律法规的规定，签订医药产品购销合同，约定购销药品、医用设备、医用耗材、软硬件设备、后勤保障用品或服务等。

二、甲方应当严格按照合同的约定对所采购的产品或服务执行验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、从非规定渠道采购等。

三、甲方严禁接收乙方以任何名义、形式给予的返点、返利、回扣等，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用等，不得要求乙方为自己亲友的经营活动或工作提供便利条件。如甲方工作人员被迫接受乙方给予的财物，应予以退还，无法退还的，应当如实向医院纪委办公室反映情况并将所收财物上交医院纪委办公室。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等，不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、现金和有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用，不得为甲方人员或其亲友的经营活动或工作提供便利条件。

六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点洽谈业务，不得擅自到门急诊、病房等诊疗区域推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何利益或费用。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向卫生健康委员会相关行政部门报告，并将乙方的商业贿赂记录在案。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《江苏省医药购销领域商业贿赂不良记录管理办法》（苏卫规（药政））[2018]3号）进行处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

采购部门（负责人）签名：                  经办人签名：

项目管理部门（负责人）签名：

年   月   日                                  年   月   日

第七章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、政府采购政策执行办法：

针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格：（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

- 技术参数、性能等比较（35分）：根据投标人技术参数响应情况评分。注“★”项技术参数属于实质性参数，不允许负偏离，否则为无效投标。“▲”的技术参数为重点技术要求，出现负偏离扣3分。其他技术指标出现负偏离扣1分。技术指标需同时提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.厂家加盖公章的技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。扣完为止。

（三）投标人针对本项目实施方案情况比较（8分）：应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等：

实施方案详细周全，可行性高的得8分；

实施方案较为详细周全，可行性较高的得5分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得2分。

（四）投标人培训方案情况比较（6分）：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得6分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得4分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得2分。

（五）投标人售后服务方案情况比较（8分）：针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。

售后服务方案完整合理，可行性高的得8分；

售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得5分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得2分。

（六）项目维护及应急方案比较（8分）：针对本项目有详细项目维护及应急方案。

方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得8分；

方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得5分；

方案简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得2分；

其余情况不得分.

（七）投标人履约能力比较（5分）：

1、2021年1月1日以来类似产品的销售业绩比较，提供投标人的销售合同，以合同签订日期为准，类似业绩有一份得1分，最高5分。投标文件中提供合同完整复印件，提供不全的不得分。

（全文完）