## 参数细化后
溧阳市大溪水库大坝安全监测设施改造工程
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 全费用合价（元）
一 | 检测
1 | 测压管灵敏性检测 | 依据《SL/T 551-2024土石坝大坝安全监测技术规范》 | 根 | 16
2 | 传感器线路检测 | 检查传感器与通道对应关系； 检测各芯对地绝缘电阻； 检测振弦线圈与热敏电阻间的绝缘电阻 | 根 | 8
二 | 改造
1 | 钻孔 | 钻孔直径采用ф110mm；钻孔倾斜度不应大于3°；钻孔应用干钻钻进，不允许泥浆护壁，当钻进十分困难时，可用少量润滑水，但在透水段上下各1m范围内不允许使用润滑水；当遇坍（缩）孔时，应用套管跟进，严禁泥浆固壁；测记初见水位及稳定水位，描述各土（岩）层岩性，提出钻孔岩芯柱状图。 | 米 | 295
2 | 测压管 | 测压管采用镀锌钢管，内径50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管由透水段和导管段组成。透水管用导管管材加工制造，面积开孔率15.8%（8列孔呈梅花状均匀分布，每列孔间距为2.5cm，开孔直径为1cm，内壁无毛刺），外部包扎无纺土工织物。管底封闭，不留沉淀管段。 测压管的透水段长1.5m。测压管的导管段应顺直，内壁平整无阻，接头应采用外箍接头。管口应高于地面，并加保护装置，防止外水进入和人为破坏。 | 米 | 290
3 | 孔口保护装置 | 盖板与井身采用304不锈钢制作，盖板尺寸为330mm×330mm，四角倒圆角R5，厚 3mm；井身尺寸为300mm×300mm×345mm（长×宽×高），厚1.5mm。 盖板与井身之间采用铰链连接。 各边倒角、打磨不割手。 盖板和井身表面做拉丝处理。 保护装置采用三角暗锁。 安装时先使测压管口附近地面平整，测压管口置于保护装置中间位置，预留穿线管后井身内外浇筑水泥砂浆固定。安装完成后保护装置盖板需水平。 | 个 | 20
4 | 泥球 | 水利用膨润土泥球（钠基/钙基） | 米3 | 3.4
5 | 中粗砂 | 砂粒的粒径大小在0.25毫米到2毫米 | 项 | 1
6 | 渗压计 | 型式：振弦式 量程：0.35MPa 分辨率：0.025% F.S. 精度：±0.1% F.S. 线 性 度：<0.5% F.S. 非线性度：直线：≤0.5% F.S.； 多项式：≤0.1% F.S. 工作温度：-20℃～60℃ 过载能力：50% | 支 | 20
7 | 无线振弦测量模块 | 待机功耗：<小于10mA； 测量功耗：<小于500mA； 工作温度范围：-15℃～80℃； 数据保持时间：≥10年； | 个 | 14
8 | 无线振弦测量模块保护箱及太阳能供电 | 304不锈钢； 边长20cm方形，高50cm； 太阳能板2W、5v、0.4A | 个 | 20
9 | 无线中继模块 | 供电方式 7~18VDC 通信方式 RS485 待机电流 ＜20mA 脉冲电流 模块发射或测量时：400mA 全向天线 通视1000米 定向天线 通视1500米 工作环境 -20℃~+80℃ RH80% | 个 | 2
10 | 无线采集单元(MCU) | 工作电源 16.5V太阳能电池或220V交流 整机功耗 <300mA（测量），<5mA（待机） 传输距离 由外置数传设备决定 工作温湿度 温度-20℃～+80℃，相对湿度90% 可存贮报文数 约7000*32条 数据保持时间 >10年 最大级联数 30台 安装方式 壁挂式 整机设计寿命 >10年 外形尺寸 270*260*110mm | 台 | 2
11 | GPRS/4G模块 | 串行数据：RS232/RS485/RS422 TTL 接口：2.0mm x 20pin 接口端子：(DIP简牛插座) 网络制式：2G/3G/4G 待机功耗：约20~30mA@12VDC功耗因网络制式不同、环境不同会有变化 工作温度：-30℃~+70℃ | 个 | 2
12 | 数据费（GPRS 10年） | 移动物联网卡 数量2张 费用年限10年 | 项 | 1
13 | 太阳能板及支架 | 峰值功率(WP): 25W/30W； 开路电压（V)：22.02V； 峰值电流(A)： 1.82A； 短路电流（A)： 2.01A； 工作电压（V)：17.95V ； 支架材质：镀锌角钢； 支架颜色：深灰； | 块 | 2
14 | 太阳能控制器 | 最大充电电流30A（安）； 最大负我电流30A（安）； 太阳能板最大电压<=50V（伏）； 蓄电池电压12V/24W自动识别； 停充电压默认14.4/28.87(9V-35V可设置)； 浮充电压默认13.6/27.2W(9V-35V可设置)； 欠压恢复电压默认12.4/24.8Y(9V-35V可设置)； 欠压保护电压默认10.8/21.6V(9V-35V可设置)； 空载损耗<=15mA； 负载短路及过载大于1.1倍额定电流5秒或短路，LCD图标闪乐保护，过30秒后自动重试恢复 | 个 | 2
15 | 锂电池 | 类型：磷酸铁锂 输出电压范围：14.6-12V 放电温度:-20°C~+60°C 最大输出功率：900W 充电电压:14.6V 标称容量:12.8V42Ah 充电温度:0°C~+40°C 额定输出功率：360W | 个 | 2
16 | 箱体 | 材质：304不锈钢 厚度1.2毫米 适用对象：室外 外尺寸：400x500x300mm | 个 | 2
17 | 隔离变压器 | 输出功率 2000W； 隔离变比 1∶1； 转换效率 ≥95%； 初次级绝缘耐压 >3KV/DC | 台 | 1
18 | 监测主机 | I7-10700 CPU； 16G内存； 256SSD+1TB硬盘； 2G独立显卡； 千兆网卡； Win10系统； 23.8寸高清显示器。 | 台 | 2
19 | 数据采集装置（MCU）通信升级 | 类型：匹配原MCU 数据：非易失 数据量：2400条 | 台 | 2
20 | 水情软件安装费用 | 更换水情主机，需重新安装水情软件 | 项 | 1
21 | 大坝安全监测系统采集软件（升级） | 基于原采集软件开发接入无线MCU | 项 | 1
22 | 大坝安全信息管理软件（新测点接入） | 基于原信息管理软件开发接入新增的16个测点及副坝4个测点 | 项 | 1
23 | 洪水水预报软件 | 根据大溪水库流域水文气象特性及流域地理地貌特性研究、开发水文预报模型。 用长系列历史洪水资料及相应的降雨资料调试模型参数，使预报精度达到部颁《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008）中的乙级以上标准。 根据水库洪水调度规则开发，开发按规则调度模型、泄量控制调度模型等。 结成数据库、洪水预报模型、洪水调度模型等。 | 套 | 1
总 计（元）