招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2024-0020

项目名称：盐城市大丰区第二人民医院血液净化设备及信息系统采购项目

盐城市大丰区第二人民医院

江苏昱丰华项目管理有限公司

2024年11月

# 第一章招标公告

项目概况：盐城市大丰区第二人民医院血液净化设备及信息系统采购项目的的潜在投标人应在“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2024年 12月13日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况

（1）项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2024-0020

（2）项目名称：盐城市大丰区第二人民医院血液净化设备及信息系统采购项目

（3）预算金额：254万元，本项目共分三个包，其中分包一的预算金额：106.4万元；分包二的预算金额：117.6万元；分包三的预算金额：30万元。

（4）最高限价：分包一的最高限价：105万元；分包二的最高限价：117.6万元；分包三的最高限价：24.5万元。

（5）采购需求：

分包一：血透机，数量：10台。详细内容见本招标文件第四章。

分包二：血滤机，数量：6台。详细内容见本招标文件第四章。

分包三：血液净化管理系统及硬件，数量：1套。详细内容见本招标文件第四章。

（6）合同履行期限：签订合同后 15 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

（7）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

分包一/分包二：

投标人须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》。

分包三：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日至投标文件提交截止时间。

地点：“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：网上注册登记成功后苏采云系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年 12月13日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏昱丰华项目管理有限公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4、评审结束后，中标人需提供纸质投标文件一正四副用于归档，未中标单位不需要提供。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区第二人民医院

地    址：盐城市大丰区人民北路342号

联 系 人：刘东波

联系方式：18921826066

2.采购代理机构信息

名称：江苏昱丰华项目管理有限公司

地址：大丰区人民北路与通港大道交汇处（丰尚国际17层）

联系人：丁亚祥

联系电话：15358280315

3.项目联系方式

联系人：丁亚祥

联系电话：15358280315

# 第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区第二人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目各分包的招标代理费向中标单位收取，各分包的招标代理费按苏招协【2022】002号文件相关标准*40%收取，各投标单位报价时，须考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人委托代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人委托代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式招标文件规定格式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10% 。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额：合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

# 第三章 合同文本

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：盐城市大丰区第二人民医院

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次中标的                    项目事宜，依据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，签订本合同书。

一、货物内容

1、项目名称：

2、技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定

4、采购数量：

二、合同金额

本合同含税价总额为：（大写）(小写：              元)。

合同总价为为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、招标代理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

三、质量要求

质量要求：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价报价明细表；

（6）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

若发生侵害第三方权利的情况，由乙方独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果甲方因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向乙方主张权利以及要求其承担由此造成的损失。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 乙方缴纳人民币           元作为本合同的履约保证金。(备注:合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。)

8.2 缴纳方式:履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(mw.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

8.3履约保证金的退还：

8.3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

8.3.3条件：项目经甲方验收合格。

8.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

九、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，不返还履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行期、交货方式及交货地点

1、合同履行期：15 日历天。自2024年   月   日起，至2024年   月   日止，在此期限内，甲方按照合同要求对所有货物逐项进行验收，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5、其他必备材料和必备工具、货物等。

十一、付款方式及结算方式：

付款方式：本项目预付款为合同价的30%，安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的70%（同时扣回预付款），余款在项目完成后的下一年度年底付清。（付款时乙方须提供合法有效的税务发票，甲方收到乙方发票10个工作日内支付）。

结算方式：结算价=中标单价*实际采购货物数量（甲方可以根据实际情况调整供货数量）。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更    换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方指定现场进行处置。

4、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

6、本项目质保期为   年，质保期自项目验收合格之日起计算。

十四、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，接乙方通知甲方在五个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需安排负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1、按该项目供货期要求,乙方每逾期1天交付，应向甲方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金，由甲方从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定供货期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除合同且无须向乙方承担任何责任。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。乙方如有虚假响应、以次充好等行为，甲方有权将该单位移送相关主管部门处理，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

3、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

4、在合同履行过程中若有一方违反本合同约定，违约方除承担违约责任赔偿外，还需承担守约方维权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。

十七、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物数量、乙方的投标单价结算。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：乙方：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰区第二人民医院

乙方：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                       采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲方、乙方双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲方、乙方双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲方、乙方双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。

甲方：  乙方：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 采购需求

分包一

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透机 | 台 | 10 | 10.5 | 105 |  |

三、技术参数：

| 序号 | 类别 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器宽度 | 机身宽度≤440mm，基座宽度≤450mm |
| 2 | 人机交互 | ★屏幕可旋转，中文操作系统，≥15英寸彩色液晶触控显示器 |
| 3 | 供水压力、温度范围 | 1.5-6bar；温度范围：5℃-30℃ |
| 4 | 动脉压力范围、压力精度 | 动脉压力范围： -200—+500mmHg |
| 5 | 静脉压力范围、压力精度、 | 静脉压力范围： -200—+500mmHg |
| 6 | TMP及精度 | TMP： -100—+450mmHg |
| 7 | 动脉血泵 | 动脉血泵：40—600mL/min。 |
| 8 | 肝素泵、注射器类型 | 0~9mL/h；20、30mL |
| 9 | 透析液流速、上否可调 | 透析液流速： 300—700mL/min，1mL/min可调 |
| 10 | 透析液温度、实时监控、是否具有超温保护装置 | 透析液温度： 33—39℃，实时监控，具有超温保护装置 |
| 11 | 脱水速度、精度 | 脱水速度：0.10—4.00L/h，精度：±30ml/h。 |
| 12 | 漏血检测器及精度 | ★红绿双色光学检测，具备污染补偿功能，避免假漏血报警 |
| 13 | 空气检测器原理及最高检测精度 | ★空气检测器：超声原理探测，检测精度≤0.02ml |
| 14 | 透析液浓度 | 透析液浓度： 12.00—16.500mS/cm |
| 15 | 采用水电路分离设计 | 采用水电路分离设计 |
| 16 | 透析液压 | 测量范围：-400~+400mmHg |
| 17 | 血流量 | 40~600mL/min |
| 18 | 治疗模式 | 用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析 |
| 19 | 功能参数显示 | 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 |
| 20 | 报警提示功能 | 多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示 |
| 21 | 全中文报警自我解释。 | 全中文报警自我解释。 |
| 22 | 全功能数字化自检。 | 全功能数字化自检。 |
| 23 | 浓度配方 | 浓度配方 |
| 24 | 浓度曲线 | 可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存多条曲线 |
| 25 | B粉筒支架 | B粉筒支架 |
| 26 | 超滤系统 | 容量平衡反馈控制系统 |
| 27 | 超滤曲线 | 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析 |
| 28 | 消毒模式 | 具备药液消毒和热消毒方式，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃。消毒脱钙一体化时间≤39min.原液吸液管路可联机清洗消毒。支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。且有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。具备消毒液吸空报警功能 |
| 29 | 后备电池运行时长、断电数据保存 | ★停电时自动跳转后备电池供电，继续支持体外循环监测、报警系统，运行时间≥30分钟。断电数据保存功能。 |
| 30 | 配透析液过滤器支架模块。 | 具备 |
| 31 | 所用的耗材为通用耗材，包括血液管路，无专用耗材。 | 所用的耗材为通用耗材，包括血液管路，无专用耗材。 |
| 32 | 完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线，便于不同抗凝剂或药物的使用 | 完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线，便于不同抗凝剂或药物的使用 |
| 33 | 具有空气检测、漏血探测、定时闹钟提醒功能 | 具有空气检测、漏血探测、定时闹钟提醒功能 |
| 34 | 全自动化学消毒/热消毒功能 | 全自动化学消毒/热消毒功能 |
| 35 | 透析液联动 | 透析液联动 |
| 36 | KT/V功能 | 具备 |
| 37 | 超滤、超滤率 | 超滤：对透析器的超滤系数无限制，超滤率0～4000ml/h。 |
| 38 | 透析液流量范围 | 300-800ml/min。 |
| 39 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液 |
| 40 | 信息系统免费兼容 | 具备 |
| 41 | 低血压预防 | 具备 |
| 42 | 具有应急处置功能，可一键切换到安全的体外循环模式，以应急各种突发状况 | 具备 |

四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 15 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的70%（同时扣回预付款），余款在项目完成后的下一年度年底付清。（付款时乙方须提供合法有效的税务发票，甲方收到乙方发票10个工作日内支付）。

5、质保期要求：二年（含设备免费维护保养）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

9、所投产品须是所投品牌优质先进机型，投标人必须提供所投品牌产品不同型号的参数比对表。如果所投品牌仅一种机型，请出具情况说明。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、本项目采购标的所属行业划分为制造业。

分包二

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血滤机 | 台 | 6 | 19.6 | 117.6 |  |

三、技术参数：

| 序号 | 类别 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗模式 | 适用于血液透析、在线血液滤过(HF-online)、在线血液透析滤过(HDF-online)、单纯超滤等治疗模式 |
| 2 | 液晶触摸屏尺寸；语言界面 | ★大于等于15英寸、多角度旋转液晶触摸屏、 中文语言界面 |
| 3 | 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗 | 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗 |
| 4 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液 | 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液 |
| 5 | 超滤方式 | 容量平衡反馈控制系统 |
| 6 | 采用电极实时监测平衡系统泄漏 | 采用电极实时监测平衡系统泄漏 |
| 7 | 方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析 | 方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析 |
| 8 | 透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确 | 透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确 |
| 9 | KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性 | 具备 |
| 10 | 警示灯 | ★醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化 |
| 11 | 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作30分钟以上 | ★内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 30分钟以上 |
| 12 | 可使用多种规格注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线 | ★可使用多种规格注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线； |
| 13 | 操作界面 | 引导式操作界面 |
| 14 | 置换液充管方式；具有双级内毒素过滤功能(HDF-online） | 置换液自动充管；具有双级内毒素过滤功能(HDF-online） |
| 15 | 动脉压监测：精度： | 动脉压监测：-300mmHg~500mmHg，精度：土10mmHg； |
| 16 | 静脉压监测，精度 | 静脉压监测：-300mmHg~500mmHg，精度：土10mmHg； |
| 17 | 跨膜压监测，精度 | ★跨膜压监测：-100mmHg~500mmHg，精度：土10mmHg； |
| 18 | 透析液流量 | ★透析液流量：0，300mL/min~700mL/min； |
| 19 | 透析液温度范围 | 透析液温度范围：33℃~39℃，精度士0.5℃ |
| 20 | 透析液电导率 | ★透析液电导率：12.0mS/cm~16.0mS/cm，精度0.1 mS/cm； |
| 21 | 置换液流量 | 置换液流量：0，30~500mL/min(HDF-online)； |
| 22 | 血流量 | 血流量：0，40~600mL/min |
| 23 | 超滤控制 超滤范围 | 超滤控制 超滤范围：0~4000mL/h； |
| 24 | 肝素泵注入流量 | 肝素泵注入流量：0~10ml/h |
| 25 | 气泡检测器 | 气泡检测器：可监测>0.02ML的气泡 |
| 26 | 漏血监测 | 漏血监测：可监测≤0.35ml/min的漏血(HCT32%) |
| 27 | 消毒功能具有化学剂消毒和热消毒两种 | 消毒功能具有化学剂消毒和热消毒两种 |
| 28 | 热消毒最高温度 | 热消毒最高温度不小于92℃ |
| 29 | 供水条件温度、进水压 | 供水条件温度：进水温度 5~30℃、进水压1~6.0bar |

四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 15 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的70%（同时扣回预付款），余款在项目完成后的下一年度年底付清。（付款时乙方须提供合法有效的税务发票，甲方收到乙方发票10个工作日内支付）。

5、质保期要求：二年（含设备免费维护保养）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

9、所投产品须是所投品牌优质先进机型，投标人必须提供所投品牌产品不同型号的参数比对表。如果所投品牌仅一种机型，请出具情况说明。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、本项目采购标的所属行业划分为制造业。

分包三

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透管理系统 | 套 | 1 | 24.5 | 24.5 | 各投标单位务必提前考察现场，中标后需确保所投系统适配。 |

三、技术参数：

血透管理系统参数

| 序号 | 软件模块 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体 要求 | ★1.采用云数据库构建 2.采用C\S和B\S混合架构，兼顾安全性与使用便利性，非单独C\S 或 B\S架构 3.客户端需支持WinXP、Win7、Win10各个操作系统 4.移动端需同时支持Android 和 IOS系统 ★5.具备三级等保证书，国产化支持能力证书（信创证书） 注：要求为软件制造商出具的三级等保证书，同时具备信息系统安全等级保护备案证明和信息安全等级保护测评结果通知书。 |
| 具体性能及参数要求 |  |  |
| 1 | 患者签到称重功能 | ★1.产品能够与带有输出串口的体重秤连接，实现患者智能签到和称重功能，可同时具备刷卡和人脸识别方式。可以通过人脸识别后直接自动记录体重，无需医生手动记录。产品能够与带有输出串口的血压计连接，实现患者智能血压录入功能，可同时使用刷卡和人脸识别方式，可以通过人脸识别后直接自动录入血压，无需医生手动记录。 2．具备签到、称重语音播报功能 ★3.具备患者在专用触摸显示设备上自助查询近期透析体重曲线、血压曲线、排班班次等信息，提升患者就诊体验和智能化程度 |
| 2 | 大屏显示功能 | 1.具备家属等待区大屏显示功能可以显示当前患者透析状态，预计下机时间、患者宣教等信息 2.具备大屏幕显示功能，显示患者治疗状态 3.具备语音叫号功能，可以从任一安装了软件的平板上呼叫患者，在连接了电脑的大屏幕上显示并进行播报 |
| 3 | 排班管理功能 | 1.具备预约排班功能，能够对排班模板自动进行复制，并且随时可以编辑；排班模板可以进行查看，导入，导出excel格式和打印；只需要定义患者一周排几次，机器号，系统能自动排患者到相应位置2.具备排班模板功能，可以自定义启用的模板个数，从1个到4个3.预约排班和排班模板界面，均支持拖拽式排班、能快速替换，预约排班和排班模板可以互相导入 4.具备智能排班功能，可对多个模板一次性进行排班后保存，无需反复切换界面，多次保存 5.具备当班患者透析耗材和透析药品查看和打印功能、包括统计打印、针对患者的整体打印和标签打印 6.可以在排班表上查看每个患者的透析方式和透析器，并且可打印具备排班推送功能，可以将本周和下周患者个人的排班信息发送到对应患者手机上，从而减轻护士工作量 7.具备医护排班功能，可以对医生、护士、进修生进行排班，并可将排班结果发送到任一医护手机上进行提醒；可以统计工作时间、休息时间等 8.具备透析预算功能，可以根据排班情况，自动列出未来自定义的一个时间段内患者的透析模式和透析次数 9.可设置权限，对每个医生护士进行排班权限设置，包括是否可以进入排班功能，是否可以对排班模板进行修改 |
| 4 | 透析管理功能 | 1.具备患者透前、透后评估修改和确认功能 2.具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能 透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等， 3.能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整。 4.可以开具临时医嘱，长期医嘱，并可将长期医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板，预设后方便今后快速开具医嘱 5.所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单 或选择日期批量打印历史透析单 |
| 5 | 患者管理功能 | 1.具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号,包括姓名、性别、出生日期、年龄等详细信息等 2.具备患者干体重设置和调整功能，并有历史曲线用于辅助设置 3.具备患者血管通路设置和记录功能，每次修改都会进行记录，并记录到统计系统中。 4.具备患者透析方式、透析处方和常用医嘱模板设置等功能，能显示在用和停用方案 5.具备患者转归功能和记录 6.具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析、定期检验提醒功能 7.可以筛选日期时间段，展示指定日期的透析记录列表，至少应包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息 8.具有病情记录功能，至少应包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录等功能模块，其中病史、病程记录应提供模板载入功能 9.具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH压疮评估、RASS及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单、心理评估、瘙痒评估、Glasgow昏迷评分和肌力评估表等具有文书管理功能，可以上传各类知情同意书模板，自动载入患者基本信息后可打印。签字完成后，可以通过平板拍照方式记录 |
| 6 | 耗材管理、药品管理功能 | 1.具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等等，并且可以查看和打印详细历史记录 2.常用耗材如透析器、血滤器等可以与透析流程关联，实现自动消耗，无须人工出库 3.具备耗材库存预警和有效期到期预警功能 4.具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能 5.自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动消耗，无须人工出库 6.具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者的费用余额中，进行统计汇总。 ★7.耗材出库可以设置套餐，根据透析方式选择耗材出库套餐，无需逐项进行出库 |
| 7 | 移动端患者管理功能 | 1.在平板上可以实现患者的详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等 2.在平板能查看患者历史长期医嘱记录，并可进行长期医嘱推送平板上能编辑患者的病程记录，可编辑模板，快速从模板导入，导入后可修改。病程记录填写时支持快速导入最近180天以内的各项检验结果、支持导入180天以内的患者血压、干体重 3.能在平板上进行患者信息建档，录入干体重、透析方案、病程记录、病史等各项进行 4.能在平板记录患者的首透病程、日常病程、查房记录、阶段小结、手术记录、死亡记录、出院记录、输血记录等信息 5.具备肾科临床工具，包括肾小球滤过率、BMI、体表面积、KT/V、蛋白分解率、内生肌酐清除率、肾衰指数、血透-残肾尿素清除率、校正钙浓度等计算公式，方便随时计算 6.支持手动录入患者检验结果、对接导入结果、拍照上传三种方式，可以在平板上查看任一检验结果，并可查看数据变化曲线图 |
| 8 | 科室质控分析功能 | 1.具备患者基本信息的统计分类，包括血管通路类、转归统计等 2.对于治疗项目HD，HDF，HP等类型的相关统计分析 3.具备患者长期干体重变化趋势，血压变化趋势查看和分析等 4.具有耗材出入库、使用等统计分析功能 5.具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析、支持各类质控达标的过程监测，查询达标率和完成率 6.具备科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量 ★7.具备决策分析模块，可以对患者进行贫血管理，自动将血红蛋白在不同区间的患者进行分类显示，并标记出近期变化趋势，可显示曲线图。医生在查看后还可以进行标记状态，从而方便快速调整患者用药方案 8.可以对患者进行容量管理，自动将患者的平均超滤率进行分类显示，从低到高依次展示，从而快速发现哪些患者的容量管理有问题，给出针对性治疗方案。 9.可以对患者进行自动营养分析，根据白蛋白的范围对患者进行归类，并标记处最近的白蛋白变化趋势，查看后还可以对患者进行一键标记处理记录 10.可以对骨矿物质进行自动筛选，根据甲状旁腺激素的数值，自动对患者进行分类，方便医生快速处理不达标患者，并可一键标记处理结果 11.具备透析质量管理报告，可以自动统计科室容量管理、贫血管理、透析充分性管理、营养管理、矿物质管理等多方便的结果质量，提供包括结果人数、中位数、平均值、入院超90天等各项指标的汇总分析 ★12.质控KPI数据统计（SOP）。显示设定的质控KPI统计数据，新入透析患者传染病检验完成率；维持性透析患者检传染病检验完成率；维持性透析患者传染病发病率；KTV和URR完成率；KTV和URR控制率；β2微球蛋白完成率；患者体重增长分析；动静脉内瘘长期生存率；血常规完成率；铁五项完成率；电解质完成率；IPTH完成率；肝功能完成率；炎症指标完成率；血脂完成率；肾性贫血控制率；CKD-MBD控制率；血清白蛋白控制率；患者高血压控制率 |
| 9 | 移动平板端功能 | 1.平板端可直观显示当前班次和区域患者，方便护士随时进行透前评估和透后评估，监测记录，症状和处理记录，医嘱执行等，并且随时可调整干体重 2.平板端护士所需要记录的患者症状和处理、透后凝血情况、内漏或导管情况、透后症状、并发症、透析后宣教等均提供选项功能，无须打字录入，特殊情况下可在需要编辑文字 3.平板端可以查看最近患者的透析详细记录，在日历上即可直观显示历史透析日期和时间、透析模式；并可直观看到已透析和未透析的区别；通过点击平板指定界面，可以快速查看患者近期的超滤变化曲线，体重变化曲线等 4.平板端可以查看检验结果、病程记录等医疗结果 5.平板端支持上传检验图片、支持查看检验结果、检验结果曲线图，并具备肾科临床工具，可以快速计算：肾小球滤过率、BMI、Kt/V、URR、肾衰指数、滤过钠排泄分数等 6.平板端支持医护人员设置电子签名，也可以让患者在治疗后签名并保存到透析单中，平板端支持修改个人密码 7.平板端可查看医护人员排班情况，了解个人排班时间 8.平板端可对患者进行各项评估，并与电脑同步 9.平板端支持查看患者的完整透析单，进行预览；还可以查看患者病历情况：可以快速浏览每一次透析记录，无需逐次打开透析记录，可对体重变化情况、血压情况、透析中症状情况、医嘱内容进行查看 10.平板端具备健康教育功能，护士可对患者进行健康教育，系统自动展示教育内容，教育完成后患者可以进行签名后保存，并在系统中形成一条健康教育记录。 ★11.平板端可以快速查看操作日志，了解关键操作是于几点几分，由哪个医生、护士完成，从而方便进行追踪 ★12.平板端具备决策分析功能，可以对贫血进行管理、患者容量进行管理，将患者血红蛋白进行快速分类，并标记指标上升或下降趋势，还可以显示曲线图，添加标记信息；并可对平均超滤率进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息 13.可对患者进行排序，选择机位排序、也可以按签到顺序排序、住院-门诊排序、下机排序或者姓氏排序；也可以护士操作过的患者自动归类进入我的患者，实现跨区操作 |
| 10 | 设备管理功能 | 1.具有对血透机进行日常维护和登记功能 2.透析机在使用后能够根据预设的消毒方式，自动产生使用记录，记录内需包括使用患者，时间，消毒情况，维修记录情况等，且可以随时查询历史记录，并可打印 3.能够记录水质检测的结果，并可记录水机运行状态 |
| 11 | 预警 功能 | 1.平板和手机上具有查看各类预警功能，包括费用预警、自备药预警 2.系统通过平板和手机端可以自动预警低血压、高血压等情况，并以醒目标识显示在界面上，可随时点击查看 3.透析过程中开具新的临时医嘱，系统可以以醒目提醒显示在界面上，并可点击查看具体提醒内容 4.医生和护士均可通过平板、手机填写重要信息预警，并以显著标识出现在平板和手机端 |
| 12 | 患者健康教育功能 | 1.可以指定护士负责相应患者的健康教育，并且系统可以指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育 2.可以设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育 3.可以对健康教育做统计，并进行测试 4.在电脑端、手机端和平板端均可完成 5.可以对患者教育记录进行统计查询，并可打印记录 6.可以推送健康教育通知给患者，方便患者和家属及时查看，并可进行反馈 |
| 13 | 感控管理功能 | 1.具有单独的感控管理模块，非简单的感染管理页面 2.平板上具有各类感控检查表登记项目，至少包括：手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内瘘或人工血管穿刺、内瘘拔针等项目 3.检查过程中系统会自动进行计时，记录检查时间长度、检查时项目会自动载入，检查者只需点击选择正确或错误，无需手动填写检查结果可以在电脑模块中汇总打印 4.具备各项感控制度查询与学习，系统内置常规感控管理制度，也可以手动添加 5.可以记录感控培训，并可以在系统内登记 |
| 14 | 血管通路管理功能 | 1.穿刺位点标记功能：系统支持手机拍摄上传患者真实通路实照，可以对穿刺位点进行从1开始的数字编号，并可以选择各类标记信息，为下次穿刺提供指引。界面上可以直观查看历次穿刺信息及异常情况 2.具有血管通路时钟刻度指引功能，用于扣眼法穿刺的引导，可以在血管通路图上进行标记时钟刻度为进针方向，用A端/V端箭头表示 3.具备通路评估功能，穿刺管理功能、导管管理功能、并发症管理功能 4.通路发生的并发症，日常记录可通过模板快速选择，并可进行统计分析 |
| 15 | 患者自助查询功能 | 1.具备患者自助查询功能，患者可在个人手机或专用设备上查询个人的就诊信息、排班、透前体重、透后体重、透前血压、透后血压2.患者端可进行家庭宣教、查询检验检查结果 3.患者可自助进行签到、排号、打印签到小票 4.患者可自助查询体重变化曲线图、血压变化曲线图、健康教育信息等 5.患者可自助提交透析满意度调查表 |
| 16 | ★离线应急机制 | 1.系统支持在网络不稳定，或者断网的情况下，系统支持智能判断，并进入离线应急模式，接诊设备可以正常进行患者自助体重测量和血压测量，测量数量支持客户端本地保存，网络恢复正常时，系统自动同步离线模式下保存的数据； 2.系统支持在网络不稳定，或者断网的情况下，智能判断，可手动或者自动进入离线应急模式，保障医护人员核心流程操作能正常进行，比如：透析处方、监测记录；医护移动终端支持流程常规数据实时暂存，网络恢复情况下，可以实现离线数据自动同步； |
| 17 | ★排班智能审核 | 系统支持智能分析患者不同透析模式排班次数可能的异常，患者排班与透析方案的匹配度、患者排班分区、机器、患者传染病信息等综合评估的匹配合理性 |
| 18 | ★透析单智能审核 | 系统支持智能分析透析记录单进行质控分析，智能纠错、治疗相关指标值可能异常的预警提醒 |
| 19 | 干体重调整智能分析 | 系统支持智能分析患者历史的干体重调整记录，智能分析与干体重调整相关的因素，比如：历史透前、透后体重，用药情况，透后恢复情况等，智能判断干体重是否需要调整，给医生提供辅助参考 |
| 20 | 患者智能审核 | 系统支持患者维度随时进行多维度的智能分析，比如：传染病检查提醒、平均超滤分析、血压相关分析、透析充分性分析等等 |
| 21 | 患者智能风险评估 | 系统支持患者风险相关因素分析，基于历史的治疗记录随时进行风险评估系统智能评分。 |
| 22 | 流程管理智能分析 | 系统支持日常流程操作跟进操作日志和操作时间、操作人员和角色进行流程管控分析； |
| 23 | ★系统 对接 | - 需要和医院Lis、系统对接，对检验结果进行单项抓取，无需手动录入 - 国家数据上报 |
| 24 | 系统 服务 | 1.服务期内提供定期升级服务，保证更新及时性，使用户客户端软件始终为最新版本 2.软件出现使用问题时，应提供实时在线服务，20分钟内响应，常规问题24小时内解决；如疑难问题，派工程师提供现场维修服务 |

硬件参数

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站 | 8 | 台 | 网络：WIFI CPU核心数：≥八核心， 尺寸：≥10英寸， 运行内存：≥4GB， 存储容量：≥64GB |
| 2 | 轮椅秤 | 1 | 台 | 1.最大量程（kg）≥300KG 2.精度 0.05kg 3.材质：碳钢 4.支持RS232通讯接口 |
| 3 | 台式血压计 | 2 | 台 | 测量原理：示波法或脉搏波法 显示：LCD数字显示，反转测量结果，方便体检 测量位置：左右臂 测量范围：血压≥0-300mmhg；脉搏≥30-200拍/min |
| 4 | 体重接诊人脸一体机电脑 | 1 | 台 | 具备人脸识别功能（内置摄像头）、IC卡扫描及测温模块且是一体集成； 摄像头参数要求：≥200万像素， 接诊机屏幕尺寸：21.5寸， 网络支持：以太网、支持WiFi 内存：≥4G， 存储：≥16G， 操作系统：Android8.0及以上 采用电容式触摸屏， 显示分辨率：≥1920*1080 感应模块：测温探头 |
| 5 | 血压计配套人脸识别一体机 | 2 | 台 | 具备人脸识别功能（内置摄像头）、IC卡扫描及测温模块且是一体集成； 摄像头参数要求：≥200万像素 接诊机屏幕尺寸：12.1寸 网络支持：以太网、支持WiFi 内存：≥4G 存储：≥16G 操作系统：Android8.0及以上 采用电容式触摸屏 显示分辨率：≥1280*800感应模块：测温探头 |
| 6 | 患者卡 | 20 | 张 | 配合一体机使用。 |
| 7 | 大屏叫号 | 2 | 台 | 大屏叫号系统 屏幕尺寸：≥55英寸 内存：≥2G， 存储：≥8G， 显示分辨率：≥1920*1080 网络支持：以太网、支持 WiFi 操作系统：Android |
| 8 | 台式电脑 | 6 | 台 | 屏幕≥19寸 CPU≥i3 内存≥8+256G |
| 9 | 移动办公电脑 | 1 | 台 | 屏幕≤15寸 CPU≥i3 内存≥8+256G |

四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 15 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物发货前须与甲方确认，到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的70%（同时扣回预付款），余款在项目完成后的下一年度年底付清。（付款时乙方须提供合法有效的税务发票，甲方收到乙方发票10个工作日内支付）。

5、质保期要求：二年;含设备免费维护保养及系统免费升级（含信创等）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、所投产品须确保是网络数据安全设备，投标时提供承诺书（格式自拟），明确因投标产品所发生的数据泄密及数据安全纠纷，后果均有投标人承担。

9、HIS、LIS、院感、医保等管理系统接口开放的前提下，投标人免费做好相应接口对接工作。每年系统升级时要涵盖医院上级主管要求的新增功能。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、本项目采购标的血透管理系统所属行业划分为软件和信息技术服务;硬件所属行业划分为制造业。

# 第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购具备监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

分包一评标方法与评标标准

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 技术参数 | 34分 | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、配置、技术参数、功能描述及投标设备规格、技术配置参数，设备配置进行评审。技术参数中加“★”项的技术参数每出现一项负偏离扣2分；除“★”项参数以外的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分，34分扣完为止。 注：“★”项参数需提供技术白皮书、说明书或产品彩页扫描件,并用“ ”标示出对应的响应参数。 |
| 产品质保 | 4分 | 投标人所投的产品，在二年免费质保（含设备免费维护保养）的得基础上，每增加一年免费质保（含设备免费维护保养）的加2分，最多加4分。提供投标人质保承诺书，格式自拟。 |
| 企业认证 | 6分 | 投标人或所投产品的厂家具有质量管理体系、入选优秀国产医疗设备产品目录、国家科学技术进步奖，每提供一个认证证书的，得2分，满分6分。 |
| 产品性能 | 4分 | 投标人所投标产品可以提供10年售后服务和易损配件的得2分，投标时提供投标人承诺函。 投标人所投标产品说明书上注明的使用年限≥7年的得1分，≥10年的得2分。投标时提供所投标产品说明书扫描件。 |
| 实施方案 | 6分 | 投标人提供的项目实施进度、包装运输、配套改造安装、调试、验收、培训方案的，得6分，每缺一项扣1分。 |
| 业绩合同 | 4分 | 提供一份同类产品 2021年1月1日以来类似的项目业绩(以合同签订日期为准)得1分，满分 4分。提供业绩合同证明材料，未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 | 11分 | - 投标人提供售后服务内容、售后服务响应时间、质保期内、外的服务方案、收费标准、提供相应的备品备件的，得6分，每缺一项扣1分。 - 投标人提供切合实际的易损件报价表（格式自拟）的得基础分2分；易损件报价表精确到单价、产地、材质的，得3分，每缺一项扣1分。 |
| 诚信投标 | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描上传的得1分；没有提供的不得分。 |

分包二评标方法与评标标准

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 技术参数 | 34分 | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、配置、技术参数、功能描述及投标设备规格、技术配置参数，设备配置进行评审。技术参数中加“★”项的技术参数每出现一项负偏离扣2分；除“★”项参数以外的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分，34分扣完为止。 注：“★”项参数需提供技术白皮书、说明书或产品彩页扫描件,并用“ ”标示出对应的响应参数。 |
| 产品质保 | 4分 | 投标人所投的产品，在二年免费质保（含设备免费维护保养）的得基础上，每增加一年免费质保（含设备免费维护保养）的加2分，最多加4分。提供投标人质保承诺书，格式自拟。 |
| 企业认证 | 6分 | 投标人或所投产品的厂家具有质量管理体系、入选优秀国产医疗设备产品目录、国家科学技术进步奖，每提供一个认证证书的，得2分，满分6分。 |
| 产品性能 | 4分 | 投标人所投标产品可以提供10年售后服务和易损配件的得2分，投标时提供投标人承诺函。 投标人所投标产品说明书上注明的使用年限≥7年的得1分，≥10年的得2分。 |
| 实施方案 | 6分 | 投标人提供的项目实施进度、包装运输、配套改造安装、调试、验收、培训方案的，得6分，每缺一项扣1分。 |
| 业绩合同 | 4分 | 投标人提供一份同类产品 2021年1月1日以来类似的项目业绩(以合同签订日期为准)得1分，满分 4分。提供业绩合同证明材料，未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 | 11分 | - 投标人提供售后服务内容、售后服务响应时间、质保期内、外的服务方案、收费标准、提供相应的备品备件的，得6分，每缺一项扣1分。 - 投标人提供切合实际的易损件报价表（格式自拟）的得基础分2分，易损件报价表精确到单价、产地、材质的，得3分，每缺一项扣1分。 |
| 诚信投标 | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描上传的得1分；没有提供的不得分。 |

分包三评标方法与评标标准

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 技术参数 | 34分 | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、配置、技术参数、功能描述及投标设备规格、技术配置参数，设备配置进行评审。技术参数中加“★”项的技术参数每出现一项负偏离扣2分；除“★”项参数以外的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分，34分扣完为止。 注：★号参数需提供系统佐证截图，截图无法证明时，需提供操作视频。 |
| 产品质保 | 4分 | 投标人所投的产品，在二年免费质保含设备免费维护保养及系统免费升级（含信创等）的得基础上，每增加一年免费质保含设备免费维护保养及系统免费升级（含信创等）的加2分，最多加4分。提供投标人质保承诺书，格式自拟。 |
| 企业实力 | 9分 | - 投标人或所投产品的厂家具有质量管理体系证书、具有信息安全认证证书、具有国家著作权行政管理部门颁发的软件著作权证书，每提供一个证书的，得1分，满分3分。 - 投标人或所投产品的厂家的血透管理系统参与过医院互联互通评级，参与互联互通四级及以上评审的得3分，三级得1分。提供投标人或生产厂商与医院签订的产品采购合同、项目验收报告及国家卫生健康委统计信息中心颁布的等级证书的扫描件。 - 投标人或所投产品的厂家得血透管理系统参与过医院电子病历评级，参与电子病历五级及以上的得3分，四级得1分，提供投标人或生产厂商与医院签订的产品采购合同、项目验收报告的扫描件。 |
| 实施方案 | 6分 | 投标人提供的项目实施进度、包装运输、配套改造安装、调试、验收、培训方案的，得6分，每缺一项扣1分。 |
| 业绩合同 | 2分 | 投标人提供一份同类产品 2021年1月1日以来类似的项目业绩(以合同签订日期为准)得0.5分，满分 2分。提供业绩合同证明材料，未提供的不得分。 |
| 产品特色 | 8分 | - 投标产品具备透析单的智能审核、排班管理的智能审核。具备一项得1分，同时具备得2分。提供相关功能截图佐证，未提供截图佐证不得分。 - 投标产品具备在网络不稳定，或者断网的情况下，系统支持智能判断，并进入离线应急模式，接诊设备可以正常进行患者自助体重测量和血压测量，测量数量支持客户端本地保存，网络恢复正常时，系统自动同步离线模式下保存的数据，得2分。提供相关功能截图佐证，未提供截图佐证不得分。 - 投标人或生产厂商产品需具备相关离线应急机制，需实现部分透析数据的离线保存联网再上传，得2分。提供相关功能截图佐证，未提供截图佐证不得分。 - 投标人或生产厂商产品的数据能够上报国家质控平台，得2分。提供产品使用医院出具的投标人或生产厂商在该医院血透数据上报国家质控的证明文件以及投标人或生产厂商与医院签订的产品采购合同、项目验收报告的扫描件。 |
| 售后服务方案 | 6分 | - 投标人提供售后服务内容、售后服务响应时间、质保期内、外的服务方案、收费标准、提供相应的备品备件的，得3分，每缺一项扣0.5分。 - 提供过保后服务费及系统升级等费用表（格式自拟）。价格最低的得3分，价格最高的得1分。本项满分3分。 |
| 诚信投标 | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描上传的得1分；没有提供的不得分。 |

# 第六章投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件（标注页码位置）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区第二人民医院

根据贵方的                         号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏昱丰华项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为    ***    ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的          项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

本项目不接受联合体投标。

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注（厂家、品牌、规格、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

- 技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

- 商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。