招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2025-0013

项目名称：盐城市第三人民医院中心实验室设备采购

- 盐城市第三人民医院

2025年2月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	18

第四章   采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	50

第六章  投标文件格式	54

- 第一章  招标公告

项目概况

盐城市第三人民医院中心实验室设备采购 JSZC-320903-RHHH-G2025-0013 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年3月19日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2025-0013

2.项目名称：盐城市第三人民医院中心实验室设备采购项目

3.预算金额：235.45万元。其中一标包128万元，二标包107.45万元

4.本项目设定最高限价，一标包128万元，二标包107.45万元。

5.采购需求（简介）：本项目共分为两个标包

| 标包 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标包 | 1 | 超低温冰箱1 | 1 | 台 |
|  | 2 | 超低温冰箱2 | 2 | 台 |
|  | 3 | 医用冷藏冷冻箱 | 14 | 台 |
|  | 4 | 超低温冰箱3 | 10 | 台 |
|  | 5 | 生物样本库管软件 | 1 | 套 |
|  | 6 | 冷链监控系统 | 1 | 套 |
|  | 7 | 超净工作台 | 2 | 个 |
|  | 8 | 高压灭菌器 | 2 | 台 |
| 二标包 | 1 | 洗板机 | 1 | 台 |
|  | 2 | 移液管移液器 | 2 | 个 |
|  | 3 | 单道移液器 | 20 | 个 |
|  | 4 | 多道移液器 | 5 | 个 |
|  | 5 | 生物安全柜(B2) | 1 | 台 |
|  | 6 | 核酸提取仪 | 1 | 台 |
|  | 7 | 超纯水机 | 1 | 台 |
|  | 8 | 红外灭菌器 | 2 | 台 |
|  | 9 | PH计 | 1 | 台 |
|  | 10 | 千分之一天平 | 1 | 台 |
|  | 11 | 万分之一天平 | 1 | 台 |
|  | 12 | 细胞计数仪 | 1 | 台 |
|  | 13 | 研磨仪 | 1 | 台 |
|  | 14 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 |
|  | 15 | 制冰机 | 1 | 台 |
|  | 16 | 4℃摇床 | 2 | 套 |
|  | 17 | 医用冷藏冰箱 | 14 | 台 |
|  | 18 | 低温冰箱 | 5 | 台 |

具体详见招标文件第四章采购需求。本项目不接受进口产品投标。

- 6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

一标包：投标人为销售企业的，须提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标人为生产企业的，须提供投标人的《医疗器械生产许可证》。

二标包：投标人为销售企业的，须提供投标人的《医疗器械经营许可证》；投标人为生产企业的，须提供投标人的《医疗器械生产许可证》。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年3月19日9时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：盐城市第三人民医院

地 址：盐城市新都西路2号

联系人（业务经办）：徐先生

联系方式：18205103486

2.代理机构信息

名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地 址：盐城市青年西路8号

联系人（业务经办）：胡女士

联系方式：13815581495

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

联系方式：13851053004

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标供应商须按计价格（2002）1980号文收费标准的40%向代理机构缴纳代理费，请投标人报价时综合考虑，采购人不另行增加此项费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操

作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操

作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，

投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人和代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述    29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《政府采购质疑和投诉办法》的《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人、招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、招标代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖单位公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、履约保证金

在签订合同时，确需缴纳履约保证金的，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

电子履约保函（保险）政策

供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同条款，中标人不得提出实质性的修改。

购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市第三人民医院           （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                              （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本同：

第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：¥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所要的所有费用。合同期限内，合同价款不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单

第二条 交货方式

1、交货时间：自甲方通知之日起      天内。

2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）  3  年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

第五条 货款的结算

1、合同签订后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

2、货物验收合格后，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清；

3、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装临床使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从临床使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

第八条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 否

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方缴纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：《投标分项报价表 》

购货单位：盐城市第三人民医院（盖章）   供货单位：              （盖章）

法定代表人：                       　法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

开户银行：建行解放路支行               开户银行：

统一信用代码：12320928468248845G       统一信用代码：

帐    号：32001735036051462504         帐     号：

日    期：                             日     期：

- 采购需求

一标包采购需求

一、基本要求

1.1 设备名称：样本库相关设备

1.2 数    量：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 分项单价限价（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 9.5 | 否 |
| 2 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 4.9 | 否 |
| 3 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 14 | 1.2 | 否 |
| 4 | 超低温冰箱 | 台 | 10 | 5.5 | 否 |
| 5 | 生物样本库管软件 | 套 | 1 | 15 | 否 |
| 6 | 冷链监控系统 | 套 | 1 | 10 | 否 |
| 7 | 超净工作台 | 套 | 2 | 1.45 | 否 |
| 8 | 高压灭菌器 | 套 | 2 | 4.5 | 否 |

1.3 采购预算：128万元

二、主要技术参数与性能指标

2.1超低温冰箱参数

2.1.1箱内温度 -40℃~-86℃可调。

2.1.2有效容积≥800L，整机装箱量（2ml冻存管容量）60000份样本。

2.1.3微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存。

★2.1.4采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

★2.1.5采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。

2.1.6根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。

2.1.7符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求。

★2.1.8压缩机2个，功率≤1000W。

2.1.9 25℃环温时，耗电量应小于12 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告。

2.1.10标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性。

2.1.11多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。

▲2.1.12具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

2.1.13可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态。

2.1.14一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

2.1.15 2个内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

2.1.16内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

▲2.1.17使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度90mm，保温效果好。

2.1.18具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

2.1.19箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

2.2超低温冰箱参数

2.2.1箱内温度 -40℃~-86℃可调。

2.2.2有效容积≥330L，整机装箱量（2ml冻存管容量）21600份样本。

2.2.3微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存。

★2.2.4采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。

★2.2.5采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。

2.2.6根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。

2.2.7符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求。

★2.2.8压缩机2个，功率≤900W。

2.2.9 25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；投标时提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告。

2.2.10标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性。

2.2.11多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）。

▲2.2.12具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

2.2.13可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态。

2.2.14一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

2.2.15 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

2.2.16内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

▲2.2.17使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好。

2.2.18具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

2.2.19箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

2.3医用冷藏冷冻冰箱参数

2.3.1有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L。

2.3.2立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优。

2.3.3箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆。

2.3.4微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度。

★2.3.5采用压缩机，风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长，投标时提供相关证明材料。

2.3.6采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；

★2.3.7双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

★2.3.8采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；

2.3.9具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；

2.3.10选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

2.3.11选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

▲2.3.12产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

2.3.13冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；

2.3.14内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

2.3.15产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

2.3.16冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；

2.3.17当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；

▲2.3.18内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

2.3.19冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

2.3.20冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗；

2.3.21冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

▲2.3.22产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

2.4超低温冰箱参数

2.4.1箱内温度 -40℃~-86℃可调

2.4.2有效容积≥380L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本；

2.4.3微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

★2.4.4采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

★2.4.5采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

2.4.6根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

2.4.7符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 中标后提供中国质量中心节能证书和环保证书

★2.4.8压缩机2个，功率≤900W

2.4.9 25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供国家电子电器检测报告；

2.4.10标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

2.4.11多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

▲2.4.12具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

2.4.13可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

2.4.14一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

2.4.15 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

2.4.16内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

▲2.4.17使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好；

2.4.18具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

2.4.19箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

2.5生物样本库资源管理信息系统

★2.5.1系统架构：系统采用B/S(浏览器/服务器)架构模式，能兼容主流浏览器，不需要额外安装程序使用系统。根据不同人员工作重心，配置专属页面，包括不限于PI、样本库主任、管理人员、操作人员、系统管理员多种角色。

2.5.2系统需支持微服务架构，前后端分离模式，可随业务扩展随时扩充资源，保证系统稳定高效运行及开发扩展。

★2.5.3数据物联平台：平台支持多种报警策略，支持逐级通知，最高5级，保证报警信息全面通知到位；支持延时通知，可自定义延时时间，如报警在延时时间内恢复则无需通知，减少无效报警打扰；支持重复通知，可自定义通知次数以及重复通知时间间隔，实现多次提醒；自定义通知周期：可以定义报警通知时间段和通知方式。

★2.5.4数据设备对接：需具备与存储设备具备物联功能，可通过存储设备自带程序直接与冰箱互联互通，图形化展示存储情况，出入库任务，获取冰箱温度等关键信息，不需要额外添加屏幕及程序，减少人员重复登陆点击等操作。

★2.5.5数据设备对接：支持连接纸质文件高拍仪、离心机、细胞计数仪等前处理等基本仪器，实时获取仪器结果。

2.5.6立项：支持维护项目基本信息，比如立项申请、起止时间、项目成员和存储样本类型等信息。第一级审批未审批前，用户可撤回项目进行编辑。项目选择样本类型存储数量可设置阈值，超过在首页进行预警，及时提醒用户进行人遗变更。支持查看项目样本的采集完成情况。

2.5.7样本源管理：少量样本源注册，维护样本源基本信息，比如说样本源类型、知情同意书等信息。注册样本源后可继续维护样本信息，设置采样方案自动生成样本。批量样本源注册，如果需要同步注册样本，可以按照示例填写导入自动生成样本源和样本信息。

★2.5.8样本管理：支持针对不同的用户个性化的需求自定义设置列表展示信息，可设置排序规则、拖拽排序、导入、导出、是否搜索等功能。样本支持设置普通搜索条件，可设置字段是否支持模糊搜索。支持自定义样本组合搜索条件进行查询，可保存样本查询条件。支持结合批量扫描仪进行操作，扫描生成整盒样本数据，补充完样本信息后可进行后续入库操作。

★2.5.9容器管理：支持维护设备基本信息，如物联编码（对接温度数据）、所属项目（项目权限，可自动推荐上次项目入库位置）、设备类型（冰箱、液氮罐等）、系统支持内置设备型号，自动带出维护好的冻存架冻存盒结构信息，支持批量创建相同设备。

2.5.10出入库管理：支持冻存盒入库和冻存管入库两种方式，选择样本后自动按照项目计算各个项目不同样本类型数量。入库确认可选择盒子进行z型或者N型顺序入库，入库时支持扫码也支持一键顺序入库。

2.5.11统计查询：支持按照样本相关字段进行统计，可切换饼图、折线图和柱状图，统计报表可下载。支持按照不同维度进行样本出入库数量统计，可切换饼图、折线图和柱状图，统计报表可下载。支持拼接项目、样本和样本源字段进行展示，可导出查询数据。

2.5.12日志管理：支持查看基础数据、设备、单据、样本、项目和样本源的操作日志。查看不同账号的登录地址以及登录状态。

2.5.13系统管理：支持设置不同用户角色，配置不同功能菜单，可设置当前角色数据权限，如：全部数据权限、自定数据权限、本部门数据权限、本部门及以下数据权限、仅本人数据权限等。

2.5.14基础配置：支持自定义项目、入库、出库、销毁审批流。

2.6环境连续监测软件系统功能：

★2.6.1软件系统功能：软件需要本地部署

★2.6.2要求采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构。

2.6.3软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。

▲2.6.4数据报告管理：可输出针对报警原因的分类统计报告、设备可靠性进行统计报告、品牌性能统计报告、设备运行趋势统计报告，所有数据报告能够导出并可自动邮件推送。

2.6.5大屏展示：大屏滚动展示当前的设备即时状态信息，展示信息可扩展。

2.6.6支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、断电报警、网络异常报警、短信设备异常报警、服务器异常报警。

▲2.6.7要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。

2.6.8报警策略管理：支持逐级报警、可自定义设置，可设置延时报警以及延时时长。

★2.6.9权限控制：可按照部门，角色，人员管理部门，等多个维度，对登录人进行数据权限控制和操作权限控制。数据权限，限定登录人能够控制和访问的具体部门设备数据。操作权限控制，限定登录人的新增、修改、删除等功能的使用。

2.6.10用户管理：登录账户管理，账户基本信息联系方式等，强制密码策略，启用停用管理。

2.6.11硬件参数性能及配置：ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ。

★2.6.12温度采集模块：采集范围：-200℃～+150℃，测量精度：-40℃～+85℃，±0.3℃；其它±0.5℃。

★2.6.13温湿度采集模块： 温度采集范围：-40℃～+85℃，湿度采集范围0%~100%,温度测量精度：±0.5℃；湿度测量精度：±5%

★2.6.14采集设备可自身存储数据（7000条），异常恢复后可实现断点续传。

▲2.6.15电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥8小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

▲2.6.16出现异常时设备自身可实现声光报警。

★2.6.17现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护监控系统的运转。

2.7超净工作台

2.7.1产品类型：双人单面洁净工作台

2.7.2气流模式：垂直层流。

★2.7.3外形长度：≤1370mm。

2.7.4工作区长度：≥1300mm。

2.7.5工作台面高度：790±10mm。

2.7.6工作区洁净度：100级。

2.7.7操作台面平均菌落数≤0.5CFU。

2.7.8工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调。

2.7.9工作区内部照度：≥600LX。

2.7.10噪声：≤65分贝。

2.7.11采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）。

2.7.12具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

2.7.13前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm。

2.7.14工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出

2.7.15内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。

2.7.16 2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44。

★2.7.17三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

★2.7.18具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象。

▲2.7.19紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害

2.7.20可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。

▲2.7.21紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用。

▲2.7.22电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备。

2.7.23底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位。

2.8高压灭菌器

2.8.1灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（投标时提供制造许可证，不允许借用第三方资质）。

★2.8.2容量:55-60升,立式结构,底部带脚轮。

▲2.8.3压力容器设计温度≥153度。

2.8.4灭菌工作温度105-138度。

2.8.5压力容器设计使用年限达到20年（投标时提供生产厂家提供压力容器容器数据表）。

▲2.8.6干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。

★2.8.7开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖。

2.8.8定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟  预约灭菌时间0-10天。

▲2.8.9六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

2.8.10集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间。

2.8.11标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。

2.8.12压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。

2.8.13安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。

投标人需按照上述具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应承诺；如采购文件要求提供相应有效证明材料，须按要求提供且加盖投标人公章。

三、商务要求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：（1）合同签订后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）货物验收合格后，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4、质保期：提供免费保修期3年。（投标人须提供承诺函，承诺内容须包含由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用，承诺函加盖投标人公章）。

5、根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

6、售后要求：提供一站式安装、调试、维护等指导服务，2小时内做出有效响应，48小时到达现场，72小时内现场解决问题。

注：1、上述商务要求须在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

2、投标人填报的投标总价及分项单价不得超过采购人设定的最高限价总价及分项单价，否则视为无效投标。

二标包采购需求

一、基本要求

1.1 设备名称：公共实验平台相关设备

1.2 数    量：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 分项单价限价（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗板机 | 1 | 台 | 4.65 | 否 |
| 2 | 移液管移液器 | 2 | 个 | 0.45 | 否 |
| 3 | 单道移液器 | 20 | 个 | 0.225 | 否 |
| 4 | 多道移液器 | 5 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | 生物安全柜(B2) | 1 | 台 | 7.8 | 否 |
| 6 | 核酸提取仪 | 1 | 台 | 9.5 | 否 |
| 7 | 超纯水机 | 1 | 台 | 10 | 否 |
| 8 | 红外灭菌器 | 2 | 台 | 0.2 | 否 |
| 9 | PH计 | 1 | 台 | 1.3 | 否 |
| 10 | 千分之一天平 | 1 | 台 | 4.5 | 否 |
| 11 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 4.7 | 否 |
| 12 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 7 | 否 |
| 13 | 研磨仪 | 1 | 台 | 5 | 否 |
| 14 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 5 | 否 |
| 15 | 制冰机 | 1 | 台 | 2 | 否 |
| 16 | 4℃摇床 | 2 | 套 | 0.5 | 否 |
| 17 | 医用冷藏冰箱 | 14 | 台 | 1.3 | 否 |
| 18 | 低温冰箱 | 5 | 台 | 3.2 | 否 |

1.3 采购预算：107.45万元

二、主要技术参数与性能指标

2.1洗板机

2.1.1洗液通道:1个洗液通道，1个废液通道。

2.1.2试剂瓶容量:1个2L 洗瓶 1个2L 废液瓶（可选配用户洗瓶架）。

★2.1.3洗头:标配1个8道洗头，选配12道洗头。

▲2.1.4适用板型:96孔板（平底、U型、V型、星型）。

2.1.5清洗次数:1－10次。

2.1.6清洗体积:50－1000ul，预洗体积:5－100ml，冲洗体积:5－100ml，分液体积:50－1000ul。

▲2.1.7残液量:<1.5ul。

2.1.8精确性: 3%，96孔板 @300μl。

2.1.9数据连接:USB端口（可导入导出程序）。

2.1.10数据存储:99个程序。

★2.1.11加吸液系统:蠕动泵系统，特别适合缓冲液量少的情况。

▲2.1.12报警系统:洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器，并且报警装置可屏蔽。

2.1.13震荡功能:低速，中速，高速三种速度可调。

★2.1.14吸液模式:单点、两点、三点吸液。

2.2移液管移液器

★2.2.1适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管。

★2.2.2移液器顶部超大LCD液晶显示电池，电量不足时有提示。

2.2.3采用特殊的电路设计，可防止电池充电过量，而且移液器可在方便的时候随时充电，不必一次充满。

2.2.4锂电池，可在使用的同时充电。

▲2.2.5快速精确：通过按钮调节移液速度，八种吸液，排液速度可选，实现精确操作，对小体积移液特别有用。

2.2.6可单指操控吸液放液功能。

2.2.7一次充电可连续使用15小时。

▲2.2.8充电时间：≤3小时。

★2.2.9配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染。

2.3单道移液器

★2.3.1连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2μl, 0.5-5μl, 1-10μl, 2-20μl, 10-100μl, 20-200μl, 100-1000μl, 0.5-5ml, 1-10ml。

★2.3.2无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒。

▲2.3.3产品或生产制造商具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证，投标时提供相关认证证书。

2.3.4符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器。

▲2.3.5低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力。

2.3.6液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上。

★2.3.7双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。

2.3.8黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺。

2.3.9方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

2.3.10配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分。

2.3.11标配校准保养工具，易于维修保养。当地具有授权的维修中心。

2.3.12色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用。

2.4多道移液器

★2.4.1连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2l, 0.5-5l,, 1-10l,, 2-20l,, 10-100l,, 20-200l,, 100-1000l,, 0.5-5ml，1-10ml。

★2.4.2连续可调8道移液器的量程涵盖：1-10l,5-50l,10-100l,30-300l。

★2.4.3无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒。

2.4.4产品具有CE认证，中标后提供相关认证证书。

2.4.5符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器。

2.4.6低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力。

2.4.7液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上。

2.4.8双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。

2.4.9黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺。

2.4.10方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。

2.4.11配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分。

2.4.12标配校准保养工具，易于维修保养。当地具有授权的维修中心。

2.5生物安全柜(B2)

2.5.1II级B2型生物安全柜，气流循环模式：100%全外排。

2.5.2工作区宽度为5英尺，适合2-3人操作。

2.5.3排风量/进风量为1800m³/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.31±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

★2.5.4送风过滤器和排风过滤器：均采用进口品牌，防潮、阻燃玻璃纤维材质，送风过滤器为超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。

2.5.5LCD液晶屏显示，显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况。

★2.5.6温湿度传感器及风速传感器：实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态。

▲2.5.7具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警。

▲2.5.8前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。

▲2.5.9安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统，用户使用紫外灯时更加安全。

2.5.10智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警。

▲2.5.11防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

★2.5.12智能恒风速设计技术:  根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

2.5.13气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点。

▲2.5.14低噪绿色节能模式：在人体感应模块监测到操作人员离开15分钟后，程序自动将安全柜切换到LNS模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护。

2.5.15独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀。

2.5.16人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

2.5.17组合式底架万向脚轮设计，便于安全柜更换使用位置；内置螺纹底脚，无螺纹裸露在外，避免积累灰尘和病菌。

2.6核酸提取仪

★2.6.1方法学：磁珠法；最高通量：96个/次。

▲2.6.2处理时间：≤12min/次，能证明文件。

2.6.3样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等。

2.6.4程序储存：内建5组模式程序，可存储≧50000组程序。

★2.6.5操作界面：≥8寸彩色大触摸屏。

★2.6.6吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险。

2.6.7磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作。

2.6.8磁珠回收率：≧98%。

▲2.6.9温度调控：室温至120℃。

2.6.10振荡模式：多模式多档可调（≧5档）。

2.6.11接口方式：USB。

★2.6.12防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，保证结果准确性，实验室安全和人员安全。

▲2.6.13智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机。

▲2.6.14断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验。

2.6.15故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除。

2.6.16开机自检：开机自动初始化并温控自检。

2.6.17舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行。

2.6.18照明系统：具有照明系统，在仪器运行过程中能够全程监控运行状态。

2.6.19配套试剂：具备原厂生产的各种匹配核酸提取试剂。

2.7超纯水机

2.7.1进水条件：以自来水作为进水水源，进水电导率最高可允许到2000us/cm。

2.7.2实验应用：二级纯水清洗、实验室用溶液的配置、微生物实验，以及常规理化实验；一级超纯水，各种精密理化分析、高效液相色谱、质谱等；生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序、蛋白纯化等）。

2.7.3产水水质：

二级纯水产水水质：

电阻率＞5 MΩ•cm＠25℃ （典型值10-15 MΩ•cm＠25℃）；

总有机碳含量(TOC)＜30ppb；

颗粒（＞0.22μm）＜1 unit/mL；

微生物＜0.01CFU/mL；

产水速度：≥10L/H。

一级超纯水：达到或超过各种标准中规定的I级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2020版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求：

产水电阻率18•2 MΩ.cm @ 25℃；

TOC含量＜2ppb；

颗粒（＞0.22μm）＜1 unit/mL；

微生物＜0.01CFU/mL；

致热原（内毒素）＜0.001EU/mL；

RNA酶：＜1 pg/mL；

DNA酶：＜5pg/mL；

蛋白酶：＜0.15μg/mL；

产水速度：≥2L/min可调，可连续调节，不受档位限制。

2.7.4采用自动冲洗的超滤系统，截留分子量≤50000Da，主机联动控制，根据制水状态自适应调整冲洗次数；无需任何维护，超滤柱使用寿命≥2年；持续去除水中的泥沙，颗粒，微生物等污染物，延长后端耗材使用寿命。

2.7.5纯化柱采用≥3支独立纯化柱设计，填充高分子材料合成活性炭，去除水中痕量有机物，电子级树脂，去除痕量离子。纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材；卡扣式设计，安装方便。

2.7.6采用双级反渗透设计，截留率实时监控，反渗透膜无损状态下截留率≥99.5%；第二级反渗透全部废水回流，节约用水，延长耗材使用寿命。

2.7.7采用≥3压力泵设计，保证双级反渗透及全系统供水压力稳定；具备智能反馈调节功能，可根据温度、产水水质等变化自动调节增压泵工作状态，保证系统制水量稳定。

2.7.8内置防结垢设计连续电去离子（EDI）模块，运行成本低且可预测，无需化学再生或加软化柱，无需定期更换离子树脂柱，降低后期运行成本。

2.7.9内置≥5个高精度电导率仪，电阻池灵敏常数： ≤ 0.01cm-1，温度灵敏度≤ 0.1℃，符合GB6682-2008的要求；同时监测源水电导率、一级RO电导率、二级RO电导率、EDI产水电阻率、超纯水电阻率；检测异常时自动报警。

2.7.10系统内置185/254nm双波长紫外灯，非单波长设计；254nm有效杀菌，抑菌效果好；185nm氧化有机物，有效降低TOC值。

2.7.11配置总有机碳（TOC）检测功能，实时显示TOC数值，具备电阻值和总有机碳值双指标同时显示。

2.7.12取水手臂同主机悬挂一体式设计，主机集成液晶触摸屏幕，屏幕≤5英寸，辅助磁吸设计，灵活拿取；取水流速≥2L/min，无级变速，0-100%可调，不受档位限制；三种取水功能选择：手柄按键取水：单击按键取水，无需长按，方便快捷；定量取水：0.01-100L，人性化设置，可中断操作；标配脚踏取水开关，解放双手，适应多种取水环境。

2.7.13纯水水箱储量≥60L，水箱采用PE材质一体成型，标配空气滤器和紫外灯。

2.7.14水箱液位通过压力式液位传感器监测，液位显示精确，稳定耐用；水箱储水容量可在线调节，调节范围为10%-100%，适应不同用水需求。

2.7.15设备提供中文语言显示，三级权限管理，仪器运行状态、水质信息、耗材状态和报警信息一目了然。

2.7.16具备RO/EDI唤醒模式，24小时纯水部分没有制水，系统自动唤醒，产水20min保证RO和EDI的性能。

2.7.17云端物联网功能，用户可通过手机或电脑实时查看水机运行状况，支持WiFi和4G两种模式。所有水质参数与水机实时同步，用户以短信或公众号方式接收报警信息；耗材到期远程预警功能；具有远程诊断功能，可以通过云端，远程诊断水机故障，及时解决。

2.7.18主机与云端双备份数据存储，用户可通过云端下载数据报表，也可通过U盘实时导出，信息存储≥60万条；用户还可自己设置子账号，方便管理；预留接口可直接对接实验室LIMS系统。以上所有功能终身免费。

2.7.19标配双位点漏水检测器，精准识别触水点，区分水源与仪器风险，保证整个实验室安全；智能程序控制，根据运行状态自动启停，无需人工。

2.7.20可选择安装≥5种同品牌专用终端滤器,保证水质满足多种实验室应用要求。

（1）生产无颗粒无细菌的0.22+0.45微米的微孔过滤器；

（2）除热源和核酸酶污染物过滤器；

（3）无内分泌干扰污染物终端过滤器；

（4）超低有机物型终端过滤器，产水TOC≤1ppb；

（5）超低挥发性有机物型终端过滤器，产水苯≤0.05ppb，一溴二氯甲烷≤0.05ppb。

2.8红外灭菌器

2.8.1接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯,清洁卫生，安全、方便。
2.8.2红外线灭菌器工作时不消耗氧，可以用于厌氧室中。
2.8.3灭菌彻底，膛内温度可达到900℃以上，杀菌只需要3到4秒，所有

微生物彻底焚灭。
2.8.4适用于接种环/接种针及管口/ 瓶口等物品高温灭菌。
2.8.5基于电子红外线原理，仪器主体全部采用不锈钢，美观、易清洁, 体

积小，重量轻。
2.8.6打开开关后5-6分钟之间，膛内温度达到900度以上，灭菌时间约为

2-3秒。
2.8.7在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。
2.8.8采用先进PID控温技术，控温精度高，避免加热元件满负荷工作，使

用寿命长，节能安全。
2.9PH计

★2.9.1pH：-2.00~16.00，精度：±0.01pH。

2.9.2mV：-2000~2000。

2.9.3温度：-5~105℃。

★2.9.4自动/手动温度补偿，自动终点锁定，自动识别缓冲液。

★2.9.5具备5点校正，200组数据存储功能。

★2.9.6LE438:三合一电极(0-14pH,0-80℃)，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆。

2.9.7参比系统：Ag/AgCl。

2.9.8电极体材质：POM。

2.9.9温度范围：0 - 80 °C。

2.9.10电缆和连接1.2m;BNC/Cinch。

2.9.11pH范围：0-14。

2.9.12温度探头NTC30kΩ。

2.9.13长期存储：3 mol/L KCl。

2.9.14参比电解液：Gel。

2.9.15短期存储：3 mol/L KCl。

2.9.16薄膜电阻(25 °C)< 800 MΩ

2.9.17标配pH缓冲液（pH4.01,7.00,9.21 各250mL，FriscoLyt-B电解液，25mL）。

2.10千分之一天平

★2.10.1最大称量值：620g，可读性：1mg。

★2.10.2重复性：0.7mg ，线性误差：0.6mg。

2.10.3典型稳定时间：1.5s。

★2.10.4采用单模块传感器 (MonoBloc)，具有显著的抗冲击、抗过载性能。

2.10.5全自动内部校准技术(FACT)，温度漂移和时间触发的全自动校正。

★2.10.6全金属机架具有良好的抗过载保护性能，确保较长的天平使用寿命。

★2.10.7具有7 英寸超大彩色 TFT触摸屏，18mm 高数字显示，包括中文在内的多语种显示。

2.10.8内置应用程序：称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定，PC 直连功能（简单的数据传输）。

★2.10.9内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供指导，帮助您在最快的时间内将天平调至水平。

★2.10.10易于清洁和 QuickLock 快速锁定：无需借助工具和移动天平，只需几个简单的步骤就可以拆卸、清洁并安装所有玻璃面板。光滑的表面和弧形边缘使清洁变得容易。

★2.10.11水平锁定装置(LevelLock)，提供良好的稳定安全性。

2.10.12ISO日志功能对天平设置的所有称量改变进行记录。

2.10.13用户管理：四级20个用户，每个人用自己的账号密码登录，只能由授权人员对天平设置进行修改。

2.10.14内置4个接口：USB 设备，USB 主机，RS232，LAN。

★2.10.15PC直连功能：可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。

2.11万分之一天平

2.11.1最大称量值：220g, 可读性：0.1mg。

★2.11.2重复性：0.08mg ，线性误差：0.06 mg。

★2.11.3稳定时间：2s。

2.11.4称盘尺寸：∅90 mm。

★2.11.5采用单模块传感器，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保准确的称量结果。

2.11.6全自动内部校准技术，温度漂移和时间触发的全自动校正。

★2.11.7全金属机架具有良好的抗过载保护性能。

★2.11.8具有7英寸超大彩色 TFT触摸屏，18mm 高数字显示，包括中文在内的15个语种显示。

2.11.9内置应用程序：称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定。

★2.11.10内置水平控制功能，在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供指导，帮助您在最快的时间内将天平调至水平。

★2.11.11易于清洁和快速锁定：无需借助工具和移动天平，只需几个简单的步骤就可以拆卸、清洁并安装所有玻璃面板和防风罩。光滑的表面和弧形边缘使清洁变得容易。

2.11.12ISO 日志功能对天平设置的改变进行记录。

2.11.13用户管理：创建不少于20个账号密码，支持四级用户权限。

2.11.14内置4个接口：USB 设备，USB 主机，RS232，LAN，方便数据传输管理。

2.11.15PC直连功能：可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。

2.12细胞计数仪

★2.12.1一体式细胞分析仪，≥8英寸液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。

2.12.2载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。

2.12.3储存：≥128G内存。

2.12.4光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。

★2.12.5镜头：≥500万像素CMOS。

▲2.12.6细胞计数应用单次可自动检测样本，通量≥5个。

▲2.12.7耗材兼容：一次性细胞计数板、细胞培养皿、细胞培养瓶、血球计数板、4槽/8槽腔室载玻片。

▲2.12.8对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。

2.12.9多维度分析功能：支持细胞计数分析、台盼蓝计数、类器官计数、类器官分析、汇合度分析、拍照观察。

★2.12.10细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。

2.12.11类器官直径可测范围：≤800μm。

▲2.12.12针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术进行最适测量（5倍、 6.6倍、8倍等）。

2.12.13细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL。

2.12.14上样体积：≤20μL。

2.12.15检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。

2.12.15采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数

★2.12.16细胞分析结果：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、杂质比、细胞汇合度、贴壁率、类器官总数、类器官平均面积、类器官平均直径、平均中心透过率等参数。

2.12.17辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。

★2.12.18数据呈现：Excel、PDF、JPG，数据导出：U盘、SD卡。

2.12.20预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，拍照观察、汇合度分析、类器官计数等。

2.13研磨仪

主要用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。

2.13.1具备15秒内最大处理量同时可以处理24个样品功能，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器 。

2.13.2可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7-15）ml研磨管, 2*25ml/ 2*50ml（钢 罐），可以任意定做各种规格研磨管或钢罐。

2.13.3触摸屏显示,可以方便直观的操作（1）可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。（2）模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

★2.13.4 防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品 处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

2.13.5最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

2.13.6最终出料粒度：~5µm。

2.13.7研磨平台数 (可接纳研磨罐数)>2 。

2.13.8带自动中心定位的紧固装置。

2.13.9均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定。

★2.13.10 在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态， 不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性

★2.13.11固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧 技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.

2.13.12研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。 13、加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。

★2.13.13采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括 土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可 以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化

2.13.14噪音等级：<55db。

2.13.15研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

★2.13.16可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。

2.13.17配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

★2.13.18需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。

2.13.19具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

2.14旋转蒸发仪

★2.14.1显示屏：7寸触摸液晶显示屏，配有延长线可让能撤卸的显示屏在通风橱外操作；菜单界面实时设定转速、温度、真空度（梯度控制）、工作时间、一键泄压、蒸汽温度监测、升降。

2.14.2加热锅:加热器全封闭加热器.功率1.5KW；特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温.

★2.14.3安全性能 ：定时功能（0-999min）:达到预定时间后设备自动停止工作,回到待机状态,预警保护。无人模式安全操作功能，实验结束自动待机,具有IP42安全防护等级证书.产品数据第三方检测证书；

2.14.4加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆。

★2.14.5旋转:转速 0~310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理，29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm,蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。

2.14.6升降行程 ：触摸屏自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点60mm安全距离。

2.14.7油浴锅材质/尺寸 ：一次性成型特氟隆复合锅φ23×13cm（约5.4Ｌ），该加热锅带安全把手,外壳隔热防止烫伤,容积适中,升温迅速；配有耐高温特氟龙防护罩：保温、节能、防爆、防溅、防污染。

2.14.8温度控制：大触摸屏显示控制器,数字显示、设定 ：触摸设定,大液晶彩屏显示,方便快捷、调节范围 ：水浴~室温-99℃±0.5℃. 油浴：室温-210℃ ±2℃

2.14.9冷凝管 ：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率），蒸汽温度监测功能（特定用户选配）

2.14.7密封部件 ：选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。

2.14.8试料瓶容量范围: 25-2000ml。

2.14.9安全性能：熔断器、感热式干烧防止器,干烧试料瓶自动升降至最高；定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作;设备异常、超温自动升降的主机，仪器自动抬升蒸发瓶，待机预警保护。

★2.14.10设备真空控制：真空控制范围;0~-0.1Mpa(0~1013mbar);精度±1，可任意控制真空度。实验结束自动泄压、点动/一键泄压功能。可进行10段梯度蒸馏程序控制，合成实验层析减压蒸馏时，对真空度的逐步控制;常用39种实验数据存储，一键式启动，快速蒸馏。

2.14.11真空度：设备内部真空可达2mbar，蒸发能力：MaX.25ml/min(H2O) ,

2.14.12旋转蒸发仪主机配置：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#/42磨口一体化玻璃转轴*1根，试料瓶：29#/42茄形瓶1L*1个， 回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。

★2.14.13配套低温冷却循环装置：封闭式循环槽，储液容积约2.5L。

2.14.14配套低温冷却循环装置：水槽容积2L，循环液用乙醇或者防冻液

2.14.15配套低温冷却循环装置：温度范围 -20～室温、空载最低温度：-20℃。

2.14.16配套低温冷却循环装置控温精度：±1℃。

2.14.17配套低温冷却循环装置制冷量：700W（20℃ ）、460W（0℃）、280W（-10℃）、120W（-20℃）。

2.14.18配套低温冷却循环装置循环接口：外径10mm（宝塔式）最大循环流量：18L/min、扬程：8M、压力：0.4 bar。

2.14.19配套低温冷却循环装置储液槽材质：SUS304、制冷剂：R404A。

2.14.20配套低温冷却循环装置设备外形尺寸（宽W×高H×深D）：250×480×450mm 。

2.14.21配套低温冷却循环装置具有排水阀。

★2.14.22配套低温冷却循环装置具有定时功能。

★2.14.23配套低温冷却循环装置具有液位显示窗、低液位报警。

2.14.24压缩机功率/电流:480W/2.1A ；整机功率：530W整机重量：28KG。

2.14.25使用环境温度：5-35℃电源要求：220V 50Hz。

2.14.26配套防腐隔膜真空泵最大流量20L/min。

2.14.2配套防腐隔膜真空泵额定电压110V/220V。

2.14.3配套防腐隔膜真空泵频率50Hz。

★2.14.4配套防腐隔膜真空泵额定功率130W。

2.14.5配套防腐隔膜真空泵：泵头类型双级气泵。

★2.14.6配套防腐隔膜真空泵：极限真空度8mbar。

2.14.7配套防腐隔膜真空泵：最大操作压力1bar。

2.14.8配套防腐隔膜真空泵：适用介质强酸、强碱类气体。

2.14.9配套防腐隔膜真空泵：接口规格10mm。

2.14.10配套防腐隔膜真空泵：介质和环境温度5 ℃ ～ 40 ℃。

2.14.11配套防腐隔膜真空泵：环境相对湿度	＜80%。

2.14.12配套防腐隔膜真空泵：泵头材料PTFE。

2.14.13配套防腐隔膜真空泵：复合膜片材料	PTFE（可根据采购需求订制非标产品）。

2.14.14配套防腐隔膜真空泵：阀片材料	FFPM（可根据采购需求订制非标产品）。

2.14.15配套防腐隔膜真空泵：工作制：连续工作。

2.14.16配套防腐隔膜真空泵：噪音＜70db。

2.14.17配套防腐隔膜真空泵：额定转速	1450 RPM。

2.14.18配套防腐隔膜真空泵：外形尺寸（L×W×H）315X165X210mm。

2.14.19重量9.4Kg。

2.15制冰机

2.15.1制冰量：70kg/24h。

2.15.2储冰量：35kg。

2.15.3输入功率：420W。

2.15.4冷凝方式：风冷。

2.15.5耗水量：≤2.9L/H。

2.15.6箱体外壳：304不锈钢。

2.16 4℃摇床

2.16.1转速范围40- 200rpm。

2.16.2托盘款式：万能托盘。

2.16.3托盘尺寸：320*320*50。

2.16.4转向：圆周。

2.16.5最大承载：5kg（不含夹具）。

2.16.6轨道直径：20mm。

2.16.7电机：无刷电机。

2.16.8时间设置范围：1min -23h59min。

2.16.9允许环境温度范围：5-40℃。

2.16.10允许相对湿度：80%。

2.16.11外型尺寸：435*330*140mm。

2.16.12电压/频率：100-240VAC 50/60HZ。

2.16.13功率：45W。

2.17医用冷藏冰箱

2.17.1采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积461L。

2.17.2箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃。

★2.17.3风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃。

2.17.4具有1个测试孔设计，满足根据实际需要检测箱内温度。

2.17.5具有6层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间。

★2.17.6三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露。

★2.17.7玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为1.75kw.h。

▲2.17.8全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。

2.17.9报警功能齐全：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

2.17.10定频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音36dB，安全、节能、可靠；

2.17.11后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

2.17.12路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；

2.17.13箱内设置2个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

2.17.14选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询。

2.17.15产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

2.17.16可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态。

2.17.17可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调。

▲2.17.18标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

2.17.19箱内下部可选配1个药筐，提高冷藏箱空间利用率。

2.17.20双锁结构，更安全、更放心（机械锁和挂锁）。

2.17.21具有4个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

2.17.22配备价目条，方便标识物品，方便摆放。

▲2.17.23产品具备第三方性能检测报告、产品具备CQC节能环保认证报告、产品具备CE/UKCA认证报告、产品具备DIN 13277标准认证报告，投标时提供上述相关认证报告。

2.18低温冰箱

2.18.1温度范围-20°C～-40°C可调节。

2.18.2微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃。

2.18.3具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警。

2.18.4具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口。

2.18.5多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

2.18.6后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上。

★2.18.7采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。

2.18.8根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量。

2.18.9采用碳氢节能压缩机，更节能环保。

★2.18.10风机具有高效制冷功能。

★2.18.11设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内。

▲2.18.12立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能。

2.18.13内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快。

▲2.18.14箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品。

2.18.15门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理。

▲2.18.16具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

2.18.17脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。

2.18.18可选配圆盘式温度记录仪，USB接口，打印机，RS485或WIFI模块。

投标人需按照上述具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应承诺；如采购文件要求提供相应有效证明材料，须按要求提供且加盖投标人公章。

三、商务要求

3.1 交货时间：自采购人通知之日起60天内。

3.2 交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.3 付款方式：（1）合同签订后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）货物验收合格后，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

3.4提供免费保修期3年。（投标人提供承诺函，承诺内容须包含由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。承诺函加盖投标人公章）

3.5根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

注：1、上述商务要求须在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

- 投标人填报的投标总价及分项单价不得超过采购人设定的最高限价总价及分项单价，否则视为无效投标。

- 本项目采购标的为非单一产品，一标包核心产品为超低温冰箱；二标包核心产品为医用冷藏冰箱。

- 特别说明：本项目两个标包采购标的所属行业为（ 工业 ），根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

- 一标包评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（四舍五入，小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术参数及要求响应情况 （30分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数的得30分，标注“★”为重要参数，每负偏离一项扣1分标注“▲”为重要参数，每负偏离一项扣0.5分；其他为一般参数，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应承诺；如采购文件要求提供相应有效证明材料，须按要求提供且加盖投标人公章。 |
| 3 | 项目实施方案 （20分） | - 1、产品供货方案（5分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 2、产品安装、调试方案（5分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 3、项目验收方案（5分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 4、项目人员安排（5分）；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 （10分） | - 1、提供完整的技术培训方案（5分），包括培训内容、培训方式、培训流程、培训时间等内容。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 2、提供完整的售后支持及服务方案（5分），包括服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 |
| 5 | 业绩（10分） | 自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商或其他代理商具有与所投产品同品牌的同类产品供货业绩，投标时提供合同原件扫描件，满足前述要求的业绩证明材料的，每有一份得2分，否则不得分。本项最多得10分。 本项采购项目为非单一采购产品，业绩产品满足采购需求产品其一。 |

二标包评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（四舍五入，小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术参数及要求响应情况 （32分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数的得32分，标注“★”为重要参数，每负偏离一项扣0.5分标注“▲”为重要参数，每负偏离一项扣0.3分；其他为一般参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐条详细填列所投产品的参数响应承诺；如采购文件要求提供相应有效证明材料，须按要求提供且加盖投标人公章。 |
| 3 | 项目实施方案 （20分） | - 1、产品供货方案（5分）：评委根据投标人提供的设备供货方案、设备运输方案进行评分，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 2、产品安装、调试方案（5分）：评委根据投标人提供的产品安装、调试方案进行评分，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 3、项目验收方案（5分）：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 4、项目人员安排（5分）；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 （10分） | - 1、提供完整的技术培训方案（5分），包括培训内容、培训方式、培训流程、培训时间等内容。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 - 2、提供完整的售后支持及服务方案（5分），包括服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案优于项目需求的得5分；方案满足项目需求的得3分；未提供方案不得分。 |
| 5 | 业绩（8分） | 自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商或其他代理商具有与所投产品同品牌的同类产品供货业绩，投标时提供合同原件扫描件，满足前述要求的业绩证明材料的，每有一份得2分，否则不得分。本项最多得8分。 本项采购项目为非单一采购产品，业绩产品满足采购需求产品其一。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人授权书

二、开标一览表

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、2024年度的财务报表（财务报表包含利润表、资产负债表，现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、投标函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、中小微企业声明函

十四、项目实施方案

十五、售后服务及培训方案

十六、政府采购事前信用承诺书

十七、招标文件评标办法约定的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市第三人民医院

根据贵方的     （项目编号） （项目名称）  项目招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

座     机    电   话：

传          真：

投  标  人  开   户  行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用固定单价方式，投标价包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所需的所有费用。中标单价不因任何因素予以调整。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子位公章）：

日  期：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

核心产品品牌：

日期：       年   月   日

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的采购编号为          ，（项目名称）        的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。