公 开 招 标 文 件

项目名称:新国标方法下饮用水检测设备采购项目

项目编号: JSZC-320800-JSSZ-G2024-0047

采购人:淮安市疾病预防控制中心

采购代理机构:江苏苏咨工程咨询有限责任公司

二0二四年九月

第一章   投标邀请

受淮安市疾病预防控制中心的委托，江苏苏咨工程咨询有限责任公司就新国标方法下饮用水检测设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:新国标方法下饮用水检测设备采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年10月 17日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320800-JSSZ-G2024-0047

（二）项目名称:新国标方法下饮用水检测设备采购项目

（三）预算金额:605万元

（四）最高限价:标段一180万元，标段二60万元，标段三300万元，标段四65万元

（五）采购需求:新国标方法下饮用水检测设备采购项目，详见采购文件第五章项目采购需求；本项目分为4个标段。

（六）合同履行期限:合同签订生效后60日内完成供货及安装调试。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

1、标段一、标段三：

本标段产品接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权。

2、标段二、标段四：

本标段仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年10月17日上午9:30。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市疾病预防控制中心

地址:淮安市清江浦区枚皋路6号国联商务中心A楼

联系方式:王松  15152350111

2、采购代理机构信息

名称:江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地址: 淮安市樱花路23号中业慧谷B05栋三楼

联系方式:汪梦月0517-89080277

七、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏咨工程咨询有限责任公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市疾病预防控制中心（以下简称采购人）和江苏苏咨工程咨询有限责任公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目咨询费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的56%执行,评委费按实收取（由各中标单位平均），此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。中标人必须在中标通知书发出前向采购代理机构一次性付清。中标人在领取中标通知书时，递交三份系统打印的投标文件至采购代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

29.签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.履约保证金

1、中标人交纳中标金额的1%作为本合同的履约保证金。

- 中标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标人履约仍未结束的，中标人须进行续保。

- 中标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给中标人。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

- 政策导向:2分

（1）投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。

（2）投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。

3、技术部分:46分

(1)投标人所投产品完全满足招标文件第五章“三、主要技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的得46分，未完全满足的作无效投标处理。

(2)投标人所投产品与招标文件中第五章“三、主要技术参数要求”中标注“▲”技术参数要求相比较，以46分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

（3）投标人所投产品与招标文件中第五章“三、主要技术参数要求”中未标注“★”或“▲”技术参数要求相比较，以46分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

4、方案部分:9分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，未提供分项方案的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的，分项方案不得分。

投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，

技术培训保障方案内容详实、考虑周全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺高，满足招标文件采购需求的，得6分。

在正常操作培训外，针对采购方教学培训上的特点，能提出其他技术培训保障方案，优于招标文件采购需求的，得9分。

方案提供不完整，未满足招标文件采购需求的，得3分。

未提供方案或方案无可行性不得分。

5、商务部分:8分

提供投标产品的供应商或制造商2020年至今与投标产品类似产品的业绩证明文件，每提供1份得2分，最多得8分。提供业绩合同，时间以合同签订时间为准，未提供、关键页不清晰或合同内容无法体现关键信息的，该项不得分。

6、售后服务:5分

（1）售后服务方案（3分）

根据招标文件售后服务要求，投标人提供售后服务方案。

优于招标文件采购需求的，得3分；基本满足招标文件采购需求的，得2分；合理性和针对性有所欠缺的，得1分；未提供服务方案的不得分。

（2）售后服务承诺（2分）

投标人在一年免费质保基础上，承诺延长免费质保期的，每增加6个月免费质保，得0.5分，最多得2分。提供承诺函加盖公章，格式自拟，原件扫描件上传至电子投标文件。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运送至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1本项目招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单及技术参数

| 标段一 |  |
| --- | --- |
| 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 一 | 用途 |
| 1 | 适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。 |
| 二 | 等离子体质谱仪及液相技术与性能要求 |
| 1 | 仪器总体要求：电感耦合等离子体质谱仪要求为三重四极杆串联质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪 |
| 2 | 仪器工作环境 |
| 2.1 | 工作环境温度： 15-30℃ |
| 2.2 | 工作环境湿度：≤ 80% （无冷凝） |
| 2.3 | 电源：单相200-240V ，50 Hz |
| 3 | 等离子体质谱仪硬件与性能要求 |
| 3.1 | 进样系统 |
| 3.1.1 | 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统 |
| 3.1.2 | 为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管 |
| 3.1.3 | 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗 |
| 3.2 | 全基体进样系统 |
| 3.2.1 | 全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数不低于100倍 |
| 3.2.2 | 可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析 |
| 3.2.3 | 全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析 |
| 3.3 | 射频发生器 |
| ▲3.3.1 | 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥30MHz。 |
| ▲3.3.2 | 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。 |
| 3.3.3 | 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却 |
| 3.3.4 | 等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节 |
| 3.4 | 气体控制：使用不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气） |
| 3.5 | 接口 |
| ▲3.5.1 | 为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，所有锥口径不低于0.8mm。 |
| ★3.5.2 | 检测时锥间不通入任何气体 |
| 3.6 | 离子偏转器 |
| ▲3.6.1 | 离子偏转器要求可以实现质量扫描功能，同时实现离子90度偏转，可使分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。 |
| ▲3.6.2 | 离子透镜彻底免维护，如果使用离子提取透镜技术，需承诺提供十年离子透镜免费维护和更换。 |
| 3.7 | 碰撞反应池 |
| ▲3.7.1 | 具有四组轴向加速杆的四极杆碰撞反应池系统，碰撞反应池需具备质量筛选和甄别功能。 |
| 3.7.2 | 具有动能甄别碰撞模式消除干扰 |
| 3.7.3 | 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰，为了反应副产物的去除，碰撞反应池内需具有在同一个做样方法时设置不同的四极杆质量带宽的功能，用户可以为每个元素自行设置不同碰撞反应池四极杆质量带宽 |
| ▲3.7.4 | 为更好的分析生化及血液样本中的痕量元素，要求可以使用纯氨气（>99.999%）进行相关样品检测。 |
| 3.7.5 | 可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气 |
| ▲3.7.6 | 各类反应气间可实现在线混合 |
| 3.7.7 | 单次样品分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换 |
| ▲3.7.8 | 具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测。 |
| 3.8 | 四极杆质量分析器 |
| 3.8.1 | 质量范围：1-280 amu。 |
| 3.8.2 | 分辨率：0.1-2.0 amu连续可调 |
| 3.8.3 | 驱动频率≥ 2.5 MHz |
| 3.9 | 检测器 |
| 3.9.1 | 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器 |
| ▲3.9.2 | 动态线性范围至少12个数量级。 |
| ▲3.9.3 | 检测器瞬时采集速率≥90,000数据点/秒。 |
| 3.10 | 真空系统 |
| 3.10.1 | 四级真空系统 |
| ▲3.10.2 | 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 |
| 3.11 | 仪器配备嵌入式液晶触摸控制面板 |
| 3.11.1 | 触摸屏可以实现硬件控制，包括锥，真空，等离子体等 |
| ▲3.11.2 | 触摸屏可实时结果显示。 |
| ▲3.11.3 | 触摸屏可以可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。 |
| 3.11.4 | 触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等 |
| ▲3.11.5 | 可以通过触摸屏查看仪器维护视频。 |
| 3.12 | 软件 |
| 3.12.1 | 操作系统: Microsoft® Windows 10以上操作系统 |
| 3.12.2 | 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析 |
| 3.12.3 | 多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率 |
| 3.12.4 | ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示 |
| 3.13 | 性能要求 |
| 3.13.1 | 灵敏度 |
| 3.13.1.1 | 低质量数：≥140M cps/ppm |
| 3.13.1.2 | 中质量数：≥700M cps/ppm |
| 3.13.1.3 | 高质量数：≥350M cps/ppm |
| 3.13.2 | 随机背景：＜1 cps（220.5） |
| 3.13.3 | 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3% |
| 3.13.4 | 仪器检出限 |
| 3.13.4.1 | 轻质量元素: Be ≤0.2 ppt |
| 3.13.4.2 | 中质量数元素：In ≤0.02 ppt |
| 3.13.4.3 | 高质量数元素：U ≤0.02 ppt |
| 3.13.5 | 稳定性 |
| 3.13.5.1 | 短期稳定性（RSD）：≤2%（10分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） |
| 3.13.5.2 | 长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） |
| 3.13.6 | 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h |
| 3.13.7 | 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08% |
| ▲3.13.8 | 四极杆最短驻留时间（dwell time）≤10µs。 |
| ▲3.13.9 | 在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。 |
| 3.14 | 液相部分技术要求 |
| 3.14.1 | 溶剂传输系统 |
| 3.14.1.1 | 四元泵系统，可进行恒容、梯度操作，流量可编程 |
| ▲3.14.1.2 | 水平对置双柱塞设计，输送液体时两个柱塞杆同方向运动，有效避免了两个柱塞杆反相方向往复运动的传递误差。 |
| 3.14.1.3 | 往复正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡。能自动进行溶剂压缩性补偿，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。使得每次泵冲程中的任何溶剂混合都能进行自动溶剂补偿 |
| 3.14.1.4 | 流量范围：0.01-10 ml/min |
| 3.14.1.5 | 流速精度：<±0.1% |
| 3.14.1.6 | 保留时间重现性：<±0.1% |
| ▲3.14.1.7 | 工作压力范围：0-6100 psi/0-420bar全流速范围 |
| 3.14.1.8 | 梯度混合范围：0-100% |
| 3.14.1.9 | 梯度混合准确度：<±0.5%（绝对值） |
| 3.14.1.10 | 梯度混合重现性：<±0.2%（绝对值） |
| 3.14.1.11 | 梯度混合控制形式：15条以上梯度控制曲线 |
| 3.14.2 | 自动进样器 |
| 3.14.2.1 | 样品位数≥100位，进样针在xy轴方向可以自由移动 |
| 3.14.2.2 | 进样针管内外部同时具有清洗功能 |
| 3.14.2.3 | 样品交叉污染：<0.005％ |
| 3.14.2.4 | 进样量范围：1～2450ul,1ul增量 |
| 3.14.2.5 | 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3% |
| 3.14.2.6 | 最快进样循环：8秒 |
| 3.14.3 | 柱温箱 |
| 3.14.3.1 | 控温精度：± 1ºC （全程温度范围） |
| 3.14.3.2 | 温度稳定性：±0.1ºC |
| 3.14.3.3 | 温度重现性：± 1ºC |
| 3.14.3.4 | 升温速率：20 min到设定温度（流速） |
| 3.14.3.5 | 温度速率：升温10℃/min（40- 60℃），降温2˚C/min（60- 40℃） |
| 3.14.3.6 | 系统检测到泄漏后可以安全停机 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套 |
| 2 | 带制冷循环冷却水 1套 |
| 3 | 仪器调试溶液 1套 |
| 4 | 全基体进样系统（100倍稀释高盐分析，有机加氧分析等） 1套 |
| 5 | 电子稀释系统 1套 |
| 6 | ICPMS自动进样器（不少于180位） 1套 |
| 7 | 液相色谱仪（含紫外检测器） 1套 |
| 8 | 液相色谱自动进样器（不少于100位） 1套 |
| 9 | 联用软件 1套 |
| 10 | 辅助设备：数据输入输出系统1套、电热板1台 |

备注：本标段技术要求中带▲项为重要技术参数，均需提供制造商盖公章的官方彩页（或者软件截图证明）和制造商盖公章的承诺书，投标时提供上述材料扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子印章，承诺书格式自拟。

| 标段二 |  |
| --- | --- |
| 全自动固相萃取仪 |  |
| 一、 | 工作条件： |
| 1、 | 工作温度：4 - 40℃ |
| 2、 | 工作电压：AC 220V±10%，50Hz 功率：500W |
| 3、 | 环境条件：通风 |
| 二、 | 技术参数要求： |
| 1、 | 应用范围：用于地表水、地下水、污水、饮用水、提取液等液体样品中半挥发有机物或难挥发性有机物的富集和浓缩。 |
| 2、 | 技术指标： |
| 2.1 | 自动化程度：实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或膜、无水硫酸钠脱水柱后，仪器需能自动完成柱活化、柱上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱、洗脱液在线无水硫酸钠脱水以及洗脱液的加热浓缩等步骤，整个过程无须人工介入。 |
| 2.2 | 通道数：六通道带氮吹加热浓缩一体机；6个通道的并列操作，上样或加溶剂需是所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性。 |
| 2.3 | ▲无需拆卸任何零件即可直接使用3ml、6ml固相萃取柱、以及25mm和47mm萃取膜。（投标时提供六个25mm膜萃取时，在仪器上工作状态中的放置图片，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章） |
| 2.4 | 可实现3ml、6ml固相萃取柱、25mm膜三者叠加竖直放置于托盘上同时在线串联使用。 |
| 2.5 | 可直接使用25mm膜萃取，且在不使用在线无水硫酸钠柱脱水的情况下，能确保洗脱液不带有水分（验收时需要实验验证没有水分）。 |
| 2.6 | 一次样品处理量：20ml-20L；上样流速范围：1ml/min～60ml/min；流速误差：±1.0%。 |
| 2.7 | ★上样方式：采用精密计量泵正压连续无间断上样，实现样品连续无间断过柱（即1000ml水样，在10ml/min的流速下，100分钟能完成水样全部过柱）,上样时间短,且所有通道并列移取。(投标时需提供计量泵图片证明，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章)。 |
| 2.8 | 每个通道都对应有独立的溶剂计量泵，任何体积都是无间断注入到固相萃取柱中；溶剂数量：6种，任何用于HPLC级溶剂都可以使用，包括丙酮。 |
| 2.9 | ★固相萃取柱和膜干燥方式：氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式。要求真空泵连接的缓冲瓶内不会积水，省去经常倒水的烦扰（验收时需要实验验证）。 |
| 2.10 | 溶剂浸泡洗脱功能：洗脱溶剂按少量多次注入固相萃取柱。每次注入洗脱溶剂时, 溶剂能按照软件设定的时间和体积静止在填料中不会掉下来，让溶剂和填料充分交换，提高回收率和重现性。 |
| 2.11 | 有专门放置无水硫酸钠柱的端口，洗脱液须是在机械压力下通过无水硫酸钠小柱，且能用氮气将无水硫酸钠小柱中的溶剂吹脱，保证柱中无溶剂残留。 |
| 2.12 | 洗脱液流经要求不使用无水硫酸钠柱脱水时，洗脱液从固相萃取柱末端直接滴入收集管；在使用无水硫酸钠柱脱水时，有专门放置无水硫酸钠柱的端口，固相萃取柱末端自动插入到无水硫酸钠柱上端，实现密封对接，洗脱液从无水硫酸钠柱末端直接滴入收集管，洗脱液的整个流经不经过任何切换阀和连接管路，减少死体积，避免交叉污染和目标物的损失。 |
| 2.13 | 单个样品需具有两个或两个以上可自动移动的收集管放置位置，仪器无需暂停就能实现分步洗脱。 |
| 2.14 | 洗脱液在线浓缩方式：加热+斜吹式涡旋氮气流吹扫相结合，浓缩温度：30～60℃。 |
| 2.15 | 浓缩用的氮气嘴可以根据洗脱液体积多少调节成不同的吹扫角度，而不是固定一个角度吹扫，以便提高浓缩效率。可视化窗口，运行过程中可随时看到整根浓缩管和液面的情况。 |
| 2.16 | ▲配置在线置换溶剂系统：即洗脱液预浓缩后可自动添加其他溶剂继续浓缩功能，整个过程无需人工干预。（投标时需提供置换溶剂功能软件界面图图片证明，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章） |
| 2.17 | 收集管需有带0.5ml以及1ml刻度，方便定容； 收集管上端有缩口（即上端口要比管身小），防止浓缩时飞溅，提高回收率；收集管需磨口并带盖，浓缩完可用盖密封保存，防止再挥发。 |
| 2.18 | 样品管路可用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等任何色谱纯溶剂清洗。 |
| 2.19 | 废液：废液需是自由滴落至接受装置后，自由流落至废液收集瓶，无需泵移取，避免由于泵故障导致废液排放不干净和增加维修成本。且废水样、有机溶剂能分开收集。 |
| 2.20 | 仪器采用主机上内嵌的触摸屏操作，可直接在触摸屏上编辑整个固相萃取方法，不靠外接电脑、外接平板或无线网的外部设备来传输或控制，触摸屏可随中门角度移动，紧急情况可打开随时暂停。 |
| 2.21 | ▲有氮气压力红色报警功能以及氮气发生器联动功能，可控制氮气发生的开关，延长氮气发生器寿命，当实际氮气压力小于程序设定压力值时，仪器自动发出红色警报。（投标时需提供氮气压力红色报警功能软件界面图图片证明，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章） |
| 2.22 | 有叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器也可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤。 |
| 2.23 | 仪器断电或出现故障等中途突然中断实验时，会自动记录中断前实验步骤进行到哪一步，精确记录已经进了多少体积的溶剂或样品，重启仪器时能继续接着做之前未完成的实验，无需重头开始。 |
| 2.24 | 有定时开机功能：仪器可在指定的时间自动开机。 |
| 2.25 | 显示屏有显示运行方法和运行剩余时间功能，运行完成后仪器有声音提示。 |
| 2.26 | ▲可具备固相萃取柱自动反洗功能：仪器在不停机的状态下自动将固相萃取柱倒转，洗脱溶剂从与柱子进样方向相反的那端进入SPE柱洗脱，完成反向洗脱操作，以便提高某些物质的回收率，反向洗脱液从柱子流出后到达试管的流经不经过任何阀或管路，防止交叉污染。（投标时需提供反洗功能图片证明，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章） |
| 2.27 | ▲质控管理：仪器能自动计算泵的使用次数和阀的使用次数，以便日常的维护和故障的排查(投标时需分别提供图片证明，扫描件上传至电子投标文件中，加盖投标人电子签章)。 |
| 2.28 | 紧急情况暂停功能：当实验过程中发生紧急情况时，操作人员直接打开操作面的安全防护门，仪器可立即暂停运行；待情况处理完毕后，关上防护门即可继续运行。 |
| 三、 | 配置要求，不得少于以下内容： 1、六通道全自动固相萃取主机（内置六组连续无间断计量泵）1台 2、溶剂瓶 7个 3、7ml带磨口带盖透明浓缩收集管（带0.5&1ml刻度） 16个 4、样品架 1个 5、USB存储器 1个 6、专用真空泵 1台 7、真空泵控制套件 1套 8、真空泵防震垫 1个 9、废液涂层管 5米 10、操作说明书 1套 11、安装工具 1套 |

标段三

高效液相色谱-串联质谱仪

1、设备的主要用途、功能及特点

本设备主要用于自来水，水源水，食品安全，环境保护，生命科学，医药领域的小分子化合物的定性、定量分析，并且分析方法符合相关国内和国际法规。

2、质谱系统配置及性能指标要求

2.1离子源技术

2.1.1离子源类型：标配电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）。

2.1.2 离子源性能：

2.1.2.1常温喷雾设计，先喷雾后加热，配有辅助气加热聚焦。

2.1.2.2正交喷雾离子垂直引入。

▲2.1.2.3独立的ESI源和APCI源；更换离子源时，只需插拔式更换离子源喷针，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。

★2.1.2.4离子源加热辅助气设计：先喷雾后加热，辅助气温度≥750℃。(提供软件截图并加盖制造商公章）2.1.2.5离子源最大耐受流速： 100％水相，至少3ml/min流速，兼容离子色谱，无需分流。

2.1.2.6离子源排废设计：主动排废气，废气直接排到源腔体外，机械泵无需震气。

2.1.2.7离子源真空接口技术：
★2.1.2.7.1 离子源接口须采用一级锥孔结构，以及气帘气接口；非毛细管引流的离子通道设计，无需耗材更换；（提供设计图纸并加盖制造商公章或实物图片并加盖制造商公章）

2.1.2.7.2 离子接口清洗维护，无需卸真空。

2.2 质量分析系统

2.2.1质量分析器：三重四级杆质谱质量分析系统。

2.2.2碰撞室技术：

★2.2.2.1碰撞室：180度U型弯曲碰撞室。（提供设计图或者实物图证明）。

★2.2.3.2 气源要求：所需气体全部由氮气发生器供应，无需额外再配氩气、高纯氮气钢瓶(提供制造商安装条件说明并加盖制造商公章)

2.2.3 质量范围m/z：5-1200amu。

2.2.4质量稳定性：优于 0.1amu/24小时。

2.2.5质量准确度：优于 0.01%（全质量范围）。

2.2.6定量范围：6个数量级。

2.2.7定量分析灵敏度：

▲2.2.7.1 ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比≥1000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。（提供计量报告）

▲2.2.7.2 ESI-: 实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比≥1000,000:1(噪音长度不低于0.3min)。（提供计量报告）

▲2.2.7.3七碳全氟三醚类化合物C7-3（全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min,定量限可低至20ppt， 且要求定量曲线在50-10000ng/L范围内线性良好，r >0.99； 连续六次进样，CV <5%(提供实验数据并加盖制造商公章）

2.2.8最小Dwell Time：≤1ms。

2.2.9扫描模式：

2.2.9.1普通扫描模式：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

▲2.2.9.2增强型扫描模式：增强型全扫描（EMS）、增强型多电荷离子扫描（EMC）、增强型子离子扫描（EPI）、增强型高分辨扫描（ER）、MRM3扫描（提供制造商应用证明材料）

▲2.2.9.3复合型扫描模式：MRM-IDA-EPI、EMS-IDA-EPI、母离子扫描-IDA-EPI、中性丢失-IDA-EPI（提供制造商证明文件并加盖制造商公章）

▲2.2.9.4多级切换速度：二级扫描MRM与三级扫描（MS/MS/MS）切换时间≤2ms。

▲2.2.9.5增强分辨率功能：分辨率优于0.1amu（提供加盖制造商公章的数据证明材料）。

★2.3检测器：电子倍增管检测器，非光电倍增管检测器，无正负离子歧视效应。

2.4真空系统：

2.4.1机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能.

2.4.2日常维护：机械泵无需震气，仅需定期更换泵油。

2.5兼容CE接口（无需分流方式）以提供更多的分离方式。

★2.5.1可兼容赛默飞世尔，万通，盛瀚等主流品牌离子色谱用于检测无机盐如奶制品中高氯酸盐及强极性农药残留。

2.6工作站（软件与硬件）：

2.6.1软件系统基本特点：Windows10操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理。

2.6.2软件符合21CFR Part 11法规要求：可实现GCP/GLP合规的数据稽查功能，可经受NMPA/FDA的核查，并有相关项目通过审批。

3、液相色谱仪配置及性能指标要求

3.1超高效液相色谱仪

3.1.1二元高压梯度泵

★3.1.1.1 耐受压力：≥15,000 PSI

3.1.1.2泵类型：并联双柱塞；

★3.1.1.3自动诊断：自动检测分析过程中混入的气泡，自动排气至正常分析状态。

★3.1.1.4流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。

★3.1.1.5流量范围：0.0001～10.000mL/min；。

3.1.1.6流速精确度：＜0.1% RSD；

3.1.1.7脱气机流路数：5个。

3.1.2柱温箱

3.1.2.1温度设定范围：室温-10℃~100℃。

★3.1.2.2色谱柱容量：25cm色谱柱6根。

★3.1.2.3漏液传感器：含气体和液体双重传感器。

3.1.3自动进样器

3.1.3.1进样范围：0.1～50μL。

3.1.3.2样品瓶检测功能：系统配有检测样品瓶，孔板功能，位置遗漏提示。

3.1.3.3单针进样周期：最快7秒。

3.1.3.4交叉污染：<0.0003%。

3.1.3.5 样品位数：≥160位

★3.1.3.6 耐受压力：≥15000 PSI

▲3.1.3.7 样品冷却控温范围：4℃- 45°C

4.氮气发生器

4.1采用超细化中空纤维膜分离技术，中空纤维膜具有自动再生功能无需更换。

4.2膜分离器采用螺旋卷式分离结构，提高氮气发生器分离效率。

▲4.3提供三路气源分别作为雾化气、干燥气和碰撞气，气源包含一路氮气和两路零级空气。氮气流速：19L/min @80psi ，零级空气流速：26L/min@110psi，零级空气流速：25L/min @60psi。

4.4氮气发生器仪器面板上设有三个压力表，实时显示三路气源的压力情况。

4.5具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能。

▲4.6内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，交替式给氮气发生器提供压缩气源。

4.7具有智能待机模式，终端停止用气时空压机进入待机模式，具有断电保护和高温自动停机保护。

4.8内置两个对流扇，延长氮气发生器使用寿命。

▲4.9内置消音器及一体式真空隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m。

4.10氮气压力露点低: ≤－40℃

4.11无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯。

4.12空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。

▲4.13氮气发生器可实时显示空压机的实际运行时间。

▲4.14氮气发生器生产商获得质谱公司氮气发生器供应商资格认证（提供认证文件）。

★4.15为保证售后服务质量，投标商需提供针对此项目的原厂授权。（提供原厂授权书）

5、产品配置要求：

5.1三重四级杆质谱仪主机（配独立的ESI和APCI离子源）1套

5.2超快速液相色谱仪(含二元高压输液泵，自动进样器，柱温箱）1套

5.3数据处理系统（包括电脑工作站与相关操作分析软件）1套

5.4激光打印机1台

5.5氮气发生器1台

5.6色谱柱快速转接头2个

5.7色谱柱2根

备注：上表★、▲项中要求提供的证明材料，投标时须提供上述材料扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。

| 标段四离子色谱仪 |  |
| --- | --- |
| 1 | 离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器，整个系统兼容Viper（零死体积）接头及管线。 |
| 2 | 泵 |
| 2.1 | ★高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 |
| 2.2 | - 流速范围：0.00-5.00 mL/min |
| 2.3 | 最大耐压：35MPa（5000psi） |
| 2.4 | 流量稳定性：<0.1% |
| 2.5 | 标配淋洗液截止阀 |
| 3 | 色谱分析柱 |
| 3.1 | 与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱，塑料非金属外壳，兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱 |
| 3.2 | ★耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根 |
| 3.3 | ★Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析 |
| 4 | 柱温箱 |
| 4.1 | 设置范围：10℃- 60℃。（最低为环境+5℃） |
| 4.2 | ★种类：原厂内置柱温控模 |
| 4.3 | 具有样品和淋洗液预加热功能 |
| 5 | 抑制器 |
| 5.1 | ★与主机同品牌的自动电解连续再生微膜抑制器 |
| 5.2 | ★无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生 |
| 5.3 | ★无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换 |
| 6 | 电导检测器 |
| 6.1 | 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号 |
| 6.2 | 全程信号输出范围：0-18000 μS/cm |
| 6.3 | ★检测器分辨率：≤0.002nS/cm |
| 6.4 | ★检测器耐受最大压力：≥8MPa |
| 6.5 | ★信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个 |
| 7 | 在线电解淋洗液发生器 |
| 7.1 | 洗液发生罐耐压5000 psi，兼容高压色谱柱 |
| 7.2 | 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短 |
| 7.3 | ★梯度精度：≤0.2% |
| 7.4 | 提供等度和高压多步梯度 |
| 7.5 | ★产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生 |
| 7.6 | 软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数 |
| 8 | 自动进样器 |
| 8.1 | 满环进样精密度：RSD<0.3%。 |
| 8.2 | 模拟人工操作，如加液、混合等，完成在线稀释 |
| 8.3 | 进样原理：注射泵电磁阀取样 |
| 8.4 | ★配漏液传感器，可自动报警提示 |
| 8.5 | 样品盘能放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板 |
| 9 | 软件 |
| 9.1 | 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作 |
| 9.2 | 导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输，具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换 |
| 9.3 | ★标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性 |

配置清单

| 序号 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪主机一套 |
| 2 | 内置柱温箱一套 |
| 3 | 阴离子色谱柱（分析柱、保护柱）一套 |
| 4 | 阴离子自动电解连续再生微膜抑制器一套 |
| 5 | 在线电解淋洗液发生器（包含KOH淋洗液罐）一套 |
| 6 | 自动进样器一套 |
| 7 | 原厂操作软件一套 |
| 8 | 数据终端系统 |
| 9 | ICS5000+EG升级模块一套 |

二、售后服务与培训要求

1、项目整机质保12个月。

2、合同签订前，中标供应商需提供设备（样机）供采购人实际操作，以确保设备切实满足新国标方法下（《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 ）中农药残留、兽药残留、丙烯酰胺、真菌毒素等指标检测要求，如果不满足需求，采购人有权拒签合同，相关损失由供应商承担。在设备验收时如不符合验收标准，将视为违约，采购人有权退货，并收取违约金。为了保证设备和售后服务质量，设备交货时必须提供该设备制造商针对本设备出具的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。

3、培训服务要求：

（1）投标人免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

（2）投标人提供免费专业培训名额不少于4名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高。

4、售后服务要求

提供投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进。

三、其他要求

本项目采购预算共605万元，其中2024年度预算305万元，下一年度300万元。

报价需充分考虑本项目技术支持与免费维护服务，采购人不支付报价以外的任何费用。

四、商务要求

（一）履约时间：合同签订生效后60日内完成供货及安装调试。

（二）交付地点：由采购人指定。

（三）付款方式:

合同签订生效，设备安装调试完成并验收合格后支付合同价的50%，余款一年后一次性付清（不计利息）。

第六章   投  标  文  件

项目名称: 新国标方法下饮用水检测设备采购项目

（标段  ）

项目编号:

投 标 人:（加盖CA电子公章）

二0二四年    月    日

一、投标函

淮安市疾病预防控制中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:邮编:

电话:传真:

日期: 年月日

二、开标一览表

| 项目名称 | 新国标方法下饮用水检测设备采购项目 （标段 ） |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币佰拾万仟佰拾元整 |

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）:元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:      （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

（5）各标段分别填写。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人:（电子签章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、本项目的特定资格要求:

1、标段一、标段三：

本标段产品接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权。（提供制造商企业声明函或授权书原件扫描件加盖投标人电子签章）

2、标段二、标段四：

本标段仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权。（提供制造商企业声明函或授权书原件扫描件加盖投标人电子签章）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:（电子签章）

日期:年月日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市疾病预防控制中心:

本授权书宣告:

委托方:地址:

法定代表人:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身份证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加江苏苏咨工程咨询有限责任公司组织的（项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人: （电子签章）

日期:年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市疾病预防控制中心:

我公司参加贵公司组织实施的（项目编号:       ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人: （电子签章）

日期:年月日

示范格式四

企业声明函（货物）（分包号：**）

致淮安市疾病预防控制中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

致淮安市疾病预防控制中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非残疾人福利性单位。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：