公 开 招 标 文 件

项目名称： 2024年省级环境能力建设仪器购置项目

项目编号：JSZC-320000-HAXH-G2024-0019

采   购   人：江苏省淮安环境监测中心

采购代理机构：江苏星汇工程咨询管理有限公司

二〇二四年九月十四日

第一章   投标邀请

受江苏省淮安环境监测中心的委托，江苏星汇工程咨询管理有限公司就该单位 2024年省级环境能力建设仪器购置项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：2024年省级环境能力建设仪器购置项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http：//czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年10月16日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HAXH-G2024-0019

（二）项目名称：2024年省级环境能力建设仪器购置项目

（三）预算金额：600.000000万元

（四）最高限价：598.300000万元

（五）采购需求：2024年省级环境能力建设仪器购置，详细内容见本招标文件第五章。

（六）合同履行期限：合同签订后90日内供货安装调试到位。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2024年10月16日14点30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称：江苏省淮安环境监测中心

地址：淮安市清江浦区健康西路77号

联系人：高昌明

联系电话：18932329933

2、采购代理机构信息

名称：江苏星汇工程咨询管理有限公司

地址：淮安市经济技术开发区深圳路5号明发星悦城23-4

联系方式：董楚楚

联系电话：15240251533

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏星汇工程咨询管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省淮安环境监测中心（以下简称采购人）和江苏星汇工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目咨询费按照原计价格【2002】1980号文的85%计取（评委费按实收取），此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。中标人必须在中标通知书发出前向采购代理机构交纳咨询费。中标人在领取中标通知书时，递交三份系统打印的投标文件至采购代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（气相色谱仪-三重四级杆质谱仪）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准：

1、价格：30分

低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、诚信评分：3分

投标人信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。（提供由第三方信用服务机构出具的信用报告扫描件并加盖投标人电子签章）

注：（1）投标人须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息的信用服务机构。

3、技术部分：40分

投标人所投产品与招标文件中第五章“技术参数”中标注“▲”的技术参数要求相比较，以40分为基数，每有一项负偏离扣2分，未标注“▲”的每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：投标人必须在投标文件内提供“技术参数”中要求提供的所有材料，如白皮书、彩页、手册、检测报告等加盖投标人公章，投标人须如实填写技术参数偏离表，如有弄虚作假，则一切法律后果由投标人自行承担）。

4、商务部分：17分

（1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得3分。（提供认证证书扫描件以及中国认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上的查询结果截图并加盖投标人电子签章）

（2）投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似（环境监测）设备销售业绩的（提供合同及验收证明材料）每提供一个得2分，最高得6分；以上业绩如提供客户满意度调查表的（提供调查表），每提供一个再加1分，最高得3分。本项最高得9分，不提供不得分（加盖投标人电子签章）。

（3）安装调试培训团队（3分）

①投标人为本项目拟派人员不少于5人的得1分；

②团队不少于5人，且人员中具有中级工程师职称（生态环境类）的得1.5分

③团队不少于5人，且人员中具有高级工程师职称（生态环境类）的得2分，

④团队不少于5人，且人员中具有正高级工程师职称（生态环境类）的得3分；

注：本项最高得3分，少于5人不得分，以最高职称等级计分。提供职称证书复印件以及开标前六个月中任意一个月由本单位为其缴纳的社保证明加盖电子签章。

（4）投标人具有高新技术企业证书的得2分,不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

5、方案部分：10分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

（1）项目实施方案（3分）：包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得3分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得1分；

（2）安装调试方案（2分）：投标文件提供系统安装、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得2分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0.5分；

（3）售后服务方案（2分）：包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得2分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0.5分；

（4）培训计划及承诺（3分）：投标文件提供培训计划及承诺，综合评价全面性、合理性。

计划细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得3分；

计划较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2分；

计划不完整，可操作性一般，响应度低的得1分；

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                  采购项目（项目编号：JSZC-320000-HAXH-G2024-0019）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为                  元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币                  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 1 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1江苏星汇工程咨询管理有限公司     招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单

| - 序号 | 仪器设备类别 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物监测仪器 | 便携式多功能水质检测仪 | 1 | - 台 |
| 2 | 理化监测仪器 | 气相色谱质谱仪 | 1 | - 台 |
| 3 | 现场监测仪器 | 烟尘/气测试流量校准仪 | 1 | - 台 |
| 4 | 现场监测仪器 | 自动大气/颗粒物采样器 | 4 | - 台 |
| 5 | 生物监测仪器 | 生物分析仪 | 1 | - 台 |
| 6 | 生物监测仪器 | 藻类AI鉴定分析系统 | 1 | - 台 |
| 7 | 现场监测仪器 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1 | - 台 |
| 8 | 现场监测仪器 | 配气装置 | 1 | - 台 |
| 9 | 现场监测仪器 | 仪器法湿度仪 | 1 | - 台 |
| 10 | 理化监测仪器 | 超高效液相色谱仪（柱后衍生） | 1 | - 台 |
| 11 | 理化监测仪器 | 气相色谱仪-三重四级杆质谱仪 | 1 | - 台 |
| 12 | 理化监测仪器 | 真空冷冻干燥机 | 1 | - 台 |

- 二、技术要求

| 设备 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 便携式多功能水质检测仪 | 1、设备用途 用于监测水中的叶绿素a、蓝绿藻的含量。 2、运行环境 2.1 环境温度：-5℃–+50℃； 2.2 存储温度：-20–80℃ 2.3 相对湿度：5 %–95 % 3、设备功能 3.1 仪器采用防腐蚀，耐冲击和抗化学的工程材料及加强结构设计的仪器外壳，可测量水温、电导率、pH值、浊度、溶解氧、蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮、fDOM以及大气压的功能，可同时安装其中4个传感器。 ▲3.2 传感器均应该是“智能”的并存贮了其校准数据在其中。传感器应可在不同主机间交换，亦可在同一台主机的不同接口间转移但是无需要校准即可准确测量； ▲3.3 所有传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；所有传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境； ▲3.4 主机接口自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用。 3.5 智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。 3.6 多参数主机和探头，手持显示器，10米野外电缆，便携包及相关试剂各一套。 3.7 测量仪器必须是同类仪器的最新型号，应具有蓝牙通讯功能，亦可使用通过电缆供电的直流电源或使用信号输出接头（SOA）通过USB供电的多种供电方式工作。 3.8 数据存储功能，主机存储器：512 MB；存储量不得小于100万个测量数据。显示器内存：存储量不得小于10万个测量数据。 4、技术指标 ▲4.1总藻类传感器：单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力； 4.1.1 蓝绿藻藻蓝蛋白 测量方法：荧光法 量程：0- 100μg/L；0-100 RFU； 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内） 分辨率：0.01μg/L；0.01 RFU 4.1.2 叶绿素 测量方法：荧光法 量程：0-400μg/L Chl ；0-100 RFU 分辨率：0.01μg/L Chl；0.01 RFU 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内） 4.2水温 量程：-5 - 50 ℃ 分辨率：0.001 ℃ 准确度：±0.01 ℃（-5 - 35℃）；±0.05 ℃（35 - 50℃） 4.3 电导率 量程：0 - 200 mS/cm 分辨率：0.001–0.01 mS/cm(取决于测量范围) 准确度：0–100mS/cm：读数之±0.5% 或0.001 mS/cm，以较大者为准； 100 - 200mS/cm： 读数之±1% 4.4手持显示器 屏幕：全彩色 LCD显示 防护等级：IP67 数据存储：>10万组数据 带有气压计功能。 5、配置要求 5.1 仪器主机1台 5.2 10米野外电缆1套 5.3 温度电导探头1件 5.4 总藻探头（蓝绿藻和叶绿素）1件 5.5 手持器1件 5.6 罗丹明校准液1件 5.7 电导率校准液（1,000umhos/cm）1件 5.8 便携仪器包1件 |
| 气相色谱质谱仪 | 1、设备用途 用于对相关样品定性定量的分析。 2、运行环境 2.1电源:220V，50Hz 2.2温度:操作环境20˚C -35˚C 2.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 3、技术指标 3.1 气相色谱仪 3.1.1智能化用户界面 3.1.2浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。 可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪。 3.1.3内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南。 3.14 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作。 3.1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。 ▲3.1.6 不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙（投标时需提供官方产品性能彩页以及实物照片等证明文件加盖投标人电子签章） ▲3.1.7 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行四个检测器。（投标时需提供官方产品性能彩页以及实物照片等证明文件加盖投标人电子签章） 3.2柱箱 3.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 3.2.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 3.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒 3.2.4控温准确性：0.01℃ 3.3流路控制系统 3.3.1最大压力设定范围：≥148psi 3.3.2压力设定精度：0.001psi 3.3.3流量设定范围：0-1000mL/min 3.3.4 微流路 EPC可以抵抗气体污染物，如颗粒、水汽和油，同时延长仪器消耗品的寿命。 ▲3.3.5 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（投标时需提供官方产品实物照片等证明文件加盖投标人电子签章） 3.4 液体自动进样器 3.4.1自动进样器位数:≥49位； 3.4.2 进样针:1，5，10，25ul； 3.4.3 进样量范围:0.1-50ul； 3.4.4 进样量线性:≥99%； 3.4.5 具备同一样品瓶多次进样功能:多次进样1-99次，进样间隔0-60秒 3.5顶空进样器 3.5.1 顶空样品位数：≥11位，加热位≥1； 3.5.2 顶空进样器需与气相色谱同一品牌； 3.5.3 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境； 3.5.4 操作温度范围：室温以上5 ºC 至300ºC； 3.5.5 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多； 3.5.6 进样传输方式：通过惰性样品传输管线； 3.5.7 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容； 3.5.8 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制； 3.5.9 气体压力控制范围：0.000至75000 Psi； 3.5.10 顶空进样峰面积重现性：RSD < 1%。 3.6质谱检测器 3.6.1 最低检出限（IDL）：≤10fg，通过对OFN八次连续不分流进样所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限，通过进样1ul（含100fg样品）测定，色谱柱长度30m（验收标准） 3.6.2 质量数范围：0.6-1091u，最低可达0.6u 3.6.3 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48 小时 3.6.4 最大扫描速度：20000 amu 3.6.5 动态范围：全动态范围≥106 3.6.6 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 3.6.7 离子化能量：5-241.5eV 3.6.8 离子源温度：独立控温，150-350℃ ▲3.6.9 质量分析器：无需预四级杆，主四极杆可加热，独立控温范围106-200℃（投标时需提供提供官方技术资料等证明文件加盖投标人电子签章） 3.6.10 四级杆需用惰性石英镀金材质，双曲面设计，不易受污染，免维护。 3.6.11 检测器：长效高能量电子倍增器，采用三重离轴HED-EM检测器设计，实现离子通过四级杆后通过横向电场偏转，清除中性高能粒子干扰，降低背景噪音，提高灵敏度 3.6.12 气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 3.6.13 睡眠/工作模式：睡眠模式下，质谱仪会自动进入节能模式 3.6.14 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 3.6.15 可实现不卸真空更换色谱柱功能 3.7数据处理系统 3.7.1 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现； 3.7.2 软件：中/英文可选； 3.7.3 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能； 3.7.4 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。 3.7.5 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。可通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 3.7.6 保留时间重现性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟，峰面积重现性 < 0.5% RSD。 4、配置要求 4.1 气相色谱主机 1套 4.2 毛细进样口 2套 4.3 顶空自动进样器 1套 4.4 质谱主机 1套 4.5 液体自动进样器 1套 4.6 耗材 1包 4.6.1 气体净化过滤包 1个 4.6.2 分流/不分流衬管 3个 4.6.3 进样针 5根 4.6.4 补集阱 1个 4.6.5 O型圈 1包 4.6.6 色谱柱 2根 4.7 电脑打印机各 1套 4.8需提供气相色谱质谱仪方法支持（如四乙基铅、土溴素和2-甲基异莰醇）服务。对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计 2次 |
| 烟尘/气测试流量校准仪 | 1、执行标准 HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法 JJG 640-2016 差压式流量计 JJG 875-2019 数字压力计 2、设备功能 2.1卧式设计，符合人机工程学，使用更便利； 2.2具有语音播报功能，操作更加方便； 2.3多路流量可同时运行，同步进行校准,对符合协议的仪器可进行一键标定； ▲2.4具有PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能；（投标时需提供实物照片加盖投标人电子签章） ▲2.5不低于8寸触摸屏设计，显示区域大，数据多，操作简便，方便用户使用；（投标时需提供实物照片加盖投标人电子签章） 2.6具有流量计计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；具有环境温度和大气压测量功能； 2.7可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准； 2.8配有高能锂电池，可在无外接电源的情况下工作； 2.9具备数据存储、查询、打印和导出功能； 2.10提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级； 2.11可支持扩展罗茨与皂膜流量计； 2.12仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 3、技术参数 3.1微小流量：(10～200)mL/min；分辨率：0.1mL/min；准确度：不超过±1% 3.2小流量：(200～2000)mL/min；分辨率：0.1mL/min；准确度：不超过±1% (2～20)L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±1% 3.3中流量：(20～230)L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±1% 3.4微压：(-2500～2500)Pa；分辨率：0.1Pa；准确度：±0.1%FS 3.5表压：(-60～60)kPa；分辨率：0.001kPa；准确度：±0.5%FS 3.6环境大气压：(50～130)kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±500Pa 3.7环境温度：(-40～80)℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2℃ 3.8烟温标定（PT100）：0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃；准确度：不超过±1℃ 3.9工作电源：内置锂电池 3.10工作时间：不低于8小时 4、配置要求 4.1主机1台 4.2主机箱1个 4.3充电器1套 4.4阻力调节模块1套 4.5转接嘴1套 4.6中国计量院校准证书1份 |
| 自动大气/颗粒物采样器 | 1、设备用途 仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)的必备仪器。 2、执行标准 GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 644-2013 环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法 HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 3、技术参数 3.1一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5可选）颗粒物采样；也可设置任意单路采样。 3.2采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。 3.3采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。 3.4自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。 3.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。 3.6高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。 3.7优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。 3.8宽温高亮显示屏，适用于高寒地区，良好人机交互界面。 3.9大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。 3.10可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。 3.11内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。 3.12内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印。 3.13内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。 3.14提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。 3.15内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 4、技术参数 4.1主机技术指标 4.1.1颗粒物采样流量：（10~150）L/min，工作点流量为16.7 L/min ，28.3L/min，50L/min， 100L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±5% 4.1.2大气采样流量： A/B路（0~1.0）L/min C/D路（10~200）mL/min；分辨率：0.01L/min；准确度：不超过±5% 4.1.3采样重复性：准确度：≤2% 4.1.4流量稳定性：准确度：≤5% 4.1.5采样时间：99h59min内任意设置；分辨率：1min；准确度：20min的计时误差不超过±1s 4.1.6计前温度：（-55~125）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±1℃ 4.1.7计前压力：（-45~0）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±2.5% 4.1.8大气压：（50~130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±500Pa 4.1.9颗粒物采样带载能力：100L/min流量时，可克服阻力10kPa 4.1.10数据存储：9999组 4.1.11仪器噪音：≤62dB(A) 4.1.12工作电源：内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接15V/6A电源适配器 4.1.13工作时间：不低于2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） 4.1.14功耗：＜70W 4.2采样头技术指标 4.2.1 TSP采集粒度：＜100μm 4.2.2 PM10切割特性：Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 4.2.3入口速度：0.3m/s 4.2.4进气口尺寸偏差：不超过±2% 4.2.5有效滤膜直径：Φ80mm 4.2.6连接头：M20×1.5 5、配置要求 5.1主机1台 5.2采样头1套 5.3防倒吸干燥筒2个 5.4三脚支架1个 5.5适配器1套 5.6仪器箱1个 5.7校准证书1份 |
| 生物分析仪 | 1、技术参数 1.1功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定片段分布分析，核酸完整性质控，浓度测定，高分辨率片段分析，微卫星分析等，具有蛋白电泳功能； 1.2光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； 1.3自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块 ▲1.4样品管中溶液需求量最低≤1-2ul； ▲1.5可以一次性完成1-100个任意个数样品的检测分析不浪费试剂； 1.6电泳时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳； 1.7检测片段范围：15bp-50kb，可检测大于50 kb核酸样本；质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，和DNA完整性数字化评估标准值； 1.9灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达≤2pg/ul； 1.10样品上样消耗量：小于0.1 ul； 1.11卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用； ▲1.12分辨率：对<500bp的DNA片段，可达≤1-4bp的分辨率，200bp片段可达≤2bp的分辨率; 1.13软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；同时具有英文版本软件和中文版本软件； 1.14无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，无需手工添加染料，无污染； 1.15可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。 1.16采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气； |
| 藻类AI鉴定分析系统 | 1、设备基础要求 设备符合《水和废水监测分析方法》(第四版)、《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ 1216-2021）、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》（HJ 1215-2021）等标准中浮游植物样本预处理、样本池、计数、质控及生物学评价的原理和标准流程。同时符合《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）和《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023）。通过显微扫描主机对水体样品中的藻类进行快速扫描成像，采用人工智能算法对藻类物种进行定性与定量自动分析，为蓝藻水华监测及预警、藻类大数据构建及分析提供基础。 2、技术参数 ▲2.1显微扫描主机：一体化全自动集成装置，非显微镜组装款，所有精密部件均内置于主机箱内。 2.2检测通量：不少于3个样品/次。 2.3计数框尺寸：0.1 mL，面积20 mm×20 mm。 2.4扫描平台：高精度直线电机X-Y扫描平台，高精度光栅反馈Z轴（位移分辨率不大于0.1μm）。 2.5显微物镜：20×物镜。 ▲2.6显微成像光路：亮度可调明场LED，F150成像光路，非成品显微镜改造。 2.7相机：不少于500万像素。 ▲2.8多层扫描：多景深连续自动扫描，层间距≤1um，可在25层范围内自定义扫描，融合不同焦平面，解决藻细胞分布在不同液层造成的局部模糊问题，获取全景深、高清晰图像。 ▲2.9能够进行0.1 ml计数框全片（20 mm×20 mm）连续扫描拍照，全片扫描时间不超过5 min/样品。 ▲2.10提供20 mm×20 mm扫描区域拼接图像的全景浏览、单个视野的全部图像，实现对样本的电子化存档和溯源。 2.11计数方式包括全片（20 mm×20 mm）计数方式、随机视野计数方式、对角线计数方式、行格计数方式。 2.12物种鉴别：基于深度学习人工智能算法的物种识别与计数。 2.13可自动识别藻类物种：不少于120个，数据库中目标物种识别率100%，计数准确率＞85%。 2.14分析结果：提供每一个分析视野图片中物种的名称、细胞数、位置信息；汇总识别出物种的中文名、拉丁名、物种分类地位；统计物种平均单细胞长度、单细胞宽度、单细胞高度、单细胞直径、单细胞面积、单细胞体积、细胞密度、生物量等，并通过图表方式展示样品的物种多样性；能够开展水质评价。 2.15结合识别图像信息，用户可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核对；对于同一样品的两次扫描分析结果，可自动计算物种计数与细胞密度的平均值。 2.16一键导出数据统计表、原始记录表、优势种报表、评价指数报表，支持用户二次编辑，可个性化定制报表格式。 2.17搜索物种名称，可查看包含此物种的全部视野图片，实现物种定位。 2.18同时具备分析鉴定浮游动物功能。 ▲2.19清洗功能：工作气体为空气，无需外部气源或真空泵。（投标时需提供第三方省级以上权威机构出具的检测报告作为证明）。 3、配置要求 3.1 全自动显微扫描主机 1台； 3.2 数据分析工作站 1台（含独立显卡、2T以上固态硬盘）； 3.3 27英寸2K屏显示器 2台（配套鼠标、键盘1套）； 3.4 数据存储笔记本1台； 3.5 4T存储移动硬盘1套； 3.6 样品托盘1套； 3.7样品池/盖玻片10套； 3.8设备同品牌数据分析软件1套。 |
| 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1、设备用途 用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、非甲烷总烃的监测。可进行苯系物、乙酸乙酯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、氯乙烯、丙烯醛等特征因子扩展。 2、技术参数 2.1仪器基本性能和标准符合性要求 2.1.1检测器要求：FID检测器，带熄火自动断气功能，能自动点火。 ▲2.1.2整机＜11kg，体积<20L；配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%； 2.1.3对各类VOC组分有稳定响应；响应因子满足HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求； ▲2.1.4快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟(投标时需提供仪器的相关技术说明文件加盖投标人电子签章)。 2.1.5阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于180℃，控温精度不小于±0.2℃。 2.1.6阀进样系统驱动：采用电驱动转子阀，高稳定性且避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响，且减少气体消耗； 2.1.7供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）。 2.1.8质控要求：进样时显示进样流量，内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能 2.2主机分析软件要求： ▲2.2.1分析软件应至少包含HJ 1332-2023和HJ 1012-2018中对仪器功能的要求。（投标时需提供分析软件与标准符合性的证明材料加盖投标人电子签章） 2.2.2软件全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能；具单次测量、多次测量、小时均值三种测量模式可选；仪器操作简单明了。 2.2.3软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等） 2.2.4仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。 2.2.5仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机，人机界面应清晰流畅。 2.2.6仪器控制软件具有著作权人为制造商的软件著作权登记证书。（投标时需提供证书扫描件加盖投标人电子签章） ▲2.2.7仪器控制软件可实现氮气做载气和氢气做载气功能的自由切换 2.3仪器方便性要求：整机含包装箱应≤20kg，包装箱具万向轮，方便移动。整机能不离开包装箱进行测量，实现开盖即测、测完即走。 2.4工作温度：-10℃~45℃ 2.5量程：0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内 2.6检测限：≤0.2mg/m3以甲烷计@氢载；≤0.07mg/m3以甲烷计@氮载 2.7稳定性：≤2%/24 h 2.8示值误差：±2.0% F.S.（验收标准） 2.9定性重复性：≤1%（验收标准） 2.10定量重复性：≤1%（验收标准） 2.11分析周期：1.7 min 2.12抗负压能力：-20kPa时可准确测量 2.13裸机重量：＜11kg 3、配置要求 3.1主机1套；含充电器 3.2超小型氢气发生器 0.3~0.4Mpa；含充电器 3.3操作系统：10.4英寸手持平板，预制操作系统 3.4蓝牙打印机 3.5污染源取样管：120℃，直径35mm×长2m，含过滤器；含两根探杆 3.6安装工具包：包含标气进样管路，零点气小气瓶和标气小气瓶，扳手等工具 |
| 配气装置 | 1、技术参数 1.1多通道气体配气仪 1.1.1针对多种标准气体和稀释气体（零气或N2）混合配气； 1.1.2小型化设计，结构紧凑，重量轻； ▲1.1.3多通道配气，可按需配置，最多可同时接三路标准气体，一路稀释气体； 1.1.4采用进口质量流量控制器，精度优于1%，流量分辨率可达0.001L/min，稀释比100：1（可扩展）；流量稳定，精确度高，重复性小； 1.1.5气体进口流量范围可扩展，提高配气范围； 1.1.6仪器内部的连接气路采用特氟龙材质，避免气路腐蚀和吸附，大大提高了混合气的精确度； 1.1.7内部采用科学高效的静态混合装置，实现快速均匀混气； 1.1.8用户可根据使用习惯预设六组数据，一键配气，方便快捷、易操作； 1.1.9具有进气压力报警提示功能，提醒用户保持合适的进气压力，保证了混合气的精确度； 1.1.10可设置屏保时间和自动关机时间，节省电量，保护电池； 1.1.11超大触摸显示屏，触摸灵敏，界面显示数据更丰富、简单明了的界面风格，操作简单易学； 1.1.12大容量内置锂电池，可供仪器连续工作4小时以上，方便用户户外使用； 1.1.13稀释气体出口流量：（0.2～5）L/min（可扩展），分辨率0.001L/min，示值误差≤±1%； 1.1.14环境温度：（-40～85）℃，分辨率0.1℃，示值误差≤±1℃； 1.1.15大气压：（50～130）kPa，分辨率0.01kPa，示值误差≤±0.5kPa； 1.1.16被稀释气进口流量(0～2)L/min(可扩展)，分辨率0.001L/min，示值误差≤±1%； 1.1.17稀释气进口流量(0～5)L/min(可扩展)，分辨率0.001L/min，示值误差≤±1%； 1.1.18配气方式：质量流量动态配气法； 1.1.19被稀释气体：CO2、SO2、NO2、NO、H2、H2S、CO等； 1.1.20稀释气体：N2或零气； 1.1.21配气准确度：±0.2%F.S/±1%O.R（取较大值）； 1.1.22重复性：优于0.5%； 1.1.23最大稀释倍数：100:1（可扩展）； 1.1.24进气口耐压：≤1Mpa； 1.1.25进出口压差：（0.1～0.3）MPa； 1.1.26工作电源：DC12V或内置电池； 1.1.27锂电池工作时间≥4h； 1.1.28功耗＜ 15W 2、配置要求 2.1配气装置1套 |
| 仪器法湿度仪 | 1、设备用途 采用阻容法湿度传感器，实现对烟气含湿量的实时测量，集成了含湿量、气体流速、动压、静压及烟温等参数的测量，将取样管、含湿量模块与主机集成，抽取式一体化设计，具有通讯功能，可对外传输测量数据。应用于固定污染源工况及含湿量检测。 2、执行标准 GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》 HJ/T 11605-2005 《湿度测量方法》 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 HJ/836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 3、技术参数 3.1抽取式一体化设计，将取样管、含湿量等功能模块与主机集成，可单独使用也可将实时数据输出给其他仪器，操作简单，便携性好； 3.2含湿量测量模块后置，直读烟道内含湿量数据，可适应高温、高湿等复杂工况，同时保证含湿量传感器的使用寿命； 3.3含湿量具有校准功能，可对含湿量进行校准； 3.4取样管全程伴热，加热温度可调，特殊均匀加热设计，降低管路及传感器表面结露的风险，提高使用寿命和测量准确性； 3.5取样管可适应500℃高温工况采样，同时可满足其它不同复杂工况采样； 3.6仪器内置陀螺仪，可实现皮托管双向使用，自动识别气流方向，屏幕显示 3.7内置锂电池组，具有独立电池仓更换快捷； 3.8多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能； 3.9含湿量检测时同步测量动压、静压、烟温、流速、大气压等参数； 3.10采用无线或有线双传输模式，可将实时检测数据输出给其他设备； 3.11内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理 4、技术指标 4.1含湿量：（0~40）%；分辨率：0.01%；示值误差：(0~5)% 绝对误差≤±0.75% 、(5~40)% 相对误差≤±15% 4.2大气压：(50~130）kPa；分辨率：0.01kPa；示值误差：不超过±500Pa 4.3动压：(0~2000）kPa；分辨率：1Pa；示值误差：不超过±1%FS 4.4静压：(-30~+30）kPa；分辨率：0.01kPa；示值误差：不超过±1%FS 4.5烟温：(0~500）℃；分辨率：0.1℃；示值误差：不超过±3℃ 4.6流速：(5~45）m/s；分辨率：0.1m/s；示值误差：不超过±5% 4.7加热温度：（50～120）℃；分辨率：1℃；示值误差：不超过±10℃ 4.8皮托管系数：0.84±0.01 4.9工作烟温：烟温≤500℃ 4.10数据存储：至少100000组 4.11工作电源：内置锂电池(22.2V/3.5Ah)或外接24V/10A电源适配器 4.12总长度：1.5m（有效长度：1.2m） 4.13主机重量：约3.0kg 4.14加热功率：≤80W 5、配置要求 5.1取样管1支 5.2适配器1套 5.3合格证1份 5.4校准证书1份 5.5便携式蓝牙打印机1台 |
| 超高效液相色谱仪（柱后衍生） | 1、技术参数 1.1泵/溶剂管理系统 ▲1.1.1二元溶剂混合, 一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无脉动，无需混合器和阻尼器。延迟体积：<400µL，不随反压变化。最高耐压15000psi（1.0ml/min时） 1.1.2 流速范围：10 L/min - 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量 1.1.3 流速精度：0.075% ▲1.1.4无须模拟梯度曲线：多种梯度曲线，包括线性（1），凸线（4）和凹线（4）阶梯（2） 1.1.5 在线脱气机通道≥5 1.1.6 流速准确度：±1.0% 1.1.7 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.1.8梯度精度：±0.15%，不随反压变化 1.1.9漏液感应器 1.2 自动进样器 1.2.1 样品数量：提供两个样品盘架，可容纳96孔板、384孔板、24x1.5ml微孔板（带内衬管）、48x2ml瓶 1.2.2 进样范围：0.1-10 uL（标准配置），可扩展至250 uL 1.2.3进样次数：每个样品1-99次进样 1.2.4进样精度：<1%RSD(0.2-1.9uL), <0.5%RSD(2.0-10uL) 1.2.5 进样线性度：>0.999 1.2.6 样品交叉污染度：<0.004% 1.2.7 控温范围：4-40度 1.2.8 漏液感应器 1.3 柱温箱 1.3.1 控温范围：20℃-90℃ 1.3.2 控温准确度：±0.5℃ 1.3.3 温度稳定性：±0.3℃ 1.3.4 柱容量：可容纳一根分析柱（内径最大4.6mm，长度最大150mm） 1.3.5 集成技术可有效管理和实时监测柱子的使用情况 1.3.6 漏液感应器 1.4在线脱气机 1.4.1在线脱气机通道≥5 1.5二极管阵列检测器 ▲1.5.1波长范围：190-800nm （单一光源，只需氘灯，无需钨灯） 1.5.2波长准确度：±1nm 1.5.3学分辨率：1.2nm 1.5.4采样频率：80Hz 1.5.5基线噪音：±3×10-6 AU 1.5.6基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃ 1.5.7线性范围：2.0AU 1.5.8吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS 1.5.9流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm, 池体积：500nL (分析池) 1.5.10流通池耐压：1000psi 1.6 荧光检测器 1.6.1激发波长：200 to 890 nm 1.6.2发射波长：210 to 900 nm 1.6.3数据采集模式：2维、3维 1.6.4波长准确度：±3nm 1.6.5灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱） 1.6.6信号范围：0.001 to 10，000EU 1.6.7流通池：< 2ul，长轴向设计 1.6.8光源：汞/弧氙灯，寿命1000小时 1.6.9采样频率：80Hz 1.7柱后衍生系统（化学法）： 1.7.1 衍生温控模块温度范围：室温到 120 ℃ ▲1.7.2 衍生温控模块温度稳定性：±0.5 ℃ 1.7.3 衍生温控模块温度重复性：±0.1 ℃ 1.7.4衍生反应液预加热功能: 有, 对流预加热,保证加热均一性 1.7.5衍生产物冷却功能: 有, 对流冷却,避免了发应生成的衍生产物由于热不稳定可能发生的热降解过程 1.7.6衍生泵流速范围：0.05-2.0 ml/min 1.7.7衍生泵流速最小增量：0.01 ml/min 1.7.8衍生泵压力范围：0-2500 Psi 1.7.9衍生泵流速精度：±0.5% RSD 1.7.10衍生泵流速准确度：±30 ul/min 1.7.11衍生泵安全性能要求：自动预警 1.7.12衍生温控模块安全性能要求：过温保护 1.7.13支持标准方法, 尤其是国际公认标准方法的优先考虑 1.8.色谱管理软件 1.8.1软件本地化：用汉语享用世界最先进色谱软件的所有功能，业界第一个全面本地化专业色说软件，源代码级本地化，软件功能无折扣. 1.8.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 1.8.3≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用 1.8.4界面多元化：可提供四种不同界面，适合不同背景及任务的用户选用， 1.8.5功能强大：全方位满足色谱用户的各种需求， 1.8.6方法组设置：方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定量结果； 1.8.7具备用户自定义功能：方便用户自定义各种计算过程； 1.8.8多种积分事件设置：方便灵活处理各种不同峰形与分离程度的色谱图 1.8.9丰富的报告组件：允许用户编制各种格式具有出版水平的报告 1.9样品存储装置 1.9.1有效容积≥1031L 1.9.2箱内温度范围 2-8℃ 1.9.3电压/频率：220V/50HZ 1.9.4 外形尺寸≤1205x730x1990（mm） 2、配置要求 2.1二元溶剂管理系统 1套 2.2自动进样器 1套 2.3二极管阵列检测器 1套 2.4荧光检测器 1套 2.5超高效液相柱温箱 1套 2.6单系统色谱软件 1套 2.7柱后衍生系统 1套 2.8柱温箱 1套 2.9图像处理和输入输出设备 1 套 2.10样品存储装置1套 2.11超高效液相色谱仪（柱后衍生）的草甘膦方法支持，对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计 2次 |
| 气相色谱仪-三重四级杆质谱仪 | 1、设备用途 用于对相关样品定性定量的分析。 2、工作条件 2.1电源:220V，50Hz 2.2温度:操作环境20˚C -35˚C 2.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 3、技术参数 3.1 气相色谱仪 3.1.1智能化用户界面 3.1.2浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。 可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪。 3.1.3内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南。 3.1.4 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作。 3.1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。 3.1.6 不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙。 3.2柱箱 3.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 3.2.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 3.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒 3.2.4控温准确性：0.01℃ 3.2.5具有保留时间锁定(RTL)功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。 3.3流路控制系统 3.3.1最大压力设定范围：≥148psi 3.3.2压力设定精度：0.001psi 3.3.3流量设定范围：0-1000mL/min 3.3.4 微流路 EPC可以抵抗气体污染物，如颗粒、水汽和油，同时延长仪器消耗品的寿命。 3.3.5 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。 3.4液体自动进样器 3.4.1保留时间重现性: <0.008% 3.4.2自动进样器位数：≥ 49位 3.5质谱部分 3.5.1质量数范围：10-1000 m/z； 3.5.2仪器检测限指标及灵敏度 ▲3.5.2.1 IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%（验收标准）； ▲3.5.2.2具有氢气惰性化离子源（投标时需提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人电子签章）；氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。 ▲3.5.2.3可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据（投标时需提供官方文章证明文件加盖投标人电子签章）。 3.5.3分辨率：0.4~4amu分辨可调； ▲3.5.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调（投标时需提供碰撞池氦气软件设定界面扫描件）； 3.5.5扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms ； 3.5.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA； 3.5.7最大离子化能量：不少于240eV； 3.5.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； 3.5.9四极杆质量分析器 3.5.9.1石英镀金共轭双曲面四极杆； 3.5.9.2能独立温控，最高可达 190℃； 3.5.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃； 3.5.11 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）； 3.5.12 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能； 3.5.13扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）、扫描方式: MRM ▲3.5.14可实现10分钟内超过两百种农药的分析，并具备完整的氦气和氢气做载气的研究数据（投标时需提供官方文章证明文件加盖投标人电子签章）。 3.5.15离子源自动清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能 3.6数据处理系统 3.6.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。 4、配置要求 4.1 GCMSMS质谱主机1台； 4.2气相色谱主机1台； 4.3进样口 (含电子流量控制)1个； 4.4独立离子源3套； 4.5液体自动进样器1套； 4.6耗材：数量1包，包括隔垫、衬管（分流/不分流）、进样针等耗材；工具包 4.7品牌电脑、打印机：各1台； 4.8 UPS 2套 4.9色谱柱2根 4.10提供气相色谱仪-三重四级杆质谱仪得克隆的方法上门服务。对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计 2次 4.11砂芯衬管一包 |
| 真空冷冻干燥机 | 1、工作条件 1.1环境温度：(10～30）℃； 1.2相对湿度：不大于80％； 1.3供电电源：交流电压380V； 1.4周围无影响性能的振动存在； 2、技术参数 2.1采用≥7寸真彩液晶触摸屏，重要参数（冷阱温度/样品温度/真空度/隔板温度等）直观可视 2.2手动/自动操作随意切换，一机多用。 2.3工业级微电脑控制，稳定可靠，抗干扰性强 2.4压缩机、真空泵电路单独开关控制，防止误操作引发压缩机频繁启停 2.5冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，冻干过程清晰可控 2.6可储存冻干配方，每组可编辑36段，随时调用，可自定义重命名，做到直接识别区分 2.7具备断电自动保存冻干数据功能，能够支持U盘数据导出，查看 2.8采用进口压缩机，制冷迅速，冷阱温度可低至-85℃，制冷效率更高，可靠性更好。 2.9选用无氟制冷剂，能够满足环保要求 ▲2.10硅油加热，升温曲线更稳定，均一度好，板层温度均匀度:±1°C（投标时需提供取得应用于真空冷冻干燥机的硅油循环加热装置的获奖证书或发明证书加盖投标人电子签章）。 2.11升华过程隔板温度可升，可降，利用PID智能加热方式，控温更精确，更适合探索制备工艺 2.12优选进口技术真空泵，防腐蚀，静音，无泄漏 2.13标配真空泵油雾过滤器，保证实验室环境，降低油雾污染 ▲2.14标配高精度微量调节阀，充气阀门采用安全隔膜微量放气阀门，真空度调节，可接惰性气源，干燥后充惰性气体，延长物料保质期。调节精度≤10Pa. 2.15干燥室以及冷阱双腔设计，补水更稳定，操作空间更大。腔体结构采用5mm不锈钢，内壁光滑，层板光洁度及平整度≤0.5mm。 2.16大冷阱设计，补水表面积增大，标配电辅热化霜，能够高效除霜。 2.17腔体结构连接部件均选用316不锈钢制造，耐腐蚀，易清洁 2.18观察门选用无色透明有机玻璃门，方便观察，易于安装 2.19配置液压系统，活动板层支持西林瓶真空压盖保存。 2.20减少繁琐操作，减少物料污染风险，保障实验人员和样品安全 2.21选配共晶点测试仪，监测样品共晶点有利于样品工艺摸索。 ▲2.22配置断电保护真空挡板阀系统，保护样品不收断电影响。标配电元器件，能够将地线降为0V，保护仪器使用安全（若不能达到零线0V安全电压，中标商需对实验室整体改造，保证实验室达到零线0V电压）。 2.23一键自动操作，除去繁琐操作，减少物料污染风险，保障实验人员和样品安全，配置自动进气系统，冻干机自动进气。 2.24高压压力保护系统：当系统排气压力超过允许压力时，自动切断冷冻机运行，防止意外事故发生。 2.25油压压力保护系统：当冷冻机处于长时间运行状态时，随时监控压缩机的油压压力，防止压缩机因缺油造成的损害。 2.26马达温度保护系统：当冷冻机温度高于设定值时，为了保护压缩机，该系统将自动关停压缩机。 2.27自动收液装置：当冷冻机处于待机状态时，该装置自动运行将系统中滞留的制冷剂收回储液容器，以利于再次开机。 ▲2.28冻干面积：≥0.5㎡。 2.29搁板层数：4+1（温度辐射板）；物料盘尺寸≥320×400mm。 2.30物料盘数量：4个；板层间距：70mm左右。 2.31搁板温度范围：-55℃到60℃；冷阱温度。≤-85℃（空载，环境温度<30℃）。 2.32捕水能力：8Kg；抽气速率：8L/S。 2.33极限真空度：≤1（空载）；装机功率：≤5.0KW； 2.34主机重量：约350kg左右。 2.35冷却方式：风冷。 2.36盘装物料≥6L 2.37多组密码，可选定多组操作权限(选电脑就有此项)； 2.38自动、手动在任何节点任意切换； 2.39友善的人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示。“配方管理”可设多条冻干工艺参数； 2.40“冷冻干燥”自动过程有阶段显示功能；具有数据、曲线记录功能，可根据批号随时用U盘导出 2.41冷阱亚克力门冷凝水手机装置，减少冷凝水的流淌，保护实验室环境 2.42可视化按钮指示灯设计，可以有效的告知用户设备当前是否运行，让客户可直观的观察到设备的运行状态 2.43支持中英文切换 2.44内置扩展单元，可根据需求增加部分功能，只需进行少量更改，无需重新制造加装。 |

三、服务要求

1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定。

2、中标人应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3、售后服务要求

3.1质保期：自设备验收之日起一年；

3.2免费培训采购人设备操作人员，培训具体要求为:

3.2.1针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗:投标书要求描述培训计划及内容。

3.2.2提供培训手册。

3.3自验收合格之日起，按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若因设备配置或制造质量问题而引起的故障，免收任何费用。

3.4售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

3.5厂家有同系列仪器软件升级，甲方享有免费升级的权力。

4.项目实施进度计划及安排

4.1投标人应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。投标人必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

4.2投标人应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

5、配送、安装及调试

5.1投标人需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

5.2投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

6、验收要求及标准

6.1项目完成后，中标人须负责所涉及一切验收产生的工作费用(如验收评审专家费等)，直至货物验收合格之日为止。产品必须符合相关现行标准。

6.2中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

6.3验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。

6.4到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

6.5中标人应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

7、技术服务要求

7.1中标人应保证气相色谱质谱仪厂家提供气相色谱质谱仪方法支持（如四乙基铅、土溴素和2-甲基异莰醇），超高效液相色谱仪（柱后衍生）的草甘膦方法支持，提供气相色谱仪-三重四级杆质谱仪得克隆的方法上门服务。对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计2次（投标时须提供承诺加盖投标人电子签章，不提供作无效投标文件处理）。

7.2中标人应保证气相色谱质谱仪、超高效液相色谱仪（柱后衍生）、气相色谱仪-三重四级杆质谱仪三套仪器提供至少2人次的厂家分析中心培训，及培训合格所颁发的相应证书，内容包括仪器的基本原理、操作应用、仪器的维护保养、保证用户能正常使用和维护仪器（投标时须提供承诺加盖投标人电子签章，不提供作无效投标文件处理）。

四、其他要求

1、投标人的单项设备报价不得高于发改委批复采购数量与单价限价表（具体明细详见附件），否则作无效投标处理。

2、鉴于实验室条件有限，投标人可前往现场踏勘，对本项目实际情况进一步了解和掌握后进行自主确定报价。如因未踏勘现场、未了解项目具体情况等原因造成的各项额外费用，由投标人自行承担。

3、现场踏勘时间：2024年10月8日-2024年10月14日上午9：00—11：00；下午2：00—5：00（双休、节假日除外）。现场踏勘联系人：高昌明  电话：18932329933

五、商务部分

1、供货时间：合同签订后90日内供货安装调试到位。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后预付合同价的60%，全部设备到货后，安装调试结束,并经采购人验收合格后，采购人支付中标单位合同价的40%。每次付款前中标单位须提供正规发票。

附件：发改委批复采购数量与单价限价表

| - 序号 | - 仪器设备类别 | - 仪器设备名称 | - 采购数量（台） | - 预算单价（万元） | - 预算经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生物监测仪器 | - 便携式多功能水质检测仪 | - 1 | - 18.3 | - 18.3 |
| - 2 | - 理化监测仪器 | - 气相色谱质谱仪 | - 1 | - 80 | - 80 |
| - 3 | - 现场监测仪器 | - 烟尘/气测试流量校准仪 | - 1 | - 5 | - 5 |
| - 4 | - 现场监测仪器 | - 自动大气/颗粒物采样器 | - 4 | - 2.5 | - 10 |
| - 5 | - 生物监测仪器 | - 生物分析仪 | - 1 | - 30 | - 30 |
| - 6 | - 生物监测仪器 | - 藻类AI鉴定分析系统 | - 1 | - 129 | - 129 |
| - 7 | - 现场监测仪器 | - 便携式非甲烷总烃测定仪 | - 1 | - 35 | - 35 |
| - 8 | - 现场监测仪器 | - 配气装置 | - 1 | - 8 | - 8 |
| - 9 | - 现场监测仪器 | - 仪器法湿度仪 | - 1 | - 8 | - 8 |
| - 10 | - 理化监测仪器 | - 超高效液相色谱仪（柱后衍生） | - 1 | - 110 | - 110 |
| - 11 | - 理化监测仪器 | - 气相色谱仪-三重四级杆质谱仪 | - 1 | - 140 | - 140 |
| - 12 | - 理化监测仪器 | - 真空冷冻干燥机 | - 1 | - 25 | - 25 |

第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二0二四年    月    日

一、投标函

江苏星汇工程咨询管理有限公司：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表   （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏省淮安环境监测中心：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏星汇工程咨询管理有限公司组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏省淮安环境监测中心：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致江苏省淮安环境监测中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省淮安环境监测中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。