“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称：CSP基层慢病筛查中心建设项目

项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014

采 购 人：淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心

采购代理机构：鸿图造价咨询有限责任公司

二〇二四年九月

目    录

第一章  磋商邀请………………………………………………………1

第二章  供应商须知……………………………………………………5

第三章  评标标准………………………………………………………21

第四章  合同条款………………………………………………………25

第五章  项目采购需求…………………………………………………30

第六章  响应文件格式…………………………………………………46

- 第一章  磋商邀请

受淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心的委托，鸿图造价咨询有限责任公司就CSP基层慢病筛查中心建设项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况： CSP基层慢病筛查中心建设项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2024年9月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014

项目名称：CSP基层慢病筛查中心建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：90万元

采购需求：CSP基层慢病筛查中心建设，具体详见磋商文件第五章采购需求及总体要求。

合同履行期限：合同签订后7个工作日内供货至采购人指定地点。

本项目（□是 ☑否）接受联合体。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的以下条件：

1、供应商为制造商的，应具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商的，应提供有效的的营业执照、制造商的医疗器械生产许可证、医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

1、时间自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；

售价：0元

- 四、电子响应文件提交

截止时间：2024年9月26日15点00分（北京时间）

电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

- 五、开启

时间：2024年9月26日15点00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金。

2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心

地    址：淮安市淮阴区北京东路108号

联系方式：吴先生    13915114965

2、采购代理机构信息

名    称：鸿图造价咨询有限责任公司

地    址：淮安市清江浦区小康城六区89号二楼

联系方式：吴工     18360922699

3、项目联系方式

项目联系人：崔工

电    话：15950394001

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

- 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2各供应商在报价时必须将咨询费和评标费包含在磋商报价中，不需单独列项计取。本次采购代理服务费参照苏招协[2022]002号文标准的100%计取，评审费按实计取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。

- 二、磋商文件

- 5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

- 6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

- 7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

- 8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

- 9.磋商报价

9.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价不得高于采购人的预算价，报价包括完成该项工作所需的设备、耗材、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

- 10.技术参数响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的服务要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

- 11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

- 12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件上传

- 15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4代理公司可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供两份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

- 16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

- 17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

- 五、磋商

- 18.磋商组织

18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.1供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选供应商。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

18.4苏采云全流程不见面交易采购说明

18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802，18019691765。

- 19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

19.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

19.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品(本项目无核心产品)。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

- 20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（7）未通过符合性审查的。

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）经查实提供虚假材料谋取成交的。

- 21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（根据财政部财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

- 22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

- 23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

- 24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

24.3成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选供应商资格。

- 25.成交通知书

25.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。

25.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

- 27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金：

28.1 为保证合同的顺利执行，供应商必须在收到领取成交通知书的通知后向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃成交处理。

28.2 供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.3 供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但供应商履约仍未结束的，供应商须进行续保。

28.4 供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.5 如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.6 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.7 履约保证金在项目完成并经采购人验收合格后30日内无息退还。

- 七、质疑处理

- 29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，并附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 八、政府采购政策功能落实

- 30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 31.节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品

本项目无“节能产品品目清单”的，实行/强制（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中无被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32. 履约资金扶持政策

32.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、具体标准:（本评标标准的总分为100分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 价格 | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 报价得分＝（磋商基准价/最终报价）×30分 |
| B | 技术部分 | 40分 | 供应商所投产品的技术参数和性能指标全部满足或优于磋商文件要求的，得满分40分。其中标“★”项技术参数每有1项不满足的扣3分；其他技术参数每有1项不满足扣1分；扣完为止。 注：1.请各供应商对照招标文件中的技术参数要求在“技术参数响应及偏离表”中逐项应答，“★”号项必须提供相关证明材料（如技术白皮书、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页、音视频照片文件截图等）；“★”号指标须在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相关证明文件在其投标文件中的对应页码，未提供相关证明材料的视为负偏离。 2.产品交付验收时，采购人将对技术规格要求的指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权拒收，给采购人造成损失的由供应商承担一切责任。 |
| C | 方案部分 | 18分 | 1、根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于供货进度安排、安装调试、验收方案等）进行评分： 方案科学、合理，描述详细，可操作性强，完全满足招标要求的，得5分；方案较合理，描述较详细，可操作性较强，基本满足招标要求的，得4分；方案基本合理，描述一般，可操作性一般的，得3分；方案略欠缺，描述简单，存在一定实施难度的，得2分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、根据供应商提供的质量保证措施进行评分： 质量保证措施科学、合理，描述详细，针对性强的，得8分；质量保证措施较合理，描述较详细，针对性较强的，得6分；质量保证措施可行，描述简单，针对性一般的，得4分；质量保证措施一般，描述简单，得2分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 3、根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训计划安排、培训人员、培训内容等）进行评分： 培训方案科学、合理，描述详细，针对性强的，得5分；培训方案较合理，描述较详细，针对性较强的，得4分；培训方案可行，描述简单，针对性一般的，得3分；培训方案一般，描述简单,得2分；未提供不得分。 |
| D | 商务部分 | 4分 | - 供应商提供2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来厂家类似项目的相关业绩（每份业绩合同至少包含五个所投产品才算有效合同），每提供一个合同得1分，满分4分。（合同原件扫描上传并加盖供应商公章，所提供的合同须完整。） |
| E | 售后服务 | 8分 | 根据供应商提供详细的售后服务方案(须包含售后服务体系、故障解决方案、应急处理措施、免费质保期后的维护方案等)进行评分： 方案科学、严密、合理，描述详细且针对性强的，得8分；方案较科学、合理，描述较详细且针对性较强的，得6分；方案基本合理，描述一般且针对性一般的，得4分；方案基本合理，描述欠缺且针对性一般的，得2分；未提供不得分。 |

注：供应商必须按上述要求如实提供相关证明材料，方案、承诺、证书及业绩等原件（加盖公章或电子签章）扫描件上传至电子响应文件中，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

- 第四章  合同条款

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

采购人（全称）：                      （甲方）

供应商（全称）：                      （乙方）

甲、乙双方根据CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014）的采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

1、本合同的总金额(大写)为         元人民币，分项价格详见乙方提交的报价明细表。

2、本合同总金额包含但不限于设备价款、配件、辅助材料、运输、管理、利润、税金、保险、现场安装调试、培训、售后维护维修服务以及可能产生为完成本项目的一切费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、标的物交付

1、交货时间：合同签订后7个工作日内供货至甲方指定地点。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移。

五、合同价款支付

1、付款方式：

合同签订后30日内支付合同款项的40%作为预付款，项目完成并经甲方验收合格后一次性无息付清剩余款项。（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）

- 支付方式：银行转账等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

3、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量检测报告、甲方盖章签收后的运货回单。

4、乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。若甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

六、验收

1、验收内容：供货完成后，甲方组织验收。如发现货物质次、损坏、与磋商文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由乙方立即无条件为甲方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的工作延误等所造成的一切损失。检测不符合采购要求的，甲方有权终止合同，相关损失由乙方承担。

2、验收标准：甲方对乙方提交的货物依据磋商文件的技术要求和国家有关质量标准进行验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。

七、售后服务要求

1、本项目整体质保为三年，自验收合格之日起计算。

2、设备一旦发生应急故障，成交供应商接到维修通知后保证2小时响应，24小时内派工程师到达现场，如需返厂维修则免费提供备用样机。

3、质保期内，乙方负责维修和保养服务，每年保养至少2次并提供保养报告。

4、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，成交供应商对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格。

5、若设备需要接入医院信息系统，乙方需把设备接口/端口免费开放。

八、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1、本合同应在甲方、乙方双方签字盖章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方成交的响应文件；

（3）磋商文件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同一式伍份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构执一份。

| 甲方（公章） 法定代理人或受托人： 签订时间： | 乙方（公章） 法定代理人或受托人： 签订时间： |
| --- | --- |

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1 为保证合同的顺利执行，乙方必须在收到领取成交通知书的通知后向甲方提交金额为成交总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃成交处理。

15.2 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.3 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.4 乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.5 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.6 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.7 履约保证金在项目完成并经甲方验收合格后30日内无息退还。

16.争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1 JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014磋商文件、乙方提交的JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2 本合同在经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。

20.3 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五章  项目采购需求

一、项目概况

淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心CSP基层慢病筛查中心建设项目，采购CSP基层慢病筛查中心建设的设备及软件一批。

二、采购清单

| 序号 |  | 软硬件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化接诊中心 | 基层慢病筛防智能管理系统 | 套/年 | 1 |  |
| 2 | 糖尿病并发症筛查工作站 | 全自动眼底相机 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 眼底影像阅片平台 | 套/3年 | 1 |  |
| 4 |  | 震动感觉阈值检测仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 高血压靶器官损害筛查工作站 | 血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪） | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 动态心电血压记录仪 | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 动态血压监测仪 | 套 | 2 |  |
| 8 | 慢病运动干预（运动控糖站） | 运动健康管理系统（含监视显示屏、医护工作站） | 套 | 1 | 运动处方一套 |
| 9 |  | 下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车） | 台 | 1 | 包含康复数据处理软件（智能康复路径管理系统） |
| 10 |  | 动态心肺功能数据分析软件（智能6分钟步行监测分析系统） | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 便携式多参数健康检测仪 | 套 | 1 |  |
| 12 | 骨质疏松筛查工作站 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 |  |
| 13 | 场地标识标牌及科室制度牌 |  | 批 | 1 |  |

注：1、以上（超声骨密度仪除外）全部包含端口开发对接基层慢病筛防智能管理系统，数据自动上传。

2、所有设备需要配备电脑和打印机的应包含在内。

三、采购技术参数要求

（一）基层慢病筛防智能管理系统

- 1.为患者提供电子档案记录功能，包含基础信息录入及显示，患者信息检索等。通过扫描单位的二维码，患者可以自助填写个人信息。

- ★2.系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预的模块。每一个模块都包含对各项基病的筛查和规范管理。管理路径符合省下发csp的建设标准。数据包含一筛数据，并发症和靶器官筛查数据、运动处方数据、规范管理数据。符合省内分泌特色科室孵化中心和省心血管特色科室孵化中心的质量控制标准。

- 3.手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压的患病风险；可将自评二维码放在公众号等公域中。

- ★4.支持手机端普查数据互通；对普查出的疑似患者进一步筛查、诊断，诊断出糖尿病患者人群、高血压患者人群；支持各种并发症筛查设备、靶器官筛查设备连接，数据互通；支持与上下级医院的转诊；支持家医签约服务，支持对糖尿病前期、糖尿病患者、高血压患者的长期规范管理；支持对每个患者生成专属健康档案，实现患者多种慢病综合管理。

- 5.接诊中心：通过接诊中心，实现医院对患者的建档、导诊、转诊接待，实现医院各科室互联，有效减轻医生工作量。

- 6.引导单与报告单打印：系统可在检查项目中打印引导单，检查设备通过扫码引导单直接录入患者资料，无需再手动录入；检查完成后，数据回传系统，系统自动生成报告单，可以直接进行打印或者保存。

- 7.规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者进行规范管理，通过健康教育、用药、饮食、运动、血糖监测这5个方面，对病情防治、延缓病情发展具有重要意义；运动干预实现和其他运动平台对接，可直接读取其他平台运动处方；根据患者多次血糖检验记录，生成趋势图，清晰观察到患者病情变化。

- 8.数据统计：医院可以进行大数据的全面分析，从筛查、一直到家医签约等各项数据可视化；可实现与其他运动平台数据对接；医院可对家医团队、个人工作进行量化、考核；数据符合孵化中心考核标准，用于年度评选、评优。

- ★9.对接说明：该系统能够和本次采购的设备互联互通，数据自动上传。

- 10.具有软件著作权。（提供证书扫描件加盖电子公章）

- （二）免散瞳眼底照相机

- 1.成像视场为45°，允差±5%。

- 2.成像方式：CCD对焦成像。

- 3.像放大率：0.60，允差±7%。

- 4.眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7%。

- ★5.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温：3000K≤Tc≤6700K。

- 6.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

- 7.成像分辨率：视场中心处≥60lp/mm；视场中部处（r/2）≥40lp/mm；视场边缘处（r）≥25lp/mm。

- 8.患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

- 9.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm。

- 10.提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等。

- 11.提供图文病例报告，可通过打印机打印输出。

- ★12.工作距离：≤13mm。

- ★13.显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。

- 14.眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

- 15.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

- （三）眼底影像阅片平台

- 1.采集方式：自动、手动。

- 2.查询速度：≤2秒/次。

- 3.影像分析速度：3-5分钟每份报告。

- 4.患者信息管理

- 4.1 信息维护：支持患者信息新建、修改。

- 4.2 影像上传：支持图像上传服务器并永久保存。

- 4.3 查询信息：查询患者数据，可根据姓名、电话、身份证号等检索数据。

- 5.图像处理

- 5.1 眼底异常检测：帮助医生了解患者病情进展情况，评估原有诊疗方案的效果，从而精准制定出更加有效更有针对性的治疗方案。

- 5.2 眼底异常量化：计算眼底图中异常的量化指标，包括数量和面积。

- 5.3 图片查看方式：支持图像放大、缩小、标注对比图。

- 5.4 接受不少于80个影像设备图像源。

- 6.医生质控

- 6.1 人工阅片模式：该模式下，阅片医生登录账户后，可分配到眼底照片，可进行阅片和意见选取。

- 6.2 AI阅片模式：该模式下，医生对AI阅片和标注的结果进行质控，正确就放行，不正确可更改标注及结果。

- 6.3 修改结果：数据阅毕后，支持用户对结果提出异议，阅片医生可重新修改诊断结果，重新出报告。

- 7.眼底诊断报告

- ★7.1 眼底图片可给出两种报告：第一种平台系统自动分析，得出辅助诊断报告。第二种资深眼科医生给出辅助诊断报告，并有专家医生自动签名，附图证明。

- 7.2 眼底检查报告单：内容包括基本信息、眼底图像、量化指标数据和医生诊断结果以及建议内容。

- 8.用户权限管理：支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、医院用户、阅片医生用户三种角色；不同用户拥有不同的操作权限。

- 9.可靠性：程序异常时，会自动保留异常信息，并保留当前数据。

- 10.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

（四）震动感觉阈值检测仪

1.检测手柄震动头震动频率50HZ，误差±1%。

2.震动头最大振幅峰-峰值25μm，误差±15%。

★3.具有震动感觉阈值数据采集及数据处理软件软著证书。（提供证书扫描件加盖电子公章）

4.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

- 5.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

（五）血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）

1.适用范围：适用于对患者外周动脉血管病变无创检测，即对患者进行血压、脉搏、心电、心音信号的检测，用于分析患者心肌功能、动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度参数、踝臂指数、脉搏波速度、心脏收缩时间间隔等。

2.分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。

3.可检测左右ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能。

4.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度)，测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV，定量分析大动脉弹性。

5.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度)/左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录)/ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间)。

6.PVR测定方法：空气容积脉搏法。

7.具有过压保护功能。

8.动脉无创测定原理：示波法。

9.加压方式：气泵自动加压方式。

10.排气方法：具有断电后，自动放气功能。

11.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式。

12.血压测量方式及参数：双层传感器采集、示波器法(单肢、单侧、四肢同步均可测量)；收缩压、舒张压、平均血压、脉压、踝臂指数。

13.血压加压方法：气泵自动加压。

14.存储方式：超大硬盘存储(病历＞50000)。

15.临床数据统计：ABI统计，PWV统计，STI统计，各种表格对比，进行分阶段数据统计，方便医生进行学术研究，并对患者亚健康阶段性跟踪和健康指导。

16.可做运动负荷试验并进行前后对比、心率变异检查功能。

17.自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告。

- 18.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

★19.≥18寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，一体式台车，可配工作站。

20.软件功能：具有信息管理、存储、显示、随诊对照、打印等功能。

- （六）动态心电血压记录仪

- 一、采集盒：

- 1.全玻璃面板，体积小，方便受检者佩戴。

- ★2.≥3英寸OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形。

- 3.心电导联线具有卡扣设计，能有效固定在记录盒上，有效避免接口不稳造成的干扰。

- 4.防水等级：支持IP22防水等级。

- 5.供电要求：直流电源，2节AA电池供电。

- 6.支持事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析。

- 7.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

- 二、测量参数

- 1.心电采样率：25600Hz

- 2.心电A/D转换精度：24位

- 3.心电起搏信号：±1.0-±200mV，0.1-2.0ms

- ★4.心电输入阻抗：≥50MΩ

- 5.心电共模抑制比：≥100dB

- 6.血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录

- 7.量程：0mmHg~300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)

- ★8.压力测量范围：10mmHg~290mmHg

- 9.脉率测量范围：40bpm~240bpm

- 10.具有压力保护系统，避免长时间加压引起的手臂淤青

- 三、分析软件

- 1.心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。一键同步打印血压，心电报告。

- 2.支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析。

- 3.支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图。

- 4.根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程。

- 5.可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑。

- 6.散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象。

- 7.散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率。

- 8.支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析。

- 9.血压分析具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。

- ★10.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。

- 11.支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断。

- 12.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。

- 13.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。

- 14.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

- 15.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

（七）动态血压监测仪

一、采集盒：

1.全玻璃面板，体积小，方便受检者佩戴。

2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。

4.灵活的数据传输方式，支持type C的方式进行数据传输、读取。

5.防水等级：支持IP22防水等级。

6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电。

7.电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换。

8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

二、测量范围

1.测量方法：示波法

2.量程：0mmHg~300mmHg，精度：±3 mmHg(±0.4kPa)

3.压力测量范围：10mmHg~290mmHg，最大平均误差：±5mmHg(0.67kPa)，最大标准偏差：8mmHg(1.07kPa)

4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

6.监测时长：24小时

7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

8.安全系统：最大充气气压为300mmHg，最大测量时常为120s

三、分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。

2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。

3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。

4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。

★5支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。

6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。

7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。

8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病火的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

- 9.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

（八）运动健康管理系统

- 1.结合用户临床指标、问卷调查等信息，评估运动风险等级，筛选运动禁忌症。

- 2.融合用户基本信息、疾病信息、运动风险和临床特征等多维数据，对代谢异常问题进行评分，生成管理目标。

- 3.评估缺血性心血管病及糖尿病的患病风险等级，支持运动处方的线下生成。

- 4.支持推荐处方的人工审核及调整。

- 5.可推荐营养处方。

- 6.提供处方电子化、上传、导出、分析等功能。

- ★7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要开发符合要求。

- （九）下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车）

- 一、硬件参数：

★1.监测设备具备《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》。（提供扫描件加盖电子公章）

- 2.患者通过身份证信息可在设备上自动获取运动处方进行康复训练。

- 3.屏幕系统：设备采用安卓电脑触控操作系统。

- 4.显示屏≥12英寸。

- 5.符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅位置。

- 6.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图血压。

- 7.恒功率控制功能：设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过自标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的。

- ★8.监测设备为智能一体机设计，训练过程中医疗级用户生理参数实时监测：心电、血氧、心率、血压、呼吸率，≥6导心电图实时监测，实时显示，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题。

- 9.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示。

- 10.训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储。

- ★11.运动器械连接康复路径系统后可以自动接收患者的运动康复处方，查看和执行患者的运动处方，患者执行的运动处方进度可以实时显示和跟踪。

- 12.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示。

- 13.训练模式：提供处方模式(接收医护工作站下达的处方)和自定义处方模式。自定义处方模式支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；处方模式采用物联网技术，与康复工作站连接，获得医护人员远程制定的运动处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，打印输出。

- 二、软件参数

- 1.采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互，无需手动输入。

- 2.系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块。

- 3.系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估-处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径，导航式流程操作为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式。

- 4.支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享。

- 5.患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理，便于医护人员查找回顾患者康复过程数据。

- 6.可实现患者病历管理，记录患者病历信息，方便医护人员回顾查看。

- ★7.运动评估功能，提供多模式运动评估数据对接，可对接模块有六分钟步行试验、心肺运动评估试验、肌力评估试验等。可连接配套的六分钟步行监测分析系统，对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方。可扩展对接心肺运动试验数据。

- 8.心理评估功能，可支持对接双心分析评测系统或心身分析评测系统实现心理评估功能，评估结果直接由评测端上传至康复管理系统进行统一管理。

- 9.支持呼吸评估，内设圣乔治呼吸问卷、CAT、烟草依赖评估量表、mMRC-- 改良呼吸困难问卷。

- 10.支持营养评估，内设NRS2002--营养评估表。

- 11.支持睡眠评估，内设匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）。

- 12.支持认知功能评估，内设简易智能精神状态检查量表（MMSE）。

- 13.支持生活能力评估，内设西雅图心绞痛量表（SAQ）、日常生活活动能力评估量表（ADL）、世界卫生组织生存质量测定量表（WHOQOL-100）。

- ★14.支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图，方便医护人员判断周期时间内患者治疗效果、康复情况及康复趋势分析，以便医护人员对患者进行康复方式或处方的制定及调整。

- ★15.支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图。

- ★16.康复处方指导及管理。康复处方指导，包括：运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义。

- 17.支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询。

- 18.支持康复中心远程管理，系统自动下载运动处方至运动器械上的康复训练监测端，患者登录训练终端查看待执行处方、执行处方训练，医护工作站可实现康复站内一对多的患者运动康复管理。

- ★19.支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中≥6导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定；

- 20.康复训练监测端（训练器械端）可实时显示运动处方参数和运动处方执行进度。

- 21.支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求。

- ★22.支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等。

- （十）动态心肺功能数据分析软件（智能6分钟步行监测分析系统）

- ★1.软件系统具备《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)，及软件产品证书，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景。

- 2.传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米。

- 3.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录。

- 4.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义。

- 5.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能。

- 6.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看。

- 7.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别。

- ★8.工作站软件实时显示≥6导联心电图，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图。

- ★9.具有统计步数、自动计圈及测算距离的功能。

- 10.具有疲劳/呼吸等级自评定功能。

- ★11.具有医疗监测移动工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时。

- 12.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因。

- 13.具有6分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估。

- ★14.具有自动生成6分钟步行试验报告功能：患者完成6分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等。

- 15.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。

- ★16.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。

- （十一）便携式多参数健康检测仪

- ★1.具备《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)。

- ★2.多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能。

- 3.监测设备为集成化、智能化、自动化一体机，蓝牙无线传输6MWT 数据，无遮拦通讯距离可达到50米。

- 4.检测功能参数：可实时监测，实时显示人实时记录多项生理参数数据，包括：

- ★4.1实时≥6导动态心电图，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，自由截取试验过程中异常心电图并打印输出；

- 4.2实时采集血氧饱和度；

- 4.3运动前、中每分钟无创血压、运动后血压采集；

- 4.4实时心率采集；

- 4.5实时呼吸率采集；

- 4.6实时统计步数、手动计圈及测算距离。

- 5.硬件参数

- 5.1血氧饱和度部分

- 测量原理：光学测量法

- 测量范围：30%~100%

- 分辨率：1%；精度：2%~3%；

- 5.2血压部分

- 测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg

- 准确度：±3mmHg

- 测量可重复性：≤5mmHg；分辨率：lmmHg

- 脉率测量范围：0~255bpm

- 5.3心电图/心率部分

- 心率范围：15~300bpm

- 心率测量精度：lbpm

- 5.4移动平板

- Android操作系统

- 连接方式：WiFi、蓝牙

- 内存：≥3G，存储：≥32G

- 显示屏：≥9.5英寸，显示屏分辨率：≥1280*800。

- （十二）超声骨密度仪

- 1.超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数）。

- 2.无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁（实际可测0-100岁）。

- ★3.测量部位：足跟骨。

- ★4.探头：油囊探头使用特质超声油作为导体进行测量，探头自动搜索最佳信号，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

- 5.探头频率：0.5MHz±15%

- 6.测量时间：≤25秒，测试重复性：SOS实测0%，测试重复性：BUA实测0%。

- 7.成人儿童双护腿板更换，适应各种大小脚检测。

- 8.计算参数齐全：成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄；儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄。

- 9. 8周岁以下动画播放功能及设备自检，自动提示设备在检测过程出现的问题。

- 10.全中文彩色报告单，并内置营养处方报告，测试数据自动诊断。

- 11.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、JPG、PDF、DOC等格式，便于医生进行数据统计和分析。

四、售后服务要求

1、本项目整体质保为三年，自验收合格之日起计算。

2、设备一旦发生应急故障，成交供应商接到维修通知后保证2小时响应，24小时内派工程师到达现场，如需返厂维修则免费提供备用样机。

3、质保期内，成交供应商负责维修和保养服务，每年保养至少2次并提供保养报告。

4、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，成交供应商对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格。

5、若设备需要接入医院信息系统，成交供应商需把设备接口/端口免费开放。

- 第六章  响应文件格式

项目名称:

项目编号:

供 应 商:

二〇二四年   月   日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。

按磋商文件格式中要求进行签字和盖章。

响应文件制作时，如响应文件制作软件中自带格式与导入的磋商文件中响应文件格式、要求不一致的，请以此响应文件中格式、要求制作响应文件并上传,否则由此引起的一切后果由供应商自行承担。

- 一、磋商函

致淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

关于CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写人民币）     元（RMB¥      元）的总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、如果我们成交，我们将按磋商文件中规定的时间提供货物和服务。

3、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。

供应商名称：    （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人：  （电子签章或电子签字）

职务：

日期：       年     月     日

- 三、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：         （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括本项目相关的全部货物和服务的价格。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

- 四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

- 五、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：         （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

- 六、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

- （一）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014）的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：       （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

- （二）资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

2、提供法人或者其他组织营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（原件扫描件并加盖供应商电子公章）；

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（原件并加盖供应商电子公章，详见第六章示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见第六章示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、供应商为制造商的，应具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商的，应提供有效的的营业执照、制造商的医疗器械生产许可证、医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证（原件扫描件并加盖供应商电子公章）。

注：1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

- 2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

八、最终价格评审时供应商需提供的证明文件

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

- 十、示范格式

- 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。为参与CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014），签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：  （电子签章）

日期：       年     月     日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

- 示范格式二

授权委托书

致淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心组织的CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：  （电子签章）

日期：       年    月    日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

- 示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

我方在CSP基层慢病筛查中心建设项目（项目编号：JSZC-320804-HTZJ-C2024-0014）的政府采购活动的磋商过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：    （公章）

法定代表人或受托人：  （签章或签字）

日期：      年     月     日

- 示范格式四

企业声明函（货物）

致淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮阴区王营社区卫生服务中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：       年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。