编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0006

扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

竞争性磋商文件

江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

2025年2月

目 录

第一章    竞争性磋商公告……………………………………………………1

第二章    磋商须知……………………………………………………………4

第三章    合同条款及格式……………………………………………………13

第四章    项目需求……………………………………………………………18

第五章    评标方法和评标标准………………………………………………28

第六章    竞争性磋商响应文件格式…………………………………………31

第一章 竞争性磋商公告

关于扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

竞争性磋商公告

受扬州市宝应生态环境局的委托，江苏精诚群业项目咨询管理有限公司就扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目(JSZC-321023-JCQY-C2025-0006)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目的潜在供应商应在（“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”）获取采购文件，并于2025年2月25日15点00分（北京时间，以下时间均为北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0006

2.项目名称：扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：58万元

5.最高限价：58万元

6.采购需求：详见采购文件

7.合同履行期限：壹年

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

1.4 2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

1.8供应商信用承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

截止时间：2025年2月25日15点00分

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

时间：2025年2月25日15点00分

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次采购不收取投标保证金。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：扬州市宝应生态环境局

地    址：宝应县叶挺路76号

联系方式：15366861972

2.采购机构信息

名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

地　　址：宝应县淮江大道5号

联系方式：0514-88261798

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：陈敏        电　　 话：15366861972

项目联系人：胡玲                   电　　 话：0514-88261798

第二章 磋商须知

#### 1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-C2025-0006号项目。

#### 2、供应商

#### 2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（代理公司）（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照苏招协【2022】002号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

账户名：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司宝应部；

开户行：宝应建行开发区支行；

账号：32001747446052501965。

#### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

#### 6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在 “扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

#### 9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

#### 10、响应文件构成

10.1投标文件由以下部分组成：

10.1.1资格审查响应对照表

10.1.2符合性审查响应对照表

10.1.3非实质性响应对照表

10.1.4磋商响应报价表

10.1.5技术参数响应及偏离表

10.1.6商务条款响应及偏离表

10.1.7其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人招标范围内所有内容。

12.3其他费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明（如有）

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

#### 21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则做出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分（本项目要求最后报价不得高于第一次磋商报价）。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效投标及采购活动终止的情况

27.1无效投标条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 供应商的最后报价超过了最高限价。

27.1.6 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.8本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.9 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.10其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

#### 28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的顺序确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4.8将政府采购合同转包；

28.4.9 不符合法律法规的规定的。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人员接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（服务）

项目名称：扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0006

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额、期限

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__零__元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无。

6.2.2履约保证金退还时间：无。

6.2.3履约保证金退还条件：无。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期

壹年。

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：壹年

9.2 交付方式：/

9.3 交付地点：扬州市宝应生态环境局

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

签订合同后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；服务期满后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     内完成服务事项，采购文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照采购文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 5 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏精诚群业项目咨询管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　				  　　 乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                            法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

项目经办人：胡玲

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

项目属性:服务类项目。

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、项目概况

为了加强水质自动站运行管理，拟对宝应预警北站、预警南站、宝应微型站、中间微型站及盐城微型站5个水质自动站委托维护。水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数指数、氨氮、总磷、生物毒性、VOCs等监测指标。

为保障水质自动站正常运行，为宝应县地表水的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方维护方式对已安装设备进行运行管理。

二、监测参数

5个水质自动站运维项目的监测参数如下：

| 序号 | 站点名称 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预警北站 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、VOCs、生物毒性 |
| 2 | 预警南站 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、VOCs、生物毒性 |
| 3 | 宝应微型站 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 4 | 中间微型站 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 5 | 盐城微型站 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |

三、工作要求

在维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

四、水质自动监测系统的维护管理内容

1、提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

2、根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

3、须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

5、对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

6、配合宝应县生态环境局进行水站质量保证和质量质控工作。

7、随时接受宝应县生态环境局的工作考核及质量考核。

8、保证站房清洁，整齐。

9、认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报宝应县生态环境局，书面报告作为维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

10、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

五、具体工作内容要求

5.1水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

5.2总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求：

5.2.1每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正 常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清 扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析 仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行 稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保纯水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀门正常。 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极。 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |
| 18 | 生物毒性 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确认仪器CF值是否在正常范围，生物毒性数值是否正常。 |
|  |  |  | 3）更换菌种。 |
|  |  |  | 4）确保清洗水供应正常。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀门正常。 |

5.2.2每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析 仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 12 | VOC | 2次/月 | 更换电解水，检查仪器运行情况，查看仪器内标情况。 |

5.2.3 每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常 运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工 控 机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤 |

5.3维护技术指标和要求

5.3.1采购文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

5.3.2水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等仪器运转率不低于95%、异常情况处理率100%。（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参 照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规 定执行。

仪器月运转率大于等于95%。

5.4交接要求

签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和维护合同要求，完成站点维护交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照交接方案有序开展交接工作。

5.5参考技术规范和标准

5.5.1国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

5.5.2《国家地表水自动监测站运行管理办法》

5.5.3《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5.5.4《环境水质监测质量保证手册》

5.5.5《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

5.5.6《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

5.5.7《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

5.5.8《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

5.5.9《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

5.5.10《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

5.5.11《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

5.5.12《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

六、应急要求

6.1突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

6.2自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

6.3其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

供应商应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

七、维护团队要求

7.1供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

7.2中标人需为本项目配备至少2名运维人员，运维人员应具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。运维人员具备一定专业技术职称或已取得《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》或《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》。

7.3供应商应提供完整的水质自动监测系统维护实施方案（含应急事故处理方案）， 提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

7.4在水质自动监测系统维护及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

八、维护需配备的设备要求（人员、车辆、备机、便携仪器要求）

8.1供应商应具有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机和1套水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（响应人自控）及比对分析技术要求。

8.2巡检人员必须配备专用工具，包括但不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

8.3交通工具配置要求：配备至少2辆运维车辆，车型应满足运维人员乘坐和运载小型备品备件的需求。

九、数据质量控制要求

9.1水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解 氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、 频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

9.2异常情况处理的要求：

故障响应时间小于 4小时，即发现故障后应在 4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

9.3中标人每月定期向宝应县生态环境局提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购人陈述水站的运行状况和事件处理情况。

9.4供应商承诺在本次项目中提供的一切数据真实有效，没有弄虚作假行为。（提供承诺书原件）。

十、考核办法

采购人按照季度对中标人运维水站的运行情况进行考核，分为四个考核周期。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾固定资产管理以及运行维护规范性等。

10.1数据有效率

10.1.1正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准（因平台故障导致的数据缺失，经采购人确认后，可采用现场工控机历史数据进行核算）；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

10.1.2非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，中标人应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

10.1.2.1具备补充监测条件的，根据相关要求，中标人应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

10.1.2.2不具备补充监测条件的，中标人有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

10.2费用支付

①单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

②单站考核周期内监测数据有效率在85%（含）-90%，扣除合同额的1%。

③单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）-85%，扣除合同额的2%。

④单站考核周期内监测数据有效率在75%（含）-80%，扣除合同额的3%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-75%，扣除合同额的4%。

⑥单站考核周期内监测数据有效率低于70%，属于违约，扣除合同额的10%，并责令整改。

10.3固定资产管理

中标人及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

10.4维护规范性

经采购人认定，中标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

10.4.1每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除1000元/次。

①中标人应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

② 分析仪器监测结果出现异常，但中标人未及时响应并未采取有效措施的。

③中标人未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

④中标人未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑤中标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑥中标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

10.4.2中标人发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报采购人的；中标人发现有外来人员为干扰采样情形，未及时上报采购人的，每次扣除2000元。

10.5弄虚作假

中标人及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除合同额的10%，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

10.5.1存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

10.5.2存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

10.5.3随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

10.5.4实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

10.5.5其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

十一、交接方式

11.1采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

11.2在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

十二、其他要求

12.1验收要求

12.1.1验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购人及相关部门进行验收通过。

12.1.2验收方式：出具的周边监测报告须通过采购人组织的专家评审会，并根据专家意见对报告进行修改完善，上述验收过程中涉及的所有费用均含在成交单位合同价款范围之内。

12.2保密要求：中标人在项目实施过程中,对采购人所提供的所有相关资料、数据,未经采购人许可不得向任何第三人泄露,且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如发生以上情况,中标人应承担法律责任。如采购人提出要求,中标人须无条件与采购人签订保密协议。

12.3成果的归属

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得引用、发表和向第三者提供；

采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利；

无论发生何种情形(包括但不限于合同提前终止或解除) ,采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果,并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

- 12.4凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准：

| 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）*10分*100%（保留小数点后两位）。 |
| 技术方案与服务 | 40分 | 1、维护服务方案包括但不限于以下方面：日常维护计划，水质自动监测系统维护方案（包括不限于本地化服务、维护方法、周期、维护内容、备品备件、耗材、备机配备等方案），维护交接（人员时间安排、职责分工、交接内容、交接流程），制定数据、水质异常时设计的应急预案（职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等）。满分20分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得20分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得13分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得6分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 2、针对本项目采购需求制定实施保障方案包括但不限于以下方面：①质量保证措施（人员配备、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等），②运行管理制度及操作规程，③项目的重难点分析，④内部管理制度及售后服务方案，⑤安全责任及保障措施。满分20分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得20分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得13分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得6分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 企业实力 | 4分 | 投标人具有与本项目相关的计算机软件著作权登记证书的（如水环境质量自动监测运维质控平台、智慧环境大数据类等），有一个得2分，满分4分。（提供证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 企业奖励 | 3分 | 投标人自2022年1月1日以来，投标人获得过省级及以上政府部门颁发的类似环保类奖项的得3分。 （提供奖项证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 项目负责人 | 9分 | 1、项目负责人具有环境类高级及以上职称的得3分；具有省级及以上地表水水质自动站运维上岗证的得3分。满分6分。（提供相关证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） 2、项目负责人获得过省级及以上政府部门颁发的类似环保类奖项的得3分。（该项与企业奖项不重复加分）（提供奖项证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） 注：需提供投标人为项目负责人缴纳的2024年11月-2025年1月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目团队（不含项目负责人） | 12分 | 1、项目组成员具有环境类高级及以上职称的，有一人得2分，满分4分。（提供相关证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） 2、项目组成员具有省级及以上地表水水质自动站运维上岗证的，有一人得2分。满分4分。 3、项目组成员获得过省级及以上政府部门颁发的类似环保类奖项的有一个得2分，市级政府部门颁发的类似环保类奖项的有一个得1分，满分4分。（该项与企业奖项、项目负责人奖项不重复加分）（提供奖项证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） 注：以上人员需提供投标人为其缴纳的2024年11月-2025年1月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 设备保障 | 6分 | 1、投标人为本项目配备2辆运维车辆的得3分，不满足不得分。（提供车辆牌照和行驶证和购车合同（或租赁合同）原件扫描件形式上传，否则不得分。） 2、投标人配备1套便携仪器设备且提供的便携仪器设备具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能，得3分。（提供采购合同或发票原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 质控能力 | 6分 | 投标人自有或有委托的用于质量控制的CMA实验室的得6分。 （提供CMA资质认定证书原件扫描件形式上传，否则不得分。如委托的需提供委托协议。实验室认证或认可范围需包含：水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮总磷、总氮、急性毒性，缺1项不得分。） |
| 业绩 | 10分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似监测站维护服务项目业绩的，有1个得1分，满分10分。（提供合同原件扫描件形式上传，否则不得分。） |

第六章  扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格性审查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 2 | 依依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |
| 4 | 2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料） |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 10 | 无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 11 | 磋商响应函（原件） |  |  |
| 12 | 提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖投标人公章 |  |  |

磋商响应函

致：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-321023-JCQY-C2025-0006号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：	邮编：

电话：     传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20   年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效）

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表（第一轮报价）

项目名称：扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

项目编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0006

| 投标项目名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目 | 投标总报价 大写： 小写： |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表必须加盖磋商供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数。

磋商响应报价表（第二轮报价）

项目名称：扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目

项目编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0006

| 投标项目名称 | 第二轮报价 |
| --- | --- |
| 扬州市宝应生态环境局宝应县里运河氾水水源地水质自动监测站维护服务项目 | 投标总报价 大写： 小写： |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表必须加盖磋商供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数。

投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 服务分项 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |

此表可以根据需要自行增减

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

七、其他

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

八、技术方案与服务

九、项目组人员一览表

供应商全称（加盖公章）：             项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 职称 | 证书 | 专业 | 其他证书 | ..... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可以根据需要自行增减

日期：     年    月     日

十、业绩证明汇总

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

十一、 联合体协议（本项目不适用）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购编号为（项目全称）　　　　　　　　　　采购项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

注：联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或被授权代表签字。