竞争性磋商文件

项目名称：饮用水源地在线设备更新及运维项目

项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2025-0002

服务类项目，本项目专门面向中小企业

采购人：宿迁市泗洪生态环境局

采购代理机构：中天志远咨询有限公司

2025年 01月13日

总目录

第一章  磋商邀请	- 3 -

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	30

第五章  评审方法与评审标准	1

第六章  响应文件格式	39

- 磋商邀请

受宿迁市泗洪生态环境局的委托，中天志远咨询有限公司就饮用水源地在线设备更新及运维项目（项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2025-0002)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

饮用水源地在线设备更新及运维项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年01月26日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-ZTZY-C2025-0002

2.项目名称：饮用水源地在线设备更新及运维项目

3.预算金额：93.11821万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为93.11821万元。

5.采购需求（简介）：为保障全县饮用水安全，及时准确掌握水源地水质状况，进一步完善两个水源地水质在线监测设备管理机制，拟委托专业运维团队负责金镇和龙集两个水源地水质自动监测设备日常运行维护工作，保证水源地水质在线监测设备正常运行和数据准确有效。对成子湖龙集水源地新增配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统。详细内容见本招标文件第四部分采购需求。

6.合同履行期限：2年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函,或监狱企业证明文件》）。非中、小、微型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

4.售价：0.00元 。

四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年01月26日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：宿迁市泗洪生态环境局

地  址：泗洪县长江东路3号

联系人：李实践

联系方式：13851376177

2.采购代理机构信息

名  称：中天志远咨询有限公司

地　址：泗洪县富园天郡3号楼

联系人：庄碧月

联系方式：18151862153

八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：根据苏招协【2022】002号文按照中标价差额累计计算：50万以下：1万元；50-400万元：1.5%，可采用数字人民币支付。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：包括但不限于 服务本身价格、工资、福利、社保、劳保、人身意外保险、税金等以及工作服务过程中涉及到的其他一切费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市泗洪生态环境局、中天志远咨询有限公司

联系电话：13851376177、18151862153

通讯地址：泗洪县长江东路3号、泗洪县富园天郡3号楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户（备注：账号另行提供）；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 34、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

35、付款

按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的   /   %，合同签订后按规定支付；

进度款：       /       。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 10  %，合同签订后按规定支付；

进度款：运维服务期满一年付至合同价的50%，运维服务期全部结束后付清余款。可以使用数字人民币支付。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：        /       。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

饮用水源地在线设备更新及运维项目

政 府 采 购 合 同

委托方：宿迁市泗洪生态环境局

承揽方：

二〇二五年一月

- 江苏省政府采购合同（服务）

### 项目名称饮用水源地在线设备更新及运维项目                                      项目编号：

甲方：（委托方）宿迁市泗洪生态环境局

乙方：（承揽方）

甲、乙双方根据 饮用水源地在线设备更新及运维项目招标的结果，签署本合同。

一、合同内容及要求

1.1 标的名称：饮用水源地在线设备更新及运维项目

1.2 履行时间（服务期限）：2年

1.3履行地点：泗洪县

1.4乙方对其工作人员工作期间的人身安全负全责，乙方及其员工的社会保险、人身伤亡、意外事故等一切责任均由乙方自负，与甲方无关。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             （            元）人民币。

2.2中标金额（2年服务费用）为（大写）：

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、服务要求

水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。配备专人负责数据汇总统计，每日发送水质自动监测情况日报，定期编制发送水质自动监测周报、月报、年报等。对成子湖龙集水源地新增配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统，配水及预处理单元主要包括常规探头水箱、超声波过滤器、常规样杯模块；水质在线监测基站控制管理系统主要包括控制单元LFSKZ-2002。

五、知识产权及产权担保

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户（备注：账号另行提供）；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：采购合同签订后支付合同价款的10%；

进度款：运维服务期满一年付至合同价的50%，运维服务期全部结束后付清余款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可以数字人民币支付。

②考核办法详见合同附件1。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收，详见附件1：饮用水源地在线设备更新及运维项目考核办法。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、服务标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

10.4验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.2乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。

11.3 因乙方原因未能按进度计划组织验收，情节严重的甲方有权终止合同服务费用不予支付并追责由此造成的损失。

11.4 本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：2025年    月   日

附件1：饮用水源地在线设备更新及运维项目考核办法

依据饮用水源地在线设备更新及运维项目合同文件要求，明确服务中标机构的权利和义务，主要委托专业运维团队负责金镇和龙集两个水源地水质自动监测设备日常运行维护工作，保证水源地水质在线监测设备正常运行和数据准确有效。对成子湖龙集水源地新增配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统。考核从运行与日常维护、检修、年度维护、质量控制、有效数据量、记录完整性等几个方面进行判定，对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

经考核后，按以下方式拨付：

合同签订后，且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款10%的预付款，运维服务期满一年付至合同价的50%，运维服务期全部结束后付清余款。

注：采购人每次付款前，供应商须提供国家正规等额发票。

费用结算明细表，经采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用；

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%；

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%；

（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%；

（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付费用。

附件：1. 饮用水源地在线设备更新及运维项目考核评估细则

2. 饮用水源地在线设备更新及运维项目考核评估表

附件1

饮用水源地在线设备更新及运维项目考核评估细则

考核时间：    年  月  日

| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日 常 运 行 与 维 护 | 见采购需求“水质 自动监测站运行维护要求” | 按“水质自动监测站运行维护要求”要求完成各项运行维护工作，并填写相关记录表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-10分 | 10分 | 全部符合要求的得10分；未按要求完成的每次扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 站 房 及 基 础 保 障运维 | 见采购需求“站房 及基础保障运维 要求” | 按“站房及基础保障运维要求”要求完成各项运行维护工作，并填写相关记录表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-5分 | 5分 | 全部符合要求的得5分；未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 自 动 监 控 中 心 站运维 | 见采购需求“自动 监控中心站运维要求” | 按“ 自动监控中心站 运维要求”要求完成各项运行维护工作，并填写相关记录表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-5分 | 5分 | 符合要求的得5分，未按要求完成的每次扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 质量控制 | 质控样试验 | 不定期进行质控样试验，测定的相对误差不大于标准值的±10％，分值0-10分 | 10分 | 符合要求的得10分，如有质控测试参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 实际水样比对实验 | 不定期进行实际水样比对实验，测定的相对误差参照国家水质自动站水样比对要求执行，分值0-10分 | 10分 | 符合要求的得10分，如有核查参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 有效数 据量 | 月有效数据累计捕捉率 | ≥85％ | 50分 | 每月所有参数数据有效率≥85%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除的时间段），常规站有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分，综合指标站（含毒性类指标）有效率每降低1%（四舍五入），扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 记录 | 巡检记录 | 按要求填写记录清单、巡检汇总表、巡检表、校准核查表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2分 | 全部符合要求的得2分；未按要求完成、填写不规范的每次扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 维修记录 | 按要求填写维修记录表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2分 | 全部符合要求的得2分；未按要求完成、填写不规范的每次扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 年度维护记录 | 按要求填写巡检表、校准核查表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2分 | 全部符合要求的得2分；未按要求完成、填写不规范的每次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质控考核记录 | 按要求填写质控记录表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2分 | 全部符合要求的得2分；未按要求完成、填写不规范的每次扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 运维记录档案 | 按要求分类装订整理运维记录，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2分 | 全部符合要求的得2分；未按要求完成、整理不规范的每次扣0.2分，扣完为止。 |
| 考核人签字 |  |  |  | 100分 |  |

附件2

饮用水源地在线设备更新及运维项目考核评估表

| 机构名称 |  |  | 运行时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考核 评估 情况 |  |  |  |  |  |
| 评估 意见 | 考核得分： 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 宿迁市泗洪生态环境局意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：本表一式贰份，宿迁市泗洪生态环境局、服务机构各执一份。 |  |  |  |  |  |

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1、为保障全县饮用水安全，及时准确掌握水源地水质状况，进一步完善两个水源地水质在线监测设备管理机制，拟委托专业运维团队负责金镇和龙集两个水源地水质自动监测设备日常运行维护工作，保证水源地水质在线监测设备正常运行和数据准确有效。对成子湖龙集水源地新增配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统。服务期2年，最高限价为93.11821万元。

2、付款方式

资金支付的方式：

预付款：采购合同签订后支付合同价款的10%；

进度款：运维服务期满一年付至合同价的50%，运维服务期全部结束后付清余款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可以数字人民币支付。

②考核办法详见合同附件1。

3、服务期限:2年。

- 服务地点：泗洪县。

二、采购清单

| 序号 | 站点名称 | 服务内容 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金镇水源地 | （1）监测参数：五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、流量、挥发性有机物、挥发酚 | 2年 |
| 2 | 龙集水源地 | （1）监测参数：五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、流量、挥发性有机物、挥发酚； （2）新增系统：配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统。 | 2年 |

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。

- 项目技术要求

1、整体要求：

1）投标人必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174 号）进行维护。

2）投标人提供完整的水质自动监测站运行维护实施方案和运维应急预案， 明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

3）在水质自动监测站运行维护期间，投标人应严格按照采购人提出的操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求，接受采购人定期或不定期检查和考核。

4）不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

5）不论何时，投标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲6）投标人在投标文件截止时间前三年内，应未被生态环境部列入“自动监测设备比对不合格企业名单”，须提供承诺书并加盖投标人公章至投标文件中。

2、对投标人装备的要求：

1）运维人员必须配备专用工具，包括万用表、远程数据查询系统等，同时还须配备通讯调试工具。

▲2）投标人须为本项目配置一台及以上运维车辆以保障运维工作，须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆购买或租赁等证明材料，需上传至投标文件中。

3、对投标人提供服务的要求：

1）投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲2）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》 要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

4）投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

4、水质自动监测站运行维护要求：

水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。配备专人负责数据汇总统计，每日发送水质自动监测情况日报，定期编制发送水质自动监测周报、月报、年报等。提供运维管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等内容。

对成子湖龙集水源地新增配水及预处理单元、水质在线监测基站控制管理系统，配水及预处理单元主要包括常规探头水箱、超声波过滤器、常规样杯模块；水质在线监测基站控制管理系统主要包括控制单元LFSKZ-2002。

（1）投标人需制定完善的质控方案措施。

（2）发生数据异常情况时，查明并分析数据异常原因，进行相关的质控核查，记录备案并上报。

（3）投标人需配合业主方完成质控样考核。每月定期抽查站点，分发盲样，用以考核运维仪器准确性，保证数据真实性，有效性。

（4）在每次仪器故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行相关质控检查，核查通过后仪器方可投入运行。

（5）对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）后，进行仪器校准和标液核查；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修）后，对仪器进行一次多点线性检查；更新仪器后，应对仪器进行一次准确度、精密度和多点线性检查。

（6）投标人需按规范要求清晰、完整填写质控记录表。

- 每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制 和数据上传通道 畅通 | 确保工控机各个串口和 PLC、数采仪、分析 仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个 仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN 网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | 面板开关检 查 | 1 次/周，确保各开 关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工 作正常 |
| 3 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 4 | 配电板状态 检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并 清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工 作正常 |
| 5 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意 防雷保护器接地 |
| 6 | 温湿度仪检 查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头 反应灵敏 |
| 7 | 稳压电源清 扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 8 | UPS 检查清 扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常 |
| 9 | UPS 电池箱 清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
| 10 | 机柜台面清 扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 11 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室内 整齐清洁 | 1) 保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2) 保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3) 按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4) 按要求处置废液 |
| 12 | 高锰酸盐指 数分析仪维 护 | 1 次/周，确保监测 仪器所需试剂充 足，管路、阀门处 于正常状态，仪器 电极无沾污，运行 稳定，比对数据合 格 | 1) 检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2) 确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3) 清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4) 确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5) 检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6) 添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7) 清除 ORP 电极上污垢 |
|  |  |  | 8) 检查并更换老化的 ORP 电极 |
| 13 | 氨氮分析仪 维护 |  | 1) 检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2) 检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3) 检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4) 检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5) 检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6) 检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7) 修正液位压力传感器参数 |
| 14 | 总磷总氮分 析仪维护 |  | 1) 检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2) 更换试剂 |
|  |  |  | 3) 确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4) 清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5) 检查并更换老化的 UV 灯 |
|  |  |  | 6) 确保各个阀门正常 |
| 15 | 五参数分析 仪 | 1 次/周，确保监测 仪器电极无沾污， 运行稳定，比对数 据合格 | 1) 检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2) 检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3) 清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4) 检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5) 确保清洗水供应正常 |
| 16 | 挥发酚 | 1 次/周，确保运行 稳定 | 1) 检查通讯运行是否正常 |
|  |  |  | 2) 采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3) 对仪器安装支架及桩基的牢固性、腐蚀 等情况的检查 |
|  |  |  | 4) 及时检查更换老化配件 |
|  |  |  | 5）确保冷却水供应正常 |
| 17 | 挥发性有机物 | 1 次/周，确保运行 稳定 | 1）检查通讯运行是否正常 |
|  |  |  | 2) 采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3) 检查各管路阀门通气情况，进行气密性检查 |
|  |  |  | 4) 确保标准气体供应正常 |
| 18 | 质控模块 | 1 次/周，确保运行 稳定 | 1) 检查质控模块是否正常 |
|  |  |  | 2) 采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3) 及时检查更换老化配件 |
| 19 | 流量计 | 1 次/周，确保运行 稳定 | 1) 检查流量计运行是否正常 |
|  |  |  | 2) 采取必要的清洗保障措施 |
|  |  |  | 3) 对仪器安装支架及桩基的牢固性、腐蚀 等情况的检查 |
|  |  |  | 4) 及时检查更换老化配件 |
| 20 | 留样单元 | 1 次/周，确保运行 稳定 | 1)检查留样单元是否正常 |
|  |  |  | 2) 检查留样瓶是否清洁 |
|  |  |  | 3) 及时留样 |
|  |  |  | 4) 及时清洗、更换留样瓶 |
|  |  |  | 5) 及时检查更换老化配件 |

(b) 每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管路 无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹 洗， 以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清 洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程， 以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清 洗 | 2 次/月，确保管路 透明，无泥沙藻类 附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部 件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的 情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液位 计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆， 清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 压力表测试 | 1 次/2 月，确保清洗后压力表读数 正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥 沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa，输出气管 连接到待测压力表，检查待测压力表显示是 否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动 启动，并运行windos 系统、加载现场监控 软件， 串 口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost 软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区 D 内的文件 拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu 板、 内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个 功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事 与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1) 、2) 步骤 |

5、运维考核要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

(1) 水质自动站运行指标要求：

五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪器、流量、挥发酚有机物、挥发酚水质在线分析仪计总体月数据有效率≥85％ (除去停水停电，恶劣天气无法入湖、性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障) 。数据有效率的计算方法参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法 (试行) 》(苏环办〔2020〕174 号) 中有关规定执行。

(2) 数据质量要求：

要求投标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法(试行)》(苏环办〔2020〕174 号) 和 《地表水水质自动监测站运行维护技术要求 (试行)》要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核工作，并将结果报采购人。

(3) 数据审核要求：

投标人应保证在运行维护期间，确保及时、准确、有效的监测数据，年度监测数据捕捉率≥90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用连续测定情况下，挥发酚水质在线自动监测仪、高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、总磷水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总氮自动分析仪等至少每天保证有 6 组有效数据。

用间歇测定情况下 (2 小时/次或4 小时/次) ，挥发酚水质在线自动监测仪、高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、总磷水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总氮自动分析仪等至少每天保证有4 组有效数据。

（4）异常处置实施方案：对于站点出现异常情况，应在5小时内到达现场核实，要及时识别出具体原因并给出对应的处置方案。

6、应急措施要求

(1) 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须 2 小时内报告业主，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测。应急情景包括但不限于台风、暴风雪、河流/湖面冰封等恶劣天气；地震、洪水、泥石流、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素;疫情防控等社会因素。

(2) 系统仪器设备故障

当系统仪器出现故障 (包括停运) 时，保证在 2 小时内到达现场检修，如 24 小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标 (高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、挥发酚有机物) 无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组 (不得为同一天监测) ，所需费用由投标人负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。仪器设备耗材需固定检查，当出现影响数据准确性时，应及时更换。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 本项目不接受联合体参与磋商 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观部分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，以此类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 磋商报价 | 12.00分 | 价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且评标价格最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×12%×100。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 12.00分 | 完全响应招标文件技术参数要求的，得12分.标注“▲”项(共4条，计12分)为关键服务要求，每有一项不满足的扣3分，扣完为止。投标人需提供详细的技术响应偏差表，以及相应的证明材料，不提供或提供不准确，本项不得分。 |
| 企业经营 | 项目业绩 | 8.00 分 | 投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过类似地表水水质自动监测站运行维护项目业绩的，每提供1个得2分,本项最高得8分。 注：须同时提供中标通知书、采购合同电子件至投标文件中，否则不得分。 |
|  | 服务能力 | 8.00 分 | 1、投标人具有用于运维仪器比对（校准）的实验室，（资质认定范围均须覆盖水温、pH值、电导率、溶解氧、（浑）浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）得3分。 2、投标人具有用于运维仪器比对（校准）和应急监测的移动实验车，（资质认定范围均须覆盖水温、pH值、电导率、溶解氧、（浑）浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）得5分。 注：1）上述2项需提供的实验室及移动实验车，如为投标人控股公司的，需提供控股证明材料；2）上述2项须提供实验室相关证书及含有上述检测项目附表的电子件。3）未按上述要求提供证明材料至投标文件中的，或提供不全的不得分。 |
| 项目实施方案 | 运维管理体系 | 5.00 分 | 投标人提供现有成熟的正在实施的运维管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等内容。须同时列明现有管理体系开始实施的时间及典型案例的运行记录。 提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件，现有体系健全、贴合优于本项目采购需求，得5分； 提供了常规、通用的运维管理体系文件，能满足本项目需求的，得3分； 提供的体系文件有明显缺陷，难以保障本项目实施或未提供的，得0分； |
|  | 运维维护方案 | 5.00 分 | 针对需求并结合本项目情况提供运维维护方案，至少包括维护前准备（运维工具设备的准备等）、现场维护（站房、采配水单元、分析单元、控制单元及数据采集传输单元、辅助设备及留样单元等）以及维护后记录和报告编制等内容。 提供了内容详实、表述清晰的运维维护方案，方案优于需求、阐述分析准确，得5分； 提供了内容较为完整的运维维护方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，工作流程基本合理，符合采购需求的，得3分； 未提供相关内容，得0分。 |
|  | 异常处置实施方案 | 5.00 分 | 投标人根据项目需求提供数据/水质异常情况处置实施方案，至少包括异常情况识别与响应、现场核实、故障处理、处置措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，阐述分析准确，可操作性、针对性强，优于项目采购需求的得5分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目采购需求的，得3分； 3、未提供的得0分。 |
|  | 数据审核方案 | 5.00分 | 根据供应商提供的数据审核方案，提出切实可行的处理措施。方案内容详实，优于采购需求的，得5分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得3分；没有内容不得分。 |
|  | 应急响应实施方案 | 5.00 分 | 投标人根据项目需求提供详细的应急预案，列出各种应急情景（包括但不限于台风、暴风雪、河流/湖面冰封等恶劣天气；地震、洪水、泥石流、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素;疫情防控等社会因素）、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，阐述分析准确，可操作性、针对性强，优于项目采购需求的得5分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得3分； 3、未提供的得0分。 |
|  | 设备故障解决及耗材配件供应方案 | 5.00分 | 评委根据投标人提供的故障解决方案评分： 方案内容全面、科学合理、可行性强的，优于采购需求得5分；方案内容较全面、较为科学合理、能满足项目实施需要的，得3分；未提供的不得分。 |
|  | 质控方案 | 7.00 分 | （1）投标人针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供水质自动监测系统质控方案。质控方案中须满足质控目标的质控措施，质控工作安排科学合理。 提供了内容详实、表述清晰的质控方案，方案贴合需求、阐述分析准确，优于采购需求的，可操作性、针对性强，得5分； 提供了内容较为完整的质控方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理可行，满足采购需求的得3分； 未提供相关内容，得0分。 （2）投标人已建有专业的运维检查团队，且具有运维检查相关经验。运维检查团队人员具有中国环境监测总站颁发的“地表水水质自动监测运维检查与质控”培训合格证的得2分。（提供证书电子件至投标文件中）； |
|  | 运维人员 | 18.00 分 | 1、项目负责人具有2年及以上地表水水质自动监测站运维管理经验，且具有高级及以上技术职称的，得4分，否则不得分； 2、技术负责人具有2年及以上地表水水质自动监测站运维项目管理经验，且具有高级及以上技术职称的，得4分，否则不得分；具有生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，得4分。本项最高8分。 注：投标人须提供上述人员简历表、地表水水质自动监测站运维管理经验证明、职称证书电子件以及社保部门出具的上述人员自2024年6月1日以来任意一个月在投标人处缴纳社保的凭证电子件。 3、现场运维人员具备环境相关专业中级及以上技术职称，且具有生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，每提供一人得3分。本项最高得6分。 注：投标人须提供运维人员列表（格式自拟），职称证书、培训合格证书复印件，以及自2024年6月1日以来任意一个月在投标人处缴纳社保的凭证电子件，否则不得分。 上述3项岗位人员不能重复得分。 |
|  | 便携仪器 | 5.00 分 | 投标人为本项目配备便携五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、（浑）浊度）监测设备用于维护项目的，得5分。（须提供已购买设备的发票或租赁合同证明材料，以及国家法定计量检定机构出具的在有效期内的检定或校准证书电子件，否则不得分）。 |

评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效投标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，视为非中小企业参与投标。《中小企业声明函》填写参考链接https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw。

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。