江苏省人民医院宿迁医院感染楼综合ICU改造工程招标控制价编制说明

- 编制范围：

本项目地点位于宿迁市第一人民医院感染楼一层，改造包括装饰、安装。

- 编制依据：

1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

4.《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

6.苏建价（2016）154号文；

7.苏建函价（2019）178号文；

8.苏建函价（2024）348号文；

9.建设方提供的施工图纸；

10.本工程执行现行的相关定额、法律法规及相关政策文件；

11.相关图集；

12.《宿迁工程造价管理》2024年第11期。

三、编制说明：

1.本工程为改造项目，施工过程中需要考虑对现场其他已完成部位保护，费用由投标人自行考虑在内；

2.新风系统风管算至图纸断开处，散流器、调节阀等按图纸计入；

3.送风口、回风口按图示尺寸计入；

四、其他说明：

1.施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行勘察现场，充分考虑本工程自身特点及现场等因素，可能对工程造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价。

2.施工过程中，成交单位需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因成交单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由成交单位承担，由成交单位原样修复并自行承担相关费用。

3.本次改造智能化系统需与医院已有系统的数据联通，综合考虑在报价范围内。

五、本项目材料设备技术参数要求

5.1总体要求：

1.净化装饰应遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、不开裂、防潮防霉、容易清洁、环保节能和符合防火要求的总原则。

2.墙面、地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、环保、不易起尘与不开裂的材料制作。

5.2主要材料性能及其指标

（一）洁净医疗板

1.医疗板厚度为≥4.5mm，基材为无机不燃材料。

2.产品表观按照NEMALD3-2005要求，不允许有A/B/C类缺陷。

3.材料应符合标准相关技术要求。

4.原材料应采用品牌色纸、牛皮纸。

5.符合国家防火材料质量监督检验中心认可《公共场所阻燃制品及组件标识使用证书》，认可级别为A(A2-S1,d0,t0)。

6.同时材料进场前应提供以下产品检测报告：

6.1国家防火材料质量监督检验中心出具的A2级型式防火检测报告。

6.2国家建筑配套材料质量监督检验中心出具的E1级及以上气候箱法甲醛释放量检测报告。

6.3国家化学建筑材料测试中心出具的不燃板材物理性能检验报告。

6.4抗菌检测时间不低于24小时，抗霉菌检测时间不低于28天。

（二）抗静电PVC卷材

- 材料类型:PVC塑胶同质透心地板、聚氯乙烯卷材地板。

- 产品总厚度：≈2mm（EN428）产品规格：2m*20m(EN426)。

- 重量：≈2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）。

- 耐磨等级：T级（检测标准EN649）。

- 防火性能：国家建材中心的检测符合现行国家标准B1（B-s1，t0）级（检测标准GB8624-2012）。

- 抗菌处理：符合抗病毒要求或者Sanosol抗菌处理，抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到＞99%（ISO22169）。

- 防滑性能：R9或以上级别（检测标准DIN51130：2010）。

- 有毒有害物质检测：氯乙烯单体、可溶性重金属、挥发物检测等检测合格（检测标GB18586-2001）。

- 环保性能：28天后TVOC排放量＜10μg/m³（检测标准ISO 16000-6）。

- 表面处理：终身免打蜡，抗污性能强，强酸强碱等化学试剂达到0级，抗碘酒（EN423）并且现场测试产品耐碘酊渗入。

- 供货前提供厂家有效授权书与检测报告复印件加盖厂家公章证明文件。

（三）医用气密自动门

- 产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。

- 气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），最高级别第8级，符合国际标准（EN-12207），最高级别第4级。

- 气密自动门应符合国际门窗标准:冲击能量≤2J；关门阻止力≤100N；货物进场前提供检测机构检测报告。

- 气密门使用寿命不低于50万次,运行噪音低于60分贝。

- 控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

- 紧闭力>70N, 手动推力<100N，整机消耗功率<150W。

- 开闭门速度：250-550MM/S（可调）,门体开放时间：2-20S(可调)。

- 导轨采用双导轨形式，关闭时具有向下向内动作，向内为15MM，向下为10MM。

- 双交流直驱电机（全钢结构）、无减速器装置，反向推力小，寿命长。

- 双电机同步驱动，运用PID闭环控制技术和FOC空间矢量闭环控制方式，双电机智能交互通讯，扭矩输出自动平衡。

- 采用全新电源、驱动一体化高度集成设计，内置DSP数字处理芯片进行逻辑信号处理。

- 运行参数直接调节并数码显示，指令明确、直观、简单、方便。

- 门体和门套方面：a.门体表面采用不低于1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗（或a. 门体表面采用不低于1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门扇无密封条，平整无包边）b. 门套采用铝合金前后包套形式。

- 供货前提供厂家有效授权书与检测报告复印件加盖厂家公章证明文件。

（四）医用手动气密门

- 门框钢板厚度：热镀锌无花无油钢板，厚度不低于国标1.5㎜。

- 门扇基材钢板厚度：热镀锌无花无油钢板，厚度不低于国标0.8㎜。

- 门扇：厚度40-45㎜，表面无焊点，门扇采用专用设备折弯成型，表面无缝无接头现象；门扇侧面单缝密拼，并且结构为扣合结构,扣合边的钢板搭接量需≥4mm防止门扇面材松脱，门扇整体平整美观，利于保持清洁。

- 隔声性能：Rw=32dB三级（GB/T8485－2008）。

- 防撞功能：符合GB/T14155-2008门扇不产生大于5mm的凹变形，框、扇连接无松动、开裂等现象，五金件完整无损，启闭正常，玻璃无破损。

- 保温性能：传热系数3.0>K≥2.5W/(m².K)五级。

- 内部填充：高强度蜂窝纸芯、孔径≤16㎜，使用的原纸克重不少于120g/㎡。

- 视窗：玻璃采用不低于6mm钢化玻璃，表面无螺丝外露，外观平整光滑，有较强的视觉感。

- 卫生间门可配专用铝质防窥视通风百叶，表面涂装同门板。

- 五金件锁具：根据门的位置选择锁具功能，病房门采用通芯锁具，病房卫生间门采用卫浴锁具，方便管理及维修。

- 门扇的扭曲度≤2mm，门扇高度方向的歪曲度≤2mm。

- 门框里口宽度±1mm。

- 两立框的垂直度≤2mm。

- 门框对角线差≤2mm。

- 门框的横竖框为90度拼接。

- 门框通过数控弯板设备一体折弯成型，表面无焊点，门框三边设置R型减震密封条，密封条必须采用环保材料密封条，无胶物理镶嵌，保证密封效果，并易更换，不为粘结。

- 钢质门尺寸偏差及其他技术指标性能符合国家GB/T20909《钢门窗》标准。

- 钢制门反复启闭性能：反复启闭不少于60万次（供货时提供第三方检测报告加盖生产厂商公章），启闭无异常，使用无障碍。

- 钢质门表明应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀；大面应无划痕、碰伤、漆膜或保护层应连续均匀；喷塑厚度≧65μm，具有防尘、防菌。

- 20.供货前提供厂家有效授权书与检测报告复印件加盖厂家公章证明文件。

（五）配电箱及箱内主要元件

1.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

2.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，厚度：箱体1.2mm，门板1.5mm，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

3.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

4.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

5.配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

6.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

7.配电设备由于所在区域、部位不同，其安装方式也不同，有嵌装式、挂装式和落地式。在施工前根据施工图中的安装位置及结构情况，参见国家标准图集《常用低压配电设备安装》90D367。选型要合理，根据所选安装方式，进行支架制作安装。标高按设计规定。

8.配电箱安装应牢固，其垂直偏差≤±3mm，配电箱底边距地面高度为1.4m（或按设计规定），配电箱内应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在相应的汇流排上连接，不得绞接，并应编号，配电箱上应标明用电回路名称或回路号。

9.配电箱的安装要求：外观无损伤，防爆电气接线盒内壁涂耐弧漆。

10.合格证号清晰齐全。

11.接线盒内部接线禁锢后。裸露带电部分之间及与金属外壳之间的漏电距离和电气间隙应满足规范要求。

12.电气设备多余的进线口，其弹性密封垫片应齐全，并将压紧螺母拧紧进线口密封。

13.线管要求采用标准金属线管和桥架。桥架表面热镀锌后防火、喷塑处理。并按规范要求联接。

（六）医用隔离电源（IT系统）

1.IT隔离电源，控制开关仅露出操作手柄，无任何电气连接裸漏在外。大屏幕显示，可在护士站连接显示报警系统。内含双电源输入及输出配电，IT隔离电源柜必须带等电位独立单元。

2.隔离电源柜需符合产品标准和技术要求，符合国家标GB/T7251.12-2013。

3.双电源隔离电源柜需符合产品标准和技术要求，需符合国家标准。

4.医用隔离电源（IT）系统需符合国家标准GB/T16895.24-2005医疗场所，GB/T7251.1-2013。

5.医用隔离变压器应符合以下标准：GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》。

（七）绝缘监测仪

1、绝缘监测仪应满足以下技术要求：

1.1绝缘监测仪具有绝缘监测、过载监测、变压器温度监测功能，还应具有以及对外接线断线监测功能，包括与电网和PE线的连接监测、温度传感器连线监测等；

1.2监测仪显示屏可显示绝缘电阻、电流和变压器温度的实时测量值；

1.3绝缘监测仪的内阻抗应至少为200kΩ；测试电压最大值不应大于12V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1mA；最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时，应发出报警信号。

1.4绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于2s。

1.5具有1路RS485接口和1路继电器输出。

1.6至少提供1路直流24V电源输出。

1.7绝缘监测仪应采用不低于35mm标准导轨安装。

2、绝缘监测仪应符合以下标准：

2.1GBT18216.8-2015/IEC61557-8:2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第8部分IT系统中绝缘监控装置；

2.2.GB16895.24-2005/IEC60364-7-710：2002建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所；

2.3.GB51348-2019民用建筑电气设计标准。

3、报警与显示仪

3.1具有绝缘、过载、超温及断线等故障声光报警功能，其中声音报警可以通过按钮手动解除，但光报警必须待故障消除后才能解除。

3.2报警与显示仪应同时支持嵌墙安装和机柜面板安装。

4、其它要求:系统兼容性医用隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应为同一品牌的产品。

（八）ICU等大容量配套应急电源

1、380V输入，380V输出；

2、内置隔离变压器工频主机；

3、后备延时不低于30分钟满载；

4、主机和电池同一品牌；

5、具备物联网通讯模块接口，运行数据上传至医院物联网平台。

6、供货时提供制造商对本项目的“原厂商质量与售后服务承诺”。

7、进场前提供36个月原厂免费上门服务承诺书。

（九）LED净化平板灯

1、灯具外形：灯具双套框设计，内框直接锥尾螺丝吸顶，安装快速简单；内框侧面有304不锈钢弹珠，使外框安装和脱卸非常柔和顺畅，无卡死现象；外框盖在内框上，灯具外表面光滑无任何凹凸点，不积尘，易清洁。

2、色温6000K，光源显色指数(Ra)：80以上，光效＞90Lm/W；亚克力导光板，源磊灯珠，功率因数 ≥0.95，隔离无频闪驱动电源。

（十）电缆、电线

1、电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

2、电缆桥架采用槽式桥架。

3、所有用电设备的电气接线的电缆（线）的绝缘必须采用国标阻燃材料。

（十一）弱电系统配套安装技术要求

1、所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

2、网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

3、无线AP覆盖应能接入医院已有系统，需要保持产品的兼容性。

4、呼叫系统、探视系统等弱电系统能够与医院已有系统数据互联互通。

（十二）通风材料系统配套安装技术要求

1、板材表面应平整，厚度均匀，无凹凸及明显的压伤现象，无腐蚀、氧化及锌皮局部剥落现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边等情况。

2、型钢应等型、均匀，不得有裂纹、气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷，其它材料不能因有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能。

3、管板材厚度、法兰用料规格应符合设计和规范要求，不得以薄代厚、以小代大。风管螺栓和铆钉间距要符合要求：一般风管螺栓及铆钉的间距 150mm，净化风管螺栓间距 120mm，铆钉间距 100mm，矩形法兰的四角应设螺栓孔。铆钉距风管边缘 3mm。净化风管采用镀锌平头铆钉和镀锌螺栓。

4、材料进场前板材、型钢、部件等主要材料要有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

5、利旧风管机拆除后需做好成品防护，拆除吊顶后充分考虑加固原有空调吊筋、恢复保温等。

（十三）医用气体系统技术要求

1、医用气体报警系统

（1）医用气体区域报警系统控制面板设在各层护士站或走廊明显位置，方便观察使用。

（2）医用气体系统集中监测与报警的内容应包含并符合《医用气体工程技术规范》第7.1.2条～第7.1.4条的规定。

（3）对每一监视项目必须要有声光报警，每一报警器均须有可静音 (蜂鸣器可暂时关闭) 的警示装置，在1m的距离提供至少80dBA声响信号。报警器的灯光报警显示应维持在报警状态直至异常现象消除为止，声音报警在静音状态如果有其它新警示状况产生时，应立即重新启动。

（4）报警装置内置的传感器精度高、可靠性高，带自诊断功能，不得使用电接点压力表作为传感器，报警装置能显示传感器本身故障而不会造成误判断, 减少维修时间。同时每种气体传感器设有防错接功能。

（5）数字化显示实时氧气、空气、真空等各种医用气体压力值，带彩色显示屏；显示监测气体名称（带色标）、显示当前检测区域名称、各种气体压力值已经用不同颜色区分各种状态（高压、正常、低压）。监视设备接线脱落，应该触发声光报警，电力失去后再恢复 (通常为10秒内) ，警报器应不需人力干预而自动再启动，恢复正常运作且不可制造错误报警信号。

（6）多信息显示屏：客户化编写指导信息，可将报警器面板切换至多信息显示状态，即同屏显示本项目所包含的各种气体（至多能显示8种气体），出现报警时可根据医院要求编写负责人的应急处理措施（包括气体名称、气体色标、气体压力状态、监测区域名称等信息）。

（7）内置在机组和汇流排等气源装置中，应能将本地故障报警信号传输到气源远程报警器上。

（8）区域报警器同时支持将报警信号传送到医院总报警服务器内，采用开放式网络协议，医院总服务器可直接读取区域报警器的压力信息。

2、医用气体区域阀门箱

1、每一路气体有明显的颜色标识。

2、管道和阀门连接之处采用银焊，确保焊缝质量，不得采用密封胶带和螺纹连接方式。

3、管路经100％气密性测试。

4、球阀采用优质三片式脱脂不锈钢球阀，正常情况下处于开启状态，箱门紧闭；当管路出现故障时，开启箱门，闭合故障管路所对应的球阀，进行检修，故障排除后，重新开启截止阀，关闭箱门。

5、阀管组件上安装压力表，显示实时压力；压力表精度不得低于1.5级，其最大量程应为最高工作压力的1.5-2.0倍。

6、箱体及边框表面喷塑处理，色泽均匀，耐磨。亚克力透明窗美观、易清洁。

7、阀门箱内每一个阀门两侧应预制脱脂不锈钢短管，并经过焊剂清洗处理，以防止现场使用焊剂连接阀门至管道中。

- 3、医用气体汇流排

（1）产品总体要求：

1）供货时提供厂家有效授权书与检测报告复印件加盖厂家公章证明文件。

2）汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料（进场前提供第三方报告）

3）汇流排内部采用一体式锻造结构，且内部连接均应采用液压密封技术，保证100%不泄漏，汇流排小时泄漏率应不超过0.05%（提供第三方测试报告）。提供一体锻造结构部分的照片或彩页。

4）医用气体汇流排具有CE或者UL或等同国际标准认证。

5）氧气汇流排燃烧测试应符合ISO10524，避免高压侧火灾安全隐患（供货时提供第三方测试报告）

6）供货时提供汇流排彩页资料及XX安装案例相关实景照片（并注明使用医院，签合同前将对照相关参数符合情况）；

（2）技术参数要求：

1）汇流排设备内置两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件。

2）全自动控制，当一组钢瓶气体压力不足时，自动转换到另一组钢瓶，且更换钢瓶后不得立即切换至新更换的钢瓶组，保证切换时供气安全。

3）全自动切换并带停电保护装置。系统断电后自动切换到机械式压力控制装置，确保断电不断气，并带有断电恢复自启动功能。

4）汇流排须具有手动切换功能，可手动切换至备用气体回路，确保能顺利、安全进行日常维护工作。

5）汇流排采用圆顶偏压压力调节阀，确保最大流量，不与大气接触，从而避免调节阀结冰。

6）进气口配置过滤器系统，从而确保输出气体纯净度。

7）汇流排应包括带有内置单向阀的专用气体钢瓶连接组件，允许无泄漏的情况下进行气罐的更换。

8）汇流排带有远程干接点输出并可直接与气源报警器连接，当备用气压降低到设置的低压力时，向医用气体气源报警器系统发送信号提醒工作人员更换气瓶。

9）内部所有零部件都有备用，确保维修更换任何零配件不会停止供气。

10）汇流排面板上有不同颜色LED灯显示汇流排的不同运行状态。设有钢瓶、出气压力显示。

11）应急汇流排应设有总阀、可调减压阀及压力开关或传感器。

12）可靠墙安装或水平安装，整个系统经耐压测试，安全可靠。

13）汇流排中、低压回路设有安全阀，且采用集中卸荷排气口，确保汇流排持续稳定工作。

（十四）给排水系统配套安装技术要求

1、卫生洁具选用要求：陶瓷洗手盆采用立柱式，配感应式龙头，符合感控要求；

2、卫生洁具及五金配件均应采用节水型产品。

（十五）排风机技术要求

1、排风机组：每台排风机可独立操作及运行，安装在吊顶内，机组配置相应的减振隔噪措施。

2、通风系统设计考虑安全与节能统一并符合国家相关标准要求，气流组织合理，排风顺畅，无污浊气体溢出，气体排放符合国内排放标准。

3、排风系统独立设置，并和送风系统装置连锁，满足室内换气要求。

4、排风口应设在室内被污染风险最高的区域，单侧布置，不得有障碍。

（十六）自动控制系统（深化设计）

1、含PLC主机和扩展模块、≥10寸人机界面屏。

2、能够实现新排风联动控制，中控台可以手动开启新风机组、排风机组及电动风阀，中控台能够实现换气次数显示，新排风机组运行情况。

3、系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常通风换气。

4、系统具备故障自动处理及分级预警功能。

5、实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

6、所有程序源代码竣工验收合格后需提供源代码给发包方。

（十七）空气净化消毒器主要技术指标及基本要求

1、净化方式：采用初效、中效、HEPA高效、溶菌酶高效四级过滤器过滤，除尘除菌。

2、杀菌方式：采用生物环保材料溶菌酶过滤器杀菌，彻底避免二次污染。

3、内置数据端口：设备预置数据接口，支持空气净化消毒数字化管理平台通讯对接。

4、无负作用：整个净化消毒过程无静电场效应，不会产生臭氧等有害物质。

5、除尘效率（0.3μm尘埃）：≥99%

6、除菌效率：≥99.9%

7、循环风量：400m³/h及200m³/h高低可调

8、适用空间：≥50m³（以卫生许可批件或安全评价备案报告为准）。

9、噪声：≤50db

10、最大功率：≤52W

11、操作方式：遥控器远程遥控操作，方便对设备运行进行管理。

12、定时功能：具备单一定时、循环定时功能。

13、一键睡眠功能：为医患人员创造良好的夜间休息睡眠环境

14、智能化管理：净化消毒效能评估系统，予过滤器清洗维护协约系统，过滤器更换预警系统。

15、安装方式：吸顶、壁挂或落地安装，吊装或壁挂区域不得采用辅助框架，不能破坏原有墙体结构和走明线。

16、过滤器：供货时列出过滤器的规格、产地、数量。

17、供货时需提供消毒产品卫生安全评价报告及市级以上卫生监督部门备案，并且相关网站可查询，提供查询结果。

18、供货时需提供生产商的ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

（十八）真空负压机组主要技术指标及基本要求

1、真空负压机组符合标准GB50751《医用气体工程技术规范》。

2、机组结构：产品必须是一体式机组，整机出厂。

3、真空负压机组由油润旋片式真空泵、中央控制系统、排气灭菌装置、真空检测罐、压力传感器、报警系统、管道阀门等部件组成。

5、完全冗余设计，当单一故障状态时，连续供气。真空泵、管路系统、控制系统、报警系统和在线监测为联动控制一体式设计，系统各部件性能匹配并最优化，电气和管路单点连接,机组内部连接管路为不锈钢材质，连接方式为快装快卸式，施工、安装、检修极其方便。

6、任何零部件损坏（包含电气控制系统）不影响系统正常运行供气，在线维修、在线保养不影响系统正常运行供气，即机组中单个部件发生故障或者单个支路中的设备与部件发生故障时能连续供气。

7、真空负压机组使用油润旋片式真空泵，一体机机组所用真空泵型号一致。每台真空泵设有进气过滤器；真空泵进、排气口采用不锈钢材质连接。

8、配置2台油润旋片式真空泵（1用1备），单台流量≥40m3/h，单台功率≤1.1kW。真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa。

9、真空负压机组真空泵入口配置了防回流装置，可避免污物回流，货物进场时提供具有CMA第三方检测报告证明文件。

10、内置2套细菌过滤器，外壳不锈钢，杀灭率＞99.96%,1用1备。

11、控制柜具有断电恢复自动启动功能。

12、中央控制系统：由集中监控模块、PLC控制模块、真空压力监测模块和网络模块等部分组成。

13、集中监控模块：配≥7寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*480，全中文显示；能够显示系统真空压力、系统设定参数、真空泵运行状态、系统报警记录、真空泵保养和报警记录等信息；

14、PLC控制模块：人机界面控制方式，按先起先停原则自动切换交替工作，当一台泵工作不能满足系统需要时自动启动其余泵；负压机组控制具备当PLC或触摸屏故障，可切换至应急模功能启动，保证设备安全性。

15、真空压力监测模块：双压力监测系统真空压力，并把数据传送给中央控制系统；

16、手动/自动切换，本地/远程切换，每台真空泵设有独立电路系统，中央控制器故障时，能切换到每台真空泵的本地控制，本地控制时真空主机也受真空压力控制、高停低开，确保连续供气，断电恢复后机组能自动启动；

17、控制系统提供真空泵运行、故障、停机干接点端子接口信号给远程，带有低压报警220V电压输出；

18、真空负压机组内置300L真空检测罐，双重压力监测，-0.1MPa。

19、声响报警无条件启动，1m处的声压级不低于55 dB（A）。视觉报警能在距离4m、视角小于30°和100Lx照度下清楚辨别。报警器具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自动启动功能。

20、医用真空机组出现以下情况时应启动声光报警：报警传感器回路断路时；输出的真空压力低于或者高于设定值时；当医用真空负压机故障和故障停机时（过载、缺相、急停），应启动声光报警。

21、真空泵连接时应采取减震措施，确保其震动值符合有关规定。

22、真空排气灭菌装置：

22.1真空排气灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，针对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）及人冠状病毒为代表的病菌和病毒杀灭率＞99.999%,培养生物菌≥48小时，供货时提供具有CMA第三方检测报告。

22.2消毒灭菌装置具有消毒产品生产许可证，供货时提供消毒产品生产许可证。

22.3真空负压机组配置清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 规 格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空 - 负压机组 | - 1.2台油润式真空主机，单台40m³.h，功率≤1.1kw，配套入口防回流装置及入口过滤器,1用1备。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 2、内置2套细菌过滤器，50m³.h，外壳不锈钢，配套收集瓶，杀灭率＞99.96%,1用1备。 |  |  |
|  |  | - 3.内置1个300L真空监测罐，-0.1MPa，碳钢，DN50。 |  |  |
|  |  | - 4、双压力监测，数显真空及不锈钢传感器，其中1个故障可切换另一个使用。 |  |  |
|  |  | - 5.中央控制系统，≥10寸智能控制器，自动/手动控制，交叉运行，预留485协议通讯接口，远程报警功能，断电自动恢复功能，PLC或触摸屏故障具有应急启动功能。 |  |  |
|  |  | - 6.一体式撬装设备底座及不锈钢管道连接及阀门、减震装置。 |  |  |
|  |  | - 7.1套真空排气灭菌装置，300m³.h,热力高温/臭氧装置/氢光离子综合杀灭，杀灭率＞99.999%,1.5kw,220v,供货时提供具有CMA第三方检测报告。 |  |  |

注：投标人对本项目主要材料、设备需进行充分市场调研，综合考虑各方面因素后报价。所有材料、设备进场前均需提供样品，实施采购前须选样、送样，经发包方、监理、设计（涉及发包方特殊使用需求时或影响观赏效果的材料和物品需设计院确认）提出书面认可意见并封存样品后，方可批量采购和加工安装；样品需符合效果图、材料选型参考图、主要材料手册、物料表及发包方要求，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险；如发包人连续2次认为中标（成交）方提供样品不能满足要求，有权选择其它品牌的产品，中标（成交）方不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。如：净化墙板、医用气密门、木饰面板、PVC卷材、墙地砖、五金、灯具、设备、开关插座、管道、电线电缆、卫浴洁具、医用气体设备、医用气体管道以及其他等所有主材、设备均须提供样品经建设单位确认后方可采购、制作、安装；

六、其他未尽事宜，详见招标文件。

宿迁建威工程咨询有限公司

二〇二五年一月九日