招　标　文　件

项目名称：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）

项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2025-0001

（货物类项目，不专门面向中小企业）

- 采购人：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心

采购代理机构：江苏宝恒项目管理咨询有限公司

2025年01月14日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	21

政府采购合同（货物）（合同编号）	21

第四章 采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	48

# 第一章  投标邀请

受[宿迁市宿豫区疾病预防控制中心]的委托，[江苏宝恒项目管理咨询有限公司]就[宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）]([JSZC-321311-BHLW-G2025-0001])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年02月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2025-0001

2.项目名称：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）

3.预算金额：105万元

4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为95.2万元。

5.采购需求（简介）：本项目为宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起五个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月12日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心

地址：宿迁市洪泽湖东路19号

联系人：朱雷

联系方式：15051306337

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宝恒项目管理咨询有限公司

地　址：宿迁市宿豫区珠江路金融财富广场C栋15楼

联系人：陆雯

联系方式：0527-84289285、15850908090

### 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宝恒项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：本项目由采购人支付代理费，收费标准：根据中标金额按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协[2022]002号)规定的标准*70%，可使用数字人民币支付。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 1 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或线上接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心/江苏宝恒项目管理咨询有限公司

联系电话：15051306337/0527-84289285、15850908090

通讯地址：宿迁市洪泽湖东路19号/宿迁市宿豫区珠江路金融财富广场C栋15楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标

候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/，按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同总价款的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：经安装、调试完毕且经验收合格交付使用后付至合同总额100%（可使用数字人民币）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）

项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2025-0001

甲方：（买方）宿迁市宿豫区疾病预防控制中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）项目（项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2025-0001）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批）

1.2 标的质量：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

1.3 标的数量（规模）： 详见采购需求

1.4 履行时间（期限）：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同总价款的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：经安装、调试完毕且经验收合格交付使用后付至合同总额100%（可使用数字人民币）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物保修期为1年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知甲方。

11.8如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值3‰的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日1‰元向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目接受（接受/不接受）进口产品。

本项目核心产品：离子色谱仪

- 项目概况

本次采购内容为：宿迁市宿豫区疾病预防控制中心仪器设备采购项目（第二批），最高限价：95.2万元。

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1台 | 进口产品 |
| 2 | 酶标仪 | 1台 |  |
| 3 | 洗板机 | 1台 |  |
| 4 | 离子色谱仪 | 1台 | 核心产品 |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 1台 |  |
| 6 | 氧气监测器 | 6个 |  |
| 7 | 危化品专用柜 | 2个 |  |
| 8 | 空气发生器 | 1个 |  |

二、合同履行期限、地点及要求

合同履行期限：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。

质保期：1年，自项目验收合格之日起。

交货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

三、付款方式

预付款：合同总价款的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：经安装、调试完毕且经验收合格交付使用后付至合同总额100%（可使用数字人民币）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

四、技术参数

（一）气相色谱仪

1. 工作条件

1.1 电源：100-240 V，47.5-63 Hz电源。

1.2 环境温度：15-30 ℃。

1.3 环境湿度：30%-70% RH。

2. 主要用途：用于有机化合物的定量定性分析。

3. 仪器包括：气相色谱仪主机1套；分流/不分流进样口1套；氢火焰离子化检测器1套；液体自动进样器1套；中文工作站软件1套。

4. 技术指标：

4.1 柱箱

4.1.1 温度范围：室温以上8 ℃-425℃。

4.1.2 温度设定分辨率：1 ℃。

4.1.3 最大升温速率：75 ℃∕min。

4.1.4 温度稳定性：当环境温度变化1 ℃时，柱温箱温度变化< 0.01 ℃。

4.1.5 程序升温：20阶。

4.1.6 最大运行时间：999.99 min。

4.1.7 降温速率：从300 ℃降至50 ℃ <6 min（21 ℃室温下）。

4.1.8 保留时间重现性：< 0.06%。

4.1.9 峰面积重现性：< 2.0% RSD。

4.2.0仪器自带全彩触摸屏，可通过触摸屏进行仪器配置，故障诊断。

▲4.2.1可通过平板电脑浏览器实现对仪器的远程操控，非借助第三方软件（提供产品彩页或操作手册或技术白皮书或官网相关链接等证明材料）。

4.2 除柱温箱外，可加热控温的区域为5个，其最高温度可达350 ℃，支持两个加热阀。

4.3 电子气路控制（EPC）

4.3.1 进样口EPC模块控制精度：0.01 psi。

4.3.2 进样口EPC模块流量传感器准确度：< 5%。

4.3.3 检测器EPC模块准确度：< 设定值的8%。

4.4 分流∕不分流毛细管进样口（带电子气路控制，简称EPC）

4.4.1 最高操作温度：400 ℃。

4.4.2 压力设定范围：0-100 psi。

4.4.3 流量设定范围：0-200 ml/min（以N2为载气时）

0-500 ml/min（以H2、He为载气时）。

    - 最大分流比：7500:1。

▲4.4.5扳转式进样口设计，方便维护（需提供仪器实物图）。

4.5 自动液体进样器

4.5.1样品位数 ：≥16。

4.5.2进样量范围：0.1~50ul。

4.5.3进样量线性：≥99%。

4.6 氢火焰离子化检测器。

4.6.1 最高使用温度：400 ℃。

4.6.2 最低检测限（MDL）：<3.0 pg C/s（以正十三烷计算）。

4.6.3 线性动态范围：≥107，全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。

▲4.6.4 最大数据采集速率：500 Hz（需提供参数证明材料）。

4.7 化学工作站软件

4.7.1 硬件：其配置不低于：8G内存，500G硬盘，一个Ethernet LAN接口。

4.7.2软件：Windows 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）。

▲4.7.3具有保留时间锁定（RTL）功能，并可在官网下载多篇有关RTL应用的文献（需提供相关证明材料）。

4.8 配件和耗材：

0.25&0.32mm内径毛细管用石墨垫 10个；低流失进样隔垫 50个 ；不粘连衬管O 形圈                  10/包；通用柱螺帽1/16英寸六角，2/包；样品瓶100个；自动进样针  1根；氧水捕集阱 1套；气相色谱柱 2根。

（二）酶标仪

1、检测通道：大于7通道。

2、检测光源：双LED冷光。

3、检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描。

4、测量范围：0.000 OD～4.500 OD。

5、分辨率：0.001 OD。

6、重复性：＜±0.15%。

7、线性：在0.000-3.000 OD时，小于±0.5%。

8、准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.6%。

9、测量时间：单波长3s/96孔，双波长＜5s/96孔。

10、波长范围：400nm-750nm。

11、滤光片：不少于8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm。

12、端口配置：RS232和USB。

13、功能

a）可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；

b）振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

14、主机外形尺寸：470mm×335mm×205mm（L×W×H）。

15、电源：

a）交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz；

b）直流输出：24V±1V，不大于1.25A；

c）过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护；

d）额定输入功率：≤55W。

16、微生物鉴定结果可与同品牌的微生物质谱相确认。

17、标准配置：酶标仪主机 1台 /酶标仪控制及分析管理系统软件 1套。

（三）洗板机

1、洗液、废液通道：3个洗液缓冲液通道、1个废液通道。

2、瓶容量：2个2L洗液瓶、1个2L缓冲液瓶，4L废液瓶。

3、非压力式洗瓶废液瓶，可开盖操作，配液位报警器。

4、洗头：同轴套管式双排8道或双排12道洗头，可选配16道洗头或细胞洗头。

5、清洗板型：96孔板，384孔板（需配16道洗头）U型底、V型底、C型底、星型底。

6、分液、吸液高度及吸液速度可调。

7、清洗体积：50-1000µl。

8、预洗体积：5-100ml。

9、冲洗体积：5-100ml。

10、加液量：50-400 µl。

11、残液量：≤1.5 µl。

12、吸液模式：正常、两点清扫、三点清扫、具有溢流清洗功能。

13、振荡器：三档速度可调。

14、数据接口：USB接口，可存储及更新程序软件。

15、程序内存：可存储99个程序。

16、按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言。

（四）离子色谱仪

1应用范围：适用于水质等样品中氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐等阴离子和二氯乙酸、三氯乙酸等卤代乙酸的分析。

2主要配置要求：

2.1 离子色谱主机1套（含PEEK泵、内置柱温箱、电导检测器等各1套）。

2.2 内置在线淋洗液发生器1套（含主机、KOH试剂罐、捕获柱各1套）。

2.3阴离子分析系统1套（阴离子分析柱、保护柱和抑制器各1套）。

2.4自动进样器1套。

2.5色谱软件1套。

3技术要求

3.1泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

▲3.1.1PEEK泵最大压力：41MPa（6000psi）（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

3.1.2流速设定值最大误差<0.1%。

3.1.3流量稳定性：<0.1% 。

▲3.1.4主机内部预留额外的阀位，可额外安装一个内置六通阀或内置十通阀用于在线样品前处理，且泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分（提供内部图片）。

3.1.5标配淋洗液截止阀和密封圈清洗室，需提供仪器内部图作为证据。

▲3.2同品牌阴离子色谱分析柱（规格4um，4*250mm）。

3.2.1阴离子色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，且耐2.0mL/min及以上的流速，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

3.2.2 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐分析。

▲3.2.3提供同品牌色谱柱5分钟以内分析氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐的色谱图，并承诺作为验收条件。

3.3抑制器：同品牌自动电解连续再生微膜抑制器非化学抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，使检测灵敏度更高。

▲3.3.1所有样品和标样均通过同一抑制器，抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度硫酸盐进行准确定量（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

▲3.3.2同品牌阴离子自动电解连续再生微膜抑制器非化学抑制器，无需外加酸（包括硫酸、磷酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行轮流再生。无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

▲3.3.3阴离子抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

3.3.4提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

3.4电导检测器

▲3.4.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

3.4.2全程信号输出范围：0-15000 μS.  。

▲3.4.3检测器分辨率：≤0.00238nS/cm（须提供产品计量证书或技术白皮书等技术资料证明）。

▲3.4.4检测器耐受最大压力：≥10Mpa（须提供产品计量证书或技术白皮书等技术资料证明）。

▲3.4.5信号采集频率：≥100Hz（须提供产品计量证书或技术白皮书等技术资料证明）。

3.5自动进样器

▲3.5.1具有不低于50个进样瓶物理位置的自动进样器，需提供现场图片。

3.5.2具有进样清洗位，能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

3.5.3定量进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

3.5.4进样器可耐压达100psi。

3.5.5可以实现给双系统进样，能够同时给多台离子色谱进样。

3.5.6上样速度：0.1-5.0 ml/min。

3.5.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

▲3.5.8自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响需提供现场图片。

3.5.9样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，可过滤样品中的颗粒物。或配置在线过滤装置，且提供100片以上在线过滤滤膜，需提供瓶盖图片证明。

3.5.10样品瓶带有可去除颗粒物和重金属污染功能的瓶盖；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线Na柱。

3.5.11样品瓶带有可去除颗粒物和疏水性化合物功能的瓶盖；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线反相前处理柱。

3.5.12样品瓶带有可去除颗粒物和阴离子、在线中和酸功能的瓶盖；或配置在线过滤装置且提供100片以上在线过滤滤膜，且配置100根在线阴离子捕获柱。

3.6柱温箱：原装内置柱温箱。

▲3.7在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性（须提供产品彩页或操作手册或技术白皮书等技术资料证明）。

3.7.1配备有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。

3.7.2配备高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。

3.7.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

3.7.4产生方式：利用电解水产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

3.7.5在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱，提供等度和高压浓度梯度。

3.7.6工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数，需提供软件控制截图。

3.7.8梯度精度：<0.2%，需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图及评价报告作为证据。

3.7.9梯度准确度：<0.2%，需提供评价报告作为证明。

3.8软件

3.8.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作；样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

3.8.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。

3.8.3具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。

▲3.8.4 配虚拟柱软件技术或者更优的技术，用于动态模拟不同的色谱柱，柱温，流速，淋洗液比例，梯度等对目标离子之间分离度的影响，实验人员可根据模拟的实验条件进行真实的谱图再现，大大缩短方法开发的时间，提高效率（要求提供软件截图资料）。

3.8.5 可导出txt格式原始数据，以满足期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

3.8.6 具备流程管理系统，内嵌多种标准模板，实验人员只需选择相应的标准项目模板，即可准确无误地执行每次分析，符合SOP要求。

4、商务部分

整机质保1年，含2个厂家培训名额。

（五）二氧化碳培养箱

适用范围：

二氧化碳细胞培养箱供现代医学、医药、生物化学和农业科学等科研单位及工业生产部门作生物细胞、组织、细菌培养等使用。

结构特点：

采用水套式或气套式结构，工作室采用优质不锈钢板制作并设有风道，装有风机形成强制对流，提高了箱内温度均匀性及CO2浓度的均衡性。

箱门打开时，自动关闭风机，同时关闭CO2进气阀并停止加热，以减少空气的进入而造成的污染。

温度控制，采用微机数据分析及智能P.I.D控制,其精度高，抗干扰能力强；并采用三探头分别控制箱温、水温及门温，使工作室温度精度高波动小。

轻触式调节开关，轻便灵活。显示及设定的参数均采用数字显示，各工作状态均有LED指示。

具有超温、缺水、断气等多种保护功能，确保设备安全运行。

采用无菌气体过滤装置和紫外线灭菌灯，以减少污染。

自然蒸发加湿,使工作室内保持较好的湿度。

CO2检测采用一流的红外波导专利及镀金的探头，确保测量数据的精确性；传感器寿命可达15年以上；工作室内CO2浓度可在0～20％范围内任意设定，其控制采用微机数据分析及智能P.I.D控制；并设有超浓度。浓度上升过漫及断气报警。

技术参数：

公称容积（L）：80。

温控范围（℃）：室温+3～60。

温度波动度（℃）：≤±0.2。

温度均匀性（℃）：≤±0.3。

定时范围Timing Range：0～9999min或无定时。

CO2浓度控制范围：0～20%红外线传感器CO2 控制精度±0.1%。

加湿方法：自然蒸发。

电源：AC220V,50HZ。

额定功率（W）：≥600。

工作室尺寸（cm）：40×40×50。

外形尺寸（cm）：57×59×90。

净重/毛重(kg.)：55/85。

灭菌方式：UV杀菌紫外线。

报警功能：超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警。

外门：冷轧钢板表面喷塑。

内门：钢化玻璃。

隔板：1.标准2块 2.多段可调方式。

（六）氧气监测器

支持传感器：电化学式，检测：氧气。

默认量程：0-30%vol。

默认精度：0.1%vol。

采样方式：扩散式。

报警方式：现场显示+声光报警。

使用环境：-20℃～50℃   （0-95)%RH。

输出信号：RS485/4-20ma/开关量。

供电方式：24VDC。

操作方式：遥控器操作、安全方便。

外壳材质：压铸铝。

电气接口：G1/2内螺纹。

防爆等级：Exd IIC T6Gb。

防护等级：IP66。

（七）危化品专用柜

（储存量：22加仑/83升，可储存易制爆、易制毒试剂）

1、外部尺寸：H1650*W600*D460mm。

▲2、柜身壳体全部采用不低于1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用不低于2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。产品依照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级，外观评价 A 级（响应文件须提供第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级，外观评级不低于A级）。

▲3、每台产品配置三块层板，层板采用双层镀锌钢板，单块层板的承载量不小于120kg。（投标须提供第三方检测机构出具的钢制层板承重检测报告）。

4、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率。
   ▲5、锁具：双机械锁配置，实现双人双锁管理，锁具配置符合GA/T 73标准，完全符合公安、安监等部门关于易制爆危化品储存的检查要求，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定（投标需提供第三方检测机构出具的锁具检测报告）。

6、2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。

7、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。
8、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视，提供了额外的安全保障。

9、采用手动单开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝上下大小一致。

（八）空气发生器

主要技术参数：

1. 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）。

2. 输出压力：0-0.4MPa。

3. 压力稳定性：< 0.003MPa。

4. 工作噪音：< 35dB(A)。

5. 工作环境：0-45℃  相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）。

6. 消耗功率：150W。

7. 工作电压：220V±10%V。

8. 外形尺寸：420×260×350mm 。

9. 净重：约22Kg。

仪器特点：

1. 采用双稳压装置，确保了高精度稳压条件下气体其流量的稳定性。

2. 采用新型电磁阀，杜绝了常规电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。

3. 操作简单，自动放水，无须人工干预。

4. 双支全不锈钢过滤器，不锈钢储气罐，全不锈钢气路，耐压高，不因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

五、设备交付、安装、质保期

1、设备应按照合同要求如期交付，负责安装调试事宜，负责组织设备使用维护专业培训事宜，确保用户能顺利进行制备操作。

2、设备质保期1年。质保期内包含所有零配件维护更换（包含数据连接传导系统维护更换）。如质保期内出现核心部件故障须更换全新设备。质保期内涉及故障、维修需更换零配件事宜由中标方负责，不得向设备使用方收取维护费用、配件更换费用、劳务费用等；质保期内设备发生故障需要维护时，提供7×24h售后服务；故障报修后，维修工程师8小时内响应，24小时内赴现场处理完毕。

- 六、验收要求

1、投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

2、若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

3、合同履行期满，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

七、项目实施方案

1、项目供货方案、实施计划、质量保证

根据本项目实施方案从进度计划安排及管理、人员素质、供货及安装、质量保证措施等方面进行详细描述。方案应结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，人员配备力量充足且经验丰富，整个方案语言表述准确清晰。

2、培训方案

针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

3、管理力量、技术人员安排

投标人拟投入本项目人员管理及人员配备情况。人员配置应齐全，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，方案内容应合理，有完善的管理力量和人员配置方案，方案完整且实用。

4、售后服务

针对本项目的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行详细描述。服务体系应完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案应详细合理。

八、其他

1、本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3 、采购本国货物、工程和服务

3.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

4、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00分 | 投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得30分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.6分，未加“▲”项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足扣0.1分，扣完为止。注：供应商针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自 2020年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有类似采购项目业绩，每有一个得2分，本项最高得6分。 注：单项合同不累计积分，投标文件中需提供中标（成交）通知书及业绩合同材料扫描件，且业绩合同主要内容、标的、数量等需清晰可见，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目供货方案、实施计划、质量保证 | 10.00分 | 根据投标文件中实施方案从进度计划安排及管理、人员素质、供货及安装、质量保证措施等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，人员配备力量充足且经验丰富，整个方案语言表述准确清晰的得10分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，有较齐全的人员配备，整个方案语言表述较准确清晰的得7分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
|  | 管理力量、技术人员安排 | 8.00分 | 拟投入本项目人员管理及人员配备情况进行打分。人员配置齐全，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，方案内容合理、能够满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的管理力量和人员配置方案，完整和实用的，得8分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，得5分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得3分；没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 8.00分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）等内容进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得8分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得5分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得3分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 6.00分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得6分；服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的得4分；方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求，整体需要优化调整的得2分；没有内容不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小（微）企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 七、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。