招　标　文　件

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备（第二批）采购项目

项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0020

代理机构编号：1214-254103071WMJ

（货物类项目， 不 专门面向中小企业）

采购人：沭阳县第一人民医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年4月

- 总  目  录

总  目  录	１

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	７

第三章  合同文本	２３

政府采购合同（货物）	２３

第四章 采购需求	２８

第五章  评标方法与评标标准	５５

第六章  投标文件格式	６２

质疑函范本	７８

# 第一章  投标邀请

受[沭阳县第一人民医院]的委托，[江苏苏豪创新科技集团高科有限公司]就[医疗设备（第二批）采购项目]([项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0020][代理机构编号：1214-254103071WMJ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县第一人民医院医疗设备（第二批）采购项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月25日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0020

2.项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备（第二批）采购项目

3.预算金额：01包人民币60万元；02包人民币100万元；03包人民币580万元；04包人民币210万元；05包人民币50万元；06包人民币50万元；07包人民币100万元。

4.本项目最高限价为：180万元。01包人民币60万元；02包人民币100万元；03包人民币580万元；04包人民币180万元；05包人民币50万元；06包人民币50万元；07包人民币100万元。

5.采购需求（简介）：

（1）采购清单：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 便携式彩色多普勒超声 | 1套 | 60万元 | 不接受 |
| 02 | 02-1 | 手术显微镜 | 1套 | 100万元 | 不接受 |
| 03 | 03-1 | 电子胃肠镜 | 1套 | 400万元 | 接受 |
|  | 03-2 | 电子鼻咽喉镜 | 1套 | 100万元 |  |
|  | 03-3 | 电子支气管镜 | 1套 | 80万元 |  |
| 04 | 04-1 | 病房监护仪 | 一批 | 210万元 | 不接受 |
| 05 | 05-1 | 薄层液基细胞制片系统 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
| 06 | 06-1 | HPV检测仪 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
| 07 | 07-1 | 自动封片机 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
|  | 07-2 | 自动染色机 | 1套 | 50万元 |  |

- 合同履行期限：

| 01包 | 合同签订后30天 |
| --- | --- |
| 02包 | 合同签订后30个工作日 |
| 03包 | 合同签订后90天 |
| 04包 | 合同签订后15个工作日 |
| 05包 | 合同签订后30天 |
| 06包 | 合同签订后30天 |
| 07包 | 合同签订后15天 |

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （二）本项目的特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标，投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分7个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年04月25日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路1号

联系人：张老师

联系方式：13951523487

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

项目联系人：王慧（标书），梅军（项目负责人），马文婷（项目助理）

电话：025-52875825，025-52874442、025-52876426

## 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：国家计价格【2002】1980号文标准的80%计取。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

本项目最小投标单位为包，投标人应按包分别制作上传投标文件，投标人未按要求制作投标文件导致废标的，后果自负。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及其他一切费用。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，如有漏项，将视为无效投标。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

采购人：沭阳县第一人民医院

地址：沭阳县智慧路1号

联系人：张老师

联系方式：13951523487

采购代理机构信息：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：梅军

联系方式：025-52874442

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 35、付款

按照以下确定的付款方式：详见招标文件《第四部分：采购需求》中商务要求。

- 第三章  合同文本

- 政府采购合同（货物）

合同编号：

内审号：2025-

采购人（甲方）：沭阳县第一人民医院

地址：

中标人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   号项目名称为    采购项目的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.招标文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

5.甲乙双方商定的其他条件或条款（如有）。

第二条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置需和投标文件一致。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）  元整（￥   .00）

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过12个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起乙方为本合同硬件提供   年免费全保。

2.乙方须保证标的设备质保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

3.免费质保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期能更换到原厂配件。

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。

5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

- 交付

1.交付时间：合同签订后   日内乙方将设备交付甲方。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。

第六条  验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

第七条  付款

预付款：合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

进度款：经验收合格后，出具验收报告，乙方开具等额税务发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同剩余货款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

第八条  违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止; 延期超过10 日，甲方有权解除合同；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

第九条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

第十条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

第十一条 落实政府采购政策功能

落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十二条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80707988。

2.本合同在沭阳县签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：沭阳县第一人民医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目负责人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

- 第四章 采购需求

## 一、项目属性：货物类项目

## 二、本项目采购标的对应的行业：工业

## 三、采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 便携式彩色多普勒超声 | 1套 | 60万元 | 不接受 |
| 02 | 02-1 | 手术显微镜 | 1套 | 100万元 | 不接受 |
| 03 | 03-1 | 电子胃肠镜 | 1套 | 400万元 | 接受 |
|  | 03-2 | 电子鼻咽喉镜 | 1套 | 100万元 |  |
|  | 03-3 | 电子支气管镜 | 1套 | 80万元 |  |
| 04 | 04-1 | 病房监护仪 | 一批 | 210万元 | 不接受 |
| 05 | 05-1 | 薄层液基细胞制片系统 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
| 06 | 06-1 | HPV检测仪 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
| 07 | 07-1 | 自动封片机 | 1套 | 50万元 | 不接受 |
|  | 07-2 | 自动染色机 | 1套 | 50万元 |  |

## 四、★商务要求

（一）付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标人开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同剩余全部价款。

（二）交货期：

| 01包 | 合同签订后30天 |
| --- | --- |
| 02包 | 合同签订后30个工作日 |
| 03包 | 合同签订后90天 |
| 04包 | 合同签订后15个工作日 |
| 05包 | 合同签订后30天 |
| 06包 | 合同签订后30天 |
| 07包 | 合同签订后15天 |

- 全保期：

| 01包 | 5年 |
| --- | --- |
| 02包 | 5年 |
| 03包 | 3年 |
| 04包 | 5年 |
| 05包 | 5年 |
| 06包 | 终身质保 |
| 07包 | 5年 |

（四）交货地点：交付至采购人指定地点。

（五）售后服务要求

免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用件使用，确保采购人能正常开展工作。

（六）验收要求

1、验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

3、投标人出具加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟：

3.1承诺投标型号非生产厂家临近停产或已停产的全新产品；

3.2承诺每项投标响应的参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人将采购人已付合同价款全部退回；并承诺按投标价的30%作为违约金向采购人进行赔偿，在采购人退还仪器设备后，合同自动终止。采购人同时将有关情况书面报告本级财政部门处理。

注：无公章、不完整或有歧义的视同未提交，将会导致投标无效。

## 五、技术规格

## 01包：品目01-1：便携式彩色多普勒超声

1、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断、介入治疗和科研工作应用。

2、主要规格及系统概述：

2.1高分辨率液晶显示器：≥15英寸彩色液晶显示器。

2.2 二维灰阶成像单元及M型显像单元。

2.3彩色多普勒血流成像。

2.4实时自动多普勒包络测量功能。

2.5操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个

2.6组织谐波成像技术，作用于全身应用≥4变频，可视可调。

2.7高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，≥8倍。

2.8 智能斑点噪声抑制技术，作用每个像素消除图像的斑点和噪声，智能声束调整、斑点噪声抑制、像素优化调整等提升成像质量的技术。

2.9 空间复合成像技术，可做曲线别针试验证明≥9线发射。

▲2.10 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键。

2.11最大血流分辨成像，采用彩色多焦点技术，提高血流多普勒信号灵敏度。

2.12操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个。

2.13高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，减少血流外溢现象。

▲2.14穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示穿刺针解剖结构和组织运动，可以单独调整穿刺针的增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头。

2.15 乳腺自动化扫查：自动描记功能对组织结构进行测量，并通过BI-RADS分级对乳腺动态评估

3、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)：

3.1 一般测量。

3.2妇、产科测量。

3.3 心脏功能测量，相控阵探头扫描角度大于115度。

3.4多普勒血流测量与分析。

3.5外周血管测量与分析。

4、数据连通性：医学数字图像和DICOM接口部件，可选配无线数据传输系统。

5、图像存档与病案管理系统：主机硬盘≥256GB，可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中。

5.1一体化原始数据的剪帖版，可以存储和回放动态及静态图像。

5.2以往图像与当前图像同屏对比显示。

6、技术参数：

6.1探头规格：

6.1.1支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等。

▲6.1.2腹部探头：2～5MHz。

▲6.1.3高频探头：6～12MHz。

▲6.1.4腔内探头：6～10MHz。

6.1.5频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率。

6.2 二维灰阶显像主要参数：

▲6.2.1动态范围≥250db。

6.2.2发射声束聚焦：≥8段。

6.2.3最大扫描深度≥30 cm。

6.3 频谱多普勒：

6.3.1最大测量速度：PWD≥20m/s, CWD≥40m/s。

6.3.2最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

6.3.3取样宽度及位置：1～16mm。

▲6.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。

6.4 彩色多普勒：

6.4.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

6.4.2二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

6.4.3彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。

6.4.4扇形扫描角度：20°～80°。

6.5 配备原厂台车一台。

6.6 整机质保5年，软件全部免费开通。

6.7备件，资料及技术服务

6.7.1 为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.7.2 专用工具:如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

6.7.3 卖方须向买方提供操作手册一套。

## 02包：品目02-1：手术显微镜

| 一 | 镜体 |
| --- | --- |
| 1.1 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），具有高强度镀膜 |
| 1.2 | 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比 |
| ★1.3 | 变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x. 放大倍数：4.6～25（目镜12.5X） 视场直径：8.6～46mm（目镜12.5X） |
| ★1.4 | 主刀镜双目镜筒：180°倾斜可调双目镜筒 |
| 1.5 | 目镜：12.5ⅹ |
| 1.6 | 目镜屈光补偿：≥-5D到+5D |
| 1.7 | 物镜：F=200mm,复消色差光学 |
| 1.8 | 调焦：电动调焦，范围≥50mm |
| ★1.9 | 独立调焦变倍：助手镜系统可独立调焦变倍 |
| 二 | XY水平移动 |
| 2.1 | 平移范围：≥50mmX50mm，并具有自动复位功能 |
| 2.2 | 智能待机位置设计：智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利 |
| 三 | 照明系统 |
| ▲3.1 | 光源：带热传感器的LED照明光源 超长寿命：≥50，000小时 |
| 3.2 | 照明方式： 提供高明亮、高对比的红光反射照明和具立体感的视野照明 |
| ▲3.3 | 备用光源：长寿命LED光源 |
| 四 | 滤光片 |
| ▲4.1 | 滤光片 ： 视网膜保护滤光片-蓝光滤波片 卤素灯-模式滤光片 |
| 五 | 脚踏 |
| 5.1 | 脚踏：≥12功能防水脚踏 |
| 六 | 支架系统 |
| 6.1 | 支架系统：落地式支架，承重≥9Kg |

## 03包：品目03-1：电子胃肠镜

| 1 | 配置要求 |
| --- | --- |
| - 1.1 | 图像处理装置 1台 氙灯光源 1台 医用监视器 1台 台车 1台 图文工作站 1套 电子胃镜 3根 电子结肠镜 2根 电子十二指肠镜 1根 |
| - 2 | - 技术参数要求 |
| - 2.1 | 图像处理中心 1台 |
| - ▲2.1.1 | 具备415nm和540nm特殊波长光染色功能，光学数字观察可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源：使用窄带滤光器过滤后仅留下绿、蓝色窄带光波提高黏膜表层血管的可见度增加周边黏膜血管的对比，有助于早癌筛查的准确度提高。 |
| 2.1.2 | 模拟HDTV信号输出，模拟SDTV信号输出。 |
| 2.1.3 | 数字信号输出：可选择SDI、DV、DVI。 |
| 2.1.4 | 可进行白平衡调节。 |
| ▲2.1.5 | 可用色彩平衡袋进行色彩平衡调节。 |
| 2.1.6 | 可以显示色条或50%白色屏幕。 |
| ▲2.1.7 | 具备自动增益控制功能，当由于内窥镜的远端距离物体太远而导致光线不足时，可以对图像进行自动补光。 |
| 2.1.8 | 色调调节：可进行色调调节。 |
| 2.1.9 | 图像信号可以电子增强。 |
| 2.1.10 | 图像对比度3档可调 |
| ▲2.1.11 | 应具备适应型Ihb色彩强调模式，彩虹现象修正 |
| 2.1.12 | 可以自主设定选择构造强调、轮廓强调或色彩强调，并且可切换强调模式 |
| 2.1.13 | 可以改变内镜图像的大小。 |
| 2.1.14 | 可以冻结内镜图像。 |
| ▲2.1.15 | 可以实现预冻结。 |
| 2.1.16 | 可设定内镜远程切换功能。 |
| 2.1.17 | 可以远程控制视频监视器、视频录像机、视频打印机、图文系统。 |
| 2.1.18 | 可根据亮度选择自动测光模式。 |
| 2.2 | - 氙气光源 1台 |
| 2.2.1 | - 主机光源分体 |
| ▲2.2.2 | 配置300W氙气短弧灯或LED灯泡，除主灯光源外内置应急副灯光源。 |
| 2.2.3 | 灯泡平均寿命：持续照明≥ 500小时 |
| ▲2.2.4 | 支持自体荧光成像观察 |
| 2.2.5 | 应急灯为卤素灯 |
| 2.2.6 | 应急灯平均寿命≥50小时 |
| 2.3 | - 电子胃镜2根 |
| ▲2.3.1 | - 应具备415nm和540nm特殊波长光染色成像功能、HDTV画质功能 |
| 2.3.2 | - 视野范围 ≥140° |
| 2.3.3 | - 视野方向 直视 |
| 2.3.4 | - 景深 3～100mm |
| 2.3.5 | - 弯曲角度 上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| ▲2.3.6 | - 先端部外径 ≤8.9mm |
| 2.3.7 | - 插入部外径 ≤8.9mm |
| 2.3.8 | - 工作长度 ≥1000mm |
| 2.3.9 | - 全长 ≥1300mm |
| 2.3.10 | - 钳子最小可视距离 距先端部≥3mm |
| 2.3.11 | - 钳子管道内径 ≥2.8mm |
| 2.4 | - 电子胃镜1根 |
| 2.4.1 | - 应具备415nm和540nm特殊波长光染色成像功能、HDTV画质，副送水功能。 |
| 2.4.2 | - 视野范围 ≥140° |
| 2.4.3 | - 视野方向 0°（直视） |
| 2.4.4 | - 景深 3～100mm |
| 2.4.5 | - 弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100° |
| 2.4.6 | - 先端部外径≥9.8mm |
| 2.4.7 | - 插入部外径≥9.8mm |
| 2.4.8 | - 工作长度≥1000mm |
| 2.4.9 | - 全长≥1300mm |
| 2.4.10 | - 钳子最小可视距离 距先端部3mm |
| 2.4.11 | - 钳子管道内径 ≥3.2mm |
| 2.5 | - 电子结肠镜 2根 |
| △2.5.1 | - 应具备强调结构功能、软硬可变功能、强力传导功能、智能弯曲功能 |
| 2.5.2 | - 视野范围 ≥ 170° |
| 2.5.3 | - 视野方向 直视 |
| 2.5.4 | - 景深 5～100mm |
| 2.5.5 | - 弯曲角度 上180°，下180°，左160°，右160° |
| 2.5.6 | - 先端部外径 ≥12mm |
| 2.5.7 | - 插入部外径 ≥12mm |
| 2.5.8 | - 工作长度 ≥1300mm |
| 2.5.9 | - 全长 ≥1650mm |
| 2.5.10 | - 钳子最小可视距离 距先端部3mm |
| 2.5.11 | - 钳子管道内径 ≥3.2mm |
| 2.6 | - 电子十二指肠镜 1根 |
| 2.6.1 | - 视野范围 ≥100° |
| ▲2.6.2 | - 视野方向 向后斜视≥105° |
| 2.6.3 | - 景深 5～60mm |
| 2.6.4 | - 弯曲角度 上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110° |
| 2.6.5 | - 先端部外径 ≥13.2mm |
| 2.6.6 | - 插入部外径 ≥ 11.0mm |
| 2.6.7 | - 工作长度 ≥1200mm |
| 2.6.8 | - 全长 ≥1500mm |
| 2.6.9 | - 钳子最小可视距离 距先端部≥10mm |
| 2.6.10 | - 钳子管道内径 ≥4.2mm |
| 2.7 | 监视器1台 |
| 2.7.1 | ≥31英寸高清医用液晶彩色监视器； |
| - 2.7.2 | - 分辨率1920*1080P具有多种数字和模拟信号接口； |
| 2.8 | - 图文工作站1套 |
| 2.8.1 | - 国内专业的内窥镜图像诊断软件 |
| 2.9 | - 台车1台 |

## 03包：品目03-2：电子鼻咽喉镜

1、基本配置要求

主机（含光源） 1套

≥21英寸医用高分辨率液晶彩色监视器1台

配套台车 1只

电子鼻咽喉镜 1根

测漏器 1只

图像工作站（含国内专业的内窥镜图像诊断软件） 1套

2、技术参数要求：

2.1内窥镜视频图像处理装置 1台

- 兼容性：可连接电子支气管镜，电子胃肠镜及硬性镜种。

- 同时具备数字信号和模拟信号输出

- 主机输出分辨率1920×1080，逐行扫描、隔行扫描兼有。

- 具有415nm和540nm特殊波长光染色成像功能，能够观察浅表毛细血管。

- 具有色调调整功能，红色调节±8，蓝色调节±8，色度调节±8

- 具有自动增益效果，可进行电子放大

- 对比度调节三种：N（正常）、H（高对比度）、L(低对比度)

- 测光具有三种模式：自动测光模式、峰值测光模式、平均测光模式

- 图像强调功能具有两种：构造强调和轮廓强调

- 具有 BNC、Y-C、RGB、YPbPr模拟信号及高清DVI或HD-SDI，标准的图像输出接口。

- 具有自动白平衡功能。

- 具有预冻结功能，自动选择最清晰图像。

2.2电子鼻咽喉镜 1根

- 视野范围 90°

- 景深 2～50mm

- 先端外径≥4.8mm

- 插入管外径≥4.9mm

- ▲角度范围（上/下） 130°/130°（左/右）70°

- 工作长度 ≥350mm

- 总长度 ≥640mm

- 钳子管道内径 ≥2.0mm

## 03包：品目03-3：电子支气管镜

1、基本配置要求

主机（含光源） 1套

≥21英寸医用高分辨率液晶彩色监视器 1台

台车 1台

电子支气管镜 1根

测漏器 1只

图像工作站（含国内专业的内窥镜图像诊断软件） 1套

2、技术参数要求：

2.1内窥镜视频图像处理装置 1台

- 兼容性：可连接电子鼻咽喉镜，电子胃肠镜及硬性镜种

- 同时具备数字信号和模拟信号输出

- 主机输出分辨率1920×1080，逐行扫描、隔行扫描兼有

- 具有415nm和540nm特殊波长光染色成像功能，能够观察浅表毛细血管

- 具有色调调整功能，红色调节±8，蓝色调节±8，色度调节±8

- 具有自动增益效果，可进行电子放大

- 对比度调节三种：N（正常）、H（高对比度）、L(低对比度)

- 测光具有三种模式：自动测光模式、峰值测光模式、平均测光模式

- 图像强调功能具有两种：构造强调和轮廓强调

- 具有 BNC、Y-C、RGB、YPbPr模拟信号及高清DVI或HD-SDI，标准的图像输出接口。

- 具有自动白平衡功能。

- 具有预冻结功能，自动选择最清晰图像。

2.2电子支气管镜 1根

- 先端部外径≥5.9mm，软性部外径≥6.0mm

- 工作长度≥600mm

- 视野角度≥120°

- 视野方向:直视

- 钳子管道内径≥2.7mm。

- 最小可视距离 ≥ 3.0mm

- 景深3～100mm

- 弯曲部：上≥180°、下≥130°

## 04包：品目04-1：病房监护仪

| 一、 | 心电监护仪*34台 |
| --- | --- |
| 1 | 监护患者类型包括：成人、小儿、新生儿，提供三类注册证。 |
| 2 | 宽屏高清显示：尺寸≥15英寸，观察波形通道≥12道，同时具备触屏和旋钮操作；触摸操作、戴手套操作及棉签操作都可操作，符合院感要求。 |
| 3 | 屏幕具备≥8°倾斜角，标配触摸屏操作和旋钮操作。 |
| 4 | 标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池，标配双有创血压、8台标配进口主流C02。 |
| 5 | 可选配升级功能：双有创压力(2×IBP),12导联心电(12-Lead ECG)、心输出量（C.O.）、主流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、记录仪等。 |
| 6 | 显示界面： |
| 6.1 | 提供各种临床需要的布局界面如大字体、呼吸氧合等。 |
| 6.2 | 提供≥6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。 |
| 6.3 | 冻结波形：一键冻结所有波形，并可打印波形，冻结波形视图须可查看冻结键前后20S的波形。 |
| 7 | 心电： |
| 7.1 | 标配3/5导联ECG功能。 |
| 7.2 | 具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。 |
| 7.3 | ST图形化显示，方便定位心肌缺血心梗。 |
| 7.4 | 配置心律失常分析和ST分析功能：标配心律失常种类≥24种，包括“房颤”等高级分析功能。 |
| 7.5 | 心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 |
| ▲8 | 血氧：标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。 |
| 8.1 | 血氧饱和度监测具有灌注度指数 (PI) 显示，可以升级选 配 Masimo 血氧功能，支持测量总血红蛋白（SpHb）、总氧含量 （SpOC）、碳氧血红蛋白（SpCO）等高级参数。（提供证明材料） |
| 9 | 呼吸： |
| 9.1 | 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 |
| 9.2 | 阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 |
| 10 | 无创血压： |
| 10.1 | 具有手动、自动、连续测量模式。 |
| 10.2 | 多组NIBP测量结果，在主界面具有图形显示。 |
| 10.3 | 具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。 |
| 11 | 数据存储： |
| 11.1 | 单台监护仪，可存储、查看≥200小时的数据趋势。 |
| 11.2 | 单台监护仪，可存储、查看≥180条报警事件。 |
| 11.3 | 单台监护仪，可存储、查看全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。 |
| 12 | 电池 |
| 12.1 | 具有两个电池仓，单机可同时容纳两块电池，提高电池供电的使用时间。 |
| 13 | 监护仪既可支持升级主流etCO2技术，无需耗材，适用于插管患者，也可支持微流etCO2技术。 |
| 二 | 床边监护仪*8台 |
| 1 | 可通过有线和无线的方式连入中央监护系统。 |
| 2 | 显示屏：尺寸≥12.1”，观察波形通道≥10道。 |
| 3 | 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池。 |
| 4 | 可选配置：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测功能、记录仪。 |
| 5 | 显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。 |
| 6 | 心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级。 |
| 7 | 心电： |
| 7.1 | 心电3/5导可选。 |
| 7.2 | 具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式。 |
| 7.3 | 心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 |
| 7.4 | 在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。 |
| 7.5 | 常规界面下，可显示不少于三个心电导联的波形。 |
| 8 | 心律失常分析和ST分析功能： |
| 8.1 | 可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥23种包括“房颤”等高级分析功能。 |
| 8.2 | 具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.0mV～+2.0mV或更宽。 |
| 9 | 心率： |
| 9.1 | 具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 |
| 9.2 | 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。 |
| 10 | 无创血压： |
| ▲10.1 | 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 |
| 10.2 | 具有收缩压和舒张压报警功能。 |
| 11 | 血氧： |
| ▲11.1 | 标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。 |
| 11.2 | 标配指夹式血氧传感器,此传感器在该监护仪的医疗器械注册证附件目录中。 |
| 11.3 | 血氧脉率范围30～300bpm。 |
| 12 | 呼吸：常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 |
| 13 | 可选配微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间＜6秒。 |
| 14 | 双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg～300 mmH或更大。 |
| 15 | 数据存储与回顾： |
| 15.1 | 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。 |
| 15.2 | 无需存储卡或中央站，监护仪具有趋势存储回放。 |
| 15.3 | 无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。 |
| 16 | 记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。 |
| 17 | 锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh。 |
| 三 | 转运监护仪*4 |
| ▲1.1 | ≥5.7英寸TFT电容触摸屏显示器，分辨率：1024×480 ,可多点触控； |
| 1.2 | 监护仪适用于成人、小儿和新生儿病人，单机无需扩展模块下即可同时监测ECG（使用3、5、6或10导联组，包括心律失常和ST监护）、呼吸、SpO2、NBP、有创血压、温度和主流CO2监测。 |
| 1.3 | 一步操作即可实现一键式关闭触摸屏或开启触摸屏功能 |
| 1.4 | 触屏可在检测到操作问题时，如屏幕上有液体或意外接触，其将自动锁定，以防止意外操作 |
| 1.5 | 具备报警功能、三色报警灯及单独的报警暂停状态指示灯，支持以下功能： |
| 1.6 | 颜色辨识的的报警灯可以同时显示技术报警与生理报警，且提供直观的颜色标识，便于临床工作人员了解患者及设备状态 |
| 1.7 | 具备单独的报警暂停/关闭状态提示灯，可直观呈现报警关闭状态，醒目提示医护人员报警关闭情况 |
| 1.8 | 具备报警限值窗口，辅助医护人员了解当前测量值与报警限值在一段时间内的关系 |
| 1.9 | 对测量参数可实现在较宽报警设限范围与较窄报警设限范围间一键切换，以快速实现报警范围的设定；如对病人生命体征的细微变化都十分关键的情况可一键切换应用较窄报警设限范围，提升操作效率 |
| 1.10 | 可配置扩展模块，且不需要额外辅助设备情况下可实现主机与扩展模块的连用，以便捷实现主/旁，微流呼气末二氧化碳及CO/PICCO心输出量测量 |
| 1.11 | 波形冻结功能，可分别冻结所有可显示的单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警 |
| 1.12 | 可储存40小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等） |
| 1.13 | 标配可充电锂电池，测量基础参数情况下供电时间＞4小时 |
| 2 | 测量性能 |
| ★2.1 | 标配12导联心电监护。可用≤6个电极获得实时的12导联心电。操作简便。 |
| 2.1.1 | 采用3电极、5电极时可自动识别 |
| 2.1.2 | 标配≥25种心律失常分析，含房颤分析 |
| 2.1.3 | 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新 |
| ▲2.1.4 | ST图形化显示，具备多个趋势环显示，方便临床定位心肌缺血心梗及观察趋势变化。 |
| 2.1.5 | 12导ST段抬高部分可以根据性别特异性设置报警限值，并以图形形式及高亮颜色标记，实时更新提示医护人员患者ST段异常情况及严重程度 |
| 2.1.6 | 基于V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和以数值显示ST段变化情况，提早预见心脏ST段变化情况； |
| 2.1.7 | 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，并且以箭头形式提示QT变化趋势 |
| 2.2 | 呼吸监测 |
| 2.2.1 | 采用阻抗法监测，且有3种导联方式可供选择 |
| 2.2.2 | 呼吸波形可以和心电波形及有创压波形重叠显示 |
| 2.2.3 | 可调节呼吸频率检测模式，具有手动和自动检测模式可选 |
| 2.3 | NBP监测 |
| 2.3.1 | 采用示波法测量，提供原厂无创血压袖带 |
| 2.3.2 | 具有手动、自动和SATA检测模式 |
| 2.3.3 | 测量参照方法可选：听诊法或有创法 |
| 2.4 | SpO2监测 |
| 2.4.1 | 以数值及图形形式显示灌注指数（PI） |
| 2.4.2 | 监护主机均具备智能延迟报警技术，可自动选择延时报警时长 |
| 四、 | 中央监护系统*3套 |
| 1 | 中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电，温度,etCO2,无创血压,有创血压,心率,脉率,心律失常,呼吸率,C.O./Tblood, RRa,SpHb,SpOC,SpCO,ST |
| 2 | 可支持双屏，双屏显示情况下，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息。 |
| 3 | 床位布局支持8页显示，每页显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容。 |
| 4 | 单屏可最多显示16个床位 |
| 5 | 重点监护界面下医护人员可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示，关注特殊病人更为全面的信息。 |
| 6 | 标配宽屏显示器，显示器≥23英寸，分辨率1920*1080，每套额外配55英寸大屏幕并提供支架或挂墙。 |
| 7 | 三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾。 |
| 8 | 可直接通过中央站对联网的床旁监护仪NBP模式，自动测量间隔，启动/停止NBP测量等进行控制，提高工作效率，减少工作量。 |
| 9 | 中央监护系统可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥240小时，并支持无期限的患者数据存储。 |
| 10 | 中央监护系统每个病人可存储3000组所有报警信息，并支持无期限的患者数据存储。 |
| 11 | 中央监护系统每个病人可存储240小时趋势图，分辨率为1秒，支持患者数据存储。 |
| ★12 | 中央监护系统每个病人可存储最少3000组所有NBP数据，并支持无期限的患者数据存储。 |
| 13 | 支持20秒实时数据和波形、存储数据和波形打印，支持打印报警事件列表。 |
| 14 | 打印实时波形，方便医护人员在发现病人异常状况时第一时间对病人信息进行打印归档，减少后续数据和波形检索的麻烦。 |
| 15 | 支持动态血压分析，支持NBP及IBP结果分析，支持结果打印输出 |
| 16 | 支持心率变异分析，支持结果打印输出 |
| 17 | 中央监护系统支持20,00个病人数据 |
| 18 | 中央监护系统支持病人数据10天、30天患者数据存储 |
| 19 | 电子狗支持系统状态的声光报警（网络中断、死机等） |

## 05包：品目05-1：薄层液基细胞制片系统

- 仪器设备：

1、制片方式：自然沉降，玻片在静止的状态下，细胞利用重力自然沉降至黏附载玻片；

2、考虑实际制片染色效果：必须由专业化的样本前处理设备和制片染色设备组成，不接受在一台设备上完成前处理和制片染色；

3、制片染色为单片独立滴染，染液一次性使用，每批制片染色可处理≥24片，制片染色时间≤55分钟/24片；

4、制片染色全过程通过液晶触摸屏监控，实时显示实验进度，满足病理质控需要；

5、制片染色机自动转移样本和试剂，有效提高工作效率，提高设备使用寿命

6、制片染色采用隔膜泵去除废液，避免真空泵因管路漏气导致的实验失败；

7、具备样本和试剂余量自动检测功能，避免操作失误导致的加样及染色失败；

8、制片染色机具有封闭外壳设计，防止外部实验污染；

9、通过样本前处理设备转移样本，妇科标本实验全过程无需样本开盖操作，减少医源性污染；

10、样本前处理设备每批次可进行样本前处理≥12个，处理时间≤25分钟/12个；

- 试剂耗材：

★1、提供宫颈细胞、非妇科2种专业试剂；

2、宫颈细胞试剂耗材组成包含：细胞保存液、提取液、巴氏染色液（苏木素染色剂、EA/OG染色剂）、缓冲液、一次性取样宫颈刷、粘附载玻片、盖玻片、移液注射器、离心管、制片染色室；

## 06包：品目06-1：HPV检测仪

1 检测原理：PCR体外扩增和DNA反向杂交法相结合的DNA芯片技术；

2 ★全自动分子检测平台，一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；DNA矩阵与微流控芯片产品一体化，真正实现了核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化；

3 ★检测系统一体机设计，单台检测设备满足全部检测需求；

4 ★核酸检测全程密闭在芯片内，不出现核酸在系统间或者反应管（孔）间的转移；

5 检测时间：不超过4小时；

6 通量：检测通量比较灵活并适宜医院需求，可以实现24样本一批，12样本以及8样本一批；

7 实现HPV分型检测，同时可以检测HPV高危分型和低危分型检测,高危分型能力大于17种；低危分型能力7种； 17种高危型：16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82 7种低危型：6、11、42、43、44、81、83

8 试剂盒检测性能：

8.1检测HPV阳性参考品，检测结果的阳性符合率为100%

8.2检测HPV阴性参考品，检测结果的阴性符合率为100%

8.3批内精密度和批间精密度：实验室做批内精密度评估和批间精密度评估时，分析从检测仪器直接得到的测定数据，要求检测HPV精密度参考品，重复10次，结果均可以检出对应亚型

9试剂检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为10³copies/ml；

10 设备可具备紫外照射消毒灭菌功能；

11 ★数据结果可追溯：设备全自动对检测结果进行拍照存储，保证结果可以进行回溯；

12每个样本检测过程均进行单样本独立质控，包括内参基因的引物和探针设计，保证样本制备提取纯化处于质量控制外，还包括空白探针以及阴性对照探针对单个样本进行设置空白和阴性对照，保证结果可靠。

13 ★内参质控有梯度浓度设置，可以监控样本细胞的采集质量

14数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。

## 07包：品目07-1：自动封片机

1、全电脑控制，自动进片、自动盖片、大屏幕液晶显示、触摸屏操作；

2、盖片速度≤8秒/片 ；

★3、开放载玻片、盖玻片和封片胶；

4、可设定≥30级精细调节树脂滴入量；

▲5、可同时进行细胞学和组织学的封片，自动识别并调节封片树脂滴入量

6、盖玻片装载数≥500片/槽

★7、一次处理量≥200片

8、玻片篮需与染色机配套使用

9、上载站点≥3篮

10、下载站点≥3篮

11、盖玻片规格：22-24X40-60 mm

12、真正全封闭作业，具备废气过滤排放功能

13、可与染色机联机使用

## 07包：品目07-2：自动染色机

▲1、双进口及双出口，细胞学、组织学分开装载卸载，模拟人手机械臂操作；

2、可以和封片机联机使用

3、可编辑程序套数≥50套，每套程序可编步骤≥50步；

★4、开放染色试剂，无需专机专用；

5、显示方式：中文触摸屏操作界面，在运行过程中有实时状态监控,多参数显示,结束时声光提示

▲6、供电保障系统：须有内置电池供电系统且自动切换，断电后持续供电≥40分钟；

- 试剂缸数量≥26 个，冲水缸≥ 6 个,能自动进水，加热缸≥4 个，试剂缸容量500 毫升以下， 要求“小罐多缸，提高试剂利 用率”；

8、标本篮可连续放置≥10篮，每篮≥20片；

9、标本篮的装载、卸载结构须独立，操作方便；

10、废气处理：活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散，环保

★11、具有“紧急插入”的功能，可处理特殊紧急标本，且不影响正在运行的染色标本及程序;

★12、具有“自动返回”的功能，可临时调回运行中标本；

13、双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短，传送速度快，模拟人手摇动玻片篮减少水滴，减少过缸带液；

14、内置照明

15、每个染色步骤的时间可以设置为精确染色，不超过设置时间的30%和无上限，更好的优化染色的流程

16、染色缸复制功能可分流染色篮，实现多篮同步染色，缩短批量染色时间

17、玻片摇动有3种频率可选，使染片效果更佳

18、USB接口方便数据传输

## 六、其他说明

1、招标文件中加注 “★”符号的指标为关键参数，加注“▲”符号的为重要参数，其他为一般指标。加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

2、关键参数及重要参数须提供佐证材料。佐证材料包括：原厂技术白皮书、彩页、产品手册、检测报告等（如某项技术要求已明确需提供的证明材料具体资料形式，则以具体内容为准），未提供完整技术支持资料或技术支持资料简单复制黏贴招标文件的技术要求的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

3、投标人需确保提供佐证材料的真实性，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

4、投标文件里对质保期在前后表述不一致时，评审时按最低的质保期计算。如因此导致废标的，投标人自行承担责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（一）款，通用资格要求承诺制） | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 （代理机构查询并打印留存） | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标人特定资格要求资质 （详见第一章投标邀请的申请人的资格要求第（二）款） | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 《开标一览表》的总报价没有超过采购预算的 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 《投标报价明细表》的交付期（交货期）、数量和招标文件要求一致 | 符合招标文件要求 |
| 《技术要求响应及偏离表》中★参数实质性响应的 | 符合招标文件要求 |
| 《商务要求响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 法律法规或者招标文件中的其他规定 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评分标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术参数响应 | 40分 | 1、满足或优于招标文件《第四章 采购需求》技术规格的全部要求得40分，一般参数，负偏离一项扣2分，扣完为止；★为实质性要求，负偏离视为无效投标，▲为重要参数，负偏离一项扣4分。 2、对于技术规格中须提供佐证材料的参数，供应商在投标文件中请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 3、技术参数要求供应商按采购需求中的技术规格要求逐条如实填写，并按招标文件要求提供证明材料，否则评审时不予认可。 |
| 企业业绩 | 6分 | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次投标产品同品牌同型号的产品业绩（多品目的包号需提供全品目业绩，一套算一份），每提供一份得2分，满分6分。 （提供合同关键页复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称、制造商或品牌、型号、成交金额、签订日期）。 |
| 投标产品综合性能 | 6 | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于或完全满足采购需求的得6分； 产品安全性较高、稳定性较好，操作较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，基本符合采购需求的得4分； 产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得2分； 其余或不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。 1）具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的得6分； 2）方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得4分； 3）方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购人情况的售后及应急服务方案及售后服务承诺。根据其完善性、可实施性及承诺响应时间、工程到场时间进行综合评审。 1）应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善的得6分； 2）应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分； 3）应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得2分； 4）其余或不提供不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 6分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。 1）人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分； 2）承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得4分； 3）承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得2分； 4）其余或不提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：JSZC-321322-SHGK-G2025-0012

代理机构编号：1214-254102035WMJ

包       号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、企业业绩

十三、服务方案

十四、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为	（代理机构编号：  包号：X包）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标，投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为	（代理机构编号： 包号：X包）的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面扫描件，法人代表直投则只需提供法人代表的身份证正反面扫描件。

- 五、投标函

致：代理机构/采购人

根据贵方项目编号为	（代理机构编号：包号：X包）的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

品牌：

日期：       年   月   日

- 七、投标报价明细表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号：)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 品目号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.“投标报价明细表”中的品目号（对应设备名称）、交货期、数量必须与招标文件《第四章 采购需求》第三款采购清单内容一致，有不符或者缺漏视为无效投标。

## 八、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

## 九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

项目编号：	(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2. 本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第五款技术规格的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离。

- 十一、商务要求响应及偏离表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件《第四章 采购需求》第四款商务要求的全部内容，按照投标情况填写；

- 十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

| 序号 | 签订日期 | 设备名称 | 品牌型号 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

项目编号：(代理机构编号)

项目名称：沭阳县第一人民医院医疗设备采购项目

包号：

十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

如：

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标产品制造商或投标产品的认证证书

3、评分标准中涉及的材料

4、投标人认为需要提供的其它资料

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。