采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目接受进口产品。

- 一、项目概况

（一）项目名称：沭阳县血库流动献血车采购项目。

（二）预算金额：150万元。

（三）付款：预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付； 进度款：项目全部完成并安装调试完毕，经验收合格后，招标人付至合同价的100%；资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

- 采购清单及技术要求

参数

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 车辆部分 |  |
| 1 | 整车要求 |  |
| 1.1 | 长*宽*高 | 长≥10900mm*宽≥2500mm*高≥3400mm |
| 1.2 | 车厢内高 | ≥2000mm |
| 1.3 | 轴距 | ≤5550 mm |
| 1.4 | 最小转弯直径 | ≤22mm |
| 1.5 | 前悬/后悬 | ≥2240/3190(mm) |
| 1.6 | 前/后轮距 | 前轮距≥2080、后轮距≥1870 |
| 1.7 | 最大总质量 | ≥16200kg |
| 1.8 | 接近角/离去角 | ≥9/8(°) |
| 1.9 | 发动机 | 额定功率≥200KW, 排量≥7.6L |
| 1.10 | 排放标准 | 国六 |
| 1.11 | 变速箱 | 六档手动变速箱 |
| 1.12 | 舱体温度报警装置 | 有蓄电池舱舱温报警、有发动机舱舱温报警 |
| 1.13 | 燃料箱 | ≥260L |
| 1.14 | 轮胎 | 无内胎子午线轮胎 |
| 1.15 | 悬挂系统 | 外摆六气囊悬挂 |
| 1.16 | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜 |
| 1.17 | 顶风窗 | 换气扇顶风窗 |
| 1.18 | 安全锤 | 4把防盗警报车用安全锤 |
| 1.19 | 灯具 | 整体式前大灯 |
| 1.20 | 雨刷器 | 对刮式雨刷器 |
| 1.21 | 空调系统 | 车载空调（≥25800KCal／h） |
| 1.22 | 乘客门 | 右前气动单扇外摆门，前门活动踏步，带遥控门锁 |
| 1.23 | 灭火弹 | 灭火弹(发动机舱)1套 |
| 1.24 | - 倒车影像 | - 单探头彩色倒车监视系统 |
| 1.25 | 电子钟 | 电子钟(带温湿度显示)， |
| 1.26 | 集成中控 | 集成控制（播放+倒监） |
| 1.27 | 司机乘客椅 | 三点式安全带气囊减震司机椅，有司机椅安全带未系报警功能。 |
| 1.28 | 行车记录仪及车内监控 | 监控、记录仪一体机（容量≥500GB）： 北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控 |
| 1.29 | 车身结构 | 预应力涨拉蒙皮，平地板结构。 |
| 1.30 | 侧舱门 | 全铝上移门 |
| 1.31 | 视听系统 | MP3收放机，配19寸液晶显示器 |
| 1.32 | 车载无线网络 | - 5G无线网络 |
| 1.33 | 横幅挂钩 | - 两侧内嵌式车身条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观，左右各4个 |
| 1.34 | 平衡系统 | - 液压支撑平衡系统,技术要求如下： - 1.电源电压：DC24V - 2. 支撑油缸：单缸支撑力≥6吨，行程≥400mm - 3.油泵排量：≥2.5ml/r - 4.工作压力：≥16MPa (单个油缸顶升力6吨) - 5.最高耐压：21MPa - 6.电机功率：≥2kw - 7.油箱容积 ≥8L - 8.安全阀： 0~16MPa可调 - 9.电气操作为固定式，按住伸出（或收缩）按钮， 4个支撑油缸伸出（或收缩），到位后松开按钮停止工作。 - 10. 主要液压元件采用进口元件：工作环境温度-40°～55°C。 - 11. 支腿未收起车辆无法行驶。 - 12.自动调平功能：系统自带调平功能。 |
| 1.35 | 质保 | 车辆质保2年 |
| 二 | 内饰 |  |
| 2.1 | 内饰要求 | 1、内饰改装要求： （1）前后顶：采用商务前后顶，环保PU覆革材质； （2）顶、裙板：全铝合金材料制造，顶部两侧长条照明灯，中部设有暖光环形灯圈（嵌入式），提供实车图片； （3）窗帘：动车窗帘，材料为阳光面料且为环保、阻燃材料。须提供CNAS或CMA的检测报告。 （4）窗立柱及窗框：带造型窗立柱及窗框，材质为环保ABS； （5）风道：亮白色全铝合金扁平型风道，双侧设有暖光灯带，提供实车图片。 （6）装饰条：米黄色装饰条； （7）地板革：深色仿木纹地板革： （7.1）. 地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告。 （7.2）. 选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革 环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤0.01g/kg；TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。 耐磨性能：参照GB/T 18102,使用磨耗仪AP-180砂布，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏地。 防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。阻燃性能：阻燃性能可以达到GB38262-2019《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 （8）家具材质：板材为四层蜂窝铝合金材质，木纹热转印工艺。车内空气质量标准：整车安装完毕测试甲醛含量每立方米不超过 0.08 毫克，符合 GB50325-2020室内空气质量标准。 |
| 2.2 | 内饰面料 | 面料选用环保、防霉、抗老化抗菌革，需提供CNAS或CMA检测报告，报告需满足以下要求： 1、环保性能；绿色环保零甲醛，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。 2、抗菌性能：抗菌按照QBT4341-2012-抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果，大肠杆菌抗菌率99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%； 3、防霉性能：黄曲霉、黑曲霉、青霉、木霉等按照QBT4341-2012-抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果，无霉菌生长； |
| 三 | 改装部分 |  |
| 3.1 | 工作设施 | - 1、登记台（铝合金）1个； - 2、L型化验台（铝合金）2个； - 3、采血台（铝合金）2个； - 4、热合离心组合台（下做生活、医疗垃圾桶）（铝合金）1个； - 5、可升降米黄色护士圆凳6个； - 6、长条休息椅（铝合金）2-3个； - 7、礼品展示柜1个； - 8、插座，（整车）1套 （办公台及电视处预留网线插口） - 工作设施及服务设施中的工作台及柜体使用铝合金材质制作，具备耐磨、环保性能，铝合金板材甲醛释放量为0，板材静曲强度≥30MPa |
| 3.2 | 采血椅 | 电动采血椅4件，;抗菌皮革，椅座、靠背、脚拖电动可调，采血扶手带斜面宽度≥150mm，座椅整体宽度≥700mm。靠背最大倾斜角度≥140°，腿托最高角度≥70°，前后滑轨最大距离≥18cm。”须提供产品彩页或参数证明 |
| 3.3 | 服务设施 | - 1、饮水机柜1个；（铝合金）1个 - 2、脚踏洗手池1套(不锈钢，净水箱≥50L，安装便捷加水口和清理口)；防冻处理。 - 3、后到顶高储物柜1个安装衣帽勾，（铝合金）1个 - 4、后高台休息床垫1套； - 5、后全隔断1套，带推拉门。 - 6、立式饮水机1台； - 7、夜间镭射灯光效果1套：带夜间图文投射功能的户外镭射设备，无偿献血霓虹灯系统，增加宣传效果，提升献血屋形象。 8、微波炉1台： 8-1额定频率：50Hz； 8-2 额定电压：220V； 8-3 产品尺寸：≥287*490*388mm； 8-4 容量：≥20L； 8-5 产品净重：≤15KG； 8-6 微波功率：700W。 9、 生活冰箱1台： 9-1 总容积：≥50升； 9-2 毛重：≤31.0kg； 9-3 控温方式：机械控温； 9-4 制冷方式：直冷； 9-5 门款式：单门； 9-6 高度：100cm及以下； 9-7 压缩机：定频； 9-8 宽度：60cm及以下； 9-9 深度：50.1-55cm。 10、液晶电视:1台 10-1 32寸液晶电视； 10-2 链接监控； 10-3 可链接无线网； 10-4 国内知名品牌； |
| 3.4 | 灯光设施 | 紫外线消毒灯（30W配定时器，）6盏, 车身两侧长条灯一套， |
| 3.5 | 电冷暖空调 | - 高性能电冷暖空调，原装卧式直流变频压缩机，标准制冷量16kw，制冷输入功率7kw，行车、驻车可用，由原风道出风，提供实例照片 |
| 3.6 | 市电配电设施 | 5kW工频纯正弦波充逆变一体机，50m电缆盘（手摇式）1套 ，配市电航空插口，满足锂电池无法使用时可接市电使用工作。 |
| 3.7 | 高清LED彩屏 | - LED屏 1套；（安装于上车门玻璃窗处，尺寸根据窗户大小设计） 屏幕参数： 1.像素间距：≦2.5mm； 2.显示颜色：全彩色 3.像素密度：≥160000点/M² 4.灰度等级：65536 5.刷新频率：≥3840Hz 6.集成串行译码电路及功率NMOS管；集成防LED灯珠反向击穿稳压电路；瞬间电流：≤60A/M²；驱动板：FR-4，≥160℃正常工作。投标时须提供权威机构出具报告封面带有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）报告复印件及产品官网参数截图并注明网址予以查询佐证。 7.亮度均匀性：≥98.5% 8.产品通过国家CCC认证、CQC节能认证。须提供有效期内认证证书复印件及国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn/查询结果截图进行佐证。 控制系统： 1.带载能力：≧1280*1024、≧1024*1200、≧2048*668等 2.播放内容：支持视频（MP4、AVI、MPG等），图片（bmp、jpg、gif等），文本（txt、word、excel等） 3.标配 ≧7 寸 LCD 监视屏（分辨率：≧1920*1080），与 LED显示屏同步显示；支持断电记忆，音、视频（图像）一键同步切换；音频接口：2×RCA 国标接口，2.1 声道输入、输出；带载接口：RJ45 千兆网口带载。投标时须提供权威机构出具报告封面带有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）报告复印件及产品官网参数截图并注明网址予以查询佐证。 4.支持免电脑脱机播放，开机自动播放； 5.支持当前播放内容回传或下载至电脑； 6.控制方式：支持RJ45接口上位机控制。 7.输入电压：AC100~240V 8.额定功耗：20W 9.工作温度：-20~60℃ 10.产品通过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证。须提供有效期内认证证书复印件及国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn/查询结果截图进行佐证。 配电系统： 1.LED显示屏专用智能配电系统，严格按照国家及行业标准设计制作，工艺美观，安全可靠，适用于各种高端显示屏设计，满足各种规格面积的显示屏配电需求。 2.输入电压：380V或220V 3.为确保用电安全，防止漏电风险，配电箱需通过3C认证。须提供有效期内证书复印件或相关证明文件及国家认监委官网http://www.cnca.gov.cn/查询结果截图进行佐证。 4.为确保产品稳定运行及售后配件相互兼容，投标人所提供的LED显示屏、控制系统、配电系统等重要设备须为同一品牌厂商，投标人须提供承诺函 |
| 3.8 | 锂电池系统 | 1 电池系统：磷酸铁锂离子电池组1组，电量≥80KWH, 供电时间8小时以上，（电池质保期5年）； 2主控箱： 2-1.显示屏:1个,≥7寸，显示屏应具有日志记录功能，可以回查之前故障信息，需提供产品照片为证;显示屏具有详细电池系统参数，操作人员可进行电池异常判断； 2-2.充电模块：交流充电，充电功率不少于6.6w； 2-3.逆变输出功率15KW，采用工频设计方案，适用于各种类型的感性负载；输出电压220Vac频率50Hz正弦波。过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护本体不受损坏功能。过载能力 110%~120% 2 分钟, 125%~145%，1 分钟, 200%~300% 10S； 2-4.需支持电芯内阻采集，操作人员可进行电池异常判断，需提供照片为证。 3电池组： 3-1.电池组1套，有效容量≥80度电（80KWH），可保证车辆8小时以上连续使用； 3-2.锂电池组应具有供电状态指示灯，可以真实显示电池供电状态，需提供产品照片为证； 3-3.电池组含串联熔断器，规避电池包间短路情况； 3-4.提供电池组国家强制性检测报告，包含预处理循环、振动、机械冲击、 跌落、翻转、模拟碰撞、挤压、 温度冲击、湿热循环、海水浸 泡、外部火烧、盐雾、高海拔、过温保护； 3-5.提供锂电池高温、高海拔模拟国家级CNAS或CMA测试报告； 3-6.电池能量密度大于159Wh/kg （提供国家级检验中心出具的CNAS或CMA检测报告）； 3.7.热事故发生后，至少有240秒以上的逃生时间（国家级检验中心CNAS或cma出具的检测报告） 4电池管理系统： 4-1.系统电压的显示； 4-2.电池温度的指示； 4-3.电池工作电流指示； 4-4.电池组SOC的估测显示； 4-5.电池故障分析与在线报警显示； 4-6.具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、报警功能； 4-7.功率二极管隔绝充放电回路； 4-8.提供电池管理系统射频抗干扰的检测报告； 4-9.具备电池过压、低压提示警报音； 4-10.具有继电器以及高压环路互锁诊断功能； 5线路总成： 5-1.改装使用线缆需耐高温阻燃，投标时须提供阻燃符合性资料； |
|  | 专用设备 |  |
| 4.1 | 储血冰箱 | 1台 - 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃ ; - 风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃调节。 - 有效容积：340L。 - 外箱尺寸(W×D×H)：800×499×1800mm。 - 内箱尺寸(W×D×H)：720×350×1435mm。 - 净重：103kg。 - 额定输入功率：235W。 - 外部材料：喷涂钢板。 - 内部材料：不锈钢板。 - 外门上下2段式设计(带热反射膜双层玻璃平移门4扇，配锁2个)，有效防止外界紫外线和热量进入箱内，提高保温性能。 - 电源(V/H)：单相220V/50Hz。198～242V宽电压设计，适合电压不稳定的地区使用。 - 检测孔1个(30mm左侧一处)。 - 制冷剂 ：R134a(环保型)。 - 上下门都带有门锁，防止门被随意打开。 - 采用全封闭型原装进口压缩机，低功率，省电节能，低噪音，提供客户安静的环境。 - 循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。 - 带标签条的搁架，方便客户放置物品标签。 - 内设LED灯照明，柜内试剂一目了然。 - 脚轮设计便于机器移动，前底角设计固定方便。 - 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 - 安全装置：温度过升防止装置、门未关报警，多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警，有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式。 - 标准配置：LED灯1个、网架5层5个、钥匙2套。 - 提供产品：医疗器械生产企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 |
| 4.2 | 臂式血压器 | 1台 1、检测方式：臂式 2、工作模式：全自动 3、加压方式：智能加压 4、测量精度：＜5毫米汞柱 5、测量范围：压力：0~299mmHg(0~39.9kPa) 6、记忆组数：≥14组 7、脉搏数：40~180次/分 电源类型：4节5号电池或电源适配器 外包装尺寸（mm）宽≤103×高≤80×厚≤129m |
| 4.3 | 采血秤 | 6台 1.全血采集过程中具备称重、摇摆功能，采集的血液量误差不大于3ml。 2.全血采集过程中具备监控功能，确保采血过程的信息化管理和保证血液质量 3.采血报警提示：能记录采血过程中各种报警：低流速报警、高流速报警、采集时间过短报警(与采集预设量关联)、采集时间过长报警（与采集预设量关联）、采血秤未检测到血袋报警、采集过量报警、采集不足报警、托盘取下报警（采血过程中取下托盘会报警）、电池电量过低报警等。 4.采血信息记录：每条献血记录在机器上可显示多条关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯：如：开始时间、结束时间、预设量、实采量等。 5.监控献血者血液流速：血液流速采样2秒采集一次数据，流速增量精度±1mL，自动监控采血流速低于或高于预设值的异常报警提示。 采血用时异常报警提示：采血秤具有三个预设量,采血用时异常报警与对应的采血预设量直接关联。当某次采血流程的采血用时低于其对应的采血预设量最小用时或高于最大用时时会自动报警，且预设量及其对应的最小用时和最大用时都可以根据需要进行人为调整。 7.根据血袋克重自动识别采血方案； 8.采血量预设：采血配置中可以设置三个采血预设量。 9.防止误操作：所有操作都在高清触摸屏上进行，对于可能产生风险的操作都进行弹框提示，让用户二次确定，防止误操作产生。 10.电池组：机器内置一块电池组，并方便可拆卸，在显示屏持续常亮、托盘摇摆次数30~32r/min的工作状态下，能连续不间断摇摆续航≥16小时。 11. 数据交互方式：网口传输、DB9串口传输两种硬件接口方式，同时兼容能通过网口传输和DB9串口这两种方式与其他设备或系统进行数据交互。 12.具有基本模式、管理员模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。 13.报表功能：支持数据查询、统计和报表功能，轻松实现表格与图形的转换。 14.整机尺寸（宽深高）≤21*42*21cm，屏幕尺寸≥7英寸 |
| 4.4 | 热合机 | 1台 1.射频功率源：高频晶体管 2.热和时间：≤1 秒 3.热合管路直径：2-6mm 4.工作频率：40Mhz 5.射频功率：35W 6.热合头结构：陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血现象发生。 7.热和宽度调节：机器本身具有自适应功能。对不同的管径自动调节输出功率和热和时间。 8.防溅装置：透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液飞溅到操作者的眼睛里，保护操作者的安全。 9.清洁方便：每次工作完成以后，用 75％的酒精棉花棒对保护罩里的热 合头进行清理即可。 10.仪器的制造材料：采用 1.2mm 的铁板折弯成型。采用喷塑。因为铁制品材料对高频的屏蔽效果比较好。 11.辐射防护： 采用三重滤波屏蔽防辐射设计，保证献血者和操作人员的安全。也保证周围仪器不受干扰。 12.散热系统：本机采用风机和铝合金相互结合组成的散热 系统。无不良气体产生。可连续工作 8 小时以上。 13.状态指示灯：红色（待机状态）。绿色（工作状态） 14.方便携带： 顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动。 15.工作温度范围：0-40℃ 16.机器总功率：300W ，待机 5W。 17.电源电压：175V-240V。 18.电源保护：多重电源保护功能。内置电流熔断丝，外部电压异常检测， 内部电流异常检测。保证机器安全运行。 |
| 4.5 | - 空气消毒机 | 空气消毒机1台，技术要求如下： - 循环风量≥1200m³/h； - 适用体积≤150m³； 3、多重消毒杀菌方式：UVC-Max紫外LED、光触媒消毒,Anti-online缓释杀菌新材料等多重消毒杀菌； 4、多层过滤净化方式：专业高效抗菌H13级HEPA、专业蜂巢型高效活性炭滤网，可控缓释杀菌新材料三合一特制滤网，可有效去除空气中异味气体、苯、 甲醛等有害气体,开机15min颗粒物去除率>99.9%； 5、双环形阵列UVC-Max 紫外LED灯，不含汞，无臭氧，开机运行1小时，对白葡萄球菌(8032)杀灭率≥99.99%； 开机运行2小时，对空气中自然菌消亡率 ≥94%； 6、配备PM2.5传感器、VOC传感器，实时监测空气质量各项指标； 7、采用HGC-UVC杀菌模组，作用10min,对新型冠状病毒灭活对数值>4.0(99.99%); 8、Anti-Oine可缓释杀菌新材料持续释放180天仍可保持80%以上的杀菌效率 9、双涡轮风道进风，双倍杀毒； 10、三种运行模式可选：智能、童锁、睡眠； 11、定时关机功能：通过定时功能，机器定时关机，保障使用安全，延长使用寿命； 12、多种提醒方式：滤网更换和UV灯更换提醒，手机APP推送和指示灯闪烁提醒； 13、WIFI物联功能；手机APP远程控制；通过疫苗大数据平台实时监控空气质量； 14、所投产品制造商需具备有效的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有消毒产品生产企业卫生许可证； 15、空气净化消毒器具有消毒器械消毒效果检验报告和消毒产品卫生安全评价备案； |
| 4.6 | - 笔记本电脑 | 2台 10核i5-1235U/16G内存/512G固态/锐炬核显/win11/定制14英寸屏商务办公上网学习轻薄笔记本IAP |
| 4.7 | 温湿度调节设备 | 1台； 可调节车内温湿度。 |
| 4.8 | - 电子体重秤 | 1台 便捷式，可测量身高。 |
| 4.9 | - A4打印机 | 1台 国产品牌，激光打印，其中一台具有双面打印功能。 |
| 4.10 | - 针式打印机 | 1台 满足打印献血证要求。 |
| 4.11 | - 身份证核对器 | 满足与血站现在所使用的系统比配。 |
| 4.12 | - Rfid手持终端 | 满足与血站现在所使用的系统比配。 |
| 五 | 防腐要求 | 1、投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，电泳工艺与乘用车企业工艺相同，工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 （提供阴极电泳流水线相关证明。） |
| 六 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。。 |
| 七 | 线束及线束防护要求 | 1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，线束的设计寿命不低于10年，与整车同寿命，具备线束耐温性、线束耐压性、防护波纹管燃烧性、线束及线束防护环保性CNAS、CMA或SGS报告，检测报告需满足以下要求： （1）线束耐温性能：高温压力（125℃，4h，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h，1kV，1min）, 无裂纹，无击穿。 （2）线束耐压性能：耐电压试验，测试条件为1KV、30min，升至5kV情况下，无击穿。 （3）防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。 |
| 八 | 整车图案要求 | 车辆外观图案采用客车专用实色漆，按照GB24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》中的相应项目检测，底漆、中涂漆、面漆要求不含汞、铅、镉，六价铬，VOC含量符合要求。（提供CNAS、或CMA出具的检测报告扫描件） 外观图案根据甲方要求设计施工。 |
| 九 | 改装要求 | 整车必须原厂生产和改装 |

三、交货期、免费质保期及实施地点

（一）交货期：合同生效之日起60日历天；

（二）免费质保期：整车：两年，锂电池：五年；

（三）实施地点：采购人指定地点。

四、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：采购进度计划与质量保、组织架构、技术力量、安装调试、成品保护方案等。

五、突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

六、风险预防及控制措施

投标人针对本项目提供的风险预防及控制措施方案，包括但不限于：

- 常见风险识别；

- 风险预防措施；

- 环境应急处理；

- 设备故障处理。

- 七、质量保证措施

- 投标人针对本项目提供的质量保证措施方案，包括但不限于：

- 设计阶段质量把控；

- 原材料与零部件采购质量控制；

- 生产过程质量管控；

- 整车装配与调试质量保证；

- （5）质量检测与认证。

八、进度保证措施

- 投标人针对本项目提供的进度保证措施方案，包括但不限于：

- 项目进度计划制定；

- 组织与人员保障；

- 风险应对计划制定，针对不同风险制定相应应对措施。

- 九、安装及调试方案

投标人针对本项目提供的安装及调试方案，包括但不限于：

（1）安装的步骤、方法、调试、测试、检测等；

（2）人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等；

（3）安装调试保障措施，如安装调试过程中可能存在的风险，投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的产品安装调试完毕并运行正常等。

十、售后服务方案

投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：

- 服务团队组建，如根据项目配备专业技术人员等；

- 售后响应机制，如设立 7×24小时热线：设立专门售后热线，随时接听客户咨询与故障报修。电话铃响[X]秒内接听，确保客户问题及时受理。

- 响应时间承诺，如对于客户故障报告，城镇街道内[X]小时内到达现场，偏远地区[X]小时内出发赶赴现场，以最快速度解决问题。

- 维修保养服务，如定期保养：根据采血车使用情况和厂家建议，制定保养计划；包括车辆底盘保养，如更换机油、滤清器，检查刹车系统；医疗设备维护，如校准采血秤、检查制冷系统等，确保设备性能稳定。

- 维修服务，如配备专业维修工具和充足备品备件库，储备常见易损件和关键零部件；对于一般故障，现场维修解决；复杂问题，带回维修中心，提供备用采血车，保证客户正常工作不受影响。

- 技术咨询，如随时为客户提供技术咨询服务，解答在使用过程中遇到的各类技术问题，提供专业建议和解决方案。

十一、验收标准

1.在货物进场并安装调试后3个工作日内，采购人根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

2.采购单位组织验收小组（根据项目需要，请相关监管部门共同参与验收），按约定时间组织验收，并出具验收报告。

十二、售后服务

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：满足采购需求的服务要求、服务响应时间、服务方式、服务内容等。

十三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购本国货物、工程和服务

1、政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库（2007)119 号文） 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财办库 (2008) 248号文） 等相关规定。

（二）节能产品和环境标志产品要求

1、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号要求；

采购清单内若有强制性采购的节能产品的，投标人须按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的要求提供相关认证证书，否则作无效标处理。

2、根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号

和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号要求，投标人按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求提供节能（非强制性）产品和环境标志产品相关认证证书的，在相同的得分情况下优先采购。

（三）政府采购需求标准

1、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（四）绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，供应商应当提供符合需求标准的产品。

（五）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（六）安装及施工要求

1.投标前投标人要进行现场考察，施工安装中涉及运费、强弱电、水电材料与人工费均由中标人负责。

2.验收时所有以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），不接受任何负偏离和所谓的国家标准。为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证招标人能够正常使用。

3.所投所有产品颜色均由招标人指定，订货前提供色板或画册供招标人选定。

4.部分产品接受招标人现场考察和生产过程跟踪。

5.考虑设备安装可能会损坏装修等，投标前要考察现场并考虑恢复成本。

6.一切安全问题由中标供应商负责。

7.代购产品供货前要征得采购方同意。

十四、其他注意事项

（一）本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标

报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、包装、运输、装卸、人工费、安装施工

费、调试费、设备损耗、劳务、管理、利润、税金及设备交付使用过程中涉及的其他一切费用。

（二）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终

中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。